## Sheet
Nazwa zwyczajowa | Nazwa handlowa | Opis techniczny | Możliwości badawcze | Możliwości pomiarowe | Typ dostępu | Warunki udostępniania | Typ certyfikatu | Jednostka odpowiedzialna | Zespół | Osoba kontaktowa | Strona w skos | Obszar badawczy idub | Słowa kluczowe
Aparat do badania rozpadu tabletek/granulek | Aparat do badania rozpadu zt light | Tester do badania rozpadu erweka służy do pomiaru czasu rozpadu stałych form materiałów takich jak tabletki, drażetki, pelety, granulki i naturalne formy skalne, zgodnie z obowiązującymi procedurami w normach. podczas testu rozpadu testowane próbki umieszcza się w płynnym medium i utrzymuje w ruchu. rozpad próbki jest badany w określonych warunkach temperatury przez określony czas. | Badanie rozpadu próbek w płynnym medium w określonym czasie. możliwość analizy takich form jak tabletka, granulka, pelet, naturalnie występująca skał. | Zakres temperatur: 30 - 50 0c wysokość suwu: 55 mm szybkość: 30 suwów/min maksymalna średnica próbki: 20 mm czas testu: 0 - 10 h | Zewnętrzna | Zasady udostępniania rozpatrywane są na etapie konsultacji umów/projektów. | Nie dotyczy | Zespół laboratoriów badawczych centrum zrównoważonego rozwoju i poszanowania energii | Laboratorium sorbentów mineralnych i organicznych | Bajda Tomasz | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/tomasz-bajda-5644.html | (pob 3) woda-energia-klimat: interdyscyplinarne podejście dla zrównoważonego rozwoju | Czas rozpadu, granulka, materiał mineralny, materiał organiczny, pelet, rozpad, tabletka
Mieszalnik laboratoryjny | Uniwersalny mikser o pojemności 1 litra el1 | Wielofunkcyjny mieszalnik granulująco-powlekający, który można stosować do mieszania, granulowania i powlekania materiałów mineralnych, organicznych i syntetycznych. | Urządzenie umożliwia przeprowadzenie procesu mieszania i uśredniania próbki oraz przeprowadzenie proscesu granulacji i powlekania w kontrolowanych warunkach temperatury. możliwość prowadzenia procesów przy przeciwbierznych obrotach wirnika i misy. | Pojemność misy: 1 litr maksymalna waga próbki : 1,6 kg prędkość obrotowa wirnika: 300-7200 obr/min prędkość obrotowa misy: 85-170 obr/min | Zewnętrzna | Możliwość prowadzenia prac na urządzeniu wyłącznie pod nadzorem pracownika laboratorium. | Nie dotyczy | Zespół laboratoriów badawczych centrum zrównoważonego rozwoju i poszanowania energii | Laboratorium sorbentów mineralnych i organicznych | Bajda Tomasz | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/tomasz-bajda-5644.html | (pob 3) woda-energia-klimat: interdyscyplinarne podejście dla zrównoważonego rozwoju | Granulacja, granulki, mieszanie, powlekanie, proszek, sorbenty, uśrednianie, uśrednianie próbki
Aparat do badania odporności na ścieranie oraz kruchości | Tester kruchości/ścieralności tar 120/220 | Seria tar to urządzenie erweka zgodne z normami usp/ep/jp, służące do badania kruchości i/lub ścieralności. próbom ścieralności i kruchości mogą być poddawane granulki, tabletki, pelety jak i również naturalnie występujące minerały | Próbom ścieralności i kruchości mogą być poddawane granulki, tabletki, pelety jak i również naturalnie występujące minerały których średnica nie przekracza 30mm. | Prędkość obrotowa: 20-100 obr./min czas testu: płynna regulacja do 9 godzin, 59 minut, 59 sekund +/- 0,1 maksymalna średnica próbki: 30mm | Zewnętrzna | Możliwość udostępnienia aparatury w laboratorium sorbentów mineralnych i organicznych pod nadzorem pracownika laboratorium. | Nie dotyczy | Zespół laboratoriów badawczych centrum zrównoważonego rozwoju i poszanowania energii | Laboratorium sorbentów mineralnych i organicznych | Bajda Tomasz | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/tomasz-bajda-5644.html | (pob 3) woda-energia-klimat: interdyscyplinarne podejście dla zrównoważonego rozwoju | Granulki, kruchość, materiały mineralne, materiały organiczne, pelety, rozpad, ścieralność, tabletki, testy, zakres obrotów
Jednostka napędowa wraz z peletyzatorem (granulatorem talerzowym) | Jednostka napędowa ar 403 wraz z peletyzatorem gte (granulatorem talerzowym) | Granulator gte jest przymocowany do ar 403. materiał może być podawany ręcznie lub w sposób ciągły. ruch obrotowy misy przenosi produkt na górę misy, a następnie spływa w dół misy równomiernym strumieniem do podstawy. poprzez dodanie odpowiedniej ilości cieczy proces ten można przekształcić w formowanie peletek. kąt misy i ilość dodanej cieczy określają rozmiar peletek. gdy misa jest pełna, peletki będą stale toczyć się po krawędzi misy do pojemnika. | Urządzenie umożliwia produkcję granulatów o różnych średnicach i wielkości dzięki regulowanemu kątowi nachylenia oraz regulowanej prędkości obrotowej misy. | Średnica misy: 300 mm prędkość obrotowa: 20-400 obr/min maksymalny kąt pochylenia misy: 40 st. | Zewnętrzna | Zgodnie z indywidualnie uzgodnionymi umowami. | Nie dotyczy | Zespół laboratoriów badawczych centrum zrównoważonego rozwoju i poszanowania energii | Laboratorium sorbentów mineralnych i organicznych | Bajda Tomasz | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/tomasz-bajda-5644.html | (pob 3) woda-energia-klimat: interdyscyplinarne podejście dla zrównoważonego rozwoju | Granulacja, granulator, granulator talerzowy, granulki, materiały mineralne, materiały organiczne
Aparat do pomiaru wielkości sorpcji nova 800 anton paar | Aparat do pomiaru wielkości sorpcji nova 800 anton paar | Nova 800 anton paar jest analizatorem do pomiaru sorpcji gazów i wyznaczania powierzchni bet, wielkości, objętości i rozkładu mikro- i mezo-porów w proszkach i materiałach porowatych. charakterystyka aparatu: sorpcja gazów: n2, he, co2 oraz par różnych cieczy cztery niezależne stacje odgazowania cztery stacje analityczne wyznaczanie rozmiarów, objętości i powierzchni mezoporów (2 – 50 nm), mikroporów (0.35 – 1.1 nm) zakres ciśnień pracy aparatu 1.5 x 10-7 do 1.0 p/p0 odgazowanie próbki w zakresie temperatur: 20-425 ºc analiza materiałów proszkowych i próbek litych o wymiarach nie większych niż 7 x 7 x 10 mm aparat jest częścią "zintegrowanej platformy badań chemizmu i mikrotekstury materiałów porowatych oraz reaktywności ich powierzchni" | pomiar sorpcji dla próbek mineralnych, syntetycznych, przemysłowych, itp. analiza bet i objętości porów próbek litych i proszkowych | jedno- i wielopunktowa powierzchnia bet powierzchnia langmuira oraz analiza izoterm temkina i freundlicha rozkłady objętości porów i powierzchni porów w zakresie mezo- i makroporów metodą bjh, dft, nldft rozkład mikroporów metodą d-a, d-r oraz całkowita objętość mikroporów metodą t-plot | Zewnętrzna | • zgodnie z regulaminem zamieszczonym na stronie laboratorium: http://wydzlab.agh.edu.pl/wp-content/uploads/2020/11/regulamin-wlbfstig.pdf • współpraca naukowo-badawcza z jednostkami agh i innymi krajowymi i zagranicznymi jednostkami naukowymi • współpraca w ramach projektów ncn, ncbir i w ramach umów z przemysłem | Nie dotyczy | Wydziałowe laboratorium badań fazowych, strukturalnych, teksturalnych i geochemicznych | Wydziałowe laboratorium badań fazowych, strukturalnych, teksturalnych i geochemicznych | Bajda Tomasz | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/tomasz-bajda-5644.html | (pob 5) materiały, technologie i procesy inspirowane naturą: biotechnologia, bioinspiracje w inżynierii i nauce o materiałach, biosensory, bioenergetyka, biokataliza, biokomputery i bioobliczenia, (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Adsorpcja, bet, izoterma adsorpcji, porowatość całkowita, powierzchnia właściwa
Piknometr gazowy ultrapyc 5000 micro | Piknometr gazowy do pomiaru gęstości ciał stałych: ultrapyc 5000 micro | Piknometr gazowy ultrapyc 5000 micro służy do precyzyjnego pomiaru rzeczywistej gęstości ciał stałych w postaci proszków lub monolitów. do pomiarów wykorzystywany jest hel. urządzenie posiada wbudowaną regulację temperatury za pomocą modułu peltiera. pomiary wykonywane są w zakresie 15 °c to 50 °c, standardowo w 20 °c. piknometr gazowy wyposażony jest w trzy komory pomiarowe o róznej objętości: micro cell: 4.5 cm3, meso cell: 1.8 cm3, nano cell: 0.25 cm3. | Piknometr gazowy wykorzystywany jest do pomiaru gęstości helowej materiałów stałych, takich jak: sadza, katalizatory, cement, ceramika, węgiel drzewny, kosmetyki, środki osuszające, nawozy, włókna, minerały takie jak tlenek glinu, krzemionka, tytan i inne, produkty farmaceutyczne, żywność w proszku i metale w proszku. | Aparat umożliwia oznaczenie gęstości helowej dla małych ilości próbek od 0,25 cm3 do 4,5 cm3. | Zewnętrzna | - zgodnie z regulaminem zamieszczonym na stronie laboratorium: http://wydzlab.agh.edu.pl/wp-content/uploads/2020/11/regulamin-wlbfstig.pdf - współpraca naukowo-badawcza z jednostkami agh i innymi krajowymi i zagranicznymi jednostkami naukowymi - współpraca w ramach projektów ncn, ncbir i w ramach umów z przemysłem | Nie dotyczy | Wydziałowe laboratorium badań fazowych, strukturalnych, teksturalnych i geochemicznych | Wydziałowe laboratorium badań fazowych, strukturalnych, teksturalnych i geochemicznych | Bajda Tomasz | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/tomasz-bajda-5644.html | (pob 5) materiały, technologie i procesy inspirowane naturą: biotechnologia, bioinspiracje w inżynierii i nauce o materiałach, biosensory, bioenergetyka, biokataliza, biokomputery i bioobliczenia, (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Badania nieniszczące, gęstość, gęstość helowa, gęstość szkieletowa
Spektrometr ftir nicolet 6700 | Spektrometr ftir nicolet 6700 thermo scientific | Spektrometr ftir nicolet 6700 firmy thermo scientific umożliwia rejestrację wysokiej jakości widm w zakresie podczerwieni (400÷4000 cm-1) z maksymalną rozdzielczością równą 0,1 cm-1. wyposażenie: detektory dtgs i mct (chłodzony azotem) niehigroskopijna optyka przystawki odbiciowe, transmisyjne praying mantis firmy harrick - umożliwiającą pomiary techniką drift w zmiennej temperaturze rt÷450°c, w przepływie gazu (m.in. powietrze, azot, argon) próżniowa komora wysokotemperaturowa, pomiary w trybie transmisyjnym w temperaturach rt÷500°c | Badania fazowe, strukturalne oraz prace eksperymentalne nad transformacją i modyfikacją właściwości fizykochemicznych materiałów. | Aparat umożliwia rejestrację widm ftir ciał stałych, w formie proszku lub cienkich warstw i lepkich cieczy, w zmiennych temperaturach i atmosferze różnych gazów. | Zewnętrzna | - zgodnie z regulaminem zamieszczonym na stronie laboratorium: http://wydzlab.agh.edu.pl/wp-content/uploads/2020/11/regulamin-wlbfstig.pdf - współpraca naukowo-badawcza z jednostkami agh i innymi krajowymi i zagranicznymi jednostkami naukowymi - współpraca w ramach projektów ncn, ncbir i w ramach umów z przemysłem | Nie dotyczy | Wydziałowe laboratorium badań fazowych, strukturalnych, teksturalnych i geochemicznych | Wydziałowe laboratorium badań fazowych, strukturalnych, teksturalnych i geochemicznych | Bajda Tomasz | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/tomasz-bajda-5644.html | (pob 5) materiały, technologie i procesy inspirowane naturą: biotechnologia, bioinspiracje w inżynierii i nauce o materiałach, biosensory, bioenergetyka, biokataliza, biokomputery i bioobliczenia, (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Atr, drift, ftir, podczerwień, spektroskopia
Analizator uziarnienia saturn digisizer ii | Saturn digisizer ii micromeritics analizator uziarnienia | Saturn digisizer ii micromeritics mierzy dystrybucję rozkładu wielkości cząstek przy użyciu dyfrakcji promieniowania laserowego. charakterystyka aparatu: detektor ccd laser: półprzewodnikowy diodowy moc lasera: 6-9 mw automatyczny system przygotowania i transportu zawiesiny do dynamicznego układu pomiarowego dyspergator ultradźwiękowy do wstępnego przygotowania zawiesiny zakres pomiarowy: 0,04 do 2500 µm oprogramowanie aparatu wykorzystuje modele mie oraz fraunhofera | pomiar rozkładu wielkości cząstek dla próbek mineralnych, syntetycznych, przemysłowych, itp. | powtarzalność: 0,1 do 1 µm, 3%; 1 do 1000 µm, 1% odtwarzalność: 0,1 do 1 µm, 5%; 1 do 100 µm, 2% 100 do 1000 µm, 5% | Zewnętrzna | - zgodnie z regulaminem zamieszczonym na stronie laboratorium: http://wydzlab.agh.edu.pl/wp-content/uploads/2020/11/regulamin-wlbfstig.pdf - współpraca naukowo-badawcza z jednostkami agh i innymi krajowymi i zagranicznymi jednostkami naukowymi - współpraca w ramach projektów ncn, ncbir i w ramach umów z przemysłem | Nie dotyczy | Wydziałowe laboratorium badań fazowych, strukturalnych, teksturalnych i geochemicznych | Wydziałowe laboratorium badań fazowych, strukturalnych, teksturalnych i geochemicznych | Bajda Tomasz | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/tomasz-bajda-5644.html | (pob 5) materiały, technologie i procesy inspirowane naturą: biotechnologia, bioinspiracje w inżynierii i nauce o materiałach, biosensory, bioenergetyka, biokataliza, biokomputery i bioobliczenia, (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Rozkład wielokości ziaren, uziarnienie
Analizator uziarnienia sedigraph iii | Analizator uziarnienia sedigraph iii 5120 micromeritics | Sedigraph iii to analizator rozkładu wielkości cząstek metodą sedymentacyjną z rentgenowską detekcją gęstości zawiesiny. charakterystyka aparatu: moduł nieruchomego skanera rentgenowskiego moduł pionowego ruchu komory pomiarowej automatyczny system przygotowania zawiesiny i jej transportu do komory pomiarowej zakres pomiarowy: średnica cząstki od 300 do 0,1 μm | pomiar rozkładu wielkości cząstek dla próbek mineralnych, syntetycznych, przemysłowych, itp. | zakres średnicy cząstki od 300 do 0,1 μm rozdzielczość: mniej niż 0,2% całkowitej skanowanej odległości | Zewnętrzna | - zgodnie z regulaminem zamieszczonym na stronie laboratorium: http://wydzlab.agh.edu.pl/wp-content/uploads/2020/11/regulamin-wlbfstig.pdf - współpraca naukowo-badawcza z jednostkami agh i innymi krajowymi i zagranicznymi jednostkami naukowymi - współpraca w ramach projektów ncn, ncbir i w ramach umów z przemysłem | Nie dotyczy | Wydziałowe laboratorium badań fazowych, strukturalnych, teksturalnych i geochemicznych | Wydziałowe laboratorium badań fazowych, strukturalnych, teksturalnych i geochemicznych | Bajda Tomasz | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/tomasz-bajda-5644.html | (pob 5) materiały, technologie i procesy inspirowane naturą: biotechnologia, bioinspiracje w inżynierii i nauce o materiałach, biosensory, bioenergetyka, biokataliza, biokomputery i bioobliczenia, (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Analiza uziarnienia, krzywa kumulacyjna, rozkład wielkości ziaren, sedymentacja, uziarnienie
Aparat do pomiaru wielkości sorpcji asap 2020 hd | Aparat do pomiaru wielkości sorpcji asap 2020 hd micromeritics | Asap 2020 hd micromeritics jest analizatorem do pomiaru sorpcji gazów i wyznaczania powierzchni bet, wielkości, objętości i rozkładu mikro- i mezo-porów w proszkach i materiałach porowatych. charakterystyka aparatu: sorpcja gazów: n2, ar, he, co2 oraz par różnych cieczy dwie niezależne stacje odgazowania jedna stacja analityczna wyznaczanie rozmiarów, objętości i powierzchni mezoporów (2 – 50 nm), mikroporów (0.35 – 2 nm) zakres ciśnień pracy aparatu 1.3 x 10-9 do 1.0 p/p0 odgazowanie próbki w zakresie temperatur: 20-450 ºc analiza materiałów proszkowych i próbek litych o wymiarach nie większych niż 7 x 7 x 10 mm | pomiar sorpcji dla próbek mineralnych, syntetycznych, przemysłowych, itp. analiza bet i objętości porów próbek litych i proszkowych | jedno- i wielopunktowa powierzchnia bet powierzchnia langmuira oraz analiza izoterm temkina i freundlicha rozkłady objętości porów i powierzchni porów w zakresie mezo- i makroporów metodą bjh rozkład mikroporów metodą d-a oraz całkowita objętość mikroporów metodą t-plot | Zewnętrzna | • zgodnie z regulaminem zamieszczonym na stronie laboratorium: http://wydzlab.agh.edu.pl/wp-content/uploads/2020/11/regulamin-wlbfstig.pdf • współpraca naukowo-badawcza z jednostkami agh i innymi krajowymi i zagranicznymi jednostkami naukowymi • współpraca w ramach projektów ncn, ncbir i w ramach umów z przemysłem | Nie dotyczy | Wydziałowe laboratorium badań fazowych, strukturalnych, teksturalnych i geochemicznych | Wydziałowe laboratorium badań fazowych, strukturalnych, teksturalnych i geochemicznych | Bajda Tomasz | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/tomasz-bajda-5644.html | (pob 5) materiały, technologie i procesy inspirowane naturą: biotechnologia, bioinspiracje w inżynierii i nauce o materiałach, biosensory, bioenergetyka, biokataliza, biokomputery i bioobliczenia, (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Adsorpcja, bet, izoterma adsorpcji, porowatość całkowita, powierzchnia właściwa
Mikroskop elektronowy skaningowy fei quanta 200 feg | Mikroskop elektronowy skaningowy fei quanta 200 feg | Wysokorozdzielczy skaningowy mikroskop elektronowy z gorącą emisją polową (feg - wysokostabilny emiter elektronów schottky'ego), zapewniający: możliwość obserwacji w zmiennej próżni, powiększenia 70 ÷ 300 000x, zdolność rozdzielczą ok. 2 nm. parametry techniczne: napięcie przyspieszające 5 – 30 kv system zmiennej próżni: - wysoka próżnia (hv) ok. 10-4 pa - preparaty przewodzące - niska próżnia (lv) 50÷200 pa - preparaty przewodzące i nie przewodzące - tryb esem 200÷2000 pa - preparaty przewodzące i nie przewodzące rozdzielczość: < 2,0nm przy 30kv (hv) < 3,5nm przy 30kv (lv) < 2,0nm przy 30kv (esem) detektory: sed everharta-thornleya sed (do lv) sed (do esem) bsed (si solid-state) bsed (do esem) centaurus – fotopowielacz z końcówkami do detekcji bse i cl ebsd (do rejestracji dyfrakcji elektronów wstecznie rozproszonych) krzemowy, chłodzony ciekłym azotem, detektor promieniowania rentgenowskiego ze spektrometrem eds (edax) | obserwacja powierzchni substancji mineralnych, syntetycznych i biologicznych analiza jakościowa i ilościowa pierwiastków w próbce (edxs) analiza dystrybucji pierwiastków w mikroobszarze (edxs) analiza obrazów w katodoluminiscencji cl - w trybie stopni szarości analiza dyfrakcji kikuchiego (ebsd) - identyfikacja fazowa i mapy orientacji krystalitów oim | Rejestracja, w zmiennej próżni, obrazów generowanych przez: elektrony wtórne sd – kontrast topograficzny elektrony wstecznie rozproszone bse – kontrast różnicy z i orientacyjny charakterystyczne promieniowanie rentgenowskie pierwiastków - mapowanie promieniowanie w zakresie widzialnym – katodoluminecencja cl ebsd - dyfrakcja kikuchiego | Zewnętrzna | - zgodnie z regulaminem zamieszczonym na stronie laboratorium: http://wydzlab.agh.edu.pl/wp-content/uploads/2020/11/regulamin-wlbfstig.pdf - współpraca naukowo-badawcza z jednostkami agh i innymi krajowymi i zagranicznymi jednostkami naukowymi - współpraca w ramach projektów ncn, ncbir i w ramach umów z przemysłem | Nie dotyczy | Wydziałowe laboratorium badań fazowych, strukturalnych, teksturalnych i geochemicznych | Wydziałowe laboratorium badań fazowych, strukturalnych, teksturalnych i geochemicznych | Bajda Tomasz | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/tomasz-bajda-5644.html | (pob 5) materiały, technologie i procesy inspirowane naturą: biotechnologia, bioinspiracje w inżynierii i nauce o materiałach, biosensory, bioenergetyka, biokataliza, biokomputery i bioobliczenia, (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Ebsd, mikroskopia elektronowa, sem, sem-bse, sem-eds, sem-se
Dyfraktometr rentgenowski smartlab 9kw | Dyfraktometr rentgenowski rigaku smartlab 9kw | Dyfraktometr rentgenowski proszkowy rigaku smartlab z wirującą anodą cu o mocy 9 kw. aparat jest wyposażony w precyzyjny goniometr typu theta-theta, justowany przez komputerowy system sterowania. parametry techniczne: maksymalna użyteczna moc lampy rentgenowskiej - 9kw maksymalne napięcie lampy – 45kv maksymalny prąd lampy – 200ma goniometr typu theta-theta o promieniu 30 cm optyka typu bragg-brentano i równoległa szczeliny ustawiane przez komputerowy system sterowania zakres pomiarowy – 0,5÷156º 2ɵ wyposażenie: detektory scyntylacyjny sc i paskowy d/tex ultra odpowiednie do typu detektorów monochromatory dla promieniowania cukα kamera wysokotemperaturowa htk 1200 kamera o zmiennej, stabilizowanej, wilgotności chc system do dyfrakcji w miliobszarze system do pomiarów rozpraszania niskokątowego saxs automatyczny zmieniacz próbek uchwyt specjalny do preparatów próbek ilastych | jakościowa i ilościowa analiza próbek stałych analiza minerałów ilastych o strukturze mieszanopakietowej wyznaczanie wielkości krystalitów, wskaźników uporządkowania struktury, parametrów sieciowych, wielkości współczynników absorpcji masowej metodą bezpośrednią identyfikacja słabo krystalicznych minerałów metodą dxrd udokładnianie struktury faz krystalicznych | Rejestracja próbek: - proszkowych ładowanych: od góry, od tyłu, z boku - litych, zawiesin, cieczy - w trybie krokowym i ciągłym, w próżni i środowisku różnych gazów - w różnych temperaturach do 1200ºc - w różnej wilgotności względnej - nasyconych różnego rodzaju cieczami | Zewnętrzna | - zgodnie z regulaminem zamieszczonym na stronie laboratorium: http://wydzlab.agh.edu.pl/wp-content/uploads/2020/11/regulamin-wlbfstig.pdf - współpraca naukowo-badawcza z jednostkami agh i innymi krajowymi i zagranicznymi jednostkami naukowymi - współpraca w ramach projektów ncn, ncbir i w ramach umów z przemysłem | Nie dotyczy | Wydziałowe laboratorium badań fazowych, strukturalnych, teksturalnych i geochemicznych | Wydziałowe laboratorium badań fazowych, strukturalnych, teksturalnych i geochemicznych | Bajda Tomasz | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/tomasz-bajda-5644.html | (pob 5) materiały, technologie i procesy inspirowane naturą: biotechnologia, bioinspiracje w inżynierii i nauce o materiałach, biosensory, bioenergetyka, biokataliza, biokomputery i bioobliczenia, (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Analiza fazowa, dyfrakcja rentgenowska, krystalografia, mineralogia, xrd
Aparat do analizy termicznej sta 449 f3 jupiter | Aparat do analizy termicznej sta 449 f3 jupiter netzsch | Aparat do analizy termicznej sta 449 f3 jupiter netzsch sprzężony z kwadrupolowym spektrometrem masowym qms 403 c aeolos i spektrometrem ftir bruker tensor 27 z tga-ir. parametry techniczne: rzeczywisty pomiar tg, dta–tg, dsc-tg zakres temperatur rt ÷ 1500 °c (piec pt) dynamiczny pomiar z prędkością grzania w zakresie 0.01 ÷ 50 k/min w warunkach quasi izotermicznych maksymalna odważka: 35 g rejestracja zmiany masy z dokładnością 1µg (w całym zakresie) w atmosferze obojętnej, utleniającej, redukcyjnej oraz w próżni, w trybie statycznym lub dynamicznym | badanie stabilności termicznej i procesów zachodzących podczas ogrzewania próbek stałych wyznaczania czystości substancji krystalicznych badania przemian polimorficznych i dysocjacji termicznej wyznaczanie parametrów kinetyki procesów wyznaczanie parametrów termodynamicznych procesów analiza jakościowa produktów gazowych pirolizy metodami qms i ftir tga-ir | Jednoczesny pomiar sta i gazowych produktów pirolizy metodami qms i ftir, - rejestracja widm qms w zakresie 1 ÷ 300 m/z, - rejestracja zbioru widm ftir w zakresie 4000-400 cm-1 podczas pomiaru sta: - ekstrakcja widma ftir dla żądanej temperatury, - generowanie zmienności intensywności żądanego pasma, na widmach ftir, w funkcji temperatury (temperature trace). | Zewnętrzna | - zgodnie z regulaminem zamieszczonym na stronie laboratorium: http://wydzlab.agh.edu.pl/wp-content/uploads/2020/11/regulamin-wlbfstig.pdf - współpraca naukowo-badawcza z jednostkami agh i innymi krajowymi i zagranicznymi jednostkami naukowymi - współpraca w ramach projektów ncn, ncbir i w ramach umów z przemysłem | Nie dotyczy | Wydziałowe laboratorium badań fazowych, strukturalnych, teksturalnych i geochemicznych | Wydziałowe laboratorium badań fazowych, strukturalnych, teksturalnych i geochemicznych | Bajda Tomasz | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/tomasz-bajda-5644.html | (pob 5) materiały, technologie i procesy inspirowane naturą: biotechnologia, bioinspiracje w inżynierii i nauce o materiałach, biosensory, bioenergetyka, biokataliza, biokomputery i bioobliczenia, (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Analiza gazów, analiza termiczna, dsc, przemiany fazowe, qms, sta, tg
Dyfraktometr rentgenowski miniflex 600 | Dyfraktometr rentgenowski rigaku miniflex 600 | Dyfraktometr rentgenowski proszkowy rigaku miniflex 600 z anodą cu o mocy 600w. aparat, typu biurkowego, jest wyposażony w goniometr typu theta-2theta parametry techniczne: maksymalna użyteczna moc lampy rentgenowskiej - 600w maksymalne napięcie lampy – 40kv maksymalny prąd lampy – 15ma optyka typu bragg-brentano zakres pomiarowy – 0,5÷156º 2ɵ wyposażenie: detektor scyntylacyjny sc monochromator grafitowy, ze zgiętym kryształem, dla promieniowania cukα automatyczna szczelina dywergencyjna automatyczny zmieniacz próbek uchwyt specjalny do preparatów próbek ilastych | jakościowa i ilościowa analiza próbek stałych analiza minerałów ilastych o strukturze mieszanopakietowej wyznaczanie wielkości krystalitów, wskaźników uporządkowania struktury, wielkości parametrów sieciowych, wielkości współczynników absorpcji masowej metodą bezpośrednią identyfikacja słabo krystalicznych minerałów metodą dxrd udokładnianie struktury faz krystalicznych | rejestracja rentgenogramów preparatów próbek: - proszkowych wykonanych metodami ładowania: od góry, od tyłu, z boku - litych płaskich, zawiesin cieczowych o różnej gęstości, cieczy rejestracja rentgenogramów preparatów próbek: - w trybie krokowym i ciągłym - nasyconych różnego rodzaju cieczami | Zewnętrzna | - zgodnie z regulaminem zamieszczonym na stronie laboratorium: http://wydzlab.agh.edu.pl/wp-content/uploads/2020/11/regulamin-wlbfstig.pdf - współpraca naukowo-badawcza z jednostkami agh i innymi krajowymi i zagranicznymi jednostkami naukowymi - współpraca w ramach projektów ncn, ncbir i w ramach umów z przemysłem | Nie dotyczy | Wydziałowe laboratorium badań fazowych, strukturalnych, teksturalnych i geochemicznych | Wydziałowe laboratorium badań fazowych, strukturalnych, teksturalnych i geochemicznych | Bajda Tomasz | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/tomasz-bajda-5644.html | (pob 5) materiały, technologie i procesy inspirowane naturą: biotechnologia, bioinspiracje w inżynierii i nauce o materiałach, biosensory, bioenergetyka, biokataliza, biokomputery i bioobliczenia, (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Analiza fazowa, analiza ilościowa, dyfrakcja rentgenowska, mineralogia, xrd
Mikroskop ramanowski dxr | Mikroskop ramanowski dxr thermo scientific | Mikroskop ramanowski dxr firmy thermo scientific, ze spektrometrem siatkowym i detektorem ccd, umożliwia rejestrację widm w zakresie 50÷3300 cm-1. wyposażenie: lasery: 780 nm (max. moc 24mw) i 532nm (max. moc 10mw) optyczny mikroskop do światła odbitego z obiektywami: 10x, 20x, 50x, 100x konfokalny tor optyczny do spektrometru stolik przedmiotowy xyz | Badanie próbek stałych: minerałów, skał, sorbentów, katalizatorów i in.. badanie inkluzji stałych, ciekłych i gazowych w próbkach mineralnych. . |  | Zewnętrzna | - zgodnie z regulaminem zamieszczonym na stronie laboratorium: http://wydzlab.agh.edu.pl/wp-content/uploads/2020/11/regulamin-wlbfstig.pdf - współpraca naukowo-badawcza z jednostkami agh i innymi krajowymi i zagranicznymi jednostkami naukowymi - współpraca w ramach projektów ncn, ncbir i w ramach umów z przemysłem | Nie dotyczy | Wydziałowe laboratorium badań fazowych, strukturalnych, teksturalnych i geochemicznych | Wydziałowe laboratorium badań fazowych, strukturalnych, teksturalnych i geochemicznych | Bajda Tomasz | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/tomasz-bajda-5644.html | (pob 5) materiały, technologie i procesy inspirowane naturą: biotechnologia, bioinspiracje w inżynierii i nauce o materiałach, biosensory, bioenergetyka, biokataliza, biokomputery i bioobliczenia, (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Mikroskop ramana, raman, spektroskopia ramana
Spektrometr fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją długości fali (wd-xrf) zsx primus ii | Spektrometr fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją długości fali (wd-xrf) rigaku zsx primus ii | Spektrometr fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją fal (wdxrf) zsx primus ii rigaku umożliwia analizę jakościową i ilościową pierwiastków w zakresie od azotu (n) do uranu (u) (z = 7 – 92). charakterystyka spektrometru: lampa rentgenowska z anodą rh o mocy 4kw z czołowym okienkiem be (30µm) umieszczona nad analizowaną próbką napięcie przyspieszające w zakresie 2-60 kv oraz natężenie prądu wiązki elektronowej w zakresie 2-150 ma możliwość wyboru filtra wiązki pierwotnej (cztery filtry: ni-400, ni-40, al-125, al-25) możliwość wyboru średnicy wiązki analizującej (sześć masek o średnicach: 35, 30, 20, 10, 1 oraz 0.5 mm) możliwość obrotu próbki podczas pomiaru 7 kryształów analizujących dla pomiarów w zakresie n – u system mapowania (pomiar punktowy) wraz z kamerą ccd detektory, scyntylacyjny i proporcjonalny przepływowy, do analizy pierwiastków o odpowiedniej masie atomowej | jakościowa oraz ilościowa analiza składu pierwiastkowego analiza ilościowa metodą wzorcową na podstawie przygotowanych krzywych kalibracyjnych w zakresie n-u lub bezwzorcową opartą na algorytmie parametrów fundamentalnych w zakresie f-u makroskopowa i punktowa analiza składu chemicznego analiza składu chemicznego próbek litych oraz proszkowych preparatyka w postaci prasowanych pastylek i topionych pereł |  | Zewnętrzna | - zgodnie z regulaminem zamieszczonym na stronie laboratorium: http://wydzlab.agh.edu.pl/wp-content/uploads/2020/11/regulamin-wlbfstig.pdf - naukowo-badawcza z jednostkami agh i innymi krajowymi i zagranicznymi jednostkami naukowymi, - w ramach projektów ncn, ncbir, współpraca z przemysłem i w ramach umów, | Nie dotyczy | Wydziałowe laboratorium badań fazowych, strukturalnych, teksturalnych i geochemicznych | Wydziałowe laboratorium badań fazowych, strukturalnych, teksturalnych i geochemicznych | Bajda Tomasz | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/tomasz-bajda-5644.html | (pob 5) materiały, technologie i procesy inspirowane naturą: biotechnologia, bioinspiracje w inżynierii i nauce o materiałach, biosensory, bioenergetyka, biokataliza, biokomputery i bioobliczenia, (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Analiza ilościowa, analiza jakościowa, analiza składu chemicznego, badania składu pierwiastkowego, fluorescencja rentgenowska, wd-xrf, xrf
Spektrometr absorpcji atomowej aas | Spektrometr aas savantaa gbc | Spektrometr absorpcji atomowej aas do analiz składu chemicznego roztworów - pierwiastki od li do u. spektrometr posiada funkcje takie jak programowalna skrzynka gazowa, 8 lamp z automatycznym ustawieniem lamp, optymalizacją długości fali i szerokości szczeliny oraz ustawieniem prądu lampy. | Wykonywanie analiz zawartości pierwiastków w próbkach wód naturalnych, ściekach oraz roztworach po roztwarzaniu kwasowym lub ekstrakcji ciał stałych. | Wykrywalność wybranych pierwiastków [ppm]: li - 0.02; be - 0.01; b - 5; na - 0.002; mg - 0.003; al - 0.3; k - 0.03; ca - 0.005; sc - 0.4; ti - 0.7; v - 0.5; cr - 0.03; mn - 0.015; fe - 0.05; co - 0.04; ni - 0.09; cu - 0.01; zn - 0.005; ga - 0.6; as - 0.01; se - 0.01; rb - 0,07; sr - 0.02; mo - 0.2; ag - 0.02; cd - 0.004; in - 0.4; sn - 0.3; sb - 0.4; te - 0.2; cs - 0.04; ba - 0.1; pt - 1; au - 0.1; hg - 0.01; tl - 0.2; pb - 0.1; bi - 0.4 | Zewnętrzna | Wykonywanie analiz na zlecenie lub na zasadzie współpracy | Nie dotyczy | Katedra mineralogii, petrografii i geochemii | Laboratorium mineralogii eksperymentalnej | Bajda Tomasz | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/tomasz-bajda-5644.html | (pob 1) zrównoważone technologie energetyczne, odnawialne źródła energii i magazyny energii oraz zarządzanie zasobami. projektowanie, wytwarzanie, aplikacja, synergia i integracja procesów, (pob 3) woda-energia-klimat: interdyscyplinarne podejście dla zrównoważonego rozwoju, (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Analiza chemiczna, roztwory wodne, spektroskopia