## Sheet
Nazwa zwyczajowa | Nazwa handlowa | Opis techniczny | Możliwości badawcze | Możliwości pomiarowe | Typ dostępu | Warunki udostępniania | Typ certyfikatu | Jednostka odpowiedzialna | Zespół | Osoba kontaktowa | Strona w skos | Obszar badawczy idub | Słowa kluczowe
Uhplc-ms/ms | System ultrasprawnej chromatografii cieczowej z tandemowym spektrometrem mas typu potrójny kwadrupol model tsq altis | Spektrometry mas typu potrójny kwadrupol to instrumenty tandemowe. głównymi składowymi instrumentu są dwa kwadrupolowe analizatory mas oraz komora kolizyjna. takie rozwiązanie techniczne pozwalają zastosować tę aparaturę do celowanych analiz ilościowych z doskonałą czułością i precyzją oraz do badań przesiewowych (screening). doskonała precyzja, wysoka czułość, szybkości skanowania oraz możliwość fragmentacji badanych związków spowodowały, ze potrójne kwadrupole są obecnie złotym standardem dla tego typu analiz. kwadrupolowy analizator mas jest niezbędny przy analizach substancji w skomplikowanych matrycach. w szeroko pojętej farmacji oraz badaniach środowiskowych tego typu aparaturę wykorzystuje się standardowo do oznaczania, m.in. metabolitów leków/narkotyków/dopalaczy w płynach ustrojowych (screening i analiza ilościowa), badań sfałszowanych składników leków, badań farmakokinetycznych, sprawdzania czystość api po syntezie, czystość surowców do syntezy, oznaczanie zanieczyszczeń w gotowym produkcie. kwadrupolowy analizator mas daje możliwość prowadzenia oznaczeń ilościowych na podstawie eksperymentów sim czy srm, które z kolei zapewniają wysoką czułość i precyzję oznaczeń. dodatkowo tryb srm (inaczej mrm) to złoty standard do oznaczeń ilościowych w technikach wykorzystujących spektrometrię mas. kluczowymi parametrami dla omawianej aparatury jest czułość, rozdzielczość, ilość przejść srm na sekundę oraz liniowość. każdego dnia pojawiają się nowe wyzwania w zakresie bezpieczeństwa żywności i środowiska. oznaczenie ilościowe setek zanieczyszczeń na ultraniskich poziomach można łatwo przeprowadzić za pomocą spektrometru mas tsq altis. instrument zapewnia solidne oznaczanie ilościowe, wyjątkową odtwarzalność, najwyższą czułość i niezwykłą szybkość. | System lc-ms/ms jest niezbędny przy analizach substancji w skomplikowanych matrycach. w szeroko pojętej farmacji oraz badaniach środowiskowych stosuje się standardowo do oznaczania, m.in. metabolitów leków/narkotyków/dopalaczy w płynach ustrojowych (screening i analiza ilościowa), czystość surowców do syntezy, oznaczanie zanieczyszczeń w gotowym produkcie oraz próbkach środowoiskowych. | Spektrometr mas źródła jonów typu electrospray z grzaną głowicą; jonizacja chemiczna; tryby skanowania: pełne skanowanie (full-scan) monitorowanie wybranego jonu (sim) monitorowanie wybranej reakcji (srm). chromatograf cieczowy oprogramowanie sterujące pracą spektrometru mas, umożliwiające akwizycję, obróbkę i analizę danych. | Zewnętrzna | W ramach umów i zleceń po wcześniej akceptacji przez kierownika laboratorium. badania wykonywane są wyłącznie przez upoważniony personel laboratorium. | Nie dotyczy | Katedra technologii paliw | Zespół badań współczesnych zagrożeń środowiska | Styszko Katarzyna | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/katarzyna-styszko-5843.html | (pob 2) nowe technologie dla gospodarki o obiegu zamkniętym: połączenie modeli biznesowych z ekoinnowacjami w celu wzrostu produktywności i minimalizacji odpadów oraz tworzenia i wykorzystywania wiedzy, (pob 3) woda-energia-klimat: interdyscyplinarne podejście dla zrównoważonego rozwoju, (pob 5) materiały, technologie i procesy inspirowane naturą: biotechnologia, bioinspiracje w inżynierii i nauce o materiałach, biosensory, bioenergetyka, biokataliza, biokomputery i bioobliczenia | Biomarkery, chromatografia cieczowa, metabolity, mikrozanieczyszczenia, pozostałosci leków, spektrometria mas
Zintegrowany zestaw przygotowania prób i wzorców do analiz śladowych | System baker spe 12g - system próżniowy z 12 króćcami typu luera do przygotowania próbek z zastosowaniem kolumienek bakerbond™ spe | System baker spe 12g to specjalistyczny system próżniowy przeznaczony do równoległego przygotowywania próbek metodą ekstrakcji do fazy stałej (spe). wyposażony w 12 króćców typu luer, umożliwia jednoczesne podłączanie kolumienek bakerbond™ spe, co pozwala na równoległe oczyszczanie i zatężanie próbek w sposób szybki, powtarzalny i kontrolowany. system zapewnia: równomierną regulację podciśnienia dla wszystkich próbek, możliwość jednoczesnej pracy z różnymi typami kolumienek, szczelną i wytrzymałą konstrukcję odporną na działanie rozpuszczalników, ergonomiczny układ króćców ułatwiający obsługę i minimalizujący ryzyko błędów. dzięki swojej funkcjonalności system baker spe 12g jest niezastąpionym narzędziem w laboratoriach analitycznych zajmujących się analizą śladową, kontrolą jakości, badaniami środowiskowymi oraz analizą żywności i farmaceutyków. | System znajduje zastosowanie w analizach hplc, gc, lc-ms czy gc-ms, gdzie jakość przygotowania próbek ma kluczowe znaczenie dla czułości i dokładności wyników. baker spe 12g umożliwia pracę z szeroką gamą sorbentów, co daje możliwość dopasowania metody do specyfiki badanych analitów – od pestycydów i leków, przez metabolity i biomarkery, aż po związki zanieczyszczające środowisko. | System baker spe 12g umożliwia: uzyskiwanie niskich granic oznaczalności (lod/loq), zapewnienie wysokiej powtarzalności i odtwarzalności wyników, redukcję wpływu matrycy - większa dokładność i precyzję pomiarów, przygotowanie próbek do analiz chromatograficznych i spektrometrycznych (hplc, gc, lc-ms, gc-ms). | Zewnętrzna | Aparatura badawcza dostępna w laboratoriach uczelni udostępniana jest studentom, doktorantom, pracownikom naukowym oraz – na zasadach komercyjnych – podmiotom zewnętrznym. korzystanie z urządzeń odbywa się zgodnie z regulaminem laboratorium i wymaga wcześniejszego uzgodnienia terminu z osobą odpowiedzialną za obsługę aparatury. | Nie dotyczy | Katedra ochrony środowiska | Laboratorium chromatografii cieczowej | Koziarska Marta | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/marta-agnieszka-koziarska-10423.html | (pob 3) woda-energia-klimat: interdyscyplinarne podejście dla zrównoważonego rozwoju | Ekstrakcja do fazy stałej, hplc-ms/ms, przygotowanie prób
Zintegrowany zestaw przygotowania prób i wzorców do analiz śladowych | Koncentrator próżniowy centrivap pro | Koncentrator próżniowy centrivap® pro vacuum jest przeznaczony do szybkiego i skutecznego zatężania próbek w różnorodnych matrycach. system wykorzystuje połączenie próżni, ciepła i wymuszonego przepływu gazu w celu odparowania rozpuszczalników, zapewniając bezpieczne i efektywne przygotowanie próbek do dalszych analiz. główne cechy urządzenia: wysoka wydajność zatężania próbek w małych i średnich objętościach. równomierne rozprowadzanie ciepła zapewniające minimalizację strat analitów wrażliwych na temperaturę. kontrolowane warunki próżni i temperatury umożliwiają optymalizację procesu dla różnych typów rozpuszczalników i próbek. kompatybilność z różnymi typami probówek i płyt mikropróbkowych. | Centrivap® pro vacuum concentrator umożliwia: zatężanie próbek chemicznych i biologicznych, przygotowanie próbek do technik hplc, gc, lc-ms, ms, icp-ms, obróbka próbek z różnorodnych matryc, redukcja matryc i interferencji. | niższe granice wykrywalności (lod) i oznaczalności (loq), poprawa dokładności i precyzji pomiarów, możliwość pracy z próbkami o bardzo małej objętości, przygotowanie próbek do hplc, gc, lc-ms, gc-ms, ms, icp-ms, zwiększenie powtarzalności wyników. | Zewnętrzna | Aparatura badawcza dostępna w laboratoriach uczelni udostępniana jest studentom, doktorantom, pracownikom naukowym oraz – na zasadach komercyjnych – podmiotom zewnętrznym. korzystanie z urządzeń odbywa się zgodnie z regulaminem laboratorium i wymaga wcześniejszego uzgodnienia terminu z osobą odpowiedzialną za obsługę aparatury. | Nie dotyczy | Katedra ochrony środowiska | Laboratorium chromatografii cieczowej | Koziarska Marta | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/marta-agnieszka-koziarska-10423.html | (pob 3) woda-energia-klimat: interdyscyplinarne podejście dla zrównoważonego rozwoju | Centrivap, koncentrator, próżnia
Geomosslab - spektrometr mössbauera wraz ze stanowiskiem pomiarowym dedykowanym do badań materiałów geologicznych | Spektrometr mössbauera - elektronika jądrowa & renon | Spektrometr mössbauera pracujący w systemie transmisyjnym z wysoką rozdzielczością energetyczną (hvr - high velocity resolution) z dwoma torami jądrowymi i proporcjonalnymi detektorami kryptonowymi oraz stanowiskiem pomiarowym dedykowanym do badań materiałów geologicznych. | Spektroskopia mössbauera (57fe-ms) jest jądrową metodą badawczą opartą na zjawisku rezonansowej absorpcji niskoenergetycznego promieniowania gamma. w badaniach geochemicznych stosowana jest do analizy składu fazowego oraz wyznaczenia wybranych parametrów fizyko-chemicznych materiałów geologicznych. atomy fe będące sondą w badanym materiale poprzez oddziaływania nadsubtelne dostarczają informacji o ich lokalnym otoczeniu chemicznym. | 57fe-ms pozwala na: 1) jakościowe i ilościowe rozpoznanie minerałów zawierających żelazo, 2) wyznaczenie stosunku fe2+/fe3+, 3) identyfikację lokalnej krystalicznej geometrii koordynacyjnej. pomiary wykonywane są na próbkach proszkowych o masie od około 10 mg (miligram) do 100 mg. metoda jest nie-destrukcyjna i po pomiarze próbka może być wykorzystana do dalszych badań innymi metodami. | Zewnętrzna | Badania wykonywane są w ramach współpracy naukowej. zapraszam :) | Nie dotyczy | Wydział geologii, geofizyki i ochrony środowiska | Geofizyka | Błachowski Artur | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/artur-blachowski-10032.html | (pob 3) woda-energia-klimat: interdyscyplinarne podejście dla zrównoważonego rozwoju | Spektroskopia mossbauera
Mobilny analizator lotnych związków organicznych (fid) – system solar xplore do pomiaru toc/thc/ch₄/nmhc | Solar xplore – mobilny analizator toc/lzo z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym (hfid) firmy signal | Laboratoryjno-mobilny analizator solar xplore firmy signal z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym hfid przeznaczony jest do ciągłych i okresowych pomiarów całkowitego węgla organicznego (toc/thc), metanu (ch₄) oraz niemetanowych węglowodorów (nmhc) w gazach procesowych i spalinach. układ umożliwia pracę w szerokim zakresie stężeń (do 10 000 ppm) z automatycznym przełączaniem zakresów, zachowując wysoką czułość i stabilność sygnału. detektor i linia próbkowa są podgrzewane (do 200°c), co minimalizuje kondensację i straty analitów, umożliwiając rzetelne pomiary lotnych związków organicznych w warunkach laboratoryjnych i terenowych. system wyposażony jest w zintegrowaną pompę próbkową, katalizator do oczyszczania powietrza zerowego, automatyczne zawory zera i span oraz możliwość programowej autokalibracji. analizator współpracuje z zewnętrznym rejestratorem danych i oprogramowaniem s4i, umożliwiając pełne sterowanie, archiwizację danych i ich dalszą obróbkę analityczną. zasilanie detektora realizowane jest z generatora wodoru, co zwiększa bezpieczeństwo i autonomię pracy. aparatura przeznaczona jest do badań emisji voc/toc z procesów spalania paliw konwencjonalnych i alternatywnych, instalacji przemysłowych, silników spalinowych oraz układów oczyszczania gazów. stanowi kluczowe źródło danych do analiz środowiskowych, oceny skuteczności technologii redukcji emisji oraz budowy modeli predykcyjnych z wykorzystaniem metod inteligencji obliczeniowej. | Umożliwia ciągły i mobilny pomiar toc, thc, ch₄ i nmhc w spalinach oraz gazach procesowych, badania emisji voc z procesów spalania paliw konwencjonalnych i alternatywnych, ocenę skuteczności układów oczyszczania spalin, walidację technologii niskoemisyjnych oraz pozyskiwanie wysokorozdzielczych danych do modelowania i predykcji emisji z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji. | Zakresy pomiarowe do 10 000 ppm z automatycznym przełączaniem, jednoczesny pomiar toc/thc, ch₄ i nmhc metodą hfid, podgrzewana linia próbkowa i detektor do 200 °c, wysoka czułość i stabilność sygnału, ciągła rejestracja danych w czasie rzeczywistym, autokalibracja oraz możliwość pracy w warunkach laboratoryjnych i terenowych. | Zewnętrzna | Infrastruktura udostępniana w ramach współpracy naukowo-badawczej z jednostkami agh oraz partnerami zewnętrznymi. dostęp realizowany po uzgodnieniu harmonogramu z opiekunem aparatury, w trybie badań wspólnych lub usługowych. pomiary wykonywane z udziałem przeszkolonego personelu, z zapewnieniem wsparcia metodycznego i analitycznego. | Nie dotyczy | Katedra technologii paliw | Zespół analityki przemysłowej i środowiskowej oraz przetwarzania danych | Szramowiat-Sala Katarzyna | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/katarzyna-szramowiat-sala-8688.html | (pob 3) woda-energia-klimat: interdyscyplinarne podejście dla zrównoważonego rozwoju | Emisje spalin, metan, modelowanie emisji, monitoring ciągły, spalanie paliw, węglowodory niemetanowe
Zaawansowany system analizy mikroporów i powierzchni bet dla materiałów ultraporowatych - szkieletów metalo-organicznych (mof) i aerożeli | Wysokopróżniowy analizator fizysorpcji: autosorb 6100, anton paar | Autosorb 6100 (konfiguracja z uszczelnieniami fkm / „viton”, 2 stacje pomiarowe, 6 stacji do odgazowania, zestawy przetworników mp-mp) — kompaktowy, wysokowakuowy analizator sorpcji gazowej przeznaczony do dokładnych pomiarów powierzchni (bet), objętości porów i rozkładów poretalności w zakresie od bardzo niskich p/p0 do bliskich 1. instrument pracuje metodą wolumetryczną, ma dedykowaną stację p0 oraz wysokowydajny układ próżniowy (turbo + sucha pompa). w standardzie: 6 zintegrowanych stacji odgazowania (dwie niezależne strefy grzewcze, do 450 °c), dewar ln2 3 l (>90 h), system powderprotect oraz oprogramowanie kaomi z dosewizard. konfiguracja mp-mp oznacza przetworniki klasy mp. | kompleksowa charakteryzacja materiałów porowatych: powierzchnia bet, rozkłady wielkości porów (0,35–500 nm), objętość porów, analiza mikroporów i mezoporów pomiary sorpcji wody i par organicznych (pary muszą być kompatybilne z uszczelnieniami fkm (viton) pomiar kinetyk sorpcji i izoterm sorpcji/ desorpcji przy różnych gazach (n₂, co₂; możliwość konfiguracji do 3 innych gazów) | rozdzielczość: 2×10⁻⁵ torr limity detekcji dla bet: ~0.1 m² (n₂ 77 k), powierzchnia właściwa ~0.01 m²/g (n₂ 77 k); zakres wielkości porów: 0.35–500 nm. 6 zintegrowanych automatycznych stacji odgazowania, 2 niezależne strefy grzewcze do 450 °c. dewar 77 k (n₂/ln2); cryosync do precyzyjnych pomiarów w innych temperaturach (np. pomiary argonu przy ~87 k). | Zewnętrzna | Aparatura udostępniania na zasadach wynikających z regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej acmin. (https://acmin.agh.edu.pl/home/acmin/5_wspolpraca/aparatura/zasady_i_koszty_korzystania_z_infrastruktury_badawczej_acmin.pdf) | Nie dotyczy | Zakład materiałów funkcjonalnych i nanomagnetyzmu | Zakład materiałów funkcjonalnych i nanomagnetyzmu | Wuttke Stefan | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/stefan-wuttke-10616.html | (pob 1) zrównoważone technologie energetyczne, odnawialne źródła energii i magazyny energii oraz zarządzanie zasobami. projektowanie, wytwarzanie, aplikacja, synergia i integracja procesów, (pob 3) woda-energia-klimat: interdyscyplinarne podejście dla zrównoważonego rozwoju, (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Adsorpcja, azot, bet, dwutlenek węgla, pojemność sorpcyjna, porowatość, powierzchnia właściwa, sorpcja gazów, sorpcja par
Mobilny mikrochromatograf gazowy | Mobilny mikrochromatograf gazowy 3-kanałowy model - 990 mobile micro gc agilent technologies | Mikrochromatograf jest umieszczony w walizce z kołami, co umożliwia łatwy jego transport. urządzenie jest wyposażone w 3 kolumny służące do rozdziału mieszanin gazowych oraz detektory przewodnictwa cieplnego tcd. posiada 2 cylindry na gazy nośne o objętości 150 ml każdy. mikrochromatograf jest sprzężony z komputerem i zainstalowanym systemem openlab cds workstation software. | Mobilny mikrochromatograf ma możliwość oznaczania następujących składników: hel, wodór, tlen, azot, tlenek węgla, dwutlenek węgla, lekkie węglowodory. |  | Zewnętrzna | Za zgodą kierownika katedry surowców energetycznych (kse) oraz pod nadzorem opiekuna laboratorium. | Nie dotyczy | Katedra surowców energetycznych | Grupa badawcza "geochemia powierzchniowa", zespół geoenergia, laboratorium chromatografii gazowej i powierzchniowych metod geochemicznych | Sechman Henryk | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/henryk-sechman-2958.html | (pob 1) zrównoważone technologie energetyczne, odnawialne źródła energii i magazyny energii oraz zarządzanie zasobami. projektowanie, wytwarzanie, aplikacja, synergia i integracja procesów, (pob 3) woda-energia-klimat: interdyscyplinarne podejście dla zrównoważonego rozwoju | Chromatografia gazowa
Cass – system specjacji aerozoli węglowych | Analizator węgla całkowitego model tca-08 sprzężony z etalometrem ae-33 | Cass (carbonaceous aerosol speciation system/ system specjacji aerozoli węglowych) – system obejmuje analizator węgla całkowitego model tca-08 oraz etalometr ae-33. zestaw produkcji firmy magee scientific/(aerosol) pozwala mierzyć w sposób ciągły stężenie węgla organicznego, nieorganicznego i całkowitego w aerozolu w powietrzu atmosferycznym. w skład zestawu wchodzi także stacja meteorologiczna do pomiaru temperatury, wilgotności i ciśnienia powietrza atmosferycznego. aparat niezbędny jest do określenia specjacji frakcji węglowej aerosoli atmosferycznych, które stanowią bardzo często ponad 50% udziału w całkowitej masie pyłu. niezbędny do ciągłego monitorowania tzw. black carbon (bc) – środowiskowego czynnika stresogennego. obecność i wpływ bc na zdrowie ludzkie jest niepokojący i nieznany. systematyczne monitorowanie bc poprawi ocenę zagrożeń dla zdrowia począwszy od różnych cząstek pochodzących ze spalania i uzupełni dane dotyczące ich stężeń masowych w aerozolach atmosferycznych. pozwoli to na odpowiednie zarządzanie i dobór procesów przemysłowych jak również decyzji w zakresie polityki zrównoważonego rozwoju. | System cass pozwala mierzyć w sposób quasi ciągły stężeń w powietrzu atmosferycznym węgla elementarnego (ec) (etalometr ae-33) oraz węgla całkowitego (tc) metodą analizy termicznej próbki (tc-08). połączenie aparatów tca-08 i ae-33 pozwala uzyskać zestaw służący do oznaczania 3 form węgla w powietrzu atmosferycznym. na podstawie różnicy dwóch wyników pomiarów otrzymujemy informacje n/t stężenia węgla organicznego (oc). | Analizator tca-08 służy do monitorowania zawartości węgla całkowitego w pyle zawieszonym w powietrzu atmosferycznym. aparat wykorzystuje dwa identyczne kanały pomiarowe używane do pobierania próby i do wykonywania analizy. ae-33 aethalometer® aethalometr mierzy stężenie węgla elementarnego w badanej próbce powietrza. | Zewnętrzna | W ramach umów i zleceń po wcześniej akceptacji przez kierownika laboratorium. badania wykonywane są wyłącznie przez upoważniony personel laboratorium. zebrane dane będą udostępniane po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem laboratorium. | Nie dotyczy | Katedra technologii paliw | Zespół badań współczesnych zagrożeń środowiska i rozwoju innowacyjnych technologii w gospodarce obiegu zamkniętego | Styszko Katarzyna | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/katarzyna-styszko-5843.html | (pob 2) nowe technologie dla gospodarki o obiegu zamkniętym: połączenie modeli biznesowych z ekoinnowacjami w celu wzrostu produktywności i minimalizacji odpadów oraz tworzenia i wykorzystywania wiedzy, (pob 3) woda-energia-klimat: interdyscyplinarne podejście dla zrównoważonego rozwoju | Aerozole atmosferyczne, black carbon, elemental carbon, frakcja węglowa, pomiary online, węgiel organiczny, zanieczyszczenia organiczne
Optyczny spektrometr emisyjny ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (icp-oes) | Optima 7300dv | Optyczny spektrometr emisyjny ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej model optima 7300dv (perkin elmer). możliwość obserwacji plazmy w dwóch kierunkach tzw. system dual view (axial i radial) oraz zastosowanie dwóch detektorów półprzewodnikowych (jeden dla uv, jeden dla vis) pozwala na równoczasowe wykonywanie analiz wielopierwiastkowych w szerokim zakresie stężeń przy jednoczesnej dużej odporności na trudne matryce próbek. możliwość elastycznego wyboru długości fal. szczegóły można znaleźć na stronie: https://resources.perkinelmer.com/corporate/content/relatedmaterials/brochures/bro_optima7x00seriesicp-oes.pdf | Icp-oes to czuła, wielopierwiastkowa, dokładna i szybka technika, która znajduje szerokie zastosowanie w analizie środowiskowej. pozwala na pomiar stężenia niemal wszystkich pierwiastków znajdujących się w układzie okresowym w próbkach roztworów wodnych. analiza próbek stałych wymaga ich wcześniejszego przeprowadzenia do roztworu np. poprzez mineralizację mikrofalową. | Zależnie od analizowanego pierwiastka oraz matrycy próbki możliwy jest pomiar stężeń rzędu µg/l. rutynowo granice oznaczalności wahają się od kilku do kilkuset µg/l. szczegóły można znaleźć w zakresie akredytacji laboratorium (certyfikat akredytacji numer ab 1050). | Zewnętrzna | W ramach umów i zleceń po wcześniej akceptacji przez kierownika laboratorium. badania wykonywane są wyłącznie przez upoważniony personel laboratorium. | Akredytacja | Katedra hydrogeologii i geologii inżynierskiej | Laboratorium hydrogeochemiczne | Kmiecik Ewa | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/ewa-kmiecik-5388.html | (pob 2) nowe technologie dla gospodarki o obiegu zamkniętym: połączenie modeli biznesowych z ekoinnowacjami w celu wzrostu produktywności i minimalizacji odpadów oraz tworzenia i wykorzystywania wiedzy, (pob 3) woda-energia-klimat: interdyscyplinarne podejście dla zrównoważonego rozwoju, (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Analiza ilościowa, analiza pierwiastkowa, icp-oes, makroskładniki, mikroskładniki, roztwory wodne, woda
Spektrometr mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (icp-ms) | Icap rq (c2) | Spektrometr mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej model icap rq (c2) z komorą zderzeniową/reakcyjną (thermo scientific). szeroki zakres opcji interfejsów, daje doskonałe możliwości wyboru w zależności od potrzeb i analizowanych matryc. możliwość pracy z 3 różnymi insertami: „robust” do analizy próbek o złożonej matrycy, „high matrix” dla próbek rutynowych (np. wody), „high sensitivity” do pomiarów wymagających wysokiej czułości. system optyki jonowej z odchyleniem wiązki o 90° (rapid lens) pozwala na wstępne usunięcie interferencji. spektrometr icap rq icp-ms umożliwia pomiar wszystkich analitów i efektywne usuwanie interferencji w jednym trybie he-dyskryminacji energii kinetycznej (he ked). daje również możliwość stosowania gazów reakcyjnych dla wymagających zastosowań. szczegóły dostępne na stronie: https://tools.thermofisher.com/content/sfs/brochures/ps-43318-icp-ms-icap-rq-ps43318-en.pdf | Icp-ms to wysoce czuła, wielopierwiastkowa, dokładna i szybka technika, która znajduje szerokie zastosowanie w analizie środowiskowej. pozwala na pomiar stężenia niemal wszystkich pierwiastków znajdujących się w układzie okresowym w próbkach roztworów wodnych. analiza próbek stałych wymaga ich wcześniejszego przeprowadzenia do roztworu np. poprzez mineralizację mikrofalową. | Zależnie od analizowanego pierwiastka oraz matrycy próbki możliwy jest pomiar stężeń rzędu ng/l. rutynowo granice oznaczalności wahają się od kilkuset ng/l do kilku µg/l. szczegóły można znaleźć w zakresie akredytacji laboratorium (nr ab 1050). | Zewnętrzna | W ramach umów i zleceń po wcześniej akceptacji przez kierownika laboratorium. badania wykonywane są wyłącznie przez upoważniony personel laboratorium. | Akredytacja | Katedra hydrogeologii i geologii inżynierskiej | Laboratorium hydrogeochemiczne | Kmiecik Ewa | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/ewa-kmiecik-5388.html | (pob 2) nowe technologie dla gospodarki o obiegu zamkniętym: połączenie modeli biznesowych z ekoinnowacjami w celu wzrostu produktywności i minimalizacji odpadów oraz tworzenia i wykorzystywania wiedzy, (pob 3) woda-energia-klimat: interdyscyplinarne podejście dla zrównoważonego rozwoju, (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Analiza ilościowa, analiza pierwiastkowa, analiza śladowa, icp-ms, mikroskładniki, roztwory wodne, woda
System do analizy pierwiastków składający się ze spektrometru, mineralizatora do przygotowania prób do analizy kationów i modułu do chromatografii jonowej do analizy anionów | System do analizy pierwiastków składający się ze spektrometru, mineralizatora do przygotowania prób do analizy kationów i modułu do chromatografii jonowej do analizy anionów | System składa się z: 1. optycznego spektrometru emisyjnego icp-oes model icap pro xp duo (thermo scientific) z pionowym palnikiem, polichromatorem echelle i detektorem cid. 2. mineralizatora mikrofalowego ultrawave (milestone) technologia src (single reactor chamber) – pojedyncza komora ze stali kwasoodpornej, odporna na 300°c i 200 barów. 3. chromatografu jonowego thermo scientific dionex aquion z wbudowaną pompą izokratyczną, systemem odgazowania próżniowego, termostatowaną celą detektora przewodnościowego do analizy anionów. | Icp-oes to czuła, wielopierwiastkowa, dokładna i szybka technika, która znajduje szerokie zastosowanie w analizie środowiskowej. analiza próbek stałych wymaga ich wcześniejszego przeprowadzenia do roztworu np. poprzez mineralizację mikrofalową. chromatografia jonowa to czuła i dokładna technika, która znajduje szerokie zastosowanie w analizie środowiskowej. pozwala na pomiar stężenia anionóww roztworach wodnych. | Zależnie od analizowanego pierwiastka oraz matrycy próbki możliwy jest pomiar stężeń rzędu µg/l. rutynowo granice oznaczalności wahają się od kilku do kilkuset µg/l. możliwość mineralizacji próbek o różnych matrycach przy zastosowaniu odpowiednich reagentów i warunków przeprowadzania procesu. zależnie od analizowanego jonu oraz matrycy próbki możliwy jest pomiar stężeń rzędu µg/l. | Zewnętrzna | W ramach umów i zleceń po wcześniej akceptacji przez kierownika laboratorium. badania wykonywane są wyłącznie przez upoważniony personel laboratorium. | Akredytacja | Katedra hydrogeologii i geologii inżynierskiej | Laboratorium hydrogeochemiczne | Kmiecik Ewa | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/ewa-kmiecik-5388.html | (pob 2) nowe technologie dla gospodarki o obiegu zamkniętym: połączenie modeli biznesowych z ekoinnowacjami w celu wzrostu produktywności i minimalizacji odpadów oraz tworzenia i wykorzystywania wiedzy, (pob 3) woda-energia-klimat: interdyscyplinarne podejście dla zrównoważonego rozwoju | Analiza anionów, analiza ilościowa, analiza pierwiastkowa, ic, icp-oes, mineralizacja mikrofalowa, woda
Mobilne laboratorium badania jakości wód | Mobilne laboratorium badania jakości wód | Mobilne laboratorium badania jakości wód na bazie pojazdu m-b sprinter. pojazd typu furgon z napędem na obie osie (4x4), z reduktorem terenowym. trwała specjalistyczna zabudowa laboratoryjna z materiałów kwasoodpornych (szafy i szuflady, półki, lodówka laboratoryjna, wyciąg oparów, oświetlenie robocze) – do badań, pomiarów i transportu próbek w warunkach zgodnych z wymaganiami. wyposażenie laboratoryjne: monitoringowa pompa głębinowa wraz z wężami, agregatem, sterownikiem; przenośny akumulatorowy zestaw pompowy; terenowa pompa perystaltyczna wraz z aparatem filtracyjnym; próbniki do poboru próbek wód oraz inne, kompletowane w zależności od zmieniających się potrzeb. laboratorium mobilne jest wykorzystywane do poboru próbek wód podziemnych i powierzchniowych, do pomiaru parametrów fizykochemicznych wód (ph, eh, pew, temperatury, o2), do oznaczania zawartości składników nietrwałych w terenie oraz do transportu w odpowiednich warunkach próbek do laboratorium stacjonarnego. posiadany sprzęt umożliwia dokonywanie poboru próbek wód czystych i zanieczyszczonych. | Pompowanie oczyszczające i pomiarowe wód podziemnych z otworów wiertniczych z głębokości nie przekraczającej 90 m; oznaczenie w terenie nietrwałych wskaźników jakości wód; pobór próbek wód podziemnych; pobór próbek wód powierzchniowych z cieków i zbiorników powierzchniowych (z lądu); transport próbek w warunkach chłodniczych. | Zależne od rodzaju, typu i modelu zastosowanego sprzętu pomiarowego. do pomiarów w terenie wykorzystywane są przenośne przyrządy służące m.in. do pomiarów przewodności, ph, eh, zawartości tlenu, temperatury, a także do oznaczeń fotometrycznych. | Zewnętrzna | W ramach podpisanych umów i zleceń, po wcześniej akceptacji przez kierownika laboratorium. badania wykonywane są wyłącznie przez upoważniony personel laboratorium. | Akredytacja | Katedra hydrogeologii i geologii inżynierskiej | Laboratorium hydrogeochemiczne | Kmiecik Ewa | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/ewa-kmiecik-5388.html | (pob 3) woda-energia-klimat: interdyscyplinarne podejście dla zrównoważonego rozwoju | Badania terenowe, jakość wody, mobilne laboratorium, pobór próbek, wody podziemne, wody powierzchniowe
Ea1108 | Analizator elementarny ea-1108 firmy carlo-erba | Analizator elementarny ea-1108 to urządzenie do organicznej analizy elementarnej (oea) wykorzystujące metodę dynamicznego spalania próbek (pochodzenia organicznego, jak i nieorganicznego) w reaktorze wypełnionym złożem katalitycznym utleniająco-redukcyjnym, z elektronicznie sterowaną temperaturą dochodzącą do 1800 °c (analizy chns) lub w reaktorze pirolitycznym (analizy o). zaletą analizatora ea-1108 jest niezawodność i prostota polegająca na separacji powstających podczas spalania gazów na kolumnie chromatograficznej, a następnie ich detekcja na wysokiej czułości detektorze termoprzewodnościowym. | Analizator ea-1108 spełnia potrzeby analityczne szerokiego spektrum odbiorców. istnieje możliwość dobrania najlepszej konfiguracji do precyzyjnych oznaczeń zawartości takich pierwiastków, jak: c, h, n, s, o w próbkach różnego pochodzenia: nieorganicznych i organicznych, farmaceutycznych, petrochemicznych, materiałach nanowęglowych, węglach, koksie, biomasie, w tym drewnie, środowiskowych (woda, osady, filtry), glebach, zbożach, żywności. | Szeroki zakres pomiarowy: możliwość analizy próbek od 0,1 mg do 1 g w jednym aparacie; czułość od kilkunastu ppm (w zależności od pierwiastka i stanu skupienia próbki); możliwość analiz próbek cieczy i ciał stałych; wszechstronność – analiza wszystkich pierwiastków chnso oraz całkowitego węgla organicznego (toc) w jednym aparacie (w zależności od wypełnienia reaktora); krótkie czasy analiz: od 5 do 15 min; | Zewnętrzna | Zlecenie zgodnie z regulaminem wlgoiaś dostępnym na stronie http://www.orgchem-lab.agh.edu.pl/ | Nie dotyczy | Katedra analiz środowiskowych, kartografii i geologii gospodarczej | Wydziałowe laboratorium geochemii organicznej i analiz środowiskowych | Kowalski Tomasz | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/tomasz-kowalski-1582.html | (pob 3) woda-energia-klimat: interdyscyplinarne podejście dla zrównoważonego rozwoju | Analiza elementarna
Dwuwiązkowy ultra-wysokorozdzielczy skaningowy mikroskop elektronowy z działem jonów ksenonu (pfib/sem) wraz z mikroskopem sił atomowych (afm) | Thermo fisher scientific helios 5 pfib cxe | Dwuwiązkowy, ultra-wysokorozdzielczy skaningowy mikroskop elektronowy helios 5 wyposażony jest w wysokostabilne, monochromatyczne działo elektronowe z emisją polową schottky'ego (feg - field emission gun) oraz działo jonowe xe (pfib - plasma focused ion beam). umożliwia pracę z napięciem przyspieszającym w zakresie od 350 v do 30 kv (max. prąd wiązki elektronowej 100 na) i energii lądowania 20 ev do 30 kev. zdolność rozdzielcza mikroskopu definiowana jako rozdzielczość obrazów elektronów wtórnych przy napięciu przyspieszającym 1 kv na standardowej próbce cząstek złota wynosi 0.7 nm. maksymalne pole widzenia wynosi 2.3 mm dla wd 4 mm. mikroskop wyposażony jest w: detektory do obrazowania: wewnątrzsoczewkowy elstar (tld-se, tld-bse); wewnątrzkolumnowy elstar (icd - se/bse); elektronów wtórnych (etd); elektronów i jonów wtórnych (ice - si, se); wysuwany niskonapięciowy, wysokokontrastowy detektor elektronów wstecznie rozproszonych (abs/dbs), spektrometr dyspersji energii promieniowania rtg. (eds - energy dispersive x-ray spectrometer) ultim max 60 oraz kamerę cmos symmetry s3 firmy oxford instruments umożliwiającą pomiary dyfrakcji elektronów wstecznie rozproszonych (ebsd - electron backscatter diffraction), detektor umożliwiający obrazowanie w trybie skaningowo-transmisyjnym (stem3+), działo jonowe xe (pfib) i dwa systemy dozowania gazów (gis - gas injection system). możliwość depozycji platyny (pt) i/lub wolframu (w), nanoindenter ft-nmt04 firmy femtotools, oprogramowanie auto slice&view;, stolik afm firmy nenovision. maksymalne wymiary próbek – średnica: 110 mm, wysokość: 65 mm; waga: 500 g. | ultra-wysokorozdzielcze obrazowanie mikrostruktury materiałów przewodzących i nieprzewodzących. pomiar nanotwardości. analiza topografii powierzchni (afm). tomografia elektronowa (sem/fib) - rekonstrukcja 3d mikrostruktury. analizy składu pierwiastkowego (eds). analizy orientacji krystalograficznych (ebsd). przygotowanie próbek tem i apt bez implantacji ga+. | analiza wielkości i kształtu cząstek i porów, pomiar grubości powłok o rozmiarach mikro- i nanometrycznych. obrazowanie w trybie skaningowo-transmisyjnym (stem): jasnym polu (bf), ciemnym polu (df), szerokokątowym ciemnym polu (haadf). precyzyjne przygotowanie przekrojów pfib (rocking polish). możliwość akwizycji obrazów z dużych obszarów (mapa 3 sem). | Zewnętrzna | Aparatura udostępniania na zasadach wynikających z regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej acmin. (https://acmin.agh.edu.pl/home/acmin/5_wspolpraca/aparatura/zasady_i_koszty_korzystania_z_infrastruktury_badawczej_acmin.pdf) | Nie dotyczy | Akademickie centrum materiałów i nanotechnologii | Zakład materiałów funkcjonalnych i nanomagnetyzmu | Berent Katarzyna | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/katarzyna-berent-7827.html | (pob 1) zrównoważone technologie energetyczne, odnawialne źródła energii i magazyny energii oraz zarządzanie zasobami. projektowanie, wytwarzanie, aplikacja, synergia i integracja procesów, (pob 3) woda-energia-klimat: interdyscyplinarne podejście dla zrównoważonego rozwoju, (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Ebsd, ecci, eds, edx, pfib, rekonstrukcja 3d, sem, stem, tomografia elektronowa
Spektrometr fotoelektryczny | Spektrometr fotoelektryczny | Układ pomiarowy złożony z cyfrowo sterowanego źródła światła (lampa ksenonowa xbo150, monochromator, zestaw filtrów krawędziowych, migawka, układ stabilizacji natężenia światła), kalibrowanej fotodiody, dedykowanego potencjostatu oraz sondy kelvina z elektrodą pomiarową w postaci oscylującej złotej siatki. | Urządzenie służy do badania materiałów półprzewodnikowych i pozwala na: pomiar widm akcji fotoprądu w szerokim zakresie długości fali światła wzbudzającego oraz potencjału elektrody pracującej, pomiar pracy wyjścia w funkcji długości fali padającego światła, wyznaczenie trójwymiarowych map generowanych przez półprzewodnik fotoprądów określenie typu przewodnictwa. | Parametry pracy: zakres długości fali: 200-1000 nm zakres polaryzacji elektrody pracującej: ±2 v czułość detektora fotonapięcia <1 mv dokładność ustawienia elektrody pomiarowej sondy 5 µm niskoszumowy przedwzmacniacz sygnału o czułości lepszej niż 0.1 mv ciągła rejestracja zmian pracy wyjścia (zdolność rozdzielcza lepsza niż 1 mev) | Zewnętrzna | Aparatura udostępniania na zasadach wynikających z regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej acmin. (https://acmin.agh.edu.pl/home/acmin/5_wspolpraca/aparatura/zasady_i_koszty_korzystania_z_infrastruktury_badawczej_acmin.pdf) | Nie dotyczy | Akademickie centrum materiałów i nanotechnologii | Zakład fotofizyki i elektrochemii półprzewodników | Podborska Agnieszka | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/agnieszka-podborska-7440.html | (pob 3) woda-energia-klimat: interdyscyplinarne podejście dla zrównoważonego rozwoju, (pob 5) materiały, technologie i procesy inspirowane naturą: biotechnologia, bioinspiracje w inżynierii i nauce o materiałach, biosensory, bioenergetyka, biokataliza, biokomputery i bioobliczenia, (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Fotonapięcie, fotoprąd, półprzewodniki, praca wyjścia
Gc-fid | Chromatograf gazowy hewlett packard 5890 seria ii z detektorem fid | Chromatografia gazowa z detektorem fid umożliwia określenie składu paliw i chemikaliów jak również badanie zanieczyszczeń powietrza, wody i gleb (btex). | Badania geochemiczne skał macierzystych, ropy naftowej oraz gazu ziemnego. okreslenie zanieczyszczeń gleby i wód substancjami pochodzenia naftowego. | Oznaczanie składu n-alkanów i izoprenoidów w ropie naftowei i produktach naftowych, oznaczanie zawartości frakcji btex w glebach i wodzie. | Zewnętrzna | Zlecenie zgodnie z regulaminem wlgoiaś dostępnym na stronie http://www.orgchem-lab.agh.edu.pl/ | Nie dotyczy | Katedra analiz środowiskowych, kartografii i geologii gospodarczej | Wydziałowe laboratorium geochemii organicznej i analiz środowiskowych | Jurek Krzysztof | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/krzysztof-jan-jurek-9273.html | (pob 3) woda-energia-klimat: interdyscyplinarne podejście dla zrównoważonego rozwoju | Btex, gc-fid, ropa naftowa, skała macierzysta, zanieczyszczenia organiczne
Pirolizer | Pirolizer pyroprobe 5000 | Piroliza to proces ogrzewania dużych złożonych cząsteczek bez dostępu powietrza w celu ich rozbicia na mniejsze bardziej przydatne analitycznie fragmenty. piroliza połączona z gc/ms umożliwia analizę ilościową i jakościową złożonych próbek bez długich ekstrakcji lub derywatyzacji. ponadto urządzenie oferuje wieloetapowe programowanie temperatury, co przy pierwszym kroku temperatury analizy poniżej 350 °c umożliwia ekstrahować substancje lotne i półlotne do analizy przed pirolizą pozostałego polimeru. jest to nieocenione przy wykrywaniu rozpuszczalników jak również resztkowych monomerów i dodatków polimerowych. | Analiza dowolnej matrycy próbki, analiza voc w powietrzu poprzez desorbcję rurek sorbentowych. możliwość pracy w szerokim zakresie temperatur aż do 1400 °c z dokładnością do 1 °c, z impulsywnym lub programowalnym narostem temperatury. | Analiza lzo w powietrzu, glebach i skałach, analizy składu polimerów, anlizy składu kerogenu i asphaltenów. | Zewnętrzna | Zlecenie zgodnie z regulaminem wlgoiaś dostępnym na stronie http://www.orgchem-lab.agh.edu.pl/ | Nie dotyczy | Katedra analiz środowiskowych, kartografii i geologii gospodarczej | Wydziałowe laboratorium geochemii organicznej i analiz środowiskowych | Jurek Krzysztof | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/krzysztof-jan-jurek-9273.html | (pob 3) woda-energia-klimat: interdyscyplinarne podejście dla zrównoważonego rozwoju | Analiza asfaltenów, analiza kerogenu, analiza lzo, piroliza
Gc/ms/ms | 7000-gc/ms z potrójnym kwadrupolem | Agilent 7000 gc/ms z potrójnym kwadrupolem zapewnia najbardziej dokładne wyniki ilościowe oraz niezawodną identyfikację związków w nawet najbardziej złożonych matrycach. granica detekcji urządzenia (idl), wynoszący dla systemu gc/ms 7000 4 fg oktafluoronaftalenu (ofn), system posiada zintegrowane z oprogramowaniem masshunter narzędzia optymalizacji mrm oraz bazę danych pestycydów i zanieczyszczeń środowiskowych, która umożliwia oznaczanie nawet śladowych ilości dioksyn, polichlorowanych bifenyli (pcbs) ,pestycydów, wwa, lzo, itd. | System 7000 gc/ms umożliwia oznaczenia ilościowe w złożonych matrycach takich związków jak pestycydy, wwa, hydroxy-wwa, farmaceutyki, biomarkery, diamantoidy, kwasy tłuszczowe. | System umożliwia wiarygodna analizę związków w ilościach śladowych nawet w najbardziej złożonych matrycach przy idl wynoszącym mniej niż 4fg ofn. | Zewnętrzna | Zlecenie zgodnie z regulaminem wlgoiaś dostępnym na stronie http://www.orgchem-lab.agh.edu.pl/ | Nie dotyczy | Katedra analiz środowiskowych, kartografii i geologii gospodarczej | Wydziałowe laboratorium geochemii organicznej i analiz środowiskowych | Jurek Krzysztof | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/krzysztof-jan-jurek-9273.html | (pob 3) woda-energia-klimat: interdyscyplinarne podejście dla zrównoważonego rozwoju | Analiza biomarkerów, diamandoidy, gc-ms-ms, hydroksy-wwa, kwasy tłuszczowe, pestycydy, wwa
Gc/ms | 5975c gc/msd | Gc/msd to niezawodne narzędzie do badań zanieczyszczeń środowiska i żywności, analiz chemicznych i petrochemicznych, a także do analizy związków w badaniach toksykologicznych i farmaceutycznych. | Gc/ms agilent 5975c umożliwia wykonywanie dokładnych pomiarów analitycznych oraz pozwala laboratoriom skrócić czas wykonania niezbędnych czynności konserwacyjnych. system gc/ms jest nieoceniony do oznaczania wielu substancji w złożonej matrycy, na przykład oznaczanie pestycydów w żywności, wwa i lotnych związków organicznych w wodzie, ftalanów, a także rozpuszczalników resztkowych w produktach farmaceutycznych. | Oznaczanie jakościowe i ilościowe stosowane w analizach środowiskowych, badaniu żywności i wielu innych obszarach badawczych z granicą oznaczalności na poziomie nawet 1 fg idl. | Zewnętrzna | Zlecenie zgodnie z regulaminem wlgoiaś dostępnym na stronie http://www.orgchem-lab.agh.edu.pl/ | Nie dotyczy | Katedra analiz środowiskowych, kartografii i geologii gospodarczej | Wydziałowe laboratorium geochemii organicznej i analiz środowiskowych | Jurek Krzysztof | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/krzysztof-jan-jurek-9273.html | (pob 3) woda-energia-klimat: interdyscyplinarne podejście dla zrównoważonego rozwoju | Farmaceutyki, gc-ms, pestycydy, wwa, zanieczyszczenia organiczne
Spektrometr ftir-atr | Spektrometr ftir nicolet™ is50 z modułem atr | Spektrometr ftir nicolet is50 z przystawką atr spektrometr ftir nicolet is50 firmy thermo scientific to zaawansowane urządzenie analityczne, szeroko stosowane w badaniach chemicznych, fizycznych i biologicznych. wyposażony w przystawkę atr, umożliwia analizę próbek stałych i ciekłych bez skomplikowanego przygotowania. konstrukcja i funkcjonalność spektrometr nicolet is50 ma modułową konstrukcję, dostosowaną do różnych potrzeb badawczych. w konfiguracji laboratoryjnej zawiera interferometr michelsona, umożliwiający pomiary w zakresie średniej i dalekiej podczerwieni (7800–350 cm-1). wyposażony jest w ceramiczne źródło globar z azotku krzemu (sin), niewymagające chłodzenia wodą. przystawka atr przystawka atr wykorzystuje zasadę całkowitego wewnętrznego odbicia, umożliwiając analizę próbek bezpośrednio na powierzchni diamentu. technika atr pozwala na badanie trudnych w przygotowaniu próbek o nieregularnych kształtach. cechy i zalety: automatyzacja i intuicyjność nicolet is50 oferuje automatyczne funkcje diagnostyczne, walidacyjne i kalibracyjne. oprogramowanie omnic i baza >10,000 widm chemicznych upraszczają obsługę. wysoka czułość i precyzja detektor dlatgs z okienkiem kbr (12,000–350 cm-1) zapewnia dokładne wyniki nawet przy niskich stężeniach. wszechstronność zastosowań idealny do analizy związków organicznych i nieorganicznych, monitorowania reakcji, analizy polimerów i białek oraz badań środowiskowych, farmaceutycznych i kryminalistyczny | Przykładowe aplikacje identyfikacja związków chemicznych: atr pozwala na szybkie i dokładne badanie składu chemicznego próbek. analiza warstw powierzchniowych: dzięki niewielkiej głębokości penetracji promieniowania podczerwonego możliwa jest analiza warstw powierzchniowych materiałów. kontrola jakości: urządzenie umożliwia szybkie wykrywanie zanieczyszczeń lub |  | Zewnętrzna | Aparatura udostępniana jest na zasadach komercyjnych | Nie dotyczy | Zespół laboratoriów badawczych centrum zrównoważonego rozwoju i poszanowania energii | Laboratorium radioizotopowych analiz środowiskowych | Pawlyta Jacek | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/jacek-pawlyta-9868.html | (pob 1) zrównoważone technologie energetyczne, odnawialne źródła energii i magazyny energii oraz zarządzanie zasobami. projektowanie, wytwarzanie, aplikacja, synergia i integracja procesów, (pob 3) woda-energia-klimat: interdyscyplinarne podejście dla zrównoważonego rozwoju | Analiza chemiczna
Zestaw do oznaczeń radiowęgla i lekkich izotopów stabilnych | System pims | System nec pims do oznaczania radiowęgla (c-14) system pims (positive ion mass spectrometry), zintegrowany z analizatorami elementarnymi flash ea oraz spektrometrem stosunków izotopowych delta q, stanowi nowoczesne rozwiązanie do precyzyjnych i wydajnych oznaczeń radiowęgla (c-14). konstrukcja systemu eliminuje czaso- i pracochłonny proces grafityzacji, wymagany w metodzie akceleratorowej spektrometrii mas (ams), usprawniając pomiar. kluczowe komponenty: 2× flash ea (thermo scientific) automatyczne analizatory elementarne przekształcają próbki stałe lub ciekłe w gazowe formy co₂ i n₂ poprzez ilościowe spalanie. wytworzony co₂ służy jako medium do oznaczeń radiowęgla oraz analizy stabilnych izotopów (np. δ¹³c). delta q irms (thermo scientific) spektrometr delta q irms umożliwia precyzyjne pomiary. δ¹³c, δ¹⁸o i δ¹⁵n pomiary izotopów stabionych można wykonać w ramach datowania radiowęglowego lub niezależnie. gsh (gas sample hub) system gsh przetwarza, oczyszcza i dostarcza co₂ z flash ea do modułów pims i irms. zapewnia to czysty, jednolity strumień próbki wolny od zanieczyszczeń, co jest kluczowe dla czułych pomiarów radiowęglowych. pims z ecr (electron cyclotron resonance) serce systemu stanowi pims z wykorzystaniem źródła ecr, które bezpośrednio generuje dodatni wiązkę jonów węgla z gazu co₂. podejście to eliminuje konieczność grafityzacji, znacząco skracając czas przygotowania próbek, minimalizując ryzyko zanieczyszczeń. system pims cechuje się wyjątkową czułością, umożliwiając precyzyjne pomiary radiowęgla w naturalnych stężeniach. | oferowanie szybkich analiz c-14 oznaczanie zawartości biokomponentów datowanie radiowęglowe analizy izotopów stabilnych c, n, o, połączonych z datowaniem radiowęglowym oraz niezależnie analiza i interpretacja wyników pomiarów kalibracja dat radiowęglowych, modele radiowęglowe dla stanowisk i profili współpraca na zasadzie komercyjnej oraz naukowej |  | Zewnętrzna | Aparatura udostępniana na zasadach komercyjnych | Nie dotyczy | Zespół laboratoriów badawczych centrum zrównoważonego rozwoju i poszanowania energii | Laboratorium radioizotopowych analiz środowiskowych | Pawlyta Jacek | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/jacek-pawlyta-9868.html | (pob 1) zrównoważone technologie energetyczne, odnawialne źródła energii i magazyny energii oraz zarządzanie zasobami. projektowanie, wytwarzanie, aplikacja, synergia i integracja procesów, (pob 3) woda-energia-klimat: interdyscyplinarne podejście dla zrównoważonego rozwoju | Biokomponenty, biopaliwa, c-14, izotopy trwałe, radiowęgiel, spektrometria mas
Aparat do badania rozpadu tabletek/granulek | Aparat do badania rozpadu zt light | Tester do badania rozpadu erweka służy do pomiaru czasu rozpadu stałych form materiałów takich jak tabletki, drażetki, pelety, granulki i naturalne formy skalne, zgodnie z obowiązującymi procedurami w normach. podczas testu rozpadu testowane próbki umieszcza się w płynnym medium i utrzymuje w ruchu. rozpad próbki jest badany w określonych warunkach temperatury przez określony czas. | Badanie rozpadu próbek w płynnym medium w określonym czasie. możliwość analizy takich form jak tabletka, granulka, pelet, naturalnie występująca skał. | Zakres temperatur: 30 - 50 0c wysokość suwu: 55 mm szybkość: 30 suwów/min maksymalna średnica próbki: 20 mm czas testu: 0 - 10 h | Zewnętrzna | Zasady udostępniania rozpatrywane są na etapie konsultacji umów/projektów. | Nie dotyczy | Zespół laboratoriów badawczych centrum zrównoważonego rozwoju i poszanowania energii | Laboratorium sorbentów mineralnych i organicznych | Bajda Tomasz | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/tomasz-bajda-5644.html | (pob 3) woda-energia-klimat: interdyscyplinarne podejście dla zrównoważonego rozwoju | Czas rozpadu, granulka, materiał mineralny, materiał organiczny, pelet, rozpad, tabletka
Mieszalnik laboratoryjny | Uniwersalny mikser o pojemności 1 litra el1 | Wielofunkcyjny mieszalnik granulująco-powlekający, który można stosować do mieszania, granulowania i powlekania materiałów mineralnych, organicznych i syntetycznych. | Urządzenie umożliwia przeprowadzenie procesu mieszania i uśredniania próbki oraz przeprowadzenie proscesu granulacji i powlekania w kontrolowanych warunkach temperatury. możliwość prowadzenia procesów przy przeciwbierznych obrotach wirnika i misy. | Pojemność misy: 1 litr maksymalna waga próbki : 1,6 kg prędkość obrotowa wirnika: 300-7200 obr/min prędkość obrotowa misy: 85-170 obr/min | Zewnętrzna | Możliwość prowadzenia prac na urządzeniu wyłącznie pod nadzorem pracownika laboratorium. | Nie dotyczy | Zespół laboratoriów badawczych centrum zrównoważonego rozwoju i poszanowania energii | Laboratorium sorbentów mineralnych i organicznych | Bajda Tomasz | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/tomasz-bajda-5644.html | (pob 3) woda-energia-klimat: interdyscyplinarne podejście dla zrównoważonego rozwoju | Granulacja, granulki, mieszanie, powlekanie, proszek, sorbenty, uśrednianie, uśrednianie próbki
Aparat do badania odporności na ścieranie oraz kruchości | Tester kruchości/ścieralności tar 120/220 | Seria tar to urządzenie erweka zgodne z normami usp/ep/jp, służące do badania kruchości i/lub ścieralności. próbom ścieralności i kruchości mogą być poddawane granulki, tabletki, pelety jak i również naturalnie występujące minerały | Próbom ścieralności i kruchości mogą być poddawane granulki, tabletki, pelety jak i również naturalnie występujące minerały których średnica nie przekracza 30mm. | Prędkość obrotowa: 20-100 obr./min czas testu: płynna regulacja do 9 godzin, 59 minut, 59 sekund +/- 0,1 maksymalna średnica próbki: 30mm | Zewnętrzna | Możliwość udostępnienia aparatury w laboratorium sorbentów mineralnych i organicznych pod nadzorem pracownika laboratorium. | Nie dotyczy | Zespół laboratoriów badawczych centrum zrównoważonego rozwoju i poszanowania energii | Laboratorium sorbentów mineralnych i organicznych | Bajda Tomasz | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/tomasz-bajda-5644.html | (pob 3) woda-energia-klimat: interdyscyplinarne podejście dla zrównoważonego rozwoju | Granulki, kruchość, materiały mineralne, materiały organiczne, pelety, rozpad, ścieralność, tabletki, testy, zakres obrotów
Jednostka napędowa wraz z peletyzatorem (granulatorem talerzowym) | Jednostka napędowa ar 403 wraz z peletyzatorem gte (granulatorem talerzowym) | Granulator gte jest przymocowany do ar 403. materiał może być podawany ręcznie lub w sposób ciągły. ruch obrotowy misy przenosi produkt na górę misy, a następnie spływa w dół misy równomiernym strumieniem do podstawy. poprzez dodanie odpowiedniej ilości cieczy proces ten można przekształcić w formowanie peletek. kąt misy i ilość dodanej cieczy określają rozmiar peletek. gdy misa jest pełna, peletki będą stale toczyć się po krawędzi misy do pojemnika. | Urządzenie umożliwia produkcję granulatów o różnych średnicach i wielkości dzięki regulowanemu kątowi nachylenia oraz regulowanej prędkości obrotowej misy. | Średnica misy: 300 mm prędkość obrotowa: 20-400 obr/min maksymalny kąt pochylenia misy: 40 st. | Zewnętrzna | Zgodnie z indywidualnie uzgodnionymi umowami. | Nie dotyczy | Zespół laboratoriów badawczych centrum zrównoważonego rozwoju i poszanowania energii | Laboratorium sorbentów mineralnych i organicznych | Bajda Tomasz | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/tomasz-bajda-5644.html | (pob 3) woda-energia-klimat: interdyscyplinarne podejście dla zrównoważonego rozwoju | Granulacja, granulator, granulator talerzowy, granulki, materiały mineralne, materiały organiczne
Uhplc-ms/ms | System ultrasprawnej chromatografii cieczowej z tandemowym spektrometrem mas typu potrójny kwadrupol model tsq altis | System uhplc-ms/ms to połączenie ultra-wysokosprawnej chromatografii cieczowej z tandemowym spektrometrem mas, wykorzystujące zdolność rozdzielczą metody analitycznej oraz zdolność spektrometrii mas do identyfikacji rozdzielanych składników. zastosowanie takiego połączenia stanowi idealne narzędzie umożliwiające analizę ilościową polarnych związków organicznych w skomplikowanych matrycach z doskonałą czułością i precyzją oraz umożliwia przeprowadzanie badań typu screening. w tandemowym spektrometrze mas występują dwa analizatory mas oraz komora zderzeń, umożliwiając wykonywanie pomiarów ms jak i ms/ms. powstające w źródle, w wyniku jonizacji techniką esi jony pierwotne są rozdzielane w pierwszym spektrometrze. następnie jony o wybranym stosunku m/z trafiają do komory kolizyjnej, gdzie w zależności od warunków ulegają rozpadowi lub pozostają niezmienione. w wyniku rozpadu jonów (fragmentacji), powstają jony potomne. w drugim spektrometrze (ms2), jony są ponownie rozdzielane ze względu na stosunek masy do ładunku. te z nich, które przejdą przez drugi spektrometr, trafiają do detektora. sprawia to, że czułość układu tandemowego ms/ms jest znacznie większa niż samego układu ms. do oznaczania różnorodnych substancji w próbach środowiskowych, jak i w żywności, zalecane jest stosowanie metody lc-ms lub lc-ms/ms pracującego w trybie sim lub mrm gdyż charakteryzują się wysoką czułością i selektywnością. aparaturę typu uhplc-ms/ms wykorzystuje się standardowo do oznaczania metabolitów farmaceutyków, narkotyków, substancji dopingowych, zanieczyszczeń organicznych zarówno w płynach ustrojowych jak i próbkach środowiskowych. aparat jest częścią "zintegrowanej platformy badań chemizmu i mikrotekstury materiałów porowatych oraz reaktywności ich powierzchni" | Aparaturę typu uhplc-ms/ms wykorzystuje się standardowo do oznaczania metabolitów farmaceutyków, narkotyków, substancji dopingowych, zanieczyszczeń organicznych zarówno w płynach ustrojowych jak i próbkach środowiskowych. | Spektrometr mas wyposażony w źródło jonów typu electrospray esi. tryb skanowania: pełne skanowanie (full-scan), monitorowanie wybranego jonu (sim) i monitorowanie wybranej reakcji (srm) chromatograf cieczowy z detektorem uv/vis i detektorem dad oprogramowanie sterujące pracą spektrometru mas, umożliwiające akwizycję, obróbkę i analizę danych. | Zewnętrzna | W ramach umów i zleceń po wcześniej akceptacji przez kierownika laboratorium. badania wykonywane są wyłącznie przez upoważniony personel laboratorium. | Nie dotyczy | Katedra ochrony środowiska | Zespół analiz ryzyka zdrowotnego i środowiskowego | Koziarska Marta | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/marta-agnieszka-koziarska-10423.html | (pob 3) woda-energia-klimat: interdyscyplinarne podejście dla zrównoważonego rozwoju | Analiza ilościowa
Mikroskop axio imager m2 | Mikroskop axio imager kmat | Mikroskop polaryzacyjny do obserwacji w świetle przechodzącym i odbitym z kamerą cyfrową i oprogramowaniem do analizy obrazu, z systemem do pomiaru refleksyjności witrynitu jest częścią stanowiska do badań materii organicznej: aparat pirolityczny rock-eval 7s® uzupełniony o moduł w postaci mikroskopu polaryzacyjnego do badań w świetle odbitym, wyposażony w fotometr do pomiarów refleksyjności. mikroskop polaryzacyjny do obserwacji w świetle przechodzącym i odbitym umożliwia analizę materii organicznej rozproszonej w skałach osadowych oraz macerałów w węglach. analizie zostaje poddany wypolerowany suknem polerskim fragment skalny, przy użyciu obiektywów immersyjnych o powiększeniu 50 i 100 krotnym. mikroskop sprzężony jest z zestawem fotometrycznym tidas s msp 200 umożliwiającym pomiary refleksyjności materii organicznej i macerałów, z kamerą cyfrową axiocam 305 oraz oprogramowaniem do obróbki zdjęć zen toolkit wraz z modułem uczenia maszynowego wykorzystujący m.in. następujące algorytmy: deep learning, machine learning, object classification. dzięki wyposażeniu w oświetlacz samocentrujący hbo 100 wraz z lampą rtęciową hbo 103 z zasilaczem i zestawem filtrów możliwa jest obserwacja preparatów w świetle niebieskim. | Analiza mikroskopowa materii organicznej używana jest do oceny potencjału macierzystości skał. dzięki pomiarom refleksyjności materii organicznej możliwym jest określenie stopnia dojrzałości materii organicznej oraz oszacowania maksymalnych paleotemperatur. |  | Zewnętrzna | Zgodnie z regulaminem laboratorium. | Nie dotyczy | Katedra analiz środowiskowych, kartografii i geologii gospodarczej | Wydziałowe laboratorium geochemii organicznej i analiz środowiskowych | Waliczek Marta | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/marta-waliczek-9248.html | (pob 3) woda-energia-klimat: interdyscyplinarne podejście dla zrównoważonego rozwoju | Dojrzałość termiczna, materia organiczna, pochodzenie organiki, refleksyjność witrynitu, skład macerałowy
Rock-eval 7s | Analizator rock-eval 7s | Aparat pirolityczny rock-eval 7s jest częścią stanowiska do badań materii organicznej: aparat pirolityczny rock-eval 7s uzupełniony o moduł w postaci mikroskopu polaryzacyjnego do badań w świetle odbitym, wyposażony w fotometr do pomiarów refleksyjności. aparat jest wyposażony w dwa piece: pirolityczny i oksydacyjny. do analizy wykorzystuje się zmieloną próbkę skały (uziarnienie poniżej 0.2 mm) w ilości 50-70 mg, która jest umieszczana w specjalnym tygielku wykonanym ze spieku al2o3. analiza w piecu pirolitycznym (w atmosferze azotu) może być prowadzona w zakresie temperatur 40-850oc z szeroką możliwością programowania cyklu temperaturowego w zakresie: początkowej temperatury i czasu jej utrzymywania, tempa narostu temperatury (od 0.1 do 50oc/min) oraz finalnej temperatury i czasu jej utrzymywania. istnieje możliwość zaprogramowania do pięciu niezależnych narostów temperatury i czasów izotermiczego wygrzewania podczas jednego cyklu badawczego. wydzielające się węglowodory (hc) są oznaczane na detektorze płomieniowo-jonizacyjnym (fid), co2 i co są oznaczane na detektorze podczerwieni (ir), a związki siarki, po dopaleniu w piecu utleniającym (temperatura 850 oc) są oznaczane w postaci so2 na detektorze uv. analiza w piecu oksydacyjnym (do temperatury 850℃ w atmosferze powietrza, powyżej – w atmosferze azotu) może być prowadzona w zakresie temperatur 200-1200oc z szeroką możliwością programowania cyklu temperaturowego w zakresie: początkowej temperatury i czasu jej utrzymywania, tempa narostu temperatury (od 0.1 do 50oc/min) oraz finalnej temperatury i czasu jej utrzymywania. produkty spalania i rozkładu – co i co2 przekazywane są na detektor ir, a so2 – na detektor uv w celu oznaczenia ilościowego. inne produkty utleniania nie są oznaczane. | Aparat rock-eval 7s umożliwia oznaczanie w próbkach stałych m.in. całkowitej zawartości węgla organicznego (toc) i mineralnego (minc), zawartości s org. (tos), pirytowej (fe s) i całkowitej (ts), określenie typu i dojrzałości materii org. oraz ilości i składu frakcyjnego zanieczyszczeń węglowodorowych w glebie. metoda rock-eval może być wykorzystywana do analizy skał, gleb, osadów i odpadów zawierających materiał org. i nielotnych produktów petrochemicznych. | Wybrane parametry: s1 (mg hc/g skały), s2 (mg hc/g skały), s3 (mg co2/g skały), tmax (oc), pc (% wag.), rc (% wag.), toc (% wag.), minc (% wag.), s1 orgs (% wag.), s2 orgs (% wag.), pyro orgs (% wag.), oxi orgs (% wag.), tot orgs (% wag.), fe s (% wag.), so4 s (% wag.), total s (% wag.), q0, q1, …, q5 (mg hc/g skały) wybrane wskaźniki: pi, s2/s3, hi (mg hc/g toc), oi (mg co2/g toc), si (mg orgs/g toc), toco (% wag.), hio (mg hc/g toc) | Zewnętrzna | Zgodnie z regulaminem laboratorium. | Nie dotyczy | Katedra analiz środowiskowych, kartografii i geologii gospodarczej | Wydziałowe laboratorium geochemii organicznej i analiz środowiskowych | Więcław Dariusz | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/dariusz-wieclaw-3652.html | (pob 3) woda-energia-klimat: interdyscyplinarne podejście dla zrównoważonego rozwoju | Skała macierzysta, toc, węglowodory, zanieczyszczenia organiczne
Chromatograf cieczowy (hplc) | Chromatograf cieczowy (hplc) | Chromatografi cieczowy shimadzu lc-2050c z detektorami uv-vis i fld. | Ilościowa analiza związków organicznych w próbkach środowiskowych, roztworach modelowych itp. | Ilościowa analiza związków organicznych. | Zewnętrzna | Za zgodą i pod nadzorem opiekuna laboratorium. | Nie dotyczy | Katedra mineralogii, petrografii i geochemii | Mineral-based architectures group, http://www.mba-group.agh.edu.pl/ | Matusik Jakub | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/jakub-matusik-6924.html | (pob 1) zrównoważone technologie energetyczne, odnawialne źródła energii i magazyny energii oraz zarządzanie zasobami. projektowanie, wytwarzanie, aplikacja, synergia i integracja procesów, (pob 3) woda-energia-klimat: interdyscyplinarne podejście dla zrównoważonego rozwoju, (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Analiza chemiczna
Morphologi 4 - zautomatyzowany analizator wielkości i kształtu cząstek | Malvern morphologi 4 | Zautomatyzowany analizator do jednoczesnego określania rozmiaru, kształtu i liczby cząstek w badanej próbce. możliwość badania proszków w stanie suchym, emulsji oraz zawiesin cieczowych w zakresie wielkości cząstek 0,5 – 1300 µm. układ pomiarowy wyposażony w zestaw optyczny nikon cfi 60 (obiektywy 2,5x, 5x, 10x, 20x, 50x). możliwość aplikowani próbek: szklana płytka do badania dyspersji proszków, uchwyt na 4 standardowe szkiełka mikroskopowe, wet-cell - przystawka do pomiaró zawiesin cieczowych. rejestracja kolorowych obrazów kamerą cyfrową ccd 18mpix. rozmiar piksela 1,25 µm. możliwość wyznaczenia parametrów rozmiarów cząstek, parametrów ksztaltu cząstek oraz parametrów przejrzystości cząstek. wyniki w postaci dwuwymiarowych obrazów ziaren, powtarzalość wyników, możliwość porównania wyników przy użyciu szerokiego wachlarza wykresów i diagramów. możliwości zastosowania w wielu dziedzinach i badaniach, m.in.: farmacja, gleby, polimery, gumy i plastiki, analiza kryminalistyczna, produkty konsumenckie, chemia specjalistyczna, energetyka i środowisko, przemysł rafineryjny, przemysł spożywczy, elektronika, motoryzacja i lotnictwo, cementy, przemysł chemiczny, proszki i granulaty, emulsje i zawiesiny, wytwarzanie przyrostowe (druk 3d), analiza mikrorzeźby ziaren osadów, badania teksturalne osadów. | właściwości cząstek: rozmiar, kształt, transparentność, liczebność, rozmieszczenie parametry: koło równoważne (ce), średnica, długość, szerokość, obwód, powierzchnia, maksymalna odległość, sfera równoważna (se) objętość, całkowita długość i szerokość włókna, proporcje kształtu, kolistość, wypukłość, wydłużenie, kolistość wysokiej czułości (hs), zwartość, wydłużenie włókien i prostość włókna | zakres wielkości cząstek: 0,5–1300 μm dyspersja suchych proszków pomiar emulsji i zawiesin badania cząstek osadzonych na filtrach 47 mm oświetlenie: światło białe, przechodzące i odbite, polaryzatory obiektywy: 2,5x, 5x, 10x, 20x, 50x rejestrowane obrazy ccd 18 mpix (4912x3684) rozmiar piksela 1,25 μm | Zewnętrzna | Wszelkie szczegóły w bezpośrednim kontakcie mailowym lub telefonicznym. | Nie dotyczy | Katedra systemów energetycznych i urządzeń ochrony środowiska | Laboratorium podstawowych właściwości fizykochemicznych zawiesin oraz laboratorium urządzeń ochrony wód | Turlej Tymoteusz | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/tymoteusz-turlej-7978.html | (pob 1) zrównoważone technologie energetyczne, odnawialne źródła energii i magazyny energii oraz zarządzanie zasobami. projektowanie, wytwarzanie, aplikacja, synergia i integracja procesów, (pob 3) woda-energia-klimat: interdyscyplinarne podejście dla zrównoważonego rozwoju, (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Analiza wód, badania, charakterystyka ziarnowa, materiały ceramiczne, mikrostruktura, surowce, wielkość cząstek, wytwarzanie proszków
Laserowy analizator stężenia atmosferycznego co2, ch4, co i h2o | Picarro g-2401 | Urządzenie jest dedykowane do precyzyjnych ciągłych pomiarów stężeń atmosferycznych co2, ch4, co i h2o na stacji pomiarowej na kasprowym wierchu. | Urządzenie jest dedykowane do precyzyjnych ciągłych pomiarów stężeń atmosferycznych co2, ch4, co i h2o na stacji pomiarowej na kasprowym wierchu. | Precyzyjne pomiary poziomów atmosferycznych stężeń co2, ch4, co i h2o | Zewnętrzna | Analizator dedykowany jest do prowadzenia ciągłych pomiarów stężenia co2, co i ch4 w powietrzu atmosferycznym w miejscu jego instalacji (kasprowy wierch). możliwe jest sporadyczne wykonywanie pomiarów stężenia w/w gazów w próbkach powietrza dostarczonych do laboratorium przez osoby przeszkolone w obsłudze. terminy udostępnienia uzależnione są od programu pomiarowego i muszą być uzgodnione z wyprzedzeniem. | Nie dotyczy | Katedra zastosowań fizyki jądrowej | Zespół fizyki środowiska | Zimnoch Mirosław | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/miroslaw-zimnoch-4207.html | (pob 3) woda-energia-klimat: interdyscyplinarne podejście dla zrównoważonego rozwoju | Ch4, co, co2, gazy cieplarniane, h2o
Laserowy analizator stężenia atmosferycznego co2, ch4 i h2o | Picarro g-2311-f | Urządzenie jest dedykowane do precyzyjnych ciągłych pomiarów stężeń atmosferycznych co2, ch4 i h2o. | Urządzenie jest dedykowane do precyzyjnych ciągłych pomiarów stężeń atmosferycznych co2, ch4 i h2o. | Precyzyjne pomiary poziomów atmosferycznych stężeń co2, ch4 i h2o | Zewnętrzna | Analizator dedykowany jest do ciągłych pomiarów stężenia co2 i ch4 w powietrzu atmosferycznym w miejscu jego instalacji. możliwe jest okresowe wykonywanie pomiarów stężenia w/w gazów w próbkach powietrza dostarczonych do laboratorium przez osoby przeszkolone w obsłudze, lub wykonywanie krótkich kampanii pomiarowych (max 2-3 dni) w terenie pod nadzorem przez osoby przeszkolone. terminy udostępnienia uzależnione są od programu pomiarowego i muszą być uzgodnione z wyprzedzeniem. | Nie dotyczy | Katedra zastosowań fizyki jądrowej | Zespół fizyki środowiska | Zimnoch Mirosław | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/miroslaw-zimnoch-4207.html | (pob 3) woda-energia-klimat: interdyscyplinarne podejście dla zrównoważonego rozwoju | Ch4, co2, gazy cieplarniane, h2o
Detektor microfid | Detektor microfid | Urządzenia pozwala na pomiar sumy lotnych związków organicznych w powietrzu atmosferycznym (lzo). wyposażony jest w detektor płomieniowo-jonizacyjny fid. | Możliwość oznaczania stężeń następujących substancji: węglowodory nasycone, węglowodory nienasycone, węglowodory chlorowane, związki aromatyczne, ketony alkohole. | Oznaczanie sumy lotnych związków organicznych (lzo) w zakresie: od 0.1 do 50000 ppm | Zewnętrzna | Za zgodą kierownika katedry surowców energetycznych (kse) oraz pod nadzorem opiekuna laboratorium. | Nie dotyczy | Katedra surowców energetycznych | Laboratorium chromatografii gazowej i powierzchniowych metod geochemicznych | Sechman Henryk | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/henryk-sechman-2958.html | (pob 1) zrównoważone technologie energetyczne, odnawialne źródła energii i magazyny energii oraz zarządzanie zasobami. projektowanie, wytwarzanie, aplikacja, synergia i integracja procesów, (pob 3) woda-energia-klimat: interdyscyplinarne podejście dla zrównoważonego rozwoju | Lotne związki organiczne, lzo, metan
Wirówka laboratoryjna beckman | Wirówka laboratoryjna beckman | Wirówka laboratoryjna beckman seria gs-6 (max 8000 obrotów/min). | Wirówka laboratoryjna beckman seria gs-6 (max 8000 obrotów/min) umożliwia jednoczesne wykonanie badania odsączalności skał litych w 4 cylindrch badawczych. | Oznaczenie odsączalności porowych (spękanych) skał litych. | Zewnętrzna | W ramach podpisanej umowy/zlecenia z laboratorium hydrodynamicznym, po wcześniej akceptacji przez kierownika laboratorium. badanie wykonywane jest wyłącznie przez upoważnionego pracownika laboratorium. | Nie dotyczy | Katedra hydrogeologii i geologii inżynierskiej | Laboratorium hydrodynamiczne | Pierri Dorota | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/dorota-pierri-8219.html | (pob 3) woda-energia-klimat: interdyscyplinarne podejście dla zrównoważonego rozwoju | Beckman, odsączalność, porowatość, wirówka
Aparatura do badań gemmologicznych | Sprzęt gemmologiczny | Aparatura do badań gemmologicznych obejmuje mikroskop imersyjny, polaryskop, refraktometr, proporcjoskop, duotester oraz lampę uv. | Aparatura służy do badania kamieni jubilerskich. | Aparatura do badań gemmologicznych służy do określenia charakteru optycznego kamieni jubilerskich, pleochroizmu, współczynniku/ów załamania światła, przewodności cieplnej, obecności inkluzji w kamieniach, oceny obróbki szlifu brylantowego oraz reakcji na światło ultrafioletowe. | Zewnętrzna | Aparatura jest udostępniania studentom w trakcie zajęć dydaktycznych i do realizacji projektów prac inż. i mgr | Nie dotyczy | Katedra mineralogii, petrografii i geochemii | Laboratorium gemmologiczne | Dumańska-Słowik Magdalena | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/magdalena-dumanska-slowik-5858.html | (pob 3) woda-energia-klimat: interdyscyplinarne podejście dla zrównoważonego rozwoju | Kamienie szlachetne
Stanowisko do badania przepuszczalności skał | Labboratoryjny przepuszczalnomierz eijkelkamp | Stanowisko eijkepkamp oznaczania przepuszczalności skał działa zgodnie z poniższą zasadą: wytwarzając różne ciśnienie wody na obu końcach nasyconej próbki i mierząc wynikowy przepływ wody, można określić przepuszczalność wody. w układzie zamkniętym woda ze zbiornika magazynowego pompowana jest pompą zanurzeniową przez filtr do regulatora poziomu o regulowanej wysokości. ten regulator poziomu jest połączony z jednej strony z plastikowym pojemnikiem, a z drugiej strony z rurą, przez którą nadmiar wody przepływa z powrotem do pojemnika magazynowego. pojemnik można zamknąć płytką uszczelniającą, aby ograniczyć parowanie podczas pomiaru. w systemie otwartym woda przepływa bezpośrednio z rury wodnej do regulatora poziomu. ponieważ regulator poziomu i zbiornik tworzą naczynie połączone, regulator poziomu będzie utrzymywał poziom wody w zbiorniku (poziom wody w regulatorze poziomu jest równy poziomowi wody w zbiorniku). w pełni nasyconą próbkę pierścienia umieszcza się w uchwycie pierścienia i zakłada nasadkę sita. uchwyt pierścienia jest następnie umieszczany w pojemniku. przez plastikowy syfon woda znad próbki dostaje się do biurety. biurety mają różne długości, dzięki czemu kurki są łatwe w obsłudze. taca ociekowa zbiera wodę z biuret i zwraca ją do zbiornika magazynowego. przy systemie otwartym odpływ odbywa się z tacy ociekowej do np. zlewu. działanie syfonu powoduje powstanie różnicy wysokości (h) poziomu wody wewnątrz i na zewnątrz uchwytu pierścienia. ta różnica wysokości powoduje ciągły przepływ wody przez próbkę. wysokość poziomów wody mierzona jest za pomocą jednopunktowego mostka pomiarowego. gromadząc odprowadzaną wodę w biurecie przez określony czas, współczynnik przepuszczalności wody (współczynnik k) odpowiedniej próbki można obliczyć za pomocą wzoru. | Oznaczenie współczynnika filtracji skał w granicach 103 do 10-6 m/s. | Oznaczenie współczynnika filtracji skał w granicach 103 do 10-6 m/s. | Zewnętrzna | W ramach podpisanej umowy/zlecenia z laboratorium hydrodynamicznym, po wcześniej akceptacji przez kierownika laboratorium. badanie wykonywane jest wyłącznie przez upoważnionego pracownika laboratorium. | Nie dotyczy | Katedra hydrogeologii i geologii inżynierskiej | Laboratorium hydrodynamiczne | Pierri Dorota | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/dorota-pierri-8219.html | (pob 3) woda-energia-klimat: interdyscyplinarne podejście dla zrównoważonego rozwoju | Piasek, przepuszczalność, współczynnik filtracji, żwir
Advanced resistivity system 300 - zestaw do pomiaru oporności | Advanced resistivity system 300, corelab ins. | Przeznaczenie: zestaw do pomiarów elektrycznej oporności właściwej cieczy i ciał stałych (rdzeni), pomiary przy różnych nasyceniach umożliwiają wyznaczenie parametru porowatości, parametru nasycenia, współczynnika wysortowania, zwięzłości oraz zwilżalności. pomiary przy różnych temperaturach i ciśnieniu symulują warunki in situ. pomiary przy różnych poziomach nasycenia. w tym celu pomiar wykonuje się wielokrotnie, z użyciem porous plate lub po wcześniejszym odwirowaniu próbki, przy ustalonym czasie i liczbie obrotów. na podstawie pomiaru oblicza się parametr porowatości, indeks porowatości (parametr nasycenia), współczynnik wysortowania, wskaźnik zwięzłości próbki oraz współczynnik zwilżalności. pomiary próbek stałych (np. skał, materiałów budowlanych) i materiałów sypkich (np. gleba, proszki). zestaw advanced resistivity system 300 firmy corelab ins.: miernik komora do pomiarów oporności elektrycznej właściwej cieczy miernik oporności elektrycznej właściwej dla ciał stałych miernik do pomiaru oporności w symulowanych warunkach złożowych (pod ciśnieniem i w wysokiej temperaturze) czujnik do pomiaru ciał stałych (rdzenie) i materiałów sypkich (gleby) miernik stałej dielektrycznej urządzenia preparacyjne, przygotowawcze, pomocnicze: przygotowanie próbek do badań polega na nadaniu próbkom odpowiedniego kształtu, ważeniu, mierzeniu, suszeniu, nasycaniu oraz odwirowywaniu | Mierzone i wyznaczane parametry: oporność / przewodnictwo właściwe ciał stałych i cieczy oporność właściwa ciał stałych i cieczy w warunkach wysokiego ciśnienia i temperatury parametr porowatości i parametr nasycenia współczynnik zwięzłości współczynnik wysortowania współczynnik zwilżalności stała dielektryczna | pomiary dla próbki suchej lub nasyconej dowolnym medium, równocześnie wykonuje się pomiar oporności cieczy nasycającej próbkę pomiary przy różnych poziomach nasycenia pomiary w warunkach symulowanych ciśnień złożowych i temperatury wymiary próbek do badań: rdzenie o średnicy 1 cala lub 1,5 cala i długości min. 1,5 cala, pomiary materiałów sypkich | Zewnętrzna | Infrastruktura badawcza może być wykorzystywana (w ramach współpracy naukowej lub odpłatnie), ale nie jest możliwe samodzielne wykorzystanie aparatury. pomiary wykonywane będą w miejscu instalacji, przez osobę upoważnioną przez kierownika laboratorium. | Nie dotyczy | Katedra geofizyki | Laboratorium petrofizyki / badania własności elektrycznych / petrophysics group | Puskarczyk Edyta | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/edyta-puskarczyk-7167.html | (pob 1) zrównoważone technologie energetyczne, odnawialne źródła energii i magazyny energii oraz zarządzanie zasobami. projektowanie, wytwarzanie, aplikacja, synergia i integracja procesów, (pob 3) woda-energia-klimat: interdyscyplinarne podejście dla zrównoważonego rozwoju, (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Badanie skał, geofizyka, oporność, petrofizyka, współczynnik cementacji, współczynnik wysortowania, współczynnik zwilżalności
Fox 50 - zestaw do pomiaru przewodnictwa cieplnego | Fox 50 heat flow meter, ta instruments. astm c518 and iso 8301 standards | Przeznaczenie: zestaw pomiarowy do wyznaczania współczynnika przewodnictwa cieplnego, do badań ciał stałych (skał, materiałów budowlanych, izolacyjnych). przedmiotem pomiaru jest współczynnik przewodności cieplnej, a na jego podstawie możliwość obliczenia oraz konstrukcji map rozkładu gęstości powierzchniowego strumienia cieplnego. do badań wykorzystuje się aparat płytowy z izolowaną termicznie płytą grzejną. badanie opiera się na metodzie ustalonego strumienia cieplnego, w której strumień ciepła przechodzący przez próbkę materiału ma stałą wartość, a temperatura próbki w każdym punkcie jest ustalona. współczynnik przewodności cieplnej badanego materiału określa się mierząc gęstość strumienia cieplnego i różnicę temperatury po obu stronach próbki. możliwe są dwie procedury pomiarowe - metoda pojedyńczej (1dx) i podwójnej (2dx) grubości. pomiar zgodny z normami astm c518 i iso 8301. urządzenia preparacyjne, przygotowawcze, pomocnicze: przygotowanie próbek do badań polega na nadaniu próbkom odpowiedniego kształtu i suszeniu / nasyceniu. | Mierzone i wyznaczane parametry: współczynnik przewodności cieplnej (zakres pomiarowy: od 0.1 do 10 w/mk) cieplna oporność właściwa opór cieplny gęstość powierzchniowego strumienia cieplnego | pomiary współczynnika przewodności cieplnej (od 0.1 do 10 w/mk) i cieplnej oporności właściwej pomiar oporu cieplnego (od 0.003 do 0.05 m2k/w) wyznaczenie gęstości powierzchniowego strumienia cieplnego zakres temperaturowy: od -10°c do 190°c (pomiar dla różnych temperatur i przy różnych gradientach temperatury) | Zewnętrzna | Infrastruktura badawcza może być wykorzystywana (w ramach współpracy naukowej lub odpłatnie), ale nie jest możliwe samodzielne wykorzystanie aparatury. pomiary wykonywane będą w miejscu instalacji, przez osobę upoważnioną przez kierownika laboratorium. | Nie dotyczy | Katedra geofizyki | Laboratorium petrofizyki / badania własności termicznych / petrophysics group | Puskarczyk Edyta | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/edyta-puskarczyk-7167.html | (pob 1) zrównoważone technologie energetyczne, odnawialne źródła energii i magazyny energii oraz zarządzanie zasobami. projektowanie, wytwarzanie, aplikacja, synergia i integracja procesów, (pob 3) woda-energia-klimat: interdyscyplinarne podejście dla zrównoważonego rozwoju, (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Badanie skał, geofizyka, opór cieplny, petrofizyka, przewodnictwo cieplne, strumień cieplny
Nmr maran ultra 23mhz - spektrometr magnetycznego rezonansu jądrowego | Nmr maranultra 23mhz, resonance instruments ltd., gb | Przeznaczenie: spektrometr przeznaczony jest do badania zawartości wodoru (wody i innych związków zawierających wodór) w skałach, glebach, piaskach, materiałach budowlanych, chemicznych, medycznych, spożywczych. do wyznaczania porowatości ogólnej i efektywnej oraz przepuszczalności i rozkładu nasyceń. badania są prowadzone na próbkach ciał stałych (m.in. rdzenie, kawałki skał), ciekłych i gazowych (odpowiednio przygotowana i zabezpieczona próbka). warianty badań: pomiar standardowy – analiza rozkładu nasyceń metodą nmr (porowatość ogólna, porowatość efektywna, nasycenie wodą nieredukowalną, zawartość wody wolnej, kapilarnej i związanej), pomiar dwukrotny dla próbki suchej i nasyconej, metodą echa spinowego, standardowe t2cutoffs i dobrane indywidualnie pomiar rozszerzony – analiza rozkładu nasyceń metodą nmr (porowatość ogólna, porowatość efektywna, nasycenie wodą nieredukowalną, zawartość wody wolnej, kapilarnej i związanej), obliczenie przepuszczalności i rozmiaru porów, interpretacja z wykorzystaniem niestandardowych procedur, indywidualnie dopasowane t2cutoffs według stworzonej procedury pomiary w różnych warunkach nasycenia, wykorzystanie wielu sekwencji pomiarowych na podstawie kształtu sygnału nmr można wnioskować o rozmiarach, kształcie i ruchliwości mediów porowych. amplituda sygnału nmr zależy od liczby rezonujących jąder wodoru zawartych w badanej próbce. stanowi to miarę porowatości skały, której pory wypełnione są medium nasycającym. z sumarycznego sygnału wydziela się składowe związane z objętością wody swobodnej, wody kapilarnej i wody związanej w minerałach ilastych. urządzenia preparacyjne: nadanie próbkom odpowiedniego kształtu, ważeni, mierzenie, suszenie, nasycanie oraz odwirowywanie. | Mierzone i wyznaczane parametry: porowatość ogólna, efektywna i dynamiczna objętość wody nasycającej przestrzeń porową z wydzieleniem wody związanej w przestrzeniach międzypakietowych iłów i wody zamkniętej w porach kapilarnych oraz wody swobodnej współczynnik nasycenia wodą związaną, swirr współczynnik przepuszczalności, perm promień porów rozkład porów, psd | pomiar spektrometryczny t1, t2, dyfuzja standardowe i indywidualnie dopasowane czasy odcięcia - cutoffs zestaw certyfikowanych wzorców do kalibracji oprogramowanie do pomiarów, przetwarzania i interpretacji wymiary próbek: walczyki o średnicy 1 cala i wysokości ok. 1,5 cala lub próbka pokruszona lub ciecz lub mieszanina cieczy i ciała stałego | Zewnętrzna | Infrastruktura badawcza może być wykorzystywana (w ramach współpracy naukowej lub odpłatnie), ale nie jest możliwe samodzielne wykorzystanie aparatury. pomiary wykonywane będą w miejscu instalacji, przez osobę upoważnioną przez kierownika laboratorium. | Nie dotyczy | Katedra geofizyki | Laboratorium petrofizyki / nmr magnetyczny rezonans jądrowy / petrophysics group | Puskarczyk Edyta | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/edyta-puskarczyk-7167.html | (pob 1) zrównoważone technologie energetyczne, odnawialne źródła energii i magazyny energii oraz zarządzanie zasobami. projektowanie, wytwarzanie, aplikacja, synergia i integracja procesów, (pob 3) woda-energia-klimat: interdyscyplinarne podejście dla zrównoważonego rozwoju, (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Magnetyczny rezonans jądrowy, nasycenia, nmr, porowatość, przepuszczalność, psd, rozkład porów, woda kapilarna, woda wolna, woda związana
Chromatograf gazowy carlo erba instruments | Chromatograf gazowy carlo erba instruments | Chromatograf sprzężony jest z komputerem, wyposażony jest w detektor cieplno-przewodnościowy tcd. przeznaczony jest do rozdziałów mieszanin gazowych. | Możliwość oznaczania następujących składników: hel, wodór, tlen, azot, metan i dwutlenek węgla. | Oznaczenia składników w przedziale od 20 ppm do 100% obj. | Zewnętrzna | Za zgodą kierownika katedry surowców energetycznych (kse) oraz pod nadzorem opiekuna laboratorium. | Nie dotyczy | Katedra surowców energetycznych | Laboratorium chromatografii gazowej i powierzchniowych metod geochemicznych | Sechman Henryk | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/henryk-sechman-2958.html | (pob 1) zrównoważone technologie energetyczne, odnawialne źródła energii i magazyny energii oraz zarządzanie zasobami. projektowanie, wytwarzanie, aplikacja, synergia i integracja procesów, (pob 3) woda-energia-klimat: interdyscyplinarne podejście dla zrównoważonego rozwoju | Chromatografia gazowa, gc
Chromatograf gazowy fisons instruments gc 8160 | Chromatograf gazowy fisons instruments gc 8160 | Chromatograf sprzężony jest z komputerem i generatorem wodoru nm-h2 plus firmy lni schmidlin. chromatograf wyposażony jest w detektor płomieniowo-jonizacyjny fid. przeznaczony jest do rozdziałów mieszanin gazowych. | Możliwość oznaczania następujących składników: nasycone węglowodory szeregu metanowego (metan, etan, propan, butany, pentany), gazowe węglowodory nienasycone (etylen, propylen, 1-buten). | Oznaczenia węglowodorów wykonywane są w przedziale od 0,01 ppm do 100% obj. | Zewnętrzna | Za zgodą kierownika katedry surowców energetycznych (kse) oraz pod nadzorem opiekuna laboratorium. | Nie dotyczy | Katedra surowców energetycznych | Laboratorium chromatografii gazowej i powierzchniowych metod geochemicznych | Sechman Henryk | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/henryk-sechman-2958.html | (pob 1) zrównoważone technologie energetyczne, odnawialne źródła energii i magazyny energii oraz zarządzanie zasobami. projektowanie, wytwarzanie, aplikacja, synergia i integracja procesów, (pob 3) woda-energia-klimat: interdyscyplinarne podejście dla zrównoważonego rozwoju | Chromatografia gazowa, gc
Chromatograf gazowy agilent technologies 7820a system | Chromatograf gazowy agilent technologies 7820a system | Chromatograf sprzężony jest z komputerem, wyposażony jest w detektor cieplno-przewodnościowy tcd. przeznaczony jest do rozdziałów mieszanin gazowych. | Możliwość oznaczania następujących składników: hel, wodór, tlen i azot. | Oznaczenia składników w przedziale od 20 ppm do 100% obj. | Zewnętrzna | Za zgodą kierownika katedry surowców energetycznych (kse) oraz pod nadzorem opiekuna laboratorium. | Nie dotyczy | Katedra surowców energetycznych | Laboratorium chromatografii gazowej i powierzchniowych metod geochemicznych | Twaróg Anna | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/anna-twarog-9247.html | (pob 1) zrównoważone technologie energetyczne, odnawialne źródła energii i magazyny energii oraz zarządzanie zasobami. projektowanie, wytwarzanie, aplikacja, synergia i integracja procesów, (pob 3) woda-energia-klimat: interdyscyplinarne podejście dla zrównoważonego rozwoju | Chromatografia gazowa, gc
Fluksometr miernik strumienia emisji metanu i dwutlenku węgla firmy west systems | West-fluxometr – wysokorozdzielczy, przenośny zestaw pomiarowy strumienia dyfuzji gazów (metan i dwutlenek węgla) wraz z wyposażeniem, oprogramowaniem i przenośnym komputerem typu palmtop | Urządzenia pozwala na pomiar emisji metanu i dwutlenku węgla bezpośrednio w terenie. działanie urządzenia polega na pobraniu powietrza z nad powierzchni gleby, które gromadzi się w przestrzeni komory akumulacyjnej. następnie składniki wprowadzane są do połączonych szeregowo detektorów, w których oznaczane są wartości stężenia metanu oraz dwutlenku węgla. urządzenie wyposażone jest w dwa detektory: metanu ws-ch4-tld (zakres od 0,1 ppm do 10% obj.) oraz dwutlenku węgla li820 (ndir) (zakres od 0 do 20 000 ppm). | Możliwość oznaczania stężeń metanu i dwutlenku węgla w czasie. wyznaczanie wartości strumieni emisji metanu i dwutlenku węgla. | Detektor metanu ws-ch4-tld (zakres od 0,1 ppm do 10% obj.) oraz detektor dwutlenku węgla li820 (ndir) (zakres od 0 do 20 000 ppm). strumień emisji metanu w zakresie: 0.5 mmol/m2/d - 1000 mol/m2/d strumień emisji dwutlenku węgla w zakresie: 1 mmol/m2/d - 300 mol/m2/d. | Zewnętrzna | Za zgodą kierownika katedry surowców energetycznych (kse) oraz pod nadzorem opiekuna laboratorium. | Nie dotyczy | Katedra surowców energetycznych | Laboratorium chromatografii gazowej i powierzchniowych metod geochemicznych | Twaróg Anna | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/anna-twarog-9247.html | (pob 1) zrównoważone technologie energetyczne, odnawialne źródła energii i magazyny energii oraz zarządzanie zasobami. projektowanie, wytwarzanie, aplikacja, synergia i integracja procesów, (pob 3) woda-energia-klimat: interdyscyplinarne podejście dla zrównoważonego rozwoju | Emisja dwutlenku węgla, emisja metanu, gaz glebowy
Wodoszczelny ph-metr - konduktometr – solomierz cpc-411 | Wodoszczelny ph-metr - konduktometr – solomierz cpc-411 | Urządzenia mierzy ph, przewodność, zasolenie, mv (potencjał redox) i temperaturę. ma zastosowanie w pomiarach terenowych oraz laboratoryjnych. | Pomiar ph, przewodności, zasolenia, potencjału redox oraz temperatury. |  | Zewnętrzna | Za zgodą kierownika katedry surowców energetycznych (kse) oraz pod nadzorem opiekuna laboratorium. | Nie dotyczy | Katedra surowców energetycznych | Laboratorium chromatografii gazowej i powierzchniowych metod geochemicznych | Sechman Henryk | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/henryk-sechman-2958.html | (pob 1) zrównoważone technologie energetyczne, odnawialne źródła energii i magazyny energii oraz zarządzanie zasobami. projektowanie, wytwarzanie, aplikacja, synergia i integracja procesów, (pob 3) woda-energia-klimat: interdyscyplinarne podejście dla zrównoważonego rozwoju | Ph, pomiar ph
Chromatograf gazowy agilent technologies 7890b system | Chromatograf gazowy agilent technologies 7890b system | Chromatograf sprzężony jest z komputerem i generatorem wodoru nm-h2 plus firmy lni schmidlin. chromatograf wyposażony jest w detektor płomieniowo-jonizacyjny fid oraz detektor cieplno-przewodnościowy tcd. przeznaczony jest do rozdziałów mieszanin gazowych. | Możliwość oznaczania następujących składników: nasycone węglowodory szeregu metanowego (metan, etan, propan, butany, pentany), gazowe węglowodory nienasycone (etylen, propylen, 1-buten) oraz dwutlenek węgla. | Oznaczenia węglowodorów wykonywane są w przedziale od 0,01 ppm do 100% obj. oznaczenia pozostałych składników w przedziale od 20 ppm do 100% obj. | Zewnętrzna | Za zgodą kierownika katedry surowców energetycznych (kse) oraz pod nadzorem opiekuna laboratorium. | Nie dotyczy | Katedra surowców energetycznych | Laboratorium chromatografii gazowej i powierzchniowych metod geochemicznych | Twaróg Anna | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/anna-twarog-9247.html | (pob 1) zrównoważone technologie energetyczne, odnawialne źródła energii i magazyny energii oraz zarządzanie zasobami. projektowanie, wytwarzanie, aplikacja, synergia i integracja procesów, (pob 3) woda-energia-klimat: interdyscyplinarne podejście dla zrównoważonego rozwoju | Chromatografia gazowa, gc
Aparatura do pomiarów geoelektrycznych supersting r8 | Supersting™ wi-fi | Aparatura supersting r8 jest nowoczesnym systemem pomiarowym służącym do obrazowania ośrodka geologicznego z wykorzystaniem następujących metod geoelektrycznych: elektrooporowa (dc), potencjałów naturalnych (sp) oraz polaryzacji wzbudzonej (ip). w ramach metody elektrooporowej możliwe jest wykonywanie pomiarów metodami: sondowania elektrooporowego (ves), profilowania elektrooporowego i tomografii elektrooporowej (ert). system pomiarowy pozwala na wykorzystanie szeregu standardowych układów pomiarowych (np. wenner, schlumberger, dipole-dipole, pole-dipole, gradient) oraz układów nietypowych, tj. dowolnie programowalnych przez użytkownika. aparatura pozwala na wykonywanie pomiarów w trybie 8-kanałowym, tj. możliwe jest jednoczesne zmierzenie różnic potencjałów dla ośmiu odrębnych par elektrod przy jednokrotnym przepuszczeniu prądu elektrycznego przez badany ośrodek. | wspomaganie badań w zakresie geologii-inżynierskiej i geotechniki. badania strefy przypowierzchniowej dla potrzeb ochrony środowiska gruntowo-wodnego i dla archeologii. badania dla potrzeb rozpoznawania złóż surowców skalnych. badania zapór, obwałowań i innych konstrukcji inżynierskich. badania z użyciem specjalistycznych kabli podwodnych. badania deformacji terenu na obszarach górniczych. | Aparatura supersting r8 pozwala na wykonywanie pomiarów w technice 1d, 2d i 3d, a także w wariancie monitoringu geoelektrycznego (4d). posiadany wariant sprzętowy pozwala na jednoczesne podłączenie zestawu 112 elektrod i maksymalnym ich rozstawie (odległości pomiędzy sąsiadującymi elektrodami) równym 5 m. długość profilu badawczego nie jest ograniczona jedynie do zestawu elektrod - dzięki zastosowaniu techniki roll-along może być odpowiednio powiększana. | Zewnętrzna | Udostępnienie aparatury wymaga zgody kierownika katedry. udostępnianie odbywa się na zasadzie współpracy lub odpłatnie, w ramach zleceń komercyjnych. | Nie dotyczy | Katedra geofizyki | Laboratoria metod geofizycznych / laboratorium mobilne / laboratorium badań geoelektrycznych | Bania Grzegorz | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/grzegorz-bania-8216.html | (pob 3) woda-energia-klimat: interdyscyplinarne podejście dla zrównoważonego rozwoju, (pob 4) rozwiązania techniczne: od badań podstawowych, przez modelowanie i projektowanie, aż do prototypów. zastosowania narzędzi matematyki, informatyki i elektroniki w problemach skali makro, mikro i nano | Ert, geofizyka, inżynieria środowiska, metody geoelektryczne, obrazowanie elektrooporowe, sondowanie elektrooporowe, tomografia elektrooporowa, ves
Pompa gradientowa do chromatografii jonowej dionex ics-6000 | Dionex ics-6000 sp | System chromatograficzny dionex ics-6000 sp do rozdziału chromatograficznego specjacji as, cr, sb, se i ich ilościowego oznaczenia w sprzężeniu ze spektrometrią mas (icp-ms): pompa gradientowa model sp z gradientem 4-składnikowym wbudowany próżniowy degazer eluentów zakres przepływu 0,001 – 10 ml/min zakres ciśnienia 0-35 mpa zestaw modułów organizacji i pneumatyki fazy ruchomej eo z zestawem butelek kolumna ionpac as7 (2x250 mm) kolumna ionpac ag7 (2x50 mm) wysokociśnieniowy ręczny zawór nastrzykowy szczegóły można znaleźć na stronie: https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/22181-60001 | Chromatografia jonowa w sprzężeniu ze spektrometrem mas znajduje szerokie zastosowanie w analizie środowiskowej. daje ona ogromne możliwości w zakresie oznaczenia specjacji wybranych pierwiastków, po zastosowaniu odpowiednich kolumn analitycznych, dobraniu eluentów oraz parametrów pracy aparatury badawczej. | Zależnie od analizowanego parametru oraz matrycy próbki możliwy jest pomiar stężeń rzędu ng/l. rutynowo granice oznaczalności wahają się od dziesiątych części µg/l do kilku µg/l. | Zewnętrzna | W ramach umów i zleceń po wcześniej akceptacji przez kierownika laboratorium. badania wykonywane są wyłącznie przez upoważniony personel laboratorium. | Nie dotyczy | Katedra hydrogeologii i geologii inżynierskiej | Laboratorium hydrogeochemiczne | Kmiecik Ewa | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/ewa-kmiecik-5388.html | (pob 3) woda-energia-klimat: interdyscyplinarne podejście dla zrównoważonego rozwoju | Analiza specjacyjna, ic, roztwory wodne, specjacja chemiczna, techniki sprzężone, woda
Aparatura do pomiarów grawimetrycznych | Autograv cg-5 | Grawimetr autograv cg-5 firmy scintrex jest urzadzeniem do pomiaru siły cieżkości, która jest odzwierciedleniem rozkałdu gęstości w ośrodku skalnym. ukłąd pomiarowy grawimetru bazuje na sprężynie kwarcowej i posiada wysoką dokładność pomiaru: rozdzielczość 0,001 mgal, przy błędzie < 0,005 mgal. zakres pomiarowy grawimetru autograv cg-5 obejmuje cały glob. grawimetr charakteryzuje się niskim dryftem, posiada wbudowany moduł eliminujący grawitacyjny wpływ słońca i księżyca i odchylenie od pionu w granicach ±200 sec. | przywracanie użyteczności terenom monitoring grawimetryczny projektowanie dróg i autostrad badania stanu szybów górniczych określanie stanu wałów i zapór wyznaczanie gęstości nasypowej wykrywanie pustek i rozluźnień poszukiwania ropy i gazu oraz złóż węgla, minerałów i rud metali rozpoznanie budowy geologicznej i tektoniki | Badania pozwalają na ropoznawanie struktur geologicznych różniących się gęstością objętościową od skał otaczających. parametry autograv cg-5 umożliwiają poszukiwanie struktur o niewielkich rozmiarach, zarówno geologicznych jak i antropogenicznych (badania mikrograwimetryczne). pomiary mogą być wykonywane również wewnątrz wyrobisk górniczych, w tym w szybach górniczych celem zbadania górotworu poza obudową. | Zewnętrzna | Udostępnienie aparatury wymaga zgody kierownika katedry. udostępnianie odbywa się na zasadzie współpracy lub odpłatnie, w ramach zleceń komercyjnych. | Nie dotyczy | Katedra geofizyki | Laboratoria metod geofizycznych / laboratorium mobilne / laboratorium badańgrawimetrycznych i magnetycznych | Porzucek Sławomir | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/slawomir-porzucek-2645.html | (pob 3) woda-energia-klimat: interdyscyplinarne podejście dla zrównoważonego rozwoju | Geodynamika, geofizyka, geotechnika, górnictwo, inżynieria środowiska, metoda grawimetryczna, metoda mikrograwimetryczna, ochrona powierzchni terenu
Aparatura do pomiarów magnetycznych | Geometrics g-859as and g-856 | Magnetometr g-859as służy do pomiaru indukcji magnetycznej. jest bardzo czułym, szybko próbkującym cezowym magnetometrem kwantowym wykorzystującym zjawisko pompowania optycznego. g-859as zapewnia różne tryby pracy, aby umożliwić niestandardowe zaprojektowanie pomiarów dla konkretnych potrzeb. akwizycja danych g-858 umożliwia pracę w trybie ciągłym lub dyskretnym. wysoka częstotliwość próbkowania przyrządu w trybie ciągłym umożliwia operatorowi badanie bez konieczności zatrzymywania się. lokalizację punktów pomiarowych w terenie ułatwia wbudowany system gps. magnetometr powala na wykonywanie pomiarów w trybie pracy z jedną sondą pomiarową lub jednocześnie z dwiema sondami pomiarowymi, co w wyniku pozwala na obliczenie gradientu pola magnetycznego. zakres pracy urządzenia wynosi 20 000nt – 100 000nt z tolerancją gradientu >20 000nt/m, dokładność pomiaru w ruchu<1.5nt . minimalna częstotliwość pomiaru wynosi 0.1s. magnetometr g-856 jest urządzeniem usupełniającym do g-859as i służy do pomiarów bazowych, potrzebnych do analizy dobowych zmian czasowych pola magnetycznego.urządzenie to może wykonywać pomiary w systemie ciągłym z minimalną częstotliwością 4s. | badania prospekcyjne złóż, wspomagając rozwiązywanie problemów tektonicznych w obrębie skorupy ziemskiej, prospekcji archeologicznej i historycznej, poszukiwania niewybuchów i niewypałów, w ochronie środowiska, badania podłoża skalnego, badania zmian wiekowych pola magnetycznego na stabilnych stanowiskach pomiarowych, badania zmian wiekowych pola magnetycznego. | Pomiar całkowitego natężenia ziemskiego pola magnetycznego pomiar gradeinu pionowego i poziomego ziemskiego pola magnetycznego. tryb pomiarowy: - dyskretny - ciagły | Zewnętrzna | Udostępnienie aparatury wymaga uprzedniej zgody kierownika katedry. udostępnianie odbywa się na zasadzie współpracy lub odpłatnie, w ramach zleceń komercyjnych. | Nie dotyczy | Katedra geofizyki | Laboratoria metod geofizycznych / laboratorium mobilne / laboratorium badań grawimetrycznych i magnetycznych | Łój Monika | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/monika-loj-6594.html | (pob 3) woda-energia-klimat: interdyscyplinarne podejście dla zrównoważonego rozwoju | Archeologia, geofizyka, geotechnika, inżynieria środowiska, metoda magnetyczna, prospekcja złóż, uxo
Soxtec 2055 | System ekstrakcyjny soxtec avanti 2055 | System ekstrakcyjny soxtec avanti 2055 umożliwia wykonywanie ekstrakcji przy użyciu szerokiej gamy rozpuszczalników, w sposób szybszy, bezpieczniejszy i bardziej ekonomiczny w porównaniu z ekstrakcją w aparacie soxhlet’a. czas ekstrakcji zredukowany jest do 20% czasu ekstrakcji soxhlet’a, a odzysk rozpuszczalników wynosi do 90%. połączenie techniki ekstrakcji w systemie soxtec oraz szerokiego wachlarza rozpuszczalników czyni system ekstrakcyjny soxtec avanti 2055 elastycznym narzędziem w analizie związków rozpuszczalnych w takich materiałach jak: żywność, pasze, gleba, skały, włókna, produkty chemiczne i farmaceutyki. | Ekstrakcja programowalna i półautomatyczna. czas: w zależności od zastosowania (od 40 min do 5 godz.), typowo 1-2 godz.; wydajność jednej partii: 6 próbek; masa próbki: do 30g; zakres pomiarowy (dla tłuszczu): 0,1-100%; czas nagrzewania: od 20-280°c w 7-9 min; objętość rozpuszczalnika na próbkę: 70-90 ml; dokładność: ± 1% względny. | Nie dotyczy | Zewnętrzna | Zlecenie zgodnie z regulaminem wlgoiaś dostępnym na stronie http://www.orgchem-lab.agh.edu.pl/ | Nie dotyczy | Katedra analiz środowiskowych, kartografii i geologii gospodarczej | Wydziałowe laboratorium geochemii organicznej i analiz środowiskowych | Więcław Dariusz | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/dariusz-wieclaw-3652.html | (pob 3) woda-energia-klimat: interdyscyplinarne podejście dla zrównoważonego rozwoju | Ekstrakcja
Zestaw do prowadzenia eksperymentów pirolizy wodnej | Reaktor ciśnieniowy typu 4653 (parr instrument company) z oprzyrządowaniem | Zestaw do pirolizy wodnej (hp) jest unikatowy nie tylko w polsce, ale i w europie. hp jest zaawansowaną metodą doświadczalną służącą do symulacji naturalnych procesów przeobrażenia termicznego materii organicznej i tworzenia się węglowodorów. istotą procesu pirolizy wodnej jest ogrzewanie kawałków skały w zamkniętym reaktorze w obecności wody w ustalonych warunkach temperatury i czasu. gaz i ropa otrzymane w wyniku eksperymentów są fizycznie i chemicznie zbliżone do naturalnych mediów akumulowanych w złożach. parametry reaktorów: bez mieszania, pojemność 1000 ml, średnica 6 cm, materiał: hastelloy c276 (55% ni, 15-17% mo, 14,5-16,5% cr, 4-7% fe, 3-4,5% w), wytrzymałość na ciśnienie w 350oc - 410 bar, wytrzymałość na ciśnienie w 600oc - 290 bar, max. temperatura pracy - 600oc, zawór bezpieczeństwa – 6500 psi (ok. 448 bar) piece: ceramiczne o mocy 2250w sterowanie i odczyt temperatury i ciśnienia: cyfrowe, rejestrowane co 5 s. w skład zestawu wchodzą, oprócz przyrządów bezpośrednio związanych z eksperymentami pirolizy wodnej (reaktory, piece ze sterownikami, płaszcze izotermiczne, termopary, termometry cyfrowe, wielokanałowy przetwornik sygnału, komputer z oprogramowaniem) również urządzenia i przybory niezbędne do przygotowania próbek do analizy oraz napełniania reaktorów i odbioru produktów procesu (gaz, ropa, woda i skała). | Aparatura wykorzystywana do pirolizy wodnej może zostać użyta nie tylko do symulacji procesów powstawiania ropy i gazu w poszukiwaniach węglowodorów, ale również może do symulacji innych procesów naturalnych: rozkład odpadów, samonagrzewanie węgla, krystalizacja i wytrącanie minerałów oraz przemysłowych: produkcja katalizatorów, produkcja sorbentów węglowych i mineralnych, badanie podatności materiałów na wysokie t i p. | Nie dotyczy | Zewnętrzna | Zlecenie zgodnie z regulaminem wlgoiaś dostępnym na stronie http://www.orgchem-lab.agh.edu.pl/ | Nie dotyczy | Katedra analiz środowiskowych, kartografii i geologii gospodarczej | Wydziałowe laboratorium geochemii organicznej i analiz środowiskowych | Więcław Dariusz | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/dariusz-wieclaw-3652.html | (pob 3) woda-energia-klimat: interdyscyplinarne podejście dla zrównoważonego rozwoju | Generownaie węglowodorów, piroliza bezwodna, piroliza wodna
Gęstościomierz dma 4200 m | Gęstościomierz anton paar dma 4200 m | Urządzenie umożliwia pomiary gęstości w temperaturach od -10°c do 200°c i wysokich ciśnieniach do 500 barów. automatyczna funkcja wykrywania pęcherzyków powietrza fillingcheck™ sprawia, że urządzenie jest zgodne z normami astm d4052 i astm d5002. wpływ lepkości zostaje wyeliminowany przez szybko działającą funkcję korekcji lepkości, zapewniając tym samym dokładność wyników pomiarów gęstości do 0,0002 g/cm3. funkcja temperfect™ gęstościomierza umożliwia natychmiastowe pomiary gęstości w dowolnej temperaturze między 0 a 150°c w ciśnieniu otoczenia. https://www.anton-paar.com/pl-pl/produkty/szczegoly/gestosciomierz-dmatm-4200-m/ | Nadaje się do zastosowań w działalności badawczej związanej z gęstością. | Wyznaczanie równania stanu obliczanie i konfiguracja procesów produkcyjnych analiza ropy naftowej metodą ciśn.-objęt.-temp. określanie temp. wrzenia ropy naftowej szybka i dokładna alternatywa dla hydrometrów p i piknometrów https://www.anton-paar.com/pl-pl/produkty/szczegoly/gestosciomierz-dmatm-4200-m | Zewnętrzna | Zlecenie zgodnie z regulaminem wlgoiaś dostępnym na stronie http://www.orgchem-lab.agh.edu.pl/ | Nie dotyczy | Katedra analiz środowiskowych, kartografii i geologii gospodarczej | Wydziałowe laboratorium geochemii organicznej i analiz środowiskowych | Więcław Dariusz | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/dariusz-wieclaw-3652.html | (pob 3) woda-energia-klimat: interdyscyplinarne podejście dla zrównoważonego rozwoju | Gęstość
Spektrometr delta v plus | Spektrometr masowy thermo scientific delta v plus | Aparat służy do pomiaru metodą różnicową składu trwałych izotopów pierwiastków lekkich o masach od 10 do 80 da i dodatkowo wodoru (masa 2 i 3 da). zasada pracy polega na separacji poszczególnych mas jonów w jednorodnym polu magnetycznym a następnie ich wychwytywaniu i zliczaniu w detektorze wyposażonym w puszki faradaya. próbka do spektrometru jest wprowadzana w postaci gazowej. w zależności od analizowanego pierwiastka gazem roboczym jest: przy pomiarze węgla co2, azotu, n2 tlenu co2 lub co, wodoru h2, siarki so2. w zależności od typu substancji pomiarowej (ciało stałe, ciecz, gaz) oraz analizowanego pierwiastka spektrometr jest sprzężony z różnymi przystawkami służącymi do ich preparatyki do pomiaru (analizator elementarny flash 2000, chromatograf trace gc ultra, gasbench ii, tc/ea, precon). | Analiza składu trwałych izotopów może być wykonywana w celu określenia źródła pochodzenia substancji, rekonstrukcji przeszłych warunków środowiskowych i klimatycznych oraz badania różnych procesów geologicznych, paleontologicznych i chemicznych. | Pomiar składu trwałych izotopów c, h, n, o i s w substancjach stałych, ciekłych i gazowych. pomiar wykonuje się metodą „on-line”. niepewność analizy trwałych izotopów z uwzględnieniem preparatyki i dowiązania do wzorca wynosi +/- od 0,2 ‰ do 1‰ w zależności od analizowanego pierwiastka. | Zewnętrzna | Zlecenie zgodnie z regulaminem wlgoiaś dostępnym na stronie http://www.orgchem-lab.agh.edu.pl/ | Nie dotyczy | Katedra analiz środowiskowych, kartografii i geologii gospodarczej | Wydziałowe laboratorium geochemii organicznej i analiz środowiskowych | Kowalski Tomasz | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/tomasz-kowalski-1582.html | (pob 3) woda-energia-klimat: interdyscyplinarne podejście dla zrównoważonego rozwoju | Analiza izotopowa, izotopy trwałe
Gc-fid/tcd | Chromatograf gazowy agilent 7890a z systemem zaworowym oraz detektorami fid i tcd | Chromatograf wyposażony w zestaw kolumn oraz dwa detektory: (fid) detektor płomieniowo-jonizacyjny oraz (tcd) detektor cieplno-przewodnościowy. chromatograf wyposażony jest w trzy zawory, do których połączono trzy pakowane kolumny 1/8” (0,9m hayesep q 80/100 mesh, 1,8 m hayesep q 80/100 mesh i 3 m sito molekularne 13x 45/60 mesh) oraz kolumnę kapilarną gs-alumina (50m x 0.53 mm). system ten zawiera dwa niezależne kanały. kanał z detektorem fid do oznaczania węglowodorów wyposażony w zawór dozujący próbkę oraz kolumnę alumina gs. drugi kanał pracujący z kolumnami pakowanymi i detektorem tcd do oznaczania składników nie-węglowodorowych. | Określenie składu cząsteczkowego próbek gazowych. | Oznaczenia następujących składników: c1-c8, co2, o2, h2, n2, he, ne. minimalny limit detekcjji wynosi 0,5 ppm. | Zewnętrzna | Zlecenie zgodnie z regulaminem wlgoiaś dostępnym na stronie http://www.orgchem-lab.agh.edu.pl/ | Nie dotyczy | Katedra analiz środowiskowych, kartografii i geologii gospodarczej | Wydziałowe laboratorium geochemii organicznej i analiz środowiskowych | Bilkiewicz Elżbieta | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/elzbieta-bilkiewicz-8622.html | (pob 3) woda-energia-klimat: interdyscyplinarne podejście dla zrównoważonego rozwoju | Gaz ziemny, próbki gazowe, skład cząsteczkowy
Lc | Chromatograf cieczowy z detektorami uv-vis i refraktometrycznym | Chromatograf cieczowy z pompą izokratyczną i detektorem uv-vis i ri wyposażony w ręczny dozownik próbek, zawór umożliwiający podawanie do 6 różnych eluentów oraz w kolektor frakcji. zestaw jest sterowany poprzez program clarity służący do zbierania danych oraz opracowania chromatogramów. chromatograf pracuje w układzie faz odwróconych. | Chromatograf cieczowy pracujący w układzie faz odwróconych (kolumny z fazą stacjonarna rp18e) umożliwia oznaczenie nielotnych pestycydów, wwa, farmaceutyków z grupy niesterydowych leków przeciwzapalnych jak również polifenoli. | Oznaczenie zawartości nielotnych pestycydów, wwa, farmaceutyków w próbkach wody | Zewnętrzna | Zlecenie zgodnie z regulaminem wlgoiaś dostępnym na stronie http://www.orgchem-lab.agh.edu.pl/ | Nie dotyczy | Katedra analiz środowiskowych, kartografii i geologii gospodarczej | Wydziałowe laboratorium geochemii organicznej i analiz środowiskowych | Kowalski Adam | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/adam-kowalski-1573.html | (pob 3) woda-energia-klimat: interdyscyplinarne podejście dla zrównoważonego rozwoju | Chromatograf cieczowy, farmaceutyki, lc, polifenole, wwa
Gc agilent 7890b-fpd/tcd | Chromatograf gazowy agilent 7890b z systemem zaworowym oraz detektorami fpd i tcd | Chromatograf jest wyposażony w dwa dozowniki s/sl oraz dwa detektory fpd i tcd. w torze fpd jest zamontowana kolumna db-1 o wymiarach 60 m x 0,53 mm, film 5 μm, natomiast w torze tcd znajduje się kolumna hp-plot/q o wymiarach 30 m x 0,32 mm, film 20 μm. chromatograf jest wyposażony w układ zaworowy (pętle dozujące). | Określenie składu cząsteczkowego próbek gazowych. | Oznaczenie związków organicznych zawierających siarkę i siarkowodoru. minimum detekcji dla fpd 5 pg , dla tcd 100 ppm. | Zewnętrzna | Zlecenie zgodnie z regulaminem wlgoiaś dostępnym na stronie http://www.orgchem-lab.agh.edu.pl/ | Nie dotyczy | Katedra analiz środowiskowych, kartografii i geologii gospodarczej | Wydziałowe laboratorium geochemii organicznej i analiz środowiskowych | Bilkiewicz Elżbieta | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/elzbieta-bilkiewicz-8622.html | (pob 3) woda-energia-klimat: interdyscyplinarne podejście dla zrównoważonego rozwoju | Fpd, gc, h2s, tcd, związki siarki
Gc –tcd/fid z metanizerem | Chromatograf gazowy thermo scientific trace 1300 z systemem zaworowym i z detektorami tcd i fid i metanizerem | Dwukanałowy chromatograf gazowy wyposażony w system zaworowy do przełączania kolumn i dwa detedetektory (fid i tcd) oraz metanizer. zestaw ten umożliwia oznaczenie zawartości tlenku węgla , metanu, tlenu i azotu oraz w wersji krio argonu w próbkach gazowych. | Analiza składu cząsteczkowego próbek gazowych ze szczególnym uwzględnieniem zawartości tlenku węgla i argonu. | Minimalny poziom detekckji co >1 ppb , argonu 400 pg/ml | Zewnętrzna | Zlecenie zgodnie z regulaminem wlgoiaś dostępnym na stronie http://www.orgchem-lab.agh.edu.pl/ | Nie dotyczy | Katedra analiz środowiskowych, kartografii i geologii gospodarczej |  | Jurek Krzysztof | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/krzysztof-jan-jurek-9273.html | (pob 3) woda-energia-klimat: interdyscyplinarne podejście dla zrównoważonego rozwoju | Analiza cząsteczkowa, argon, metanizer, skład gazu, tlenek węgla
Rock-eval 6 | Rock-eval 6 wersja turbo | Aparat jest wyposażony w dwa piece: pirolityczny i oksydacyjny. do analizy wykorzystuje się zmieloną próbkę skały (poniżej 0.2 mm) w ilości 50-100 mg, która jest umieszczana w specjalnym metalowym tygielku. analiza w piecu pirolitycznym (w atmosferze azotu) może być prowadzona w zakresie temperatur 80-850oc z szeroką możliwością programowania cyklu temperaturowego w zakresie: początkowej temperatury i czasu jej utrzymywania, tempa narostu temperatury (od 0.1 do 50oc/min) oraz finalnej temperatury i czasu jej utrzymywania. wydzielające się węglowodory (hc) są oznaczane na detektorze płomieniowo-jonizacyjnym (fid), a co2 i co są oznaczane na detektorze podczerwieni (ir). analiza w piecu oksydacyjnym (w atmosferze powietrza) może być prowadzona w zakresie temperatur 100-850oc z szeroką możliwością programowania cyklu temperaturowego w zakresie: początkowej temperatury i czasu jej utrzymywania, tempa narostu temperatury (od 0.1 do 50oc/min) oraz finalnej temperatury i czasu jej utrzymywania. produkty spalania i rozkładu – co i co2 przekazywane są na detektor ir w celu oznaczenia ilościowego. inne produkty utleniania nie są oznaczane. | Analiza re jest dedykowana do oceny potencjału macierzystości skał ropo- i gazotwórczych. umożliwia oznaczanie toc i minc oraz potencjału węglowodorowego skał macierzystych, określenie typu genetycznego i stopnia dojrzałości materii org., wyznaczanie stref nasyconych węglowodorami migracyjnymi oraz określenie ilości i składu frakcyjnego produktów petrochem. w glebie. analiza re może być wykorzystywana do analizy gleb, osadów i nielotnych produktów petrochem. | Mierzone parametry i wskaźniki: s1 (mg hc/g skały), s2 (mg hc/g skały), s3 (mg co2/g skały), tmax (oc) pi (-) pc (% wag.) rc (% wag.) toc (% wag.) hi (mg hc/g toc) oi (mg co2/g toc) minc (% wag.). | Zewnętrzna | Zlecenie zgodnie z regulaminem wlgoiaś dostępnym na stronie http://www.orgchem-lab.agh.edu.pl/ | Nie dotyczy | Katedra analiz środowiskowych, kartografii i geologii gospodarczej | Wydziałowe laboratorium geochemii organicznej i analiz środowiskowych | Więcław Dariusz | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/dariusz-wieclaw-3652.html | (pob 3) woda-energia-klimat: interdyscyplinarne podejście dla zrównoważonego rozwoju | Dojrzałość, piroliza, rock-eval, skała macierzysta, toc, węglowodory
Spektrometr delta plus | Spektrometr masowy finnigan delta plus | Aparat służy do pomiaru metodą różnicową składu trwałych izotopów pierwiastków lekkich o masach od 10 do 70 da i dodatkowo wodoru (masa 2 i 3 da). zasada pracy polega na separacji poszczególnych mas jonów w jednorodnym polu magnetycznym a następnie ich wychwytywaniu i zliczaniu w detektorze wyposażonym w puszki faradaya. próbka do spektrometru jest wprowadzana w postaci gazowej. w zależności od analizowanego pierwiastka gazem roboczym jest: przy pomiarze węgla - co2, azotu - n2, tlenu - co2 lub co, wodoru - h2. w zależności od typu substancji pomiarowej (ciało stałe, ciecz, gaz) spektrometr jest sprzężony z różnymi przystawkami służącymi do ich preparatyki do pomiaru (analizator elementarny ea 1108, chromatograf hp serii 6890, h-device itp.). | Analiza składu trwałych izotopów może być wykonywana w celu określenia źródła pochodzenia substancji, rekonstrukcji przeszłych warunków środowiskowych i klimatycznych oraz badania różnych procesów geologicznych, paleontologicznych i chemicznych. | Pomiar składu trwałych izotopów c, h, n i o w substancjach stałych, ciekłych i gazowych. pomiar wykonuje się metodą „on-line”. niepewność analizy trwałych izotopów z uwzględnieniem preparatyki i dowiązania do wzorca wynosi +/- od 0,2 ‰. do 1 ‰ w zależności od analizowanego pierwiastka. | Zewnętrzna | Zlecenie zgodnie z regulaminem wlgoiaś dostępnym na stronie http://www.orgchem-lab.agh.edu.pl/ | Nie dotyczy | Katedra analiz środowiskowych, kartografii i geologii gospodarczej | Wydziałowe laboratorium geochemii organicznej i analiz środowiskowych | Kowalski Tomasz | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/tomasz-kowalski-1582.html | (pob 3) woda-energia-klimat: interdyscyplinarne podejście dla zrównoważonego rozwoju | Analiza izotopowa, izotopy trwałe
Aparatura do badań sejsmicznych geode | The geode exploration seismograph | Aparatura geode (geometrics) jest nowoczesnym systemem do badań sejsmicznych. wykorzystywany jest do rozpoznania zarówno płytkiej strefy ośrodka geologicznego (dla celów inżynieryjnych, geotechnicznych i środowiskowych) oraz głębokiej strefy (rozpoznanie złożowe i strukturalne). pozwala na wykonanie pomiarów refrakcyjnych i tomografii refrakcyjnej fal podłużnych p (srt-p) i fal poprzecznych s (srt-s), wielokanałowej analizy fal powierzchniowych rayleigha (masw) oraz love’a (malw) jak i również płytkie profilowania refleksyjne fal p i s oraz pomiary w płytkich otworach (downhole, crosshole, vsp). jako źródło drgań wykorzystywany jest mobilny system gisco ess 500 turbo o dużej energii (4088 j) oraz młoty i źródła fal poprzecznych. fale sejsmiczne rejestrowane są dzięki odbiornikom o częstotliwościach 4,5 hz, 14 hz oraz 100 hz. do badań z wykorzystaniem fal poprzecznych wykorzystywane są wysokoczułe horyzontalne odbiorniki o częstotliwości 4,5 hz. aparatura geode pozwala na podłączenie do 72 odbiorników. w badaniach otworowych wykorzystywany jest streamer hydrofonowy, sonda 3c oraz sparker jako źródło drgań. aparatura pozwala również na wykonywanie pomiarów z zakresu metod sejsmiki pasywnej - remi (refraction microtremor), spac/esac (spatial autocorrelation/extended spatial autocorrelation) oraz hvsr (horizontal-to-vertical spectral ratio). | Wysokorozdzielcze rozpoznanie strukturalne i złożowe do głębokości ok. 500m, badania ośrodka gruntowo-skalnego na potrzeby budownictwa lądowego, rozpoznawanie stref osuwiskowych, wykrywanie stref spękań, pustek, kawern i zapadlisk, określenie przebiegu podłoża skalnego, miąższości gleb oraz klasyfikacja gruntów, wspomaganie badań geotechnicznych i geologii inżynierskiej, określenie sejsmiczności badanego obszaru z wykorzystaniem parametru vs30 wg klasyfikacji nehrp i ubc. | pomiar fal podłużnych p pomiar fal poprzecznych s pomiar fal powierzchniowych sejsmika refrakcyjna sejsmika refleksyjna wielokanałowa analiza fal powierzchniowych wyznaczanie dynamicznych modułów sprężystości strefy przypowierzchniowej pomiary w otworach sejsmika pasywna | Zewnętrzna | Udostępnienie aparatury wymaga uprzedniej zgody kierownika katedry. udostępnianie odbywa się na zasadzie współpracy lub odpłatnie, w ramach zleceń komercyjnych. | Nie dotyczy | Katedra geofizyki | Laboratoria metod geofizycznych / laboratorium mobilne / laboratorium badań sejsmicznych | Cichostępski Kamil | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/kamil-cichostepski-8217.html | (pob 3) woda-energia-klimat: interdyscyplinarne podejście dla zrównoważonego rozwoju, (pob 4) rozwiązania techniczne: od badań podstawowych, przez modelowanie i projektowanie, aż do prototypów. zastosowania narzędzi matematyki, informatyki i elektroniki w problemach skali makro, mikro i nano | Fale powierzchniowe, geofizyka, geologia inżynierska, geotechnika, inżynieria środowiska, metody sejsmiczne, sejsmika refleksyjna, sejsmika refrakcyjna, tomografia refrakcyjna
Mikroskop nikon eclipse lv100pol | Mikroskop nikon eclipse lv100pol | Umożliwia zarówno diaskopowe jak i episkopowe obserwacje polaryzacyjne. epi-iluminator wykorzytuje źródło światła nikon 12v50w, które zapewnia jasne oświetlenie. mechanizm redukcji szumów zapewnia ostre obrazy o wysokim stosunku sygnału do szumu, eliminując rozproszone światło. | Możliwość stosowania wielu mikroskopowych technik obserwacji zarówno w świetle odbitym jak i przechodzącym. |  | Zewnętrzna | W ramach umów i zleconych zadań badawczych po uzgodnieniu z kierownikiem katedry ochrony środowiska. | Nie dotyczy | Katedra ochrony środowiska | Laboratorium analiz środowiskowych | Aleksander-Kwaterczak Urszula | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/urszula-aleksander-kwaterczak-5891.html | (pob 3) woda-energia-klimat: interdyscyplinarne podejście dla zrównoważonego rozwoju | Mikroskop polaryzacyjny
Spektrometr absorpcji atomowej serii ice3500 | Spektrometr ice3500 firmy thermo scientific | Automatyczny, wielopierwiastkowy, dwuwiązkowy spektrometr absorpcji atomowej z dwoma komorami pomiarowymi, umożliwiającymi jednoczesne zainstalowanie kombinacji 2 atomizerów, takich jak płomień / piec grafitowy / przystawka do generacji wodorków. | Oznaczenie metali ciężkich w próbkach, tj. cu, zn, pb, mn, ni, cd, fe |  | Zewnętrzna | W ramach umów i zleconych zadań badawczych po uzgodnieniu z kierownikiem katedry ochrony środowiska. | Nie dotyczy | Katedra ochrony środowiska | Pracownia absorpcyjnej spektroskopii atomowej | Cyrana Jadwiga | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/jadwiga-cyrana-7159.html | (pob 3) woda-energia-klimat: interdyscyplinarne podejście dla zrównoważonego rozwoju | Badania składu pierwiastkowego
Aparatura do pomiarów konduktometrycznych cmd explorer i cmd mini explorer | Cmd explorer i cmd mini explorer | Aparatury cmd explorer i cmd mini explorer to nowoczesne systemy pomiarowe charakteryzuje się dużą rozdzielczością zarówno pionową jak i poziomą dla ośrodków dobrze przewodzących. aparatury uzupełniają się co do zasięgów głębokościowych, a pomiar odbywa się w sumie na sześciu poziomach głębokościowych dla każdej z dwóch konfiguracji układu pomiarowego tj. hd i vd. pozwala to na interpretację geofizyczną i uzyskanie przedziału głębokościowego od ok. 0.25 m do ok. 7 m. aparatury wykorzystują metodę konduktometryczną która należy do metody indukcyjnej opartej o prawo indukcji faradaya. metoda umożliwia dobre rozpoznanie płytko zalegających dobrze przewodzących warstw geologicznych. pozwala ona na obrazowanie ośrodka geologicznego tj. określenia rozkładu przewodności będącej rezultatem interpretacji geofizycznej. w metodzie tej brak jest problemu uziemienia bo pole wzbudzane jest indukcyjnie a nie galwanicznie. pomiar w metodzie konduktometrycznej można wykonać szybko na dużym obszarze i może go wykonać jedna osoba. | pomiary inżynieryjne w budownictwie drogowym i kolejowym lokalizacja stref wodonośnych i osuwisk, stref wycieku wody np. na wałach przeciwpowodziowych czy w podłożu wałów monitorowanie wycieków ścieków mapowanie geologiczne w rolnictwie monitorowanie jakości gleby w archeologii środowiskowe mapowanie aureoli zanieczyszczeń | Aparatura pozwala na pomiar przewodności pozornej dla sześciu poziomów głębokościowych dla dwóch konfiguracji hd i vd różniących się rozdzielczością i zasięgiem głębokościowym. aparatury cmd explorer i cmd mini explorer uzupełniają się głębokościowo (każda po trzy poziomy dla dwóch konfiguracji). długość profilu jest dowolna a krok pomiarowy wynosi standardowo 1 m umożliwia uzyskanie dobrej rozdzielczości poziomej. | Zewnętrzna | Udostępnienie aparatury wymaga zgody kierownika katedry. udostępnianie odbywa się na zasadzie współpracy lub odpłatnie, w ramach zleceń komercyjnych. | Nie dotyczy | Katedra geofizyki | Laboratoria metod geofizycznych / laboratorium mobilne / laboratorium badań geoelektrycznych | Klityński Wojciech | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/wojciech-klitynski-1416.html | (pob 3) woda-energia-klimat: interdyscyplinarne podejście dla zrównoważonego rozwoju, (pob 4) rozwiązania techniczne: od badań podstawowych, przez modelowanie i projektowanie, aż do prototypów. zastosowania narzędzi matematyki, informatyki i elektroniki w problemach skali makro, mikro i nano | Gcm, geofizyka, inżynieria środowiska, konduktometr, metody geoelektryczne, przewodność
Porozymetr rtęciowy autopore | Autopore iv 9520 micromeritics® | Porozymetr rtęciowy autopore iv 9520 firmy micromeritics. aparat umożliwia pomiar średnicy, objętości i dystrybucji makroporów i mezoporów w próbkach stałych i proszkowych. badania skał: petrofizyka, geologia naftowa, geotermia, hydrogeologia. badania materiałów proszkowych: inżynieria surowców mineralnych, inżynieria materiałowa. | Pomiary próbek stałych (skał), materiałów proszkowych mierzone i wyliczane parametry: powierzchnia właściwa, gęstość objętościowa , gęstość szkieletowa, porowatość, przeciętna średnica porów, przepuszczalność. | • możliwość pomiaru średnic porów w zakresie od 0,003 do 360 µm • kontrolowane ciśnienie może wzrastać z dokładnością do 0,05 psi. • bardzo wysoka rozdzielczość danych – poniżej 0,1 µl dla inruzji rtęci i objętości ekstruzji • wszechstronne możliwości raportowania, w tym wykresy, raporty tabelaryczne (zapisywane jako pliki .txt, .xls, .rpt). | Zewnętrzna | Za zgodą kierownika katedry surowców energetycznych | Nie dotyczy | Katedra surowców energetycznych | Laboratorium porozymetryczne | Machowski Grzegorz | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/grzegorz-machowski-6650.html | (pob 1) zrównoważone technologie energetyczne, odnawialne źródła energii i magazyny energii oraz zarządzanie zasobami. projektowanie, wytwarzanie, aplikacja, synergia i integracja procesów, (pob 3) woda-energia-klimat: interdyscyplinarne podejście dla zrównoważonego rozwoju, (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Porowatość, porozymetria rtęciowa, średnica porów
Spektrometr absorpcji atomowej aas | Spektrometr aas savantaa gbc | Spektrometr absorpcji atomowej aas do analiz składu chemicznego roztworów - pierwiastki od li do u. spektrometr posiada funkcje takie jak programowalna skrzynka gazowa, 8 lamp z automatycznym ustawieniem lamp, optymalizacją długości fali i szerokości szczeliny oraz ustawieniem prądu lampy. | Wykonywanie analiz zawartości pierwiastków w próbkach wód naturalnych, ściekach oraz roztworach po roztwarzaniu kwasowym lub ekstrakcji ciał stałych. | Wykrywalność wybranych pierwiastków [ppm]: li - 0.02; be - 0.01; b - 5; na - 0.002; mg - 0.003; al - 0.3; k - 0.03; ca - 0.005; sc - 0.4; ti - 0.7; v - 0.5; cr - 0.03; mn - 0.015; fe - 0.05; co - 0.04; ni - 0.09; cu - 0.01; zn - 0.005; ga - 0.6; as - 0.01; se - 0.01; rb - 0,07; sr - 0.02; mo - 0.2; ag - 0.02; cd - 0.004; in - 0.4; sn - 0.3; sb - 0.4; te - 0.2; cs - 0.04; ba - 0.1; pt - 1; au - 0.1; hg - 0.01; tl - 0.2; pb - 0.1; bi - 0.4 | Zewnętrzna | Wykonywanie analiz na zlecenie lub na zasadzie współpracy | Nie dotyczy | Katedra mineralogii, petrografii i geochemii | Laboratorium mineralogii eksperymentalnej | Bajda Tomasz | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/tomasz-bajda-5644.html | (pob 1) zrównoważone technologie energetyczne, odnawialne źródła energii i magazyny energii oraz zarządzanie zasobami. projektowanie, wytwarzanie, aplikacja, synergia i integracja procesów, (pob 3) woda-energia-klimat: interdyscyplinarne podejście dla zrównoważonego rozwoju, (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Analiza chemiczna, roztwory wodne, spektroskopia