## Sheet
Nazwa zwyczajowa | Nazwa handlowa | Opis techniczny | Możliwości badawcze | Możliwości pomiarowe | Typ dostępu | Warunki udostępniania | Typ certyfikatu | Jednostka odpowiedzialna | Zespół | Osoba kontaktowa | Strona w skos | Obszar badawczy idub | Słowa kluczowe
Mikroskop wysokotemperaturowy z dylatometrem optycznym do badania materiałów ceramicznych i innych pracujący do temperatury 1700°c | Linseis l74 dylatometr optyczny / mikroskop wysokotemperaturowy | Mikroskop wysokotemperaturowy z dylatometrem optycznym przeznaczony jest do zaawanasowanych obserwacji materiałów w wysokich temperaturach, a także wyznaczania współczynnika rozszerzalności cieplnej metodą bezkontaktową do temperatury 1700°c. aparatura wyposażona jest w kamery zapewniające uzyskiwanie obrazów z dużą rozdzielczością. zestaw umożliwia archiwizację danych, w szczególności dotyczących: zmian struktury próbek, temperatur charakterystycznych (temperatura początku i maksimum spiekania, temperatura mięknięcia, temperatura początku i maksimum pęcznienia, temperatura topnienia-półkuli, temperatura płynięcia) i kąta zwilżania materiałów przez ciekle żużle, szkło i inne stopy. aparat wyposażony jest w optykę do wyznaczania zmian długości próbki i współczynnika rozszerzalności cieplnej materiałów (cte, coefficient of thermal expansion) w funkcji temperatury. aparatura przystosowana jest do pracy w przepływie gazów ochronnych (ar, n2 i inne) oraz w próżni. | rejestracja krzywych obrazujących względne zmiany wysokości próbki w funkcji temp., oznaczenie temp. charakterystycznych materiałów (początku i maksimum spiekania, mięknięcia, początku i maksimum pęcznienia, topnienia-półkuli, płynięcia) zgodnie z różnymi normami, rejestracja obrazów próbki do 1700°c, wyznaczania współczynnika rozszerzalności cieplnej (cte) w funkcji temp. | zakres temperatur: do 1700°c system pomiarowy: optyczny, bezkontaktowy dokładność: do 1 µm pole widzenia: 10 × 14 mm szybkość nagrzewania: 0,01 - 30 k/min normy międzynarodowe: tak, możliwość dostosowania. parametry morfometryczne: wysokość, szerokość, kąt kontaktu, wysokości / szerokości, pole powierzchni, kulistość oraz inne. | Zewnętrzna | Zgodnie z wcześniejszymi uzgodnieniami z kierownikiem laboratorium (dmadej@agh.edu.pl). obsługa tylko przez personel laboratorium materiałów ogniotrwałych i procesów wysokotemperaturowych. | Nie dotyczy | Katedra ceramiki i materiałów ogniotrwałych | Zespół materiałów ogniotrwałych i procesów wysokotemperaturowych, dominika madej | Madej Dominika | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/dominika-madej-7768.html | (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Dylatometr optyczny, mikroskop wysokotemperaturowy
System sps (spark plasma sintering) do konsolidacji proszków – genicore u‑fast compact​ | Genicore u‑fast compact​ (sps) | U‑fast compact to laboratoryjny system sps do szybkiego spiekania proszków z wykorzystaniem impulsowego prądu stałego, z komorą próżniową, układem hydraulicznym, wysokoprądowym zasilaczem impulsowym, chłodzeniem wodnym i pomiarem temperatury oraz skurczu. komora umożliwia stosowanie grafitowych form o średnicy zewnętrznej do ok. 80 mm; dwa chłodzone wodą stemple pełnią jednocześnie funkcję elektrod, dolny jest napędzany hydraulicznie, górny izolowany od obudowy. urządzenie osiąga do ok. 2300°c przy próżni rzędu 10⁻² mbar, wykorzystując krótkie impulsy prądowe (1–999 ms, przerwy 1–999 ms, 1–500 impulsów w pakiecie, dodatkowa przerwa 1–500 ms), a maksymalna siła prasowania wynosi ok. 105 kn w zakresie ok. 1–250 bar.​ zasilacz generuje impulsy dc o szczytowym prądzie do ok. 5 ka i napięciu do 14 v, co umożliwia bardzo szybkie nagrzewanie grafitu i wsadu proszkowego. system próżniowy z pompą rotacyjną, automatycznie sterowanymi zaworami i przekaźnikiem próżni gwarantuje bezpieczne warunki pracy prasy. układ hydrauliczny z pompą sterowaną falownikiem zapewnia prędkość ruchu stempla do ok. 3 mm/s oraz pracę w dwóch zakresach sił, przy chłodzeniu oleju wodą i filtracji.​ temperatura mierzona jest pirometrem osiowym w stemplu górnym oraz bocznym, obserwującym matrycę przez okna diagnostyczne; oprogramowanie umożliwia przełączanie między pomiarem bocznym i osiowym, ustawianie emisyjności i kontrolę gradientów nagrzewania. skurcz i przemieszczenie stempla monitorowane są enkoderem liniowym o rozdzielczości ok. 8 µm. sterowanie realizowane jest z panelu dotykowego z rejestracją danych procesowych, trybem ręcznym (rozwój technologii) i automatycznym (receptury wieloetapowe), modułem alarmów, historią procesów oraz możliwością zdalnego dostępu przez ethernet.​ | szybkie spiekanie proszków ceramicznych, metalicznych i kompozytowych metodą sps/u‑fast w wysokiej próżni lub atmosferze obojętnej. opracowywanie i optymalizacja technologii spiekania proszków o różnej ziarnistości przy ograniczonym rozroście ziarna dzięki krótkim czasom procesu. badania wpływu parametrów impulsowego nagrzewania na mikrostrukturę, gęstość i właściwości wytwarzanych materiałów. | rejestracja przebiegów temperatury (bocznej i osiowej), siły prasowania, przemieszczenia stempla, ciśnienia w komorze oraz parametrów impulsów prądowych w funkcji czasu, z możliwością eksportu danych (csv) do dalszej analizy.​ wyznaczanie krzywych skurczu, siła–czas i temperatura–czas oraz ocena powtarzalności i stabilności procesu na podstawie zarejestrowanych trendów i historii procesów.​ | Zewnętrzna | W ramach umów i zleceń, po wcześniejszej akceptacji przez kierownika laboratorium. badania wykonywane są wyłącznie przez upoważniony personel laboratorium. | Nie dotyczy | Katedra ceramiki i materiałów ogniotrwałych | Pędzich zbigniew, dawid kozień | Pędzich Zbigniew | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/zbigniew-pedzich-4438.html | (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Spiekanie plazmowo-iskrowe, sps
Analizator pierwiastków o, n i h | Leco onh 836 | Analizator elementarny onh836 tlenu/azotu/wodoru jest przeznaczony do szerokiego zakresu pomiarów zawartości tlenu, azotu i wodoru w materiałach nieorganicznych, stopach żelaza i metali nieżelaznych oraz materiałach ogniotrwałych z wykorzystaniem techniki fuzji w gazie obojętnym. | System onh836 tlen/azot/wodór jest przeznaczony do jednoczesnego pomiaru w szerokim zakresie zawartości tlenu, azotu i wodoru w stali, metalach ogniotrwałych i innych materiałach nieorganicznych. potrójne ogniwa ir do wykrywania tlenu zapewniają najszerszy możliwy zakres wykrywania. aby zmniejszyć zakłócenia wynikające z dryftu instrumentu, przed każdą analizą wykonuje się referencyjne pomiary czystego gazu nośnego. | Jednoczesny pomiar w szerokim zakresie zawartości tlenu, azotu i wodoru w stali, metalach ogniotrwałych i innych materiałach nieorganicznych. | Zewnętrzna | Możliwość wykonania pomiarów na zasadzie współpracy naukowej oraz zleceń komercyjnych po wcześniejszym uzgodnieniu zakresu badań, terminu i formy współpracy z opiekunem aparatury. | Nie dotyczy | Katedra technologii paliw | Zespół nanomateriałów i odpadów węglonośnych | Czosnek Cezary | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/cezary-czosnek-543.html | (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Analiza elementarna, materiały cermiaczne, materiały nieorganiczne, oznaczenie zawartości azotu, oznaczenie zawartości tlenu, oznaczenie zawartości wodoru
Napylarka leica em ace600 | Leica em ace600 | Wysokopróżniowa napylarka leica em ace600 do napylania cienkich warstw z dwóch źródeł różnych metali. w skład układu wchodzą: wewnętrzna, zintegrowana z systemem membranowa, bezolejowa pompa próżniowa oraz pompa turbomolekularna tmp, 2 zintegrowane głowice do napylania metalem, automatyczny stolik z regulowaną wysokością, rotacją i kątem napylania, waga kwarcowa qsg do pomiaru grubości napylonej warstwy. | Otrzymywanie cienkich warstw metalicznych |  | Zewnętrzna | Aparatura udostępniania na zasadach wynikających z regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej acmin. (https://acmin.agh.edu.pl/home/acmin/5_wspolpraca/aparatura/zasady_i_koszty_korzystania_z_infrastruktury_badawczej_acmin.pdf) | Nie dotyczy | Akademickie centrum materiałów i nanotechnologii | Zakład fotofizyki i elektrochemii półprzewodników | Sławek Andrzej | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/andrzej-slawek-9563.html | (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Cienkie filmy, cienkie warstwy, warstwy przewodzące
Uniwersalne stanowisko pomiarowe z ultra wydajnym źródłem promieniowania rentgenowskiego | System tomografii rentgenowskiej i obrazowania z kontrastem fazowym i dyfrakcyjnym metaljet | Uniwersalne stanowisko badacze wyposażone jest w lampę rentgenowską wykonaną w technologii metaljet. wytwarza widmo rentgenowskiej o wysokiej intensywności, które zawiera dwie charakterystyczne linie o energii 9kev oraz 24,2kev. urządzenie wyposażone jest w podwójne wielowarstwowe zwierciadło umożliwiające monochromatycznej mikro wiązki o rozmiarze 80um. układ detektorów składa się 3 detektorów dwuwymiarowych o rozmiarach 230x150mm (rozmiar piksela 74,8um), 79.9x77.2mm (rozmiar piksela 75um, detektor wyposażony w dyskryminator energii), 32.8×32.8 mm (rozmiar piksela 8um) a także dwóch detektorów dyspersji energii typu krzemowy detektor dryftowy o rozmiarze okna 25mm^2 oraz 50mm^2. stanowisko wyposażone jest w dwa goniometry: eulera oraz kappa. posiada także maszynę wytrzymałościową o maksymalnej sile 5kn umożliwiająca wykonywanie testów in situ podczas ściskania, rozciągania oraz 2 i 3 punktowego zginania. | Wysokorozdzielcze badania struktury 3d materiałów z wykorzystaniem tomografii absorpcyjnej oraz fazowej, obrazowanie przestrzenne mikrostruktury krystalograficznej materiałów polikrystalicznych, pomiar naprężeń resztkowych oraz ich zmienności w warstwach wierzchnich, mapowanie rozkładu przestrzennego pierwiastków, badanie symetrii i struktury wewnętrznej monokryształów, polikryształów i kwazikryształów | Tomografia komputerowa absorpcyjna z możliwością zmiany widma promieniowania przy pomocy filtrów wiązki pierwotnej oraz dyskryminatorów energii detektora 2d, tomografia fazowa z możliwością wykorzystania dużego dystansu (do 4m między próbką a detektorem), tomografia z kontrastem dyfrakcyjnym możliwość wykonywania testów mechanicznych, badania dyfrakcyjne w transmisji oraz refleksji, | Zewnętrzna | - za zgodą osoby odpowiedzialnej za aparaturę. - współpraca badawcza z jednostkami agh oraz innymi krajowymi i zagranicznymi jednostkami naukowymi. - współpraca w ramach projektów krajowych, zagranicznych oraz w ramach umów z przemysłem. | Nie dotyczy | Katedra fizyki materii skondensowanej | Mikrostruktura i mechanika materiałów | Wroński Sebastian | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/sebastian-wronski-6750.html | (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Dyfrakcja, obrazowanie 3d, tomografia
Drukarka 3d bambu lab | Bambu lab h2d pro | H2d pro to zaawansowana, profesjonalna drukarka 3d fdm klasy badawczo-rozwojowej, zaprojektowana z myślą o precyzyjnych zastosowaniach inżynieryjnych i eksperymentalnych. rozbudowane systemy ams 2 pro i ams ht umożliwiają automatyczne zarządzanie wieloma filamentami, co sprzyja badaniom nad powtarzalnością procesu, wpływem wilgotności oraz stabilnością właściwości materiałowych. | Możliwości badawcze drukarki bambu lab h2d pro obejmują szerokie spektrum zastosowań naukowych i inżynieryjnych w obszarze technologii przyrostowych. urządzenie umożliwia prowadzenie badań nad drukiem wielomateriałowym i wielodyszowym, w tym analizę adhezji między materiałami, właściwości stref przejściowych oraz efektywności materiałów podporowych. możliwe testowanie i walidacja materiałów inżynieryjnych, takich jak pa, pc, abs, asa czy kompozyty wzmacniane włóknami. | Dukarka oferuje bardzo wysoką dokładność pozycjonowania dzięki vision encoderowi, który zapewnia kontrolę ruchu z dokładnością do 50 µm. duże pole robocze (350 × 320 × 325 mm) pozwala na druk próbek badawczych i prototypów w skali zbliżonej do rzeczywistych elementów. prędkość druku do 1000 mm/s umożliwia prowadzenie eksperymentów nad wpływem parametrów procesu na wytrzymałość, strukturę warstw i czas wytwarzania. | Zewnętrzna | Urządzenie zlokalizowane w laboratorium katedry kseiuos. obsługa wyznaczona przez koordynatora aparatury (z odpowiednimi uprawnieniami i doświadczeniem w wykonywaniu pomiarów), zapewnia bieżącą obsługę aparatury, a także szkolenia i konsultacje dla nowych użytkowników. | Nie dotyczy | Katedra systemów energetycznych i urządzeń ochrony środowiska | Zespół badawczy: procesy cieplne i przepływowe w energetyce (pcpe) | Madejski Paweł | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/pawel-madejski-8793.html | (pob 1) zrównoważone technologie energetyczne, odnawialne źródła energii i magazyny energii oraz zarządzanie zasobami. projektowanie, wytwarzanie, aplikacja, synergia i integracja procesów, (pob 4) rozwiązania techniczne: od badań podstawowych, przez modelowanie i projektowanie, aż do prototypów. zastosowania narzędzi matematyki, informatyki i elektroniki w problemach skali makro, mikro i nano, (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Drukarka 3d, fdm, inżynieira materiałowa, prototypowanie
Dwukanałowy system do pomiarów zależności temperaturowej mobilności nośników | Układ pomiarowy z kontrolą temperatury i systemem chłodzenia do pomiarów zależności temperaturowej mobilności nośników | Dwukanałowy system do pomiarów zależności temperaturowej mobilności nośników umożliwiają wykonanie podstawowych pomiarów elektorchemicznych w zakresie temperaturowym od – 40 °c do 150 °c. układ posiada dwa kanały wyposażone w moduły eis, umożiwające prowadzenie badań z wykorzystaniem elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej. | możliwość kontroli temperatury w zakresie od – 40 °c do 150 °c pomiar charakterystyk prądowo – napięciowych (cv, lv, lsv, dpv) pomiar widm impedancyjnych pomiar krzywych chronoamperometrycznych oraz chronopotencjometrycznych pomiar ocp | Kanał 1: zakres napięć sterujących: ±10 v zakres częstotliwości eis: 10 μhz – 7 mhz zakres prądowy: od 1 a do 10 na kanał 2: zakres napięć: ± 48 v zakres częstotliwości eis: 10 μhz – 500 khz zakres prądowy: ± 30 v | Zewnętrzna | Aparatura udostępniania na zasadach wynikających z regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej acmin. (https://acmin.agh.edu.pl/home/acmin/5_wspolpraca/aparatura/zasady_i_koszty_korzystania_z_infrastruktury_badawczej_acmin.pdf) | Nie dotyczy | Zakład fotofizyki i elektrochemii półprzewodników | Zakład fotofizyki i elektrochemii półprzewodników | Szaciłowski Konrad | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/konrad-szacilowski-7055.html | (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Mobilność nośników, pomiar przewodnictwa
System do badań nieniszczących metodami aktywnej termografii | System do badań nieniszczących metodami aktywnej termografii | Na katedrze robotyki i mechatroniki wimir stworzone i rozwijane jest laboratorium badań metodami aktywnej termografii. laboratorium oferuje systemy do badań metodami termografii laserowej, halogenowej oraz wibrotermografii. baza sprzętowa obejmuje szeroki zakres kamer termowizyjnych (od wysokiej czułości laboratoryjnych kamer fotonowych po rozwiązania przemysłowe), źródła promieniowania świetlnego oraz promieniowania laserowego, sonotrody wraz ze wzmacniaczem, system kontrolno-pomiarowy oparty o rozwiązania firmy national instruments. ponadto laboratorium dysponuje autorskim oprogramowaniem opracowanym w środowiskach labview, matlab oraz python. oprogramowanie pozwala na przeprowadzanie zautomatyzowanych pomiarów, jak również interpretację i eksport wyników do otwartych formatów takich jak .npz czy .npy. ponadto członkowie zespołu dysponują kompetencjami pozwalającymi na prowadzenie termicznych analiz numerycznych (w programie msc marc menat). | System przeznaczony do wykonywania badań nieniszczących ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych, w tym kompozytów. badanie odbywa się w sposób całkowicie bezkontaktowy, z możliwością precyzyjnego oraz powtarzalnego doboru i utrzymania parametrów pomiarowych. | Kamera termowizyjna: model: flir a655sc spektrum: 7.5-14.0µm rozdzielczość: 640x480 pikseli próbkowanie: 50hz obiektywy: 25stopni oraz obiektyw makro 5.8x źródła promieniowania laserowego: spektrum: ~980nm i 808nm moc: 100w wielkość plamki lasera: max 50x50mm kształt plamki lasera: kwadrat, prostokąt | Zewnętrzna | Infrastruktura udostępniana jest bezpłatnie w przypadku projektów/grantów realizowanych wspólnie z jednostkami organizacyjnymi agh oraz podmiotami zewnętrznymi, w których operator/opiekun urządzenia jest członkiem zespołu publikującego wyniki badań. w przypadku braku udokumentowanych, potwierdzonych przez kierownika jednostki umiejętności obsługi urządzenia korzystanie z niego możliwe jest tylko w obecności przeszkolonego operatora/opiekuna. | Nie dotyczy | Katedra robotyki i mechatroniki | Zespół inżynierii systemów i diagnostyki technicznej | Roemer Jakub | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/jakub-jan-roemer-8679.html | (pob 4) rozwiązania techniczne: od badań podstawowych, przez modelowanie i projektowanie, aż do prototypów. zastosowania narzędzi matematyki, informatyki i elektroniki w problemach skali makro, mikro i nano, (pob 5) materiały, technologie i procesy inspirowane naturą: biotechnologia, bioinspiracje w inżynierii i nauce o materiałach, biosensory, bioenergetyka, biokataliza, biokomputery i bioobliczenia, (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Analiza termiczna, badania nieniszczące, ir, kompozyty, laser, ndt, pomiar temperatury, shm, termografia, termowizja
Spektrometr ramana | Qepro-raman-532plus-50 | Spektrometr ramana, zakres spektralny detektora 535-700 nm, zakres pomiarów przesunięcia ramanowskiego 150-4420 cm-1 rozdzielczość optyczna spektrometru (przy szczelinie wejściowej 50 µm) <24 cm-1 | Badania ramanowskie ciał stałych i cieczy. | Pomiary widm w zakresie przesunięcia ramanowskiego 150-4420 cm-1 z rozdzielczością <24 cm-1 | Zewnętrzna | Badania wspólne | Nie dotyczy | Wydział fizyki i informatyki stosowanej | Zespół materiałow magnetycznych litych i nanomateriałów | Kapusta Czesław | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/czeslaw-kapusta-1324.html | (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Spektroskopia ramana
Analizator termiczny wraz ze spektrometrem ftir | Discovery sdt 650 (ta instruments) oraz spectrometer ftir nicolet summit x (thermoscientific) | Discovery sdt 650 to analizator termiczny umożliwiający jednoczesny pomiary dsc/tga oraz dta/tga, a jego połączenie ze spektrometrem ftir nicolet summit x pozwala na bezpośrednią analizę gazowych produktów generowanych podczas ogrzewania/chłodzenia próbki. | Urządzenie sdt 650 umożliwia rejestrację zmian masy próbki oraz efektów cieplnych towarzyszącym tym zmianom. możliwe jest prowadzenie pomiarów w mieszankach gazowych wprowadzanych do urządzenia za pomocą specjalnego zestawu przepływomierzy. bezpośrednie połączenie, za pomocą kapilary grzanej do 150°c, ze spektrometrem ftir pozwala na analizę gazowych produktów powstających w wyniku reakcji/przemian zachodzących podczas ogrzewania/chłodzenia próbki. | Pomiary mogą być realizowane w zakresie temperatur 50-1500°c w kontrolowanej atmosferze (zwykle obojętnej lub utleniającej). pomiary można prowadzić przy liniowym wzroście temperatury (szybkość ogrzewania: 0,1-100°c·min-1), możliwe jest również zaprogramowanie niestandardowego reżimu temperaturowego uwzględniającego np. prowadzenie długotrwałej rejestracji masy w warunkach izotermicznych. | Zewnętrzna | Pomiary wykonywane są w ramach umów i zleceń po wcześniej akceptacji kierownika laboratorium wyłącznie przez upoważniony personel laboratorium. wszelkie szczegóły w bezpośrednim kontakcie mailowym lub telefonicznym. | Nie dotyczy | Wydział inżynierii materiałowej i ceramiki | Laboratorium badań termoelektrycznych / chemia materiałów | Drożdż Ewa | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/ewa-drozdz-5906.html | (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Dsa, dta, ega, tga
System do pomiaru emisji akustycznej | -- | System do pomiaru zjawisk emisji akustycznej to zaawansowany, wielokanałowy zestaw pomiarowy przeznaczony do rejestracji pełnego pola falowego generowanego podczas procesów zachodzących w materiałach i konstrukcjach. jego centralnym elementem jest jednostka akwizycji wyposażona w 12 kanałów pomiarowych, z możliwością rozszerzenia do 38 oraz połaczenia z innymi systemami pomiarowymi. każdy kanał próbowany jest synchronicznie z częstotliwością 40 mhz przy 16 bitach rozdzielczości. jednostka oferuje programowalne zakresy napięć i zestaw wysokorzędowych filtrów częstotliwościowych. integralną częścią systemu jest zestaw 20 czujników emisji akustycznej różnego typu, obejmujących szeroki zakres czułości i pasm pracy – od sensorów niskoczęstotliwościowych do 1700 khz. w skład zestawu wchodzi 12 przedwzmacniaczy sygnałowych, procesory sygnału, karty pomiarowe oraz komplet okablowania umożliwiający równoczesne lub indywidualne podłączanie wszystkich sensorów. dodatkowym modułem systemu jest dwukanałowy układ pomiaru ae programowany w python, z zasilaniem poe oraz ip67. | System umożliwia pomiary emisji akustycznej w materiałach i konstrukcjach, monitorowanie procesów technologicznych i zjawisk propagacji fal sprężystych czy inicjacji i propagacji defektów. zaawansowane oprogramowanie umożliwia akwizycję i analizę sygnałów oraz lokalizację źródeł ae. mobilny moduł akwizycji danych pozwala na pomiary także poza laboratorium. | System ae rejestruje pełne pole falowe za pomocą 12 kanałów przy częst. próbkowania 40 mhz i rozdz. 16 bit na kanał. każdy kanał wyposażony jest zaawansowaną filtrację sygnałów. akwizycja realizowana jest za pomocą szerokopasmowych czujników ae (25–1500 khz). system umożliwia rejestrację do 1800 zdarzeń ae/s oraz zapis 2 gb przebiegów na moduł, a dodatkowy moduł dwukanałowy (próbkowanie 10 mhz) umożliwia lokalne przetwarzanie skryptowe. | Zewnętrzna | Aparatura badawcza jest dostępna dla innych zespołów, katedr i jednostek organizacyjnych agh na bazie współpracy nieodpłatnie lub w ramach środków przeznaczonych na ten cel w projektach lub w ramach innych źródeł finansowania. w takim modelu możliwa jest realizacja badań wraz z analizą danych lub dostarczenie danych surowych do zleceniodawcy. istnieje możliwość skorzystania z aparatury w laboratoriach imir lub innych w agh lub w poza (przy zapewnieniu odpowiedniej obsługi i ubezpieczenia sprzęt | Nie dotyczy | Katedra systemów wytwarzania | Zespół metamateriałów i dynamiki fal | Paćko Paweł | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/pawel-packo-7226.html | (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Badania nieniszczące, emisja akustyczna, inspekcja konstrukcji
Cyfrowy mikroskop optyczny (stanowisko do badań makro- i mikrostrukturalnych materiałów z wykorzystaniem różnych technik kontrastowych światła odbitego i przechodzącego) | Mikroskop keyence vhx-x1 | Mikroskop cyfrowy keyence vhx-x1 jest zaawansowanym, zautomatyzowanym systemem do szerokiej gamy zastosowań analitycznych w badaniach metalograficznych, fraktograficznych oraz analiz powierzchni. system łączy w sobie funkcje klasycznego mikroskopu optycznego, mikroskopu stereoskopowego oraz stacji pomiarowej 2d/3d, umożliwiając wieloskalową analizę struktury materiałów. posiada automatyczną głowicę rewolwerową zawierającą obiektywy w zakresie powiększeń od 20x do 2500x oraz dodatkowy statyw i dwa obiektywy mobilne do obserwacji makroskopowych o zakresie powiększeń 0,1x – 50x i 20x – 200x. | Mikroskop umożliwia obrazowanie w świetle odbitym w trybach jasnego pola (bf), ciemnego pola (df), światła spolaryzowanego (pol) oraz w kontraście interferencyjnym nomarskiego (dic). w świetle przechodzącym możliwe jest obrazowanie w jasnym polu (bf). urządzenie umożliwia automatyczne wykonywanie zdjęć o powiększonej głębi ostrości, generowanie trójwymiarowych modeli powierzchni, a także automatyczne skanowanie całych zgładów metalograficznych w wysokiej rozdzielczości. | Pomiar długości, średnic, kątów, pól powierzchni i chropowatości 2d, możliwość rekonstrukcji topografii powierzchni w 3d, analiza zgrubna i precyzyjna defektów oraz dokumentacja makro- i mikrostrukturalna, zapamiętywanie ustawień pomiarowych i tworzenie szablonów wyświetlania. | Zewnętrzna | Do ustalenia z osobą kontaktową. | Nie dotyczy | Wydział inżynierii metali i informatyki przemysłowej | Inżynieria spajania i szkła metaliczne | Kozieł Tomasz | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/tomasz-koziel-6072.html | (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Mikroskop cyfrowy, mikroskop optyczny
Zaawansowany system analizy mikroporów i powierzchni bet dla materiałów ultraporowatych - szkieletów metalo-organicznych (mof) i aerożeli | Wysokopróżniowy analizator fizysorpcji: autosorb 6100, anton paar | Autosorb 6100 (konfiguracja z uszczelnieniami fkm / „viton”, 2 stacje pomiarowe, 6 stacji do odgazowania, zestawy przetworników mp-mp) — kompaktowy, wysokowakuowy analizator sorpcji gazowej przeznaczony do dokładnych pomiarów powierzchni (bet), objętości porów i rozkładów poretalności w zakresie od bardzo niskich p/p0 do bliskich 1. instrument pracuje metodą wolumetryczną, ma dedykowaną stację p0 oraz wysokowydajny układ próżniowy (turbo + sucha pompa). w standardzie: 6 zintegrowanych stacji odgazowania (dwie niezależne strefy grzewcze, do 450 °c), dewar ln2 3 l (>90 h), system powderprotect oraz oprogramowanie kaomi z dosewizard. konfiguracja mp-mp oznacza przetworniki klasy mp. | kompleksowa charakteryzacja materiałów porowatych: powierzchnia bet, rozkłady wielkości porów (0,35–500 nm), objętość porów, analiza mikroporów i mezoporów pomiary sorpcji wody i par organicznych (pary muszą być kompatybilne z uszczelnieniami fkm (viton) pomiar kinetyk sorpcji i izoterm sorpcji/ desorpcji przy różnych gazach (n₂, co₂; możliwość konfiguracji do 3 innych gazów) | rozdzielczość: 2×10⁻⁵ torr limity detekcji dla bet: ~0.1 m² (n₂ 77 k), powierzchnia właściwa ~0.01 m²/g (n₂ 77 k); zakres wielkości porów: 0.35–500 nm. 6 zintegrowanych automatycznych stacji odgazowania, 2 niezależne strefy grzewcze do 450 °c. dewar 77 k (n₂/ln2); cryosync do precyzyjnych pomiarów w innych temperaturach (np. pomiary argonu przy ~87 k). | Zewnętrzna | Aparatura udostępniania na zasadach wynikających z regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej acmin. (https://acmin.agh.edu.pl/home/acmin/5_wspolpraca/aparatura/zasady_i_koszty_korzystania_z_infrastruktury_badawczej_acmin.pdf) | Nie dotyczy | Zakład materiałów funkcjonalnych i nanomagnetyzmu | Zakład materiałów funkcjonalnych i nanomagnetyzmu | Wuttke Stefan | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/stefan-wuttke-10616.html | (pob 1) zrównoważone technologie energetyczne, odnawialne źródła energii i magazyny energii oraz zarządzanie zasobami. projektowanie, wytwarzanie, aplikacja, synergia i integracja procesów, (pob 3) woda-energia-klimat: interdyscyplinarne podejście dla zrównoważonego rozwoju, (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Adsorpcja, azot, bet, dwutlenek węgla, pojemność sorpcyjna, porowatość, powierzchnia właściwa, sorpcja gazów, sorpcja par
Urządzenie do elektroprzędzenia | Startup lab device v2.1. (doxa microfluidics) | Urządzenie do elektroprzędzenia wyposażone jest w moduł klimatyczny zintegrowany z panelem kontrolnym, umożliwiający kontrolę temperatury w zakresie od temperatury pokojowej do 45°c i wilgotności w zakresie 10%-60%. urządzenie posiada dwa zasilacze wysokiego napięcia – jeden o dodatniej (+30kv) i jeden o ujemnej (-30kv) polaryzacji. wyposażone jest w system infuzji cieczy oparty na trzech pompach strzykawkowych, posiada dwa kolektory: płaski oraz obrotowy. ponadto urządzenie ma kamerę umożliwiającą wizualizację stożka taylora wraz z portem usb pozwalającym na podłączenie urządzenia do dowolnego komputera. | Urządzenie umożliwia projektowanie i wytwarzanie nanowłókien oraz struktur typu core-shell z wykorzystaniem technologii elektroprzędzenia i elektrorozpylania z pełną kontrolą procesu. możliwe jest uzyskanie takich struktur jak nanowłókna, maty włókniste, membrany czy nanocząstki do różnych zastosowań, np. opracowania materiałów kompozytowych, filtrów, sorbentów, nośników leków i rusztowań do hodowli komórkowych. | Jest to urządzenie do preparatyki nanowłókien, nie służy ono do wykonywania pomiarów | Zewnętrzna | Wykorzystanie aparatury będzie nieodpłatne w ramach projektów/grantów realizowanych wspólnie z wydziałem fizyki i informatyki stosowanej przez inne jednostki organizacyjne agh i/lub przez podmioty zewnętrzne. w pozostałych przypadkach udostępnianie aparatury będzie odpłatne. | Nie dotyczy | Katedra fizyki ciała stałego | Zespół materiałow magnetycznych litych i nanomateriałów | Gilarska Adriana | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/adriana-gilarska-10317.html | (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Elektroprzędzenie, nanocząstki, nanowłókna, polimery
Polerka jonowa i napylarka | Urządzenie do automatycznego polerowania jonowego powierzchni próbki wyposażone w stolik cryo i system do napylania warstw | Kluczowym czynnikiem, który decyduje o jakości otrzymanych obrazów w technice mikroskopii elektronowej sem jest odpowiednie przygotowanie próbek. na ogół przygotowuje się zgłady poprzez szlifowanie, polerowania oraz trawienie. szczególnie wymagającą jest technika wstecznego rozpraszania elektronów (ebsd). w przypadku wielu materiałów, aby uzyskać odpowiednią jakość linii dyfrakcyjnych, konieczne jest polerowanie jonowe. do uzyskania obrazów najwyższej jakości, np. bardzo małych obszarów struktur bliźniaczych, konieczne jest posiadanie specjalistycznej polerki jonowej, bowiem klasyczne trawienie elektrolityczne nie umożliwia uzyskania odpowiedniej jakości powierzchni próbek. | Polerka z systemem do napylania znajduje zastosowanie do przygotowania próbek do mikroskopii elektronowej sem, mikroskopii sił atomowych afm, spektroskopii eds, katodoluminescencji (cl) oraz badań dyfrakcyjnych. techniki te są wykorzystywane w badaniach prowadzonych przez pracowników wydział fizyki i informatyki stosowanej. wydział dysponuje obecnie dwoma mikroskopami elektronowymi i zakupiona polerka znacznie zwiększy ich możliwości badawcze. | Przyrząd umożliwia badanie własności mikrostrukturalnych materiałów, np. metali o strukturze heksagonalnej do zastosowań biomedycznych. wyznaczać można rozmiary ziaren, parametry bliźniaków mechanicznych, parametry granic ziaren i ich wpływ na własności materiału. przy użyciu polerki przygotowuje się próbki do ilościowych badań metodami dyfrakcyjnymi (promieniowanie rentgenowskie, neutronowe czy też technika wstecznego rozpraszania elektronów ebsd). | Zewnętrzna | Warunkiem korzystania z polerki jest współpraca naukowa, której efektem jest na przykład: - wspólne opublikowanie otrzymanych wyników, - popularyzacja wyników w wystąpieniu konferencyjnym, - nawiązanie współpracy, której wynikiem jest złożenie wniosku o grant. | Nie dotyczy | Katedra fizyki materii skondensowanej | Mikrostruktura i mechanika materiałów | Wroński Sebastian | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/sebastian-wronski-6750.html | (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Dyfrakcja, mikrostruktura, polerka jonowa, przygotowanie powierzchni
Skaningowy mikroskop elektronowy jeol jsm-6490la | Skaningowy mikroskop elektronowy jeol jsm-6490la | Skaningowy mikroskop elektronowy jeol jsm-6490la wyposażony w kolumnę mikroskopową z wysokoemisyjną katodą lab6 oraz linią pompującą zawierającą pompę jonową. mikroskop posiada detektor elektorów wtórnych (se: secondary electrons), elektronów wstecznie rozproszonych (bse: back scattered electrons) oraz przystawkę ebsd (electron back scattered diffraction) umożliwiającą analizę orientacji krystalograficznej. możliwość prowadzenia obserwacji w warunkach wysokiej (hv) i niskiej (lv) próżni. rozdzielczość nominalna (według producenta) 3 nm w trybie obrazowania se (przy 30 kv, wd 8 mm). mikroskop pozwala również na zainstalowanie maszyny wytrzymałościowej i jej pochylenie pod kątem 70 stopni do osi wiązki (do techniki ebsd). | wysokorozdzielcze badania struktury materiałów krystalicznych. wysokorozdzielcze obrazowanie materiałów mineralnych, syntetycznych i biologicznych. mapowanie rozkładu orientacji krystalograficznych. badanie wytrzymałości mechanicznej oraz pomiary „in situ” odkształceń sieci krystalicznej. | Rejestracja obrazów: elektrony wtórne: kontrast topograficzny. elektrony wstecznie rozproszone: kontrast różnicy z i orientacyjny. dyfrakcja kikuchiego. specyfikacja: rozdzielczość (wg producenta): 3 nm (przy 30 kv, wd 8 mm, se, tryb hv). powiększenie: 5x - 300 000x. regulacja ciśnienia: 10 - 270 pa (tryb lv). detektor ebsd nordlys (oxford instruments). | Zewnętrzna | – za zgodą osoby odpowiedzialnej za aparaturę. – współpraca badawcza z jednostkami agh oraz innymi krajowymi i zagranicznymi jednostkami naukowymi. – współpraca w ramach projektów krajowych, zagranicznych oraz w ramach umów z przemysłem. | Nie dotyczy | Katedra fizyki materii skondensowanej | Mikrostruktura i mechanika materiałów | Wroński Sebastian | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/sebastian-wronski-6750.html | (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Mikroskop elektronowy, sem, sem-bse, sem-ebsd, sem-se
Spektrometr emisji atomowej ze wzbudzeniem w plazmie sprzężonej indukcyjnie icp-oes | Spektrometr icp-oes plasma quant 9100 z wyposażeniem | Plasmaquant 9100 elite (analytik jena) to wysokorozdzielczy spektrometr emisyjny icp-oes wykorzystywany w naszym laboratorium do szybkiej, wielopierwiastkowej analizy próbek o różnej złożoności. instrument opiera się na optyce typu high-resolution echelle o zakresie 160 - 900 nm i rozdzielczości do 0,002 nm, co pozwala na skuteczne rozdzielanie gęsto położonych linii widmowych i ogranicza interferencje spektralne. optyka o niskiej stracie światła zapewnia wysoką czułość, stabilność oraz możliwość oznaczania zarówno pierwiastków śladowych, jak i obecnych w wysokich stężeniach.zintegrowany system dual view plus umożliwia równoczesną obserwację plazmy w trybie aksjalnym i radialnym, co pozwala łączyć analizę ultraśladów z oznaczeniami w stężeniach procentowych w obrębie jednej metody. pionowe ustawienie palnika icp w systemie v shuttle torch zwiększa odporność na złożone matryce i poprawia stabilność plazmy, a stożek chłodzony wodą i przedmuchiwany argonem zapewnia niski poziom tła i wysoką czułość oznaczeń, zwłaszcza w obserwacji aksjalnej.detektor ccd chłodzony elementem peltiera gwarantuje niski poziom szumów i szeroką dynamikę sygnału, a automatyczne dostosowywanie czasu integracji umożliwia równoczesne oznaczanie pierwiastków występujących na poziomie śladowym oraz w wysokich stężeniach. krótka droga transportu aerozolu zapewnia szybkie płukanie i wysoką powtarzalność podawania próbki.dzięki połączeniu wysokorozdzielczej optyki, zaawansowanego systemu obserwacji plazmy oraz stabilnego pionowego palnika icp, plasmaquant 9100 elite umożliwia precyzyjne, czułe i powtarzalne oznaczenia nawet w wymagających matrycach, zapewniając jednocześnie wysoką przepustowość i niezawodność w codziennej analityce. | Spektrometr umożliwia szybkie i wyjątkowo precyzyjne oznaczanie pierwiastków w materiałach, surowcach i próbkach przemysłowych. | Dzięki wysokiej rozdzielczości optycznej, odporności na trudne matrycei szerokiemu zakresowi detekcji zapewnia wyniki, których nie da się uzyskać na standardowych systemach. | Zewnętrzna | W ramach umów i zleceń po wcześniejszej akceptacji przez kierownika laboratorium. | Nie dotyczy | Katedra chemii analitycznej i biochemii | Zespół katedry chemii analitycznej / a3, 406 a | Piech Robert | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/robert-piech-5957.html | (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Analiza śladowa, analiza wielopierwiastkowa, icp-oes, plazma, spektrometr
Tribometr trb3 | Tribometr trb3 | Urządzenie przeznaczone jest do wysoko-precyzyjnych badań odporności na zużycie ścierne, badań tarcia lub efektywności lubrykacyjnej składnika w układzie tribologicznym. pomiary można przeprowadzać zarówno na sucho lub w trybie ze środkiem smarnym. | pomiary tarcia, zużycia ściernego, smarowalności szeroki zakres parametrów pomiarowych, geometrii kontaktu próbki referencyjne, w celu walidacji pomiarów kontrola temperatury i wilgotności badanego ukladu (zintegrowane czujniki temperatury i wilgotności) zgodność z normami: astm g99 i astm g133 | Siła normalna do 60 n zakres siły tarcia do 20 n rodzielczośc siły tarcia 0.06 mn napęd rotacyjny prędkość - 0.2 do 2000 obr./min promień - do 40 mm maksymalny moment obrotowy 450 mn*m napęd posuwisto zwrotny - liniowy skok do 60 mm prędkość do 370 mm/s częstotliwość 0.01 hz do 10 hz | Zewnętrzna | Wedle uzgodnień | Nie dotyczy | Katedra ceramiki i materiałów ogniotrwałych | Zespół zaawansowanych technologii materiałowych | Rutkowski Paweł | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/pawel-rutkowski-6509.html | (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Badania tribologiczne, pin-on-disk
Kamera wysokiej prędkości phantom | Phantom miro c211 | Kamera phantom miro c211 8 gb colour to zaawansowana kamera wysokiej prędkości, zaprojektowana z myślą o wymagających zastosowaniach badawczo-rozwojowych i przemysłowych. wyposażona w sensor cmos o rozdzielczości do 1280 × 1024 pikseli, oferuje zapis z prędkością do 1800 fps przy pełnej rozdzielczości oraz nawet do ~67 140 fps przy ograniczonej rozdzielczości. | Dzięki swoim możliwościom kamera miro c211 świetnie sprawdza się w analizie mikroskopowej, badaniach przepływów, testach materiałowych, inżynierii mikrostruktur oraz tam, gdzie konieczne jest „złapanie” bardzo szybkiego zdarzenia z wysoką jakością obrazu. dzięki wysokiej czułości, globalnemu migawkowaniu i precyzyjnej synchronizacji, kamera pozwala analizować procesy trwające mikrosekundy, zapewniając obraz o wysokiej jakości i wiernym odwzorowaniu ruchu. | sensor: cmos 1280 x 1024 px kolor maksymalna rozdzielczość: 1280 x 1024 liczba klatek na sekundę: 1800 fps dla rozdzielczości 1280 x 1024px czułość świetlna: iso 640 pamięć: 8gb rozmiar piksela: 5.6μm maks. prędkość nagrywania: 67 140 fps przy rozdzielczości 64 x 8 pikseli. | Zewnętrzna | Urządzenie zlokalizowane w laboratorium katedry kseiuos. obsługa wyznaczona przez koordynatora aparatury (z odpowiednimi uprawnieniami i doświadczeniem w wykonywaniu pomiarów), zapewnia bieżącą obsługę aparatury, a także szkolenia i konsultacje dla nowych użytkowników. | Certyfikat | Katedra systemów energetycznych i urządzeń ochrony środowiska | Zespół badawczy: procesy cieplne i przepływowe w energetyce (pcpe) | Madejski Paweł | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/pawel-madejski-8793.html | (pob 1) zrównoważone technologie energetyczne, odnawialne źródła energii i magazyny energii oraz zarządzanie zasobami. projektowanie, wytwarzanie, aplikacja, synergia i integracja procesów, (pob 4) rozwiązania techniczne: od badań podstawowych, przez modelowanie i projektowanie, aż do prototypów. zastosowania narzędzi matematyki, informatyki i elektroniki w problemach skali makro, mikro i nano, (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Analiza ruchu, kamera szybka, procesy dynamiczne, procesy szybkozmienne
Analizator przewodności cieplnej trident | C-therm trident | Analizator przewodności cieplnej trident to zaawansowane urządzenie służące do pomiaru przewodnictwa cieplnego różnych materiałów, gdyż oferuje trzy różne techniki pomiaru przewodnictwa cieplnego: mtps (modified transient plane source), tps (transient plane source), tls (transient line source). jest to jedno z najbardziej wszechstronnych i najnowocześniejszych narzędzi tego typu, wykorzystywane w przemyśle, nauce i badaniach (testy w temperaturach od -50°c do 300°c). aparatura trident umożliwia prowadzenie badań dla szerokiej gamy materiałów stosowanych w projektowaniu i opracowywaniu prototypów w technologiach energetycznych, technologiach kosmicznych, przemyśle lotniczym, motoryzacyjnym, farmaceutycznym i tekstylnym. aparatura wspiera interdyscyplinarne i innowacyjne działania w obszarze "rozwiązania techniczne: od badań podstawowych, przez modelowanie i projektowanie, aż do prototypów". metoda mtps przewodność cieplna od 0,01 w/(m·k) do 500 w/mk. temperatura robocza detektora od -50ºc i do 200ºc. próbka walcowa o średnicy niemniejszej niż 18 mm. detektor zapewnia jednowymiarowy przepływ ciepła. metoda tps przewodność cieplna od 0,03 w/(m·k) do 1800 w/(m·k). dyfuzyjność cieplna od 0,01 mm²/s do 1200 mm²/s. nadaje się do ciał stałych, past i lepkich płynów. metoda tls przewodność cieplna od 0,1 w/(m·k) do 5 w/(m·k). nadaje się do testowania półstałych cieczy o wyższej lepkości, stopów polimerowych, gleb i proszków. temperatura roboczą czujnika od 0ºc do 300ºc. ciśnienie robocze czujnika max. do 1000 barów/14 500 psi. | Badania przewodności termicznej metali o wysokiej przewodności, betonu i materiałów budowlanych, cienkich warstw, folii, cienkich powłok, taśm samoprzylepnych (liaison) w aplikacjach bateryjnych ev, materiałów interfejsowych termicznie przewodzących, past termicznych, materiałów tim, nanomateriałów, kompozytów, proszków, materiałów geologicznych, rdzeni wiertniczych, skał, regolitu (materiału skalnego) na powierzchniach ciał niebieskich. | Zaawansowane badania i charakteryzacja termiczna materiałów: przewodność cieplna, dyfuzyjność cieplna, pojemność cieplna materiałów w bardzo różnych stanach: ciała stałe, ciecze, proszki, pasty. aparatura skonfigurowana do pracy z 3 różnymi metodami: mtps, tps, tls. pomiar przewodności (materiały stałe, ciecze, proszki, pasty) wg. standardów i norm (astm, iso): mtps z astm d7984, tls z astm d5334 i d5930, tps z iso 22007-2. | Zewnętrzna | Urządzenie zlokalizowane w laboratorium katedry kseiuos. obsługa wyznaczona przez koordynatora aparatury (z odpowiednimi uprawnieniami i doświadczeniem w wykonywaniu pomiarów), zapewnia bieżącą obsługę aparatury, a także szkolenia i konsultacje dla nowych użytkowników. | Certyfikat | Katedra systemów energetycznych i urządzeń ochrony środowiska | Zespół badawczy: procesy cieplne i przepływowe w energetyce (pcpe) | Madejski Paweł | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/pawel-madejski-8793.html | (pob 4) rozwiązania techniczne: od badań podstawowych, przez modelowanie i projektowanie, aż do prototypów. zastosowania narzędzi matematyki, informatyki i elektroniki w problemach skali makro, mikro i nano, (pob 5) materiały, technologie i procesy inspirowane naturą: biotechnologia, bioinspiracje w inżynierii i nauce o materiałach, biosensory, bioenergetyka, biokataliza, biokomputery i bioobliczenia, (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Badania laboratryjne, dyfuzyjność cieplna, pojemność cieplna, przewodnictwo cieplne, wymiana ciepła
Skaner 3d einscan-sp | Einscan-sp | Skaner einscan sp 3d to precyzyjne, profesjonalne urządzenie skanujące, które zapewnia wyjątkową szczegółowość i wszechstronność w wielu zastosowaniach. wykorzystuje technologię światła strukturalnego do precyzyjnego odwzorowania geometrii obiektów. umożliwia skanowanie z dokładnością do 0,05 mm i tworzenie modeli 3d o wysokiej rozdzielczości. stosowany w inżynierii odwrotnej, digitalizacji obiektów technicznych, kulturowych i dydaktycznych. | Skaner 3d einscan-sp umożliwia badania w zakresie inżynierii odwrotnej, metrologii i digitalizacji obiektów. pozwala analizować dokładność wymiarową, kształt i deformacje elementów technicznych. stosowany w badaniach materiałowych, projektowaniu cad, kontroli jakości oraz dokumentacji obiektów inżynierskich i kulturowych. einscan sp może uchwycić szczegóły dotyczące koloru i tekstury obiektów, dodając warstwę realizmu do modeli 3d. | Kompleksowy opis funkcji: szybki transfer danych podczas skanowania. typy plików: obj, stl, asc i ply, większość plików cad lub 3d. precyzja skanowania: 0,05 mm, udźwig obrotnicy: obrotnica może utrzymać obiekty o wadze do 5 kg. | Zewnętrzna | Urządzenie zlokalizowane w laboratorium katedry kseiuos. obsługa wyznaczona przez koordynatora aparatury (z odpowiednimi uprawnieniami i doświadczeniem w wykonywaniu pomiarów), zapewnia bieżącą obsługę aparatury, a także szkolenia i konsultacje dla nowych użytkowników. | Nie dotyczy | Katedra systemów energetycznych i urządzeń ochrony środowiska | Zespół badawczy: procesy cieplne i przepływowe w energetyce (pcpe) | Madejski Paweł | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/pawel-madejski-8793.html | (pob 1) zrównoważone technologie energetyczne, odnawialne źródła energii i magazyny energii oraz zarządzanie zasobami. projektowanie, wytwarzanie, aplikacja, synergia i integracja procesów, (pob 4) rozwiązania techniczne: od badań podstawowych, przez modelowanie i projektowanie, aż do prototypów. zastosowania narzędzi matematyki, informatyki i elektroniki w problemach skali makro, mikro i nano, (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Digitalizacja obiektów, inżynieria odwrotna, kontrola jakości, skaner 3d, światło strukturalne
Drukarka 3d ultimaker (fdm/fff) | Ultimaker method x | Drukarka 3d ultimaker method x pracuje w technologii fdm/fff, umożliwiając precyzyjne wytwarzanie elementów z filamentów technicznych, takich jak abs, nylon, petg, asa czy kompozyty z włóknem węglowym. umożliwia realizację prototypów i modeli funkcjonalnych o wysokiej dokładności i stabilności wymiarowej. możliwość użycia rozpuszczalnych materiałów podporowych w technologii fdm. | Drukowanie z wykorzystaniem materiałów: pla, pctg (przezroczysty), abs, abs cf, nylon, pc-abs, pctg+cf, pctg+gf oraz materiałów podporowych: sr-30, rapiddrinse. posiada dwa ekstrudery i podgrzewaną komorę, co zapewnia spójną, wysoką jakość wydruków. drugi ekstruder dla stosowania rozpuszczalnych materiałów podporowych. podgrzewana komora do 110°c dla zaawansowanej kontroli materiałów. | Parametry drukowania: technologia drukowania: fused deposition modeling obszar roboczy: 19 x 19 x 19,6 cm (jedna głowica), 15,2 x 19 x 19,6 cm (dwie głowice) rozdzielczość warstwy: 20–400 µ tryb drukowania wysokiej jakości: 100 µ tryb drukowania zrównoważonego: 200 µ średnica filamentu: 1,75 mm średnica dyszy: 0,4 mm | Zewnętrzna | Urządzenie zlokalizowane w laboratorium katedry kseiuos. obsługa wyznaczona przez koordynatora aparatury (z odpowiednimi uprawnieniami i doświadczeniem w wykonywaniu pomiarów), zapewnia bieżącą obsługę aparatury, a także szkolenia i konsultacje dla nowych użytkowników. | Nie dotyczy | Katedra systemów energetycznych i urządzeń ochrony środowiska | Zespół badawczy: procesy cieplne i przepływowe w energetyce (pcpe) | Madejski Paweł | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/pawel-madejski-8793.html | (pob 1) zrównoważone technologie energetyczne, odnawialne źródła energii i magazyny energii oraz zarządzanie zasobami. projektowanie, wytwarzanie, aplikacja, synergia i integracja procesów, (pob 4) rozwiązania techniczne: od badań podstawowych, przez modelowanie i projektowanie, aż do prototypów. zastosowania narzędzi matematyki, informatyki i elektroniki w problemach skali makro, mikro i nano, (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Druk fdm, drukarka 3d, inżynieria materiałowa, materiały kompozytowe, prototypowanie
Drukarka 3d formlabs (lfs/sla) | Formlabs form 3+ | Drukarka 3d formlabs form 3+ wykorzystuje technologię lfs (low force stereolithography) do precyzyjnego utwardzania żywic fotopolimerowych światłem laserowym. umożliwia tworzenie modeli o wysokiej dokładności (do 25 µm) i gładkiej powierzchni. stosowana w badaniach materiałowych, prototypowaniu, projektowaniu elementów technicznych i biomedycznych. | Drukarka 3d formlabs form 3+ umożliwia precyzyjne wytwarzanie modeli z żywic fotopolimerowych w technologii lfs (low force stereolithography). umożliwia badania materiałów polimerowych, prototypowanie elementów technicznych i biomedycznych oraz analizę wpływu parametrów druku na strukturę i dokładność modeli. umożliwia drukowanie z szerokiego zakresu żywic fotopolimerowych: materiały inżynierskie, elastyczne, wysokotemperaturowe, biokompatybilne. | Umożliwia produkcję komponentów ze standardowych, inżynieryjnych, elastycznych, odpornych na wysokie temperatury i biokompatybilnych materiałów. technologia drukowania: low force stereolithography™ (lfs) obszar roboczy: 145 × 145 × 185 mm wysokość warstwy: 25–200 mikronów rozmiar plamki lasera: 85 mikronów | Zewnętrzna | Urządzenie zlokalizowane w laboratorium katedry kseiuos. obsługa wyznaczona przez koordynatora aparatury (z odpowiednimi uprawnieniami i doświadczeniem w wykonywaniu pomiarów), zapewnia bieżącą obsługę aparatury, a także szkolenia i konsultacje dla nowych użytkowników. | Nie dotyczy | Katedra systemów energetycznych i urządzeń ochrony środowiska | Zespół badawczy: procesy cieplne i przepływowe w energetyce (pcpe) | Madejski Paweł | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/pawel-madejski-8793.html | (pob 1) zrównoważone technologie energetyczne, odnawialne źródła energii i magazyny energii oraz zarządzanie zasobami. projektowanie, wytwarzanie, aplikacja, synergia i integracja procesów, (pob 4) rozwiązania techniczne: od badań podstawowych, przez modelowanie i projektowanie, aż do prototypów. zastosowania narzędzi matematyki, informatyki i elektroniki w problemach skali makro, mikro i nano, (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Drukarka 3d, inżynieria materiałowa, prototypowanie, stereolitografia, żywice fotopolimerowe
Analizator spalin testo 350 | Testo 350 | Analizator testo 350 to profesjonalne, przenośne narzędzie umożliwiające badanie emisji i analizę spalin. wyposażony jest w jednostkę sterującą, analizator spalin oraz: cele pomiarowe do analizy co, no, no2, cxhy (metan, propan lub butan). sonda lambda do 1000oc. co2 (ir) sensor. przemysłowa sonda spalin do 1200oc (długość 1m, inconel 625). modułowa sonda spalin do 1000°c. | Głównym celem jest diagnostyka, monitorowanie i regulacja pracy urządzeń, a także ocena wpływu na środowisko. badania efektywności i jakości procesów spalania w kotłach, palnikach, silnikach i turbinach, pomiary emisji zanieczyszczeń, analiza wpływu parametrów procesu na skład spalin, walidacja i kalibracja modeli numerycznych (cfd). | Możliwość pomiarowe: co, co2, no, no2, cxhy, obszar możliwych zastosowań: silniki przemysłow, palniki przemysłowe, turbiny gazowe, systemy oczyszczania spalin. | Zewnętrzna | Urządzenie zlokalizowane w laboratorium katedry kseiuos. obsługa wyznaczona przez koordynatora aparatury (z odpowiednimi uprawnieniami i doświadczeniem w wykonywaniu pomiarów), zapewnia bieżącą obsługę aparatury, a także szkolenia i konsultacje dla nowych użytkowników. | Certyfikat | Katedra systemów energetycznych i urządzeń ochrony środowiska | Zespół badawczy: procesy cieplne i przepływowe w energetyce (pcpe) | Madejski Paweł | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/pawel-madejski-8793.html | (pob 1) zrównoważone technologie energetyczne, odnawialne źródła energii i magazyny energii oraz zarządzanie zasobami. projektowanie, wytwarzanie, aplikacja, synergia i integracja procesów, (pob 4) rozwiązania techniczne: od badań podstawowych, przez modelowanie i projektowanie, aż do prototypów. zastosowania narzędzi matematyki, informatyki i elektroniki w problemach skali makro, mikro i nano, (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Analizator spalin, diagnostyka spalania, efektywność energetyczna, emisja zanieczyszczeń, proces spalania
Uniwersalna termowaga do badania utleniania materiałów odpornych na działanie bardzo wysokich temperatur | Themys | Uniwersalna termowaga służy do badania stabilności termicznej oraz odporności na korozję gazową materiałów metalicznych oraz ceramicznych i kompozytowych, o dużym znaczeniu przede wszystkim dla przemysłu chemicznego, energetycznego, lotniczego i kosmicznego. | Aparatura ta jest wyspecjalizowanym urządzeniem przystosowanym do badań termograwimetrycznych w atmosferach gazów utleniających (powietrze, tlen, mieszaniny he+o2, ar+o2) w zakresie temperatur do 1750oc. | Określenie szybkości korozji; wyznaczanie stężenia defektów punktowych w tlenkach; wyznaczanie współczynnika dyfuzji chemicznej w tlenkach; wygrzewanie w atmosferach ochronnych. | Zewnętrzna | Aparatura termograwimetryczna będzie udostępniana do prowadzenia badań naukowych zarówno pracownikom naukowym jak i doktorantom wimic oraz pozostałych jednostek organizacyjnych akademii górniczo-hutniczej. obsługę aparatury w czasie wykonywania prac zleconych będą stanowili wyłącznie przeszkoleni do tego celu operatorzy z grupy badawczej opiekującej się aparaturą. udostępnianie aparatury podmiotom zewnętrznym będzie realizowany odpłatnie. | Nie dotyczy | None | Pracownia procesów wysokotemperaturowych | Grzesik Zbigniew | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/zbigniew-grzesik-944.html | (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Kinetyka, korozja wysokotemperaturowa
Optyczny spektrometr emisyjny ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (icp-oes) | Optima 7300dv | Optyczny spektrometr emisyjny ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej model optima 7300dv (perkin elmer). możliwość obserwacji plazmy w dwóch kierunkach tzw. system dual view (axial i radial) oraz zastosowanie dwóch detektorów półprzewodnikowych (jeden dla uv, jeden dla vis) pozwala na równoczasowe wykonywanie analiz wielopierwiastkowych w szerokim zakresie stężeń przy jednoczesnej dużej odporności na trudne matryce próbek. możliwość elastycznego wyboru długości fal. szczegóły można znaleźć na stronie: https://resources.perkinelmer.com/corporate/content/relatedmaterials/brochures/bro_optima7x00seriesicp-oes.pdf | Icp-oes to czuła, wielopierwiastkowa, dokładna i szybka technika, która znajduje szerokie zastosowanie w analizie środowiskowej. pozwala na pomiar stężenia niemal wszystkich pierwiastków znajdujących się w układzie okresowym w próbkach roztworów wodnych. analiza próbek stałych wymaga ich wcześniejszego przeprowadzenia do roztworu np. poprzez mineralizację mikrofalową. | Zależnie od analizowanego pierwiastka oraz matrycy próbki możliwy jest pomiar stężeń rzędu µg/l. rutynowo granice oznaczalności wahają się od kilku do kilkuset µg/l. szczegóły można znaleźć w zakresie akredytacji laboratorium (certyfikat akredytacji numer ab 1050). | Zewnętrzna | W ramach umów i zleceń po wcześniej akceptacji przez kierownika laboratorium. badania wykonywane są wyłącznie przez upoważniony personel laboratorium. | Akredytacja | Katedra hydrogeologii i geologii inżynierskiej | Laboratorium hydrogeochemiczne | Kmiecik Ewa | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/ewa-kmiecik-5388.html | (pob 2) nowe technologie dla gospodarki o obiegu zamkniętym: połączenie modeli biznesowych z ekoinnowacjami w celu wzrostu produktywności i minimalizacji odpadów oraz tworzenia i wykorzystywania wiedzy, (pob 3) woda-energia-klimat: interdyscyplinarne podejście dla zrównoważonego rozwoju, (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Analiza ilościowa, analiza pierwiastkowa, icp-oes, makroskładniki, mikroskładniki, roztwory wodne, woda
Spektrometr mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (icp-ms) | Icap rq (c2) | Spektrometr mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej model icap rq (c2) z komorą zderzeniową/reakcyjną (thermo scientific). szeroki zakres opcji interfejsów, daje doskonałe możliwości wyboru w zależności od potrzeb i analizowanych matryc. możliwość pracy z 3 różnymi insertami: „robust” do analizy próbek o złożonej matrycy, „high matrix” dla próbek rutynowych (np. wody), „high sensitivity” do pomiarów wymagających wysokiej czułości. system optyki jonowej z odchyleniem wiązki o 90° (rapid lens) pozwala na wstępne usunięcie interferencji. spektrometr icap rq icp-ms umożliwia pomiar wszystkich analitów i efektywne usuwanie interferencji w jednym trybie he-dyskryminacji energii kinetycznej (he ked). daje również możliwość stosowania gazów reakcyjnych dla wymagających zastosowań. szczegóły dostępne na stronie: https://tools.thermofisher.com/content/sfs/brochures/ps-43318-icp-ms-icap-rq-ps43318-en.pdf | Icp-ms to wysoce czuła, wielopierwiastkowa, dokładna i szybka technika, która znajduje szerokie zastosowanie w analizie środowiskowej. pozwala na pomiar stężenia niemal wszystkich pierwiastków znajdujących się w układzie okresowym w próbkach roztworów wodnych. analiza próbek stałych wymaga ich wcześniejszego przeprowadzenia do roztworu np. poprzez mineralizację mikrofalową. | Zależnie od analizowanego pierwiastka oraz matrycy próbki możliwy jest pomiar stężeń rzędu ng/l. rutynowo granice oznaczalności wahają się od kilkuset ng/l do kilku µg/l. szczegóły można znaleźć w zakresie akredytacji laboratorium (nr ab 1050). | Zewnętrzna | W ramach umów i zleceń po wcześniej akceptacji przez kierownika laboratorium. badania wykonywane są wyłącznie przez upoważniony personel laboratorium. | Akredytacja | Katedra hydrogeologii i geologii inżynierskiej | Laboratorium hydrogeochemiczne | Kmiecik Ewa | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/ewa-kmiecik-5388.html | (pob 2) nowe technologie dla gospodarki o obiegu zamkniętym: połączenie modeli biznesowych z ekoinnowacjami w celu wzrostu produktywności i minimalizacji odpadów oraz tworzenia i wykorzystywania wiedzy, (pob 3) woda-energia-klimat: interdyscyplinarne podejście dla zrównoważonego rozwoju, (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Analiza ilościowa, analiza pierwiastkowa, analiza śladowa, icp-ms, mikroskładniki, roztwory wodne, woda
Mobilny robot kroczący | Robot kroczący spot | Spot to kroczący, autonomiczny robot mobilny wyposażony w 5 kamer stereowizyjnych, które umożliwiają omijanie przeszkód oraz poruszanie się po trudnym terenie. robot posiada możliwość pracy w trybie autonomicznym, zbierania danych, integracji z urządzeniami pomiarowymi oraz komunikacji zdalnej. dodatkowo platforma mobilna została wyposażona przez zespół badawczy w zintegrowany moduł diagnostyczny jako element rozszerzający funkcjonalność badawczą platformy mobilnej. | Inspekcja środowisk przemysłowych w tym badań nieniszczących mapowanie terenu oraz wykonywanie segmentacji semantycznej eksploracja nieznanego terenu algorytmy kognitywne oraz autonomiczne podejmowanie decyzji transport sprzętu badawczego zadania manipulacyjne (w przypadku wyposażenia w manipulator) | Robot jest wyposażony w opracowany moduł inspekcyjny składający się z kamery termowizyjnej, kamery akustyczne, czujnika lidar, kamery 360, czujnika metanu oraz komputera pokładowego. robot może również zostać wyposażony w inne czujniki np. skaner laserowy. platforma posiada moduły rozszerzeń core io oraz gxp, które umożliwiają prostą integrację sprzętu pomiarowego. rodzaj i typ sprzętu ograniczony jest jedynie przez wagę (i objętość) oraz wymaganą moc. | Zewnętrzna | Infrastruktura udostępniana jest bezpłatnie w przypadku realizowanych wspólnie projektów/grantów z jednostkami organizacyjnymi agh oraz podmiotami zewnętrznymi, w których operator/opiekun urządzenia jest członkiem zespołu publikującego wyniki badań. w przypadku braku udokumentowanych, potwierdzonych przez kierownika jednostki umiejętności obsługi urządzenia korzystanie z niego możliwe jest tylko w obecności przeszkolonego operatora/opiekuna. | Nie dotyczy | Katedra robotyki i mechatroniki | Zespół robotyki i mechatroniki | Koszyk Joanna | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/joanna-koszyk-10624.html | (pob 6) inteligentne techniki informacyjne, telekomunikacyjne, komputerowe i sterowania, (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Robot autonomiczny, robot kroczący, robotyka, robotyka mobilna
Uniwersalna maszyna wytrzymałościowa allroundline zwickroell z010 th | Uniwersalna maszyna wytrzymałościowa allroundline zwickroell z010 th | Wysoko specjalistyczna elektryczna maszyna wytrzymałościowa zwickroell z010 th umożliwia prowadzenia wieloskalowych badań wytrzymałościowych materiałów biologicznych oraz elementów drukowanych w technologiach addytywnych, z wysokorozdzielczym pomiarem obciążenia, możliwością testowania w kontrolowanych warunkach temperatury oraz możliwością testowania w pełnym zanurzeniu (np. w płynach fizjologicznych). maszyna wytrzymałościowa jest wyposażona w system pneumatycznego zaciskania szczęk, zapewniający stałą i kontrolowaną wartość docisku podczas pomiaru próbek śliskich podczas ich pomiaru. maszyna jest wyposażona w zestaw specjalistycznych szczęk dedykowanych do szybkiego montażu próbek o małych i bardzo małych wymiarach geometrycznych, włókien, a także zawiera wyposażenie do zginania i ścinania próbek. | -zakres obciążeń fmax 10 kn -przestrzeń robocza: 1430 x 440 mm, - prędkość: 0,0005-2000 mm/min - dokładność prędkości/pozycjonowania: 0,05 % / +/-2 μm - głowice pomiarowe siły: 5n, 500n, 5kn - uchwyty pneumatyczne do łaźni, do włókien i klinowe - badania w zanurzeniu z kontrolą temperatury - wyposażenie do zginania i ścinania - karta i/o do przyłączenia systemu gom |  | Zewnętrzna | Infrastruktura udostępniana jest bezpłatnie w przypadku realizowanych wspólnie projektów/grantów z jednostkami organizacyjnymi agh oraz podmiotami zewnętrznymi, w których operator/opiekun urządzenia jest członkiem zespołu publikującego wyniki badań. w przypadku braku udokumentowanych, potwierdzonych przez kierownika jednostki umiejętności obsługi urządzenia korzystanie z niego możliwe jest tylko w obecności przeszkolonego operatora/opiekuna. | Nie dotyczy | Katedra robotyki i mechatroniki | Laboratorium 07 d1 | Bryła Jakub | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/jakub-bryla-9582.html | (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Bending, compression, maszyna wytrzymałościowa, moduł younga, próba rozciągania, próba ściskania, próba zginania, strength testing machine, stretching, young's modulus
Skaningowy mikroskop elektrochemiczny - biologic m470 | Biologic m470 | Elektrochemiczna stacja skanująca umożliwiająca obrazowanie powierzchni próbki z wykorzystaniem technik takich jak: - leis - technika umożliwia pomiary leis i lokalnej mikroskopii impedancji elektrochemicznej (leim). w leis mierzone są widma impedancji punkt po punkcie. gdy używany jest leim, lokalne różnice impedancji można mapować przy pojedynczej częstotliwości prądu przemiennego, - secm - technika umożliwia pomiar topografii próbki oraz jej jednorodności fazowej dla stałej odległości między sondą a próbką. | zakres skanowania: min. 110 mm x min. 110 mm minimalny krok przesuwu w kierunkach x, y, z: max. 20 nm możliwość pomiarów elektrochemicznych w środowisku pozbawionym mediatora możliwość prowadzenia pomiarów metodą elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej (w tym możliwość tworzenia map 2d) zakres częstotliwości dla pomiarów eis: od maks. 1 µhz do min. 1 mhz |  | Zewnętrzna | Aparatura udostępniania na zasadach wynikających z regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej acmin. (https://acmin.agh.edu.pl/home/acmin/5_wspolpraca/aparatura/zasady_i_koszty_korzystania_z_infrastruktury_badawczej_acmin.pdf) | Nie dotyczy | Akademickie centrum materiałów i nanotechnologii | Zakład fotofizyki i elektrochemii półprzewodników | Mech Krzysztof | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/krzysztof-mech-7959.html | (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Eis, leis
Piece do hodowli kryształów metodą bridgmana | Piece do hodowli kryształów metodą bridgmana firmy czylok | Piece do hodowli monokryształów w konfiguracji pionowej, w tyglach grafitowych lub z azotku boru. posiadają możliwość zastosowania atmosfery ochronnej w postaci gazu obojętnego lub próżni. piece pozwalają na krystalizację metali lub stopów o temperaturze topnienia do około 1100°c. istnieje możliwość krystalizacji z zarodka. | Piece umożliwiają hodowlę kryształów z czystych pierwiastków bądź stopów o temperaturze topnienia nie przekraczającej 1100°c. typowy rozmiar możliwy do osiągnięcia zależy od rodzaju materiału wsadowego oraz tygla użytego w hodowli. typowo hodowane kryształy mają średnicę nie przekraczającą 10mm i długość 120mm. hodowla odbywa się poprzez kontrolowane obniżanie temperatury reaktorze z pionowym gradientem temperatury. |  | Zewnętrzna | Aparatura udostępniania na zasadach wynikających z regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej acmin. (https://acmin.agh.edu.pl/home/acmin/5_wspolpraca/aparatura/zasady_i_koszty_korzystania_z_infrastruktury_badawczej_acmin.pdf) | Nie dotyczy | Akademickie centrum materiałów i nanotechnologii | Zakład inżynierii materiałowej | Tokarski Tomasz | Https://api.skos.agh.edu.pl/osoba/tomasz-tokarski-8130.html | (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Monokryształy
Piece rurowe | Piece rurowe | Dwa laboratoryjne piece rurowe do wygrzewania próbek w próżni lub kontrolowanej atmosferze. jeden z pieców jest wyposażony w rurę kwarcową o wymiarach przestrzeni roboczej 40x70x400 mm³, umożliwiając ciągłe wygrzewanie w temperaturze do 1000 °c. drugi piec posiada rurę kwarcową o wymiarach przestrzeni roboczej 50x90x700 mm³, umożliwiając ciągłe wygrzewanie w temperaturze do 1200 °c. oba piece posiadają programowalne regulatory temperatury. | Wygrzewanie materiałów w kontrolowanej atmosferze i przy zadanym profilu grzania. |  | Zewnętrzna | Aparatura udostępniania na zasadach wynikających z regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej acmin. (https://acmin.agh.edu.pl/home/acmin/5_wspolpraca/aparatura/zasady_i_koszty_korzystania_z_infrastruktury_badawczej_acmin.pdf) | Nie dotyczy | Akademickie centrum materiałów i nanotechnologii | Zakład materiałów funkcjonalnych i nanomagnetyzmu | Szkudlarek Aleksandra | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/aleksandra-szkudlarek-7828.html | (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Kontrola temperatury, wygrzewanie
Reometr rotacyjny physica mcr 302 firmy anton paar | Reometr rotacyjny physica mcr 302 firmy anton paar | Reometr rotacyjny physica mcr 302 firmy anton paar jest urządzeniem służącym do badania właściwości reologicznych różnorodnych materiałów. umożliwia wykonanie analiz (testów reologicznych) w warunkach stałej szybkości ścinania (css) lub stałego naprężenia ścinającego (csr). pozwala na pełne scharakteryzowanie lepkosprężystych właściwości płynów (np. krzywe płynięcia, krzywe lepkości) w szerokim zakresie temperatury. reometr rotacyjny physica mcr 302 wyposażony jest w synchroniczny silnik komutowany elektronicznie o dużej mocy, cyfrowy przyrząd wykorzystujący najnowsze technologie cyfrowego przetwarzania sygnałów (dsp), wysoce precyzyjne łożysko powietrzne z wbudowanym czujnikiem siły normalnej oraz w układ kontrolujący temperaturę w zakresie od -20 do 200 oc. innowacyjne systemy typu: toolmaster™ i trugap™ pozwalają na automatyczne rozpoznawanie układów pomiarowych i akcesoriów oraz automatyczny pomiar szczeliny. parametry techniczne łożysko powietrzne silnik komutowany elektronicznie tak maksymalny moment obrotowy 200 mnm minimalny moment (rotacja) 1 nnm minimalny moment (oscylacja) 0,5 nnm odchylenie kątowe (nastawa) od 0,05 do ∞ µrad minimalna prędkość kątowa 10-9 rad/s maksymalna prędkość kątowa 314 rad/s prędkość maksymalna 3000 jedn./min minimalna częstotliwość kątowa 10-7 rad/s maksymalna częstotliwość kątowa 628 rad/s zakres siły normalnej 0,005-50 n rozdzielczość siły normalnej 0,5 mn zakres temperatury od -20 do 200 oc | reometr rotacyjny physica mcr 302 firmy anton paar jest urządzeniem służącym do badania właściwości reologicznych różnorodnych materiałów. umożliwia wykonanie analiz (testów reologicznych) w warunkach stałej szybkości ścinania (css) lub stałego naprężenia ścinającego (csr). pozwala na pełne scharakteryzowanie lepkosprężystych właściwości płynów (np. krzywe płynięcia, krzywe lepkości) w szerokim zakresie temperatury. |  | Zewnętrzna | Aparatura udostępniania na zasadach wynikających z regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej acmin. (https://acmin.agh.edu.pl/home/acmin/5_wspolpraca/aparatura/zasady_i_koszty_korzystania_z_infrastruktury_badawczej_acmin.pdf) | Nie dotyczy | Akademickie centrum materiałów i nanotechnologii | Zakład materiałów funkcjonalnych i nanomagnetyzmu | Kmita Angelika | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/angelika-kmita-8131.html | (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Krzywa płynięcia, lepkość, reologia
Mikroskop sił atomowych sprzężony z nanoindenterem | Sprzężony układ nanoindentera z mikroskopem sił atomowych | Mikroskop sił atomowych (afm) bruker dimension icon xr to wszechstronny, niskoszumowy mikroskop pracujący w układzie skanowania sondą. maksymalny obszar skanowania wynosi 90×90 μm w zakresie poziomym i do 10 μm w zakresie pionowym. mikroskop umożliwia badanie próbek małych i dużych do średnicy 200 mm i grubości 15 mm, przez co nadaje się do obrazowania zarówno próbek laboratoryjnych, jak i przemysłowych. pomiary odbywają się w dedykowanej komorze antywibracyjnej zapewniającej dodatkową izolację akustyczną. afm wyposażony jest w system closed-loop i umożliwia wykonanie pomiarów wykorzystując najważniejsze techniki afm. ponadto mikroskop wyposażony jest w drugą głowicę skanującą – bruker hysitron triboscope, przeznaczą do obrazowania próbek twardych i równoczesnych ilościowych pomiarów twardości oraz modułu young’a (nanoindenter skanujący ostrzem berkovivch’a lub ostrzem płaskim). nanoindenter wyposażony jest dodatkowo w dynamiczny tryb pracy – nanodma. | contact i tapping mode peakforce tapping (w tym ilościowe obrazowanie fazowe qnm) lateral force microscopy lift mode (w tym wysokorozdzielcze pomiary magnetyczne mfm, elektrostatyczne efm oraz sondę kelvina kpfm) force spectroscopy torsion resonance mode piezoresponse microscopy pomiary elektryczne (c-afm, wysokorozdzielczy pf-tuna, wielokanałowy tryb data cube) | próbek stałych (moduł do 200 gpa), stopów, proszków, metali, kompozytów próbek miękkich i biologicznych w powietrzu oraz cieczach w zakresie temperatur od -35 do 250 °c próbek przewodzących magnetycznych, z ładunkiem powierzchniowym próbek w rozmiarze 200 (dł) x 200 (szer) x15 (wys) mm maksymalny obszar skanowania: 90×90 μm w poziomie i do 10 μm w pionie | Zewnętrzna | Aparatura udostępniania na zasadach wynikających z regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej acmin. (https://acmin.agh.edu.pl/home/acmin/5_wspolpraca/aparatura/zasady_i_koszty_korzystania_z_infrastruktury_badawczej_acmin.pdf) | Nie dotyczy | Akademickie centrum materiałów i nanotechnologii | Zakład nanoinżynierii powierzchni i biomateriałów | Szuwarzyński Michał | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/michal-szuwarzynski-8587.html | (pob 1) zrównoważone technologie energetyczne, odnawialne źródła energii i magazyny energii oraz zarządzanie zasobami. projektowanie, wytwarzanie, aplikacja, synergia i integracja procesów, (pob 5) materiały, technologie i procesy inspirowane naturą: biotechnologia, bioinspiracje w inżynierii i nauce o materiałach, biosensory, bioenergetyka, biokataliza, biokomputery i bioobliczenia, (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Afm, badanie powierzchni, indentacja, mikroskop, mikroskopia sił atomowych
Spektrofotometr uv-vis | Spektrofotometr uv-vis thermo scientific evolution 220 | Spektrofotometr uv-vis jest urządzeniem przeznaczonym do pomiarów absorbcji promieniowania elektromagnetycznego z zakresu widzialnego oraz bliskiego i średniego nadfioletu w próbkach ciekłych. pomiary spektrofotometryczne znajdują zastosowanie w analizie ilościowej (wyznaczanie stężeń różnych substancji organicznych i nieorganicznych), jakościowej, badaniach fizykochemicznych (np. do badań kinetycznych), a także do badań strukturalnych. będąca dodatkowym wyposażeniem spektrometru programowalna przystawka temperaturowa z ogniwem peltiera rozszerza możliwości spektrometru o wykonywanie pomiarów w precyzyjnie ustalonych temperaturach z zakresu 0-110oc, a także badanie zależności temperaturowych. na wyposażeniu znajduje się przystawka do spektrofotometrycznych pomiarów odbiciowych. zakres długości fali: 190 – 1100nm odstęp zbierania danych: 10, 5, 2, 1.0, 0.5, 0.2, 0.1nm źródło światła: ksenonowa lampa błyskowa typ detektora: podwójna fotodioda krzemowa układ optyczny: dwuwiązkowy, z osobnymi pozycjami dla próbki i odnośnika, monochromator typu czernego-turnera, geometria wiązki dopasowywana do zastosowania dokładność fotometryczna1a: ±0.006a, 2a: ±0.010a, mierzona przy 440nm za pomocą filtra neutralnego spójnego z nist zakres wyświetlany-0.3 to 4.0a tryby pomiaru: absorbancja, % transmitancji, % reflektancji, kubelka-munk, log (1/r), log (abs), abs*czynnik, intensywność dokładność długości fali: ±0.5nm (dla linii rtęci 541.9 i 546.1nm), ±0.8nm (w pełnym zakresie roboczym – 190 to 1100nm) | Spektrofotometr uv-vis umożliwia dokonywanie pomiarów ilościowych, kinetycznych, punktowych oraz wykonywanie widm w całym zakresie spektralnym (190-1100nm). dzięki przestawce temperaturowej możliwe są pomiary w różnych temperaturach w zaktesie 0-110oc. możliwość badania próbek stałych (cienkich warstw) metodą odbiciową. |  | Zewnętrzna | Aparatura udostępniania na zasadach wynikających z regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej acmin. (https://acmin.agh.edu.pl/home/acmin/5_wspolpraca/aparatura/zasady_i_koszty_korzystania_z_infrastruktury_badawczej_acmin.pdf) | Nie dotyczy | Akademickie centrum materiałów i nanotechnologii | Zakład nanoinżynierii powierzchni i biomateriałów | Lachowicz Dorota | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/dorota-lachowicz-7816.html | (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Absorbancja, uv-vis
Inkubator co2 | Inkubator co2 | Inkubator z dozowaniem co2 do hodowli komórek (astec, japonia). inkubator wyposażony jest w płaszcz powietrzny kontrolujący temperaturę w zakresie co najmniej +5 do 50 °c, filtr przeciwkurzowy, czujnik podczerwieni ir oraz automatyczną kalibrację co2. posiada funkcję dekontaminacji gorącym powietrzem w zakresie temperatur 60 °c – 140 °c oraz zakres kontroli co2 0% – 20%. | Hodowla komórkowa in vitro w temperaturze 37 oc w wilgotnej atmosferze z 5% co2. |  | Zewnętrzna | Aparatura udostępniania na zasadach wynikających z regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej acmin. (https://acmin.agh.edu.pl/home/acmin/5_wspolpraca/aparatura/zasady_i_koszty_korzystania_z_infrastruktury_badawczej_acmin.pdf) | Nie dotyczy | Akademickie centrum materiałów i nanotechnologii | Zakład nanoinżynierii powierzchni i biomateriałów | Wytrwał Magdalena | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/magdalena-wytrwal-7869.html | (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Hodowla komórek
Mikroskop fluorescencyjny odwrócony z kamerą cyfrową | Mikroskop fluorescencyjny odwrócony z kamerą cyfrową (axio vert.a1, carl zeiss) | Mikroskop fluorescencyjny odwrócony z kamerą cyfrową (axio vert.a1, carl zeiss). modułowa budowa umożliwia zastosowanie wielu technik obserwacji, od jasnego i ciemnego pola poprzez kontrast fazowy, kontrast nomarskiego (dic), plasdic i epi-fluorescencję. obiektywy w jakie jest wyposażony mikroskop są następujące: 10x / apertura 0.25, long distance, planachromatyczny 20x / apertura 0.35, long distance, planachromatyczny 40x / apertura 1.30, fluorytowy, o rozszerzonej transmisji w uv i ir, immersja olejowa 63x / apertura 1.25, semiplanapochromatyczny, immersja olejowa w obiektywach 10x, 20x kontrast nomarskiego przystosowany do pracy z plastikowymi naczynkami hodowlanymi. półprzewodnikowe źródło światła colibri 7, 4-kanałowe źródło światła fluorescencyjnego rgb-uv ze zintegrowaną jednostką sterującą do ciągłej regulacji jasności. mikroskop jest wyposażony w 4 półprzewodnikowe lampy led: czerwoną (630nm) do wzbudzenia cy5, alexa 631, toto-3 i podobnych barwników zieloną (555nm) do wzbudzenia cy3, tritc, dsred i podobnych barwników niebieską (475nm) do wzbudzenia egfp, fluo4, fitc i podobnych barwników uv (385nm) do wzbudzenia dapi, alexa 405, hoechst 33258 i podobnych barwników. | Kompaktowy odwrócony mikroskop idealny do rutynowych badań. ten system jest skonfigurowany do jasnego pola światła przechodzącego, kontrastu fazowego i epifluorescencji (470 nm). |  | Zewnętrzna | Aparatura udostępniania na zasadach wynikających z regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej acmin. (https://acmin.agh.edu.pl/home/acmin/5_wspolpraca/aparatura/zasady_i_koszty_korzystania_z_infrastruktury_badawczej_acmin.pdf) | Nie dotyczy | Akademickie centrum materiałów i nanotechnologii | Zakład nanoinżynierii powierzchni i biomateriałów | Wytrwał Magdalena | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/magdalena-wytrwal-7869.html | (pob 4) rozwiązania techniczne: od badań podstawowych, przez modelowanie i projektowanie, aż do prototypów. zastosowania narzędzi matematyki, informatyki i elektroniki w problemach skali makro, mikro i nano, (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Mikroskop fluorescencyjny, mikroskop optyczny, wizualizacja próbek
Liofilizator | Liofilizator | Liofilizator (martin christ gefriertrocknungsanlagen gmbh – niemcy, alpha) służy do łagodnego suszenia produktów. opiera się na fizycznym zjawisku sublimacji, tzn. bezpośredniego przechodzenia rozpuszczalnika ze stanu stałego w stan gazowy. proces ten eliminuje większość zmian enzymatycznych, bakteryjnych czy chemicznych zachodzących przy standardowym suszeniu produktów. | Zastosowanie w suszeniu materiałów: biologicznych, żywności, produktów farmakologicznych, osadów, produktów chemicznych, materiałów archeologicznych. |  | Zewnętrzna | Aparatura udostępniania na zasadach wynikających z regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej acmin. (https://acmin.agh.edu.pl/home/acmin/5_wspolpraca/aparatura/zasady_i_koszty_korzystania_z_infrastruktury_badawczej_acmin.pdf) | Nie dotyczy | Akademickie centrum materiałów i nanotechnologii | Zakład nanoinżynierii powierzchni i biomateriałów | Wytrwał Magdalena | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/magdalena-wytrwal-7869.html | (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Suszenie
Zetasizer wraz z układem titrującym i celką do pomiaru potencjału zeta na ciele stałym | Zetasizer nano zs | Zetasizer nano zs (malvern instruments ltd., worcestershire, uk) to urządzenie służące do charakterystyki takich materiałów jak nanocząstki, koloidy, białka, liposomy czy mikroemulsje. analizator pozwala na uzyskanie parametrów fizykochemicznych: wielkość cząstek, masa cząsteczkowa i potencjał zeta. urządzenie to wykorzystuje szeroko stosowane techniki, takie jak: dynamiczne rozpraszanie światła, elektroforetyczne rozpraszanie światła i statyczne rozpraszanie światła do pełnej analizy układów rozproszonych o wymiarach nanometrycznych. zetasizer doposażony jest w autotitrator mpt-2 i odgazowywacz. służy on do automatycznego wykonywania pomiarów wielkości cząstek/potencjału zeta w funkcji ph, przewodnictwa czy stężenia dodatku. autotitrator jest wyposażony w elektrodę szklaną do pomiaru ph i umożliwia dozowanie do trzech titrantów w jednym eksperymencie. dysponujemy także celką do pomiaru potencjału zeta ciał stałych. celka umożliwia pomiar potencjału zeta płaskich powierzchni, takich jak papier filtracyjny, krzemionka, polimery i kości, przy użyciu standardowego systemu zetasizer nano. charakterystyka powierzchni i interfejsów ma kluczowe znaczenie w wielu gałęziach przemysłu, w tym w produktach konsumenckich, specjalistycznych chemikaliach, farmaceutykach i naukach przyrodniczych. w każdym z tych obszarów oddziaływanie cząsteczek roztworu z powierzchniami może wpływać na właściwości materiału końcowego produktu. | Nanocząstki, koloidy, białka, liposomy, mikroemulsje, etc. | Parametry fizykochemiczne: wielkość cząstek, masa cząsteczkowa i potencjał zeta. | Zewnętrzna | Aparatura udostępniania na zasadach wynikających z regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej acmin. (https://acmin.agh.edu.pl/home/acmin/5_wspolpraca/aparatura/zasady_i_koszty_korzystania_z_infrastruktury_badawczej_acmin.pdf) | Nie dotyczy | Akademickie centrum materiałów i nanotechnologii | Zakład nanoinżynierii powierzchni i biomateriałów | Wytrwał Magdalena | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/magdalena-wytrwal-7869.html | (pob 4) rozwiązania techniczne: od badań podstawowych, przez modelowanie i projektowanie, aż do prototypów. zastosowania narzędzi matematyki, informatyki i elektroniki w problemach skali makro, mikro i nano, (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Nanocząstki, rozmiar, zeta potencjał
Stanowisko do pomiaru oporu cienkich warstw metodą czteropunktową w zewnętrznym polu magnetycznym | Stanowisko do pomiaru oporu cienkich warstw metodą czteropunktową w zewnętrznym polu magnetycznym | Urządzenie nanometer 1.0 umożliwia pomiar oporu i charakterystykę prądowo-napieciową cienkich warstw metodą czteropunktową w zakresie od mohm do mohm. możliwe jest również pomiar magnetooporu, poprzez przyłożenie małego pola magnetycznego 50 mt. | System nanometer może być używany do ogólnych pomiarów rezystywności przeznaczony głównie do nanoprzewodów i nanowarstw. przykłada prąd elektryczny i do próbki w konfiguracji z czterema elektrodami i dokonuje pomiarów generowane napięcie v. opór r jest następnie określany z prawa ohma: r = v/i. rezystancję próbki można zmierzyć w zewnętrznym polu magnetycznym lub w określonych temperaturach. | Maksymalny prąd: imax = 100 ma zakresy prądu: 100 ma, 10 ma, 1 ma, 100 μa, 10 μa, 1 μa, 100 na, 10 na zakres pomiarów rezystancji: [1mohm do 1gohm] zakresy napięć: 2 v, 1 v, 0,5 v, 0,25 v, 0,125 v, 1/16 v, 1/32 v. najwyższa możliwa rozdzielczość napięcia: 2 nv zakres prądu magnesu: -0,5 a do 0,5 a zakres prądu grzałki: -100 ma do 100 ma | Zewnętrzna | Aparatura udostępniania na zasadach wynikających z regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej acmin. (https://acmin.agh.edu.pl/home/acmin/5_wspolpraca/aparatura/zasady_i_koszty_korzystania_z_infrastruktury_badawczej_acmin.pdf) | Nie dotyczy | Akademickie centrum materiałów i nanotechnologii | Zakład materiałów funkcjonalnych i nanomagnetyzmu | Szkudlarek Aleksandra | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/aleksandra-szkudlarek-7828.html | (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Oporność, właściwości cienkich warstw
Czytnik płytek wielodołkowych (infinite m nano, tecan) | Czytnik płytek wielodołkowych (infinite m nano, tecan) | Czytnik płytek wielodołkowych (infinite m nano, tecan). urządzenie wyposażone jest w dwa monochromatory (ksenonowa lampa uv) do wzbudzenia pozwalające na wykonanie pełnego skanu absorbancji, moduł odczytu absorbancji w zakresie 230-1000 nm z możliwością wyboru długości fali co 1 nm. dodatkowo posiada wbudowaną wytrząsarkę z regulacją kierunku i szybkości wytrząsania oraz inkubator z zakresem temp. od +5 od temp. pokojowej do 42 °c. czytnik umożliwia wykonanie pomiarów absorbancji z płytek w zakresie 6-384 dołków, z różnych miejsc dołka, z funkcją wielokrotnych odczytów. czytnik sterowany jest z dwóch oprogramowań icontroltm oraz magellan™. program magellan™ ma umożliwić sterowania urządzeniem oraz zawierać gotowe protokoły aplikacyjne: testy immunologiczne, pomiar ilościowy dna/rna, pomiar ilościowy białka, kinetyczne oznaczanie reakcji enzymatycznych, pomiar cytotoksyczności i żywotności komórek, ilościowe oznaczenie produktów pcr, oznaczenie wewnątrzkomórkowego wapnia, możliwość prowadzenia zarówno pomiarów statycznych jak i kinetycznych, możliwość wykreślania krzywej wzorcowej i przenoszenia uzyskanych wyników do arkusza kalkulacyjnego (excel), możliwość zaprogramowania stałych, powtarzalnych protokołów pomiarowych. | Czytnik absorbancji płytek z możliwością rozbudowy, zapewniający czułe wyniki testów elisa i oznaczeń ilościowych kwasów nukleinowych lub białek o małej objętości. zautomatyzowana korekcja długości drogi optycznej i płytka nanoquant o małej objętości dostarczają każdego dnia bardzo precyzyjne wyniki, niezależnie od objętości próbek. |  | Zewnętrzna | Aparatura udostępniania na zasadach wynikających z regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej acmin. (https://acmin.agh.edu.pl/home/acmin/5_wspolpraca/aparatura/zasady_i_koszty_korzystania_z_infrastruktury_badawczej_acmin.pdf) | Nie dotyczy | Akademickie centrum materiałów i nanotechnologii | Zakład nanoinżynierii powierzchni i biomateriałów | Wytrwał Magdalena | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/magdalena-wytrwal-7869.html | (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Absorbancja, elisa, uv-vis
Oczyszczarka plazmowa harrick pdc-32g plasma cleaner | Harrick pdc-32g plasma cleaner | Plasma cleaner służy do oczyszczania powierzchni próbek z zanieczyszczeń pochodzenia organicznego lub do aktywacji powierzchni. urządzenie pozwala na zastosowanie tlenu lub argonu oraz ich mieszaniny do wytwarzania plazmy, zapewniając kontrolę dozowania gazów do komory. zastosowanie pompy próżniowej typu dry oxygen pozwala na generowanie czystej plazmy tlenowej. | Układ jest wykorzystywany do preparatyki próbek. rozmiar komory: tuba szerokości 3 cali i 6.5 cala długości maksymalna moc plazmy rf 18 w. |  | Zewnętrzna | Aparatura udostępniania na zasadach wynikających z regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej acmin. (https://acmin.agh.edu.pl/home/acmin/5_wspolpraca/aparatura/zasady_i_koszty_korzystania_z_infrastruktury_badawczej_acmin.pdf) | Nie dotyczy | Akademickie centrum materiałów i nanotechnologii | Zakład materiałów funkcjonalnych i nanomagnetyzmu | Szkudlarek Aleksandra | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/aleksandra-szkudlarek-7828.html | (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Aktywacja powierzchni, cienkie warstwy, oczyszczanie, plazma
Komora laminarna | Komora laminarna | Komora laminarna (nuaire, labgard – nu-543 – ii klasa bezpieczeństwa) hodowla tkanek i komórek w jałowych warunkach właściwości: system cyrkulacji powietrza z jedną dmuchawą: 30% wyrzut / 70% recyrkulacja; system hepex™ przeciwdziałający rozszczelnieniu komory; dwa duże filtry absolutne hepa – obszaru pracy i wylotowy o efektywności 99,997%; czas życia filtrów 5 lat i 14 000 godzin pracy. posiadane certyfikaty bezpieczeństwa mikrobiologicznego en12469, nsf/ansi 49. certyfikat jakości i zgodności iso9001, ce, ul. | Praca w warunkach sterylnych. |  | Zewnętrzna | Aparatura udostępniania na zasadach wynikających z regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej acmin. (https://acmin.agh.edu.pl/home/acmin/5_wspolpraca/aparatura/zasady_i_koszty_korzystania_z_infrastruktury_badawczej_acmin.pdf) | Nie dotyczy | Akademickie centrum materiałów i nanotechnologii | Zakład nanoinżynierii powierzchni i biomateriałów | Wytrwał Magdalena | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/magdalena-wytrwal-7869.html | (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Hodowla komórek, warunki sterylne
Versalab ppms – system do badań właściwości fizyko-chemicznych materiałów z układem chłodzenia w obiegu zamkniętym | Quantum design ppms® versalab® | System quantum design ppms versalab - to wszechstronne narzędzie do badań właściwości fizykochemicznych materiałów – od cienkich warstw po polikrystaliczne próbki i nanostruktury. umożliwia pomiary w zakresie temperatur od 50 do 400 k oraz przy użyciu pola magnetycznego do 3 t. urządzenie wyposażone jest w szereg modułów pomiarowych: magnetometr wibracyjny (vsm) – umożliwia statyczny pomiar podatności magnetycznej w funkcji temperatury lub pola. magnetometr ac - umożliwia dynamiczny pomiar podatności magnetycznez modulacją ac pola magnetycznego, co pozwala mierzyć małe wartości podatności, szczególnie istotne w przypadku charakterystyki nadprzewodników. magnetometr torsyjny (torque magnetometry) – służy do analizy anizotropii magnetycznej poprzez pomiar momentu siły działającego na próbkę w polu magnetycznym. metoda ta znajduje zastosowanie zwłaszcza w badaniu cienkich warstw i małych kryształów o nieregularnej strukturze. moduł przewodnictwa elektrycznego (eto) – umożliwia pomiar transportowu elektrycznego (ac/dc) w funkcji temperatury i pola mangetycznego za pomocą konfiguracji czteropunktowej, dla próbek o niższej rezystancji (od 10 μω do 10 mω) oraz dwupunktową (od 2mω do 5 gω), z wykorzystaniem czułej detekcji typu lock-in. pomiary oporności prądu stałego (dc) możliwe są jednocześnie na trzech kanałach. w standardowej konfiguracji czteropunktowej można mierzyć rezystancję w zakresie od 10 μω do 5 mω, przy czym źródłowy prąd mieści się w przedziale od 2 na do 8 ma. | System ppms versalab umożliwa m.in. następujące pomiary: namagnesowanie metodą vsm, co pozwala określić moment magnetyczny w funkcji temperatury i pola. anizotropię magnetyczną cienkich warstw za pomocą magnetometrii torsyjnej. podatność magnetyczną w polu stałym (dc) lub zmiennym (ac) lub w polu zmiennym, przewodnictwo elektryczne metodą 4- oraz 2- punktową. | Próbki (m.in. cienkie warstwy, materiały lite, nanoproszki) o wymiarach liniowych 1-10 mm - w zależności od wyboru opcji. | Zewnętrzna | Szczegóły dotyczące zasad udsotępniania aparatury dostępne są w pliku: https://acmin.agh.edu.pl/home/acmin/5_wspolpraca/aparatura/zasady_i_koszty_korzystania_z_infrastruktury_badawczej_acmin.pdf | Nie dotyczy | Akademickie centrum materiałów i nanotechnologii | Zakład materiałów funkcjonalnych i nanomagnetyzmu | Stępień Joanna | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/joanna-stepien-8377.html | (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Magnetometria torsyjna, magnetoopór, poddatność magnetyczna, transport elektryczny, wibracyjna magnetometria
Walcarka duo 11" | Walcarka duo 11" | Półprzemysłowa walcarka do walcowania na gorąco w układzie nawrotnym. urządzenie wyposażone w walce o długości beczki 600mm i średnicach w zakresie ø 280-348 mm. pozwala walcować wyroby płaskie o grubościach do 100 mm. napęd walcarki stanowi silink 132 kw. pozwala on osiągnąć maksymalny moment walcowania 60 knm (30knm na walec). maksymalna dopuszczalna siła nasiku na walce to 1000 kn w osi walcowania oraz 700 kn poza osią. maksymalna liniowa prędkość walcowania to 0,38m/s. urządzenie wyposażone jest w system rejestracji danych, który pozwala na rejestrację siły nacisku na oba czopy walca górnego, moment walcowania na silniku, rejestrację prędkości obrotowej oraz rejestrację temperatury na wejściu i na wyjściu z kotliny odkształcenia. pomiar temperatury jest realizowany za pomocą pirometrów. urządzenie oprzyrządowane w stolik podawczy do walcowania wyrobów płaskich oraz w aparaty podawcze do walcowania wyrobów długich. piece grzewcze będące częścią gniazda walcowniczego znajdują się po obu stronach klatki walcowniczej i pozwalają na osiągnięcie maksymalnej temperatury odpowiednio 1350 oraz 1200 °c. | Walcarka pozwala na prowadzenie badań w zakresie walcowania na gorąco wyrobów płaskich oraz wyrobów długich. urządzenie oprzyrządowane w stolik podawczy do walcowania wyrobów płaskich oraz w aparaty podawcze do walcowania wyrobów długich. piece grzewcze będące częścią gniazda walcowniczego znajdują się po obu stronach klatki walcowniczej i pozwalają na osiągnięcie maksymalnej temperatury odpowiednio 1350 oraz 1200 °c. | Urządzenie wyposażone jest w system rejestracji danych, który pozwala na rejestrację siły nacisku na oba czopy walca górnego, moment walcowania na silniku, rejestracje prędkości obrotowej oraz rejestrację temperatury na wejściu i na wyjściu z kotliny odkształcenia. pomiar temperatury jest realizowany za pomocą pirometrów. | Zewnętrzna | Badania wykonywane przez przeszkolonych pracowników badawczych po uprzednim uzgodnieniu terminu i zakresu prac. | Nie dotyczy | Wydział inżynierii metali i informatyki przemysłowej | Cieplno – mechaniczna przeróbka plastyczna metali, http://www.tmpm.agh.edu.pl | Błoniarz Remigiusz | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/remigiusz-bloniarz-9380.html | (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Walcowanie wyrobów długich, walcowanie wyrobów płaskich, walcownanie na gorąco
Mieszarka wysokoobrotowa | Mieszarka wysokoobrotowa dac 150.1 fyz firmy speed-mixer | Urządzenie służy do szybkiego mieszania i rozdrabniania materiałów. zawiesiny mogą być jednorodnie wymieszane w ciągu kilku sekund. | Czas mieszania: 5 - 60 s. prędkość mieszania: 300 – 3500 obr/min. |  | Zewnętrzna | Aparatura udostępniania na zasadach wynikających z regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej acmin. (https://acmin.agh.edu.pl/home/acmin/5_wspolpraca/aparatura/zasady_i_koszty_korzystania_z_infrastruktury_badawczej_acmin.pdf) | Nie dotyczy | Akademickie centrum materiałów i nanotechnologii | Zakład materiałów funkcjonalnych i nanomagnetyzmu | Berent Katarzyna | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/katarzyna-berent-7827.html | (pob 1) zrównoważone technologie energetyczne, odnawialne źródła energii i magazyny energii oraz zarządzanie zasobami. projektowanie, wytwarzanie, aplikacja, synergia i integracja procesów, (pob 5) materiały, technologie i procesy inspirowane naturą: biotechnologia, bioinspiracje w inżynierii i nauce o materiałach, biosensory, bioenergetyka, biokataliza, biokomputery i bioobliczenia, (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Mieszarka, mieszarka wysokoobrotowa
Młynek miksujący | Młynek miksujący mm 400 firmy retsch | Młynek miksujący mm 400 to wielozadaniowe urządzenie przeznaczone do mielenia na sucho i mokro małych objętości do 2 x 20 ml. miesza i homogenizuje proszki i zawiesiny z częstotliwością 30 hz w ciągu kilku sekund. | Umożliwia jednorazowe rozdrabnianie próbki o objętości 2 x 20 ml. częstotliwość maksymalna 30 hz. |  | Zewnętrzna | Aparatura udostępniania na zasadach wynikających z regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej acmin. (https://acmin.agh.edu.pl/home/acmin/5_wspolpraca/aparatura/zasady_i_koszty_korzystania_z_infrastruktury_badawczej_acmin.pdf) | Nie dotyczy | Akademickie centrum materiałów i nanotechnologii | Zakład materiałów funkcjonalnych i nanomagnetyzmu | Berent Katarzyna | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/katarzyna-berent-7827.html | (pob 1) zrównoważone technologie energetyczne, odnawialne źródła energii i magazyny energii oraz zarządzanie zasobami. projektowanie, wytwarzanie, aplikacja, synergia i integracja procesów, (pob 5) materiały, technologie i procesy inspirowane naturą: biotechnologia, bioinspiracje w inżynierii i nauce o materiałach, biosensory, bioenergetyka, biokataliza, biokomputery i bioobliczenia, (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Młyn miksujący, młyn wibracyjny, młynek miksujący, młynek wibracyjny, rozdrabnianie
Myjka ultradźwiękowa | Myjka ultradźwiękowa branson 5510 | Urządzenie służy do skutecznego i precyzyjnego czyszczenia różnorodnych przedmiotów. myjka posiada możliwość regulacji amplitudy drgań, temperatury oraz posiada programator czasowy. | Maksymalna częstotliwość ultradźwięków: 40 khz. maksymalna temperatura pracy: 70ºc. |  | Zewnętrzna | Aparatura udostępniania na zasadach wynikających z regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej acmin. (https://acmin.agh.edu.pl/home/acmin/5_wspolpraca/aparatura/zasady_i_koszty_korzystania_z_infrastruktury_badawczej_acmin.pdf) | Nie dotyczy | Akademickie centrum materiałów i nanotechnologii | Zakład materiałów funkcjonalnych i nanomagnetyzmu | Berent Katarzyna | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/katarzyna-berent-7827.html | (pob 1) zrównoważone technologie energetyczne, odnawialne źródła energii i magazyny energii oraz zarządzanie zasobami. projektowanie, wytwarzanie, aplikacja, synergia i integracja procesów, (pob 5) materiały, technologie i procesy inspirowane naturą: biotechnologia, bioinspiracje w inżynierii i nauce o materiałach, biosensory, bioenergetyka, biokataliza, biokomputery i bioobliczenia, (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Myjka ultradźwiękowa
Elektroprzędzarka z kontrolą klimatu – ske research equipment | Samodzielny system igłowy ef300 - ske research equipment | • napięcie maks.: +/- 40 kv • zakres regulacji klimatu: temperatura 20-40 °c i wilgotność względna 20-65% • 2 pompy podające roztwory polimerowe trzy rodzaje dyszy: • dysza standardowa – pojedyncza igła • dysza podwójna • dysza współosiowa kolektory: • 6 różnych bębnów obrotowych o średnicy od 1 cm do 18 cm. • prędkość obrotowa kolektora: 1 – 1500 obr./min. | Urządzenie pozwala na produkcję włókien polimerowych w skali nano- do mikro- w procesie elektroprzędzenia. komora jest wyposażona w klimatyzację. zapewnia stabilne i powtarzalne warunki środowiskowe dzięki regulacji temperatury i wilgotności względnej wewnątrz komory. | Nie dotyczy. | Zewnętrzna | Do ustalenia z kierownikiem zespołu badawczego. | Nie dotyczy | Wydział inżynierii metali i informatyki przemysłowej | Grupa badawcza elektroprzędzenia polimerów | Stachewicz Urszula | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/urszula-stachewicz-7916.html | (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Elektoprzędzenie, membrany, włókna polimerowe
Suszarka w punkcie krytycznym | Suszarka w punkcie krytycznym leica em cpd300 | Suszarka w punkcie krytycznym co2 umożliwia kontrolowane suszenie próbek do zastosowań biologicznych i przemysłowych. suszy próbki takie jak aerożele, pyłki, tkanki, rośliny, owady itp., a także próbki przemysłowe, takie jak mikrosystemy elektromechaniczne (mems). | Urządzenie pozwala na suszenie w zautomatyzowanym i kontrolowanym procesie z rozpuszczalników organicznych: etanolu (99,8%) i acetonu. |  | Zewnętrzna | Aparatura udostępniania na zasadach wynikających z regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej acmin. (https://acmin.agh.edu.pl/home/acmin/5_wspolpraca/aparatura/zasady_i_koszty_korzystania_z_infrastruktury_badawczej_acmin.pdf) | Nie dotyczy | Zakład nanoinżynierii powierzchni i biomateriałów | Zakład nanoinżynierii powierzchni i biomateriałów | Lachowicz Dorota | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/dorota-lachowicz-7816.html | (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Aerożele, próbki biologiczne na sem, suszenie nadkrytyczne
Analizator sdt q600 firmy ta instruments | Analizator sdt q600 firmy ta instruments | Analizator różnicowej kalorymetrii skaningowej dsc i termograwimetrii tg. | System pozwala na równoczesną analizę tg/dsc. badanie zmian masy próbki oraz towarzyszących efektów cieplnych zachodzących w trakcie dynamicznego ogrzewania/chłodzenia próbki i/lub w warunkach izotermicznych w atmosferze statycznej, dynamicznej, obojętnej, utleniającej lub redukcyjnej. tg/dsc: 25-1500°c warunki: statyczne, dynamiczne; atmosfera: obojętna, utleniająca, redukcyjna. analiza jakościowa i ilościowa uwalnianych gazów (tg/dsc-ms). | Parametry pracy wielkość próbki do 200 mg temperatura pracy do 1500°c szybkość grzania od 0.1 do 100°c/min czułość 0.1 µg termopara: platyna/platyna-rod czułość dta 0.001°c dokładność kalorymetryczna ±2% atmosfera: obojętna, redukująca, utleniająca | Zewnętrzna | Aparatura udostępniania na zasadach wynikających z regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej acmin. (https://acmin.agh.edu.pl/home/acmin/5_wspolpraca/aparatura/zasady_i_koszty_korzystania_z_infrastruktury_badawczej_acmin.pdf) | Nie dotyczy | Akademickie centrum materiałów i nanotechnologii | Zakład materiałów funkcjonalnych i nanomagnetyzmu | Kmita Angelika | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/angelika-kmita-8131.html | (pob 1) zrównoważone technologie energetyczne, odnawialne źródła energii i magazyny energii oraz zarządzanie zasobami. projektowanie, wytwarzanie, aplikacja, synergia i integracja procesów, (pob 5) materiały, technologie i procesy inspirowane naturą: biotechnologia, bioinspiracje w inżynierii i nauce o materiałach, biosensory, bioenergetyka, biokataliza, biokomputery i bioobliczenia, (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Analiza termiczna, badania wysokotemperaturowe, dsc, kalorymetria różnicowa, tg
Piec wysokotemperaturowy 2200°c | Wysokotemperaturowy piec grafitowy vht 8/22-gr firmy nabatherm | Piec umożliwia uzyskiwanie wysokich temperatur przy wykorzystaniu grzałek grafitowych. urządzenie przeznaczone jest do wykonywania obróbki cieplnej w wysokich temperaturach jak również w ograniczonym zakresie przetapianie materiałów. proces prowadzony jest w szczelnej, chłodzonej woda komorze w niskiej próżni (uzyskanej przy użyciu pompy rotacyjnej) podciśnieniu, gazie obojętnym lub z użyciem gazów reakcyjnych. urządzenie wyposażone jest w rotametr co umożliwia kontrolę przepływu gazu. możliwości urządzenia: temperatura pracy: 350°c - 2200°c możliwość programowania charakterystyk temperaturowa-czasowych. | Wyknonywanie wysoko temperaturowej obróbki cieplnej materiałów. przetapianie materiałów. |  | Zewnętrzna | Aparatura udostępniania na zasadach wynikających z regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej acmin. (https://acmin.agh.edu.pl/home/acmin/5_wspolpraca/aparatura/zasady_i_koszty_korzystania_z_infrastruktury_badawczej_acmin.pdf) | Nie dotyczy | Akademickie centrum materiałów i nanotechnologii | Zakład inżynierii materiałowej | Tokarski Tomasz | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/tomasz-tokarski-8130.html | (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Obróbka cieplna
Piec wysokotemperaturowy 1750°c do wypalania ceramiki | Piec wysokotemperaturowy do 1750°c firmy kepka group | Urządzenie znajduje zastosowanie w wypalaniu i spiekaniu różnego rodzaju ceramiki. piec posiada automatycznie zamykany stół roboczy z windą, co pozwala na łatwiejszy załadunek wsadu od dołu. grzanie realizowane jest oporowo przy wykorzystaniu elementów termoelektrycznych typu super-kanthal. piec wyposażony jest w termoparę sterującą grzaniem oraz termoparę kontrolną. urządzenie może pracować w atmosferze argonu lub azotu i jest wyposażone w precyzyjny układ podawania gazów ochronnych. możliwości urządzenia: temperatura pracy: do 1750c moc pieca: 14kw możliwość programowania charakterystyk temperaturowa-czasowych. | Wypalanie ceramiki wg zaprogramowanych charakterystyk. prowadzenie procesów obróbki cieplnej. |  | Zewnętrzna | Aparatura udostępniania na zasadach wynikających z regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej acmin. (https://acmin.agh.edu.pl/home/acmin/5_wspolpraca/aparatura/zasady_i_koszty_korzystania_z_infrastruktury_badawczej_acmin.pdf) | Nie dotyczy | Akademickie centrum materiałów i nanotechnologii | Zakład inżynierii materiałowej | Tokarski Tomasz | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/tomasz-tokarski-8130.html | (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Obróka cieplna, wypalanie ceramiki
Piec indukcyjny “copper boat” | Piec indukcyjny “copper boat” firmy edmund buehler | Urządzenie służy do syntezy materiałów przewodzących w wyniku nagrzewania indukcyjnego składników na miedzianej, chłodzonej wodą „łódce” , umieszczonej w rurze kwarcowej. zestaw pomp próżniowych (rotacyjna olejowa oraz turbomolekularna) umożliwia pracę w wysokiej próżni lub w atmosferze gazu obojętnego. wsad umieszczony na chłodzonym miedzianym podłożu grzany jest indukcyjnie przy zastosowaniu generatora o wysokiej częstotliwości. parametry urządzenia: maksymalna masa materiału wsadowego: 20g zakres temperatur do 1800°c osiągana próżnia 10-2 - 10-5 mbar maksymalna moc pieca 12kw częstotliwość generatora indukcyjnego 70khz do 150khz | Możliwość uzyskiwania niewielkich próbek stopów metali, bądź ich przetapiania. metoda charakteryzuje się możliwością przetopienia stopu z brakiem zanieczyszczenia ze strony materiału tygla. |  | Zewnętrzna | Aparatura udostępniania na zasadach wynikających z regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej acmin. (https://acmin.agh.edu.pl/home/acmin/5_wspolpraca/aparatura/zasady_i_koszty_korzystania_z_infrastruktury_badawczej_acmin.pdf) | Nie dotyczy | Akademickie centrum materiałów i nanotechnologii | Zakład inżynierii materiałowej | Tokarski Tomasz | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/tomasz-tokarski-8130.html | (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Stopy metali, topienie indukcyjne
Urządzenie do szybkiej krystalizacji metodą odlewania na koło | Urządzenie do szybkiej krystalizacji firmy edmund buehler | Urządzenie służy do odlewania strugi ciekłego metalu roztopionego indukcyjnie na wirującymiedziany bęben. pozwala uzyskać materiały metaliczne o strukturze amorficznej (szkła metaliczne) lub przechłodzone stopy metali w postaci taśm. urządzenie posiada miedziany bęben o średnicy 250 mm i wyposażone jest wysokoczęstotliwościowy generator o mocy 12 kw. urządzenie umożliwia odlewanie cienkich taśm w próżni lub przy obniżonym ciśnieniu przy zastosowaniu zestaw pomp rotacyjnej i turbo-molekularnej. temperatura odlewanego metalu kontrolowana jest poprzez pirometr. typowe stosowane tygle wykonane są z kwarcu, grafitu bądź też azotku boru. podstawowe parametry urządzenia: maksymalna prędkość liniowa: 60 m/s osiągana próżnia: 6-10 mbar maksymalna waga wsadu: 60 g moc generatora: 12 kw pomiar temperatury w zakresie: 900-3000°c typowewymiary taśmy: grubość 20-100 µm, szerokość: 1-25 mm | Mozliwość szubkiej krystalizacji stopów metali do postaci cienkich wstążek. uzyskiwanie materiałów nonkrystalicznych bądź amorficznych. |  | Zewnętrzna | Aparatura udostępniania na zasadach wynikających z regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej acmin. (https://acmin.agh.edu.pl/home/acmin/5_wspolpraca/aparatura/zasady_i_koszty_korzystania_z_infrastruktury_badawczej_acmin.pdf) | Nie dotyczy | Akademickie centrum materiałów i nanotechnologii | Zakład inżynierii materiałowej | Tokarski Tomasz | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/tomasz-tokarski-8130.html | (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Materiały amorficzne, szybka krystalizacja
Twardościomierz tukon 2500 | Twardościomierz tukon 2500 firmy wilson-hardness | Urządzenie umożliwia pomiary twardości oraz mikro twardości metodą vickersa oraz knoopa. twardościomierz wyposażony jest w zmotoryzowany stolik oraz kamerę cyfrową co umożliwia automatyczne realizowanie pojedynczych pomiarów jak również wykonywanie wielu pomiarów w zdefiniowanych koordynatach (np. tryb mapowania twardości powierzchni). parametry urządzenia: zakres obciążeń: 10 g – 50 kg typ wgłębnika: vickers, knoop | Pomiary twardości i mikrotwardości przy wykorzystaniu metody vickersa bądź knoopa. |  | Zewnętrzna | Aparatura udostępniania na zasadach wynikających z regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej acmin. (https://acmin.agh.edu.pl/home/acmin/5_wspolpraca/aparatura/zasady_i_koszty_korzystania_z_infrastruktury_badawczej_acmin.pdf) | Nie dotyczy | Akademickie centrum materiałów i nanotechnologii | Zakład inżynierii materiałowej | Tokarski Tomasz | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/tomasz-tokarski-8130.html | (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Pomiar twardości
Twardościomierz tukon 1202 | Twardościomierz tukon 1202 firmy wilson-hardness | Urządzenie umożliwia pomiary twardości oraz mikro twardości metodą vickersa. twardościomierz wyposażony w manualny stolik z przesuwem śrubami mikrometrycznymi. pomiar wielkości odcisku dokonywany jest manualnie w okularze mikroskopu. pomiary rejestrowane są w urządzeniu co umożliwia obliczenie podstawowych parametrów statystycznych: średnia oraz odchylenie standardowe, oraz automatyczne przeliczenie na inne skale pomiaru twardości. parametry urządzenia: zakres obciążeń: 10 g – 1 kg typ wgłębnika: vickers, knoop | Pomiary twardości i mikrotwardości przy wykorzystaniu metody vickersa bądź knoopa. |  | Zewnętrzna | Aparatura udostępniania na zasadach wynikających z regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej acmin. (https://acmin.agh.edu.pl/home/acmin/5_wspolpraca/aparatura/zasady_i_koszty_korzystania_z_infrastruktury_badawczej_acmin.pdf) | Nie dotyczy | Akademickie centrum materiałów i nanotechnologii | Zakład inżynierii materiałowej | Tokarski Tomasz | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/tomasz-tokarski-8130.html | (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Pomiar twardości
Zestaw do polerowania jonowego powierzchni płaskich oraz wykonywania przekrojów poprzecznych ciał stałych | Polerka jonowa hitachi im4000plus | Polerka jonowa jest urządzeniem służącym do precyzyjnego polerowania powierzchni płaskich jak również do wykonywania przekrojów poprzecznych materiałów metalicznych, ceramicznych i polimerów. urządzenie umożliwia pracę z próbkami o średnicy dochodzącej do 50 mm przy energiach jonów do 6 kev. na wyposażeniu jest również w układ chłodzenia ciekłym azotem, co umożliwia wykonywanie zgładów poprzecznych materiałów czułych na podwyższoną temperaturę (np. polimerów). polerowanie jonami argonu umożliwia przygotowanie powierzchni oraz przekrojów materiałów „trudnych” w preparatyce tj. materiałów miękkich, wielofazowych, kompozytów polimerowych, kompozytów metal-ceramika. w szczególności technika ta znacząco poprawia jakość powierzchni zgładów metalograficznych przeznaczonych do analizy ebsd. | Polerowanie jonami argonu umożliwia przygotowanie powierzchni oraz przekrojów materiałów „trudnych” w preparatyce tj. materiałów miękkich, wielofazowych, kompozytów polimerowych, kompozytów metal-ceramika. w szczególności technika ta znacząco poprawia jakość powierzchni zgładów metalograficznych przeznaczonych do analizy ebsd. | Podstawowe parametry urządzenia. napięcie przyspieszające: 0–6 kv średnica wiązki jonów: do 400 um kąt polerowania: 0-90 stopni powierzchnie płaskie. maksymalne wymiary próbki: średnica do 50 mm, wysokośc do 30 mm przkroje poprzeczne. wymiary próbki: do 20x13x9 mm szybkość cięcia: 0,5 mm/h dla si opcja chłodzenie | Zewnętrzna | Aparatura udostępniania na zasadach wynikających z regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej acmin. (https://acmin.agh.edu.pl/home/acmin/5_wspolpraca/aparatura/zasady_i_koszty_korzystania_z_infrastruktury_badawczej_acmin.pdf) | Nie dotyczy | Akademickie centrum materiałów i nanotechnologii | Zakład inżynierii materiałowej | Tokarski Tomasz | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/tomasz-tokarski-8130.html | (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Ebsd, polerowanie jonowe, przygotowanie próbek
Drutowe centrum elektroerozyjne (w-edm) | Mitsubishi fa10s advance | Urządzenie cnc przeznaczone do obróki eklektroerozyjnej przy użyciu drutu. umozliwia precyzyjne wycinanie dowolnych kształtów zdefiniowanych w g-code w materiałach przewodzących. cięcie odbywa się dejonizowanej wodzie. | typ maszyny: zanurzeniowy. maksymalny wymiar przedmiotu: 800x600x215 mm. przesuwy x/y/z 350x250x220 mm. wymiar stołu: 590×514 mm. max ciężar przedmiotu: 500 kg. max poziom wody w zbiorniku: 220 mm. przesuwy u/v: 64×64 mm. max kąt cięcia: 15 deg na 100mm. stosowane druty: 0.10 – 0.36 mm. system wspomagający programowanie cad/cam esprit. |  | Zewnętrzna | Aparatura udostępniania na zasadach wynikających z regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej acmin. (https://acmin.agh.edu.pl/home/acmin/5_wspolpraca/aparatura/zasady_i_koszty_korzystania_z_infrastruktury_badawczej_acmin.pdf) | Nie dotyczy | Akademickie centrum materiałów i nanotechnologii | Zakład inżynierii materiałowej | Tokarski Tomasz | Https://api.skos.agh.edu.pl/osoba/tomasz-tokarski-8130.html | (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Cięcie metali, cnc, edm
Piec z dopalaczem spalin do wypalania żywic z materiałów ceramicznych | Piec z dopalaczem spalin do wypalania żywic z materiałów ceramicznych firmy kepka group | Urządzenie znajduje zastosowanie przy suszeniu i wypalaniu ceramiki. piec posiada automatycznie zamykany stół roboczy z windą, co pozwala na łatwiejszy załadunek wsadu od dołu. grzanie realizowane jest oporowo przy wykorzystaniu elementów termoelektrycznych typu kanthal. piec wyposażony jest w termoparę sterującą grzaniem oraz termoparę kontrolną. piec posiada komorę roboczą z systemem systemem termoobiegu oraz dopalacz spalin co umożliwia wypalanie znacznej ilości frakcji organicznych. możliwości urządzenia: temperatura pracy: do 850°c moc pieca 5,7kw możliwość programowania charakterystyk temperaturowa-czasowych. | Wypalanie ceramiki z dużym udziałem materiałów organicznych. |  | Zewnętrzna | Aparatura udostępniania na zasadach wynikających z regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej acmin. (https://acmin.agh.edu.pl/home/acmin/5_wspolpraca/aparatura/zasady_i_koszty_korzystania_z_infrastruktury_badawczej_acmin.pdf) | Nie dotyczy | Akademickie centrum materiałów i nanotechnologii | Zakład inżynierii materiałowej | Tokarski Tomasz | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/tomasz-tokarski-8130.html | (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Wypalanie ceramiki
Scatterx78 | Komora scatterx78 - doposażenie dyfraktometru rentgenowskiego w kompaktową komorę do badań saxs/waxs | Komora scatterx78 umożliwia jednoczesny pomiar w próżni saxs i waxs. pomiar możliwy jest już dla rozmiarów obiektów od 1 nm w wymiarach 1d i 2d. dodatkowo zaproponowane rozszerzenie aparatury badawczej pozwala na prowadzenie badań metodą dyfrakcji przy stałym kącie padania promieniowania (gixd). przystawka pozwala na przeprowadzenie nieniszczącej analizy właściwości materiałów, geometrii i uporządkowania obiektów (amorficznych, krystalicznych) w nanoskali w postaci cieczy, żelów, proszków, ciał stałych (w tym porowatych) czy układów wielowarstwowych o grubości rzędu nm. co więcej zastosowana przystawka służy do określania szczegółów budowy krystalicznej polimerów, czy identyfikacji odmian polimorficznych, a także śledzenia przejść jednej odmiany krystalograficznej w drugą wywołanych różnymi czynnikami. wśród układów analizowanych metodami saxs/waxs znajdują się m.in. nanocząstki, nanowielowarstwy, roztwory nanocząstek (półprzewodnikowych, magnetycznych, itp.), plastyczne układu hybrydowe z nanocząstkami. | Xrd (w tym gixd), saxs, waxs |  | Zewnętrzna | Aparatura udostępniania na zasadach wynikających z regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej acmin. (https://acmin.agh.edu.pl/home/acmin/5_wspolpraca/aparatura/zasady_i_koszty_korzystania_z_infrastruktury_badawczej_acmin.pdf) | Nie dotyczy | Akademickie centrum materiałów i nanotechnologii | Zakład inżynierii materiałowej | Marciszko-Wiąckowska Marianna | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/marianna-marciszko-wiackowska-8299.html | (pob 4) rozwiązania techniczne: od badań podstawowych, przez modelowanie i projektowanie, aż do prototypów. zastosowania narzędzi matematyki, informatyki i elektroniki w problemach skali makro, mikro i nano, (pob 5) materiały, technologie i procesy inspirowane naturą: biotechnologia, bioinspiracje w inżynierii i nauce o materiałach, biosensory, bioenergetyka, biokataliza, biokomputery i bioobliczenia, (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Dyfrakcja, saxs, waxs, xrd
Dyfraktometr rentgenowski z przystawką saxs/waxs | Dyfraktometr rentgenowski empyrean | Dyfraktometr proszkowy panalytical empyrean z lampą cu. pozwala prowadzić pomiary w geometrii wiązki bragg-brentano z użyciem szczelin kolimacyjnych oraz w geometrii wiązki równoległej (lustro goebla). dyfraktometr wyposażony w wysokoczuły detektor (pixcel3d). posiada różne stoliki oraz szereg dodatkowych elementów optyki, umożliwiające prowadzenie badań dla różnego typu próbek. dyfraktometr wyposażony jest dodatkowo w komorę saxs/waxs pozwalającą na prowadzenie pomiarów w powietrzu jak i próżni. | - analiza fazowa - tekstura krystalograficzna - naprężenia - saxs/waxs (w powietrzu i próżni) - xrr |  | Zewnętrzna | Aparatura udostępniania na zasadach wynikających z regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej acmin. (https://acmin.agh.edu.pl/home/acmin/5_wspolpraca/aparatura/zasady_i_koszty_korzystania_z_infrastruktury_badawczej_acmin.pdf) | Nie dotyczy | Akademickie centrum materiałów i nanotechnologii | Zakład inżynierii materiałowej | Marciszko-Wiąckowska Marianna | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/marianna-marciszko-wiackowska-8299.html | (pob 1) zrównoważone technologie energetyczne, odnawialne źródła energii i magazyny energii oraz zarządzanie zasobami. projektowanie, wytwarzanie, aplikacja, synergia i integracja procesów, (pob 5) materiały, technologie i procesy inspirowane naturą: biotechnologia, bioinspiracje w inżynierii i nauce o materiałach, biosensory, bioenergetyka, biokataliza, biokomputery i bioobliczenia, (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Analiza fazowa, dyfrakcja rentgenowska, naprężenia, tekstura
Dyfraktometr rentgenowski z przystawką wysokotemperaturową | Dyfraktometr rentgenowski empyrean | Dyfraktometr proszkowy panalytical empyrean z lampą co. pozwala prowadzić pomiary w geometrii wiązki bragg-brentano z użyciem szczelin kolimacyjnych oraz w geometrii wiązki równoległej (lustro goebla). wyposażony są w wysokoczuły detektor (pixcel1d). posiada różne stoliki oraz szereg dodatkowych elementów optyki, umożliwiające prowadzenie badań dla różnego typu próbek. dyfraktometr z lampą co wyposażony jest dodatkowo w komorę temperaturową, umożliwiająca pomiary w zakresie -190 do 1200ºc. | - analiza fazowa - tekstura krystalograficzna - naprężenia - pomiary w zmiennych warunkach temperaturowych i różnych atmosferach ochronnych jaki również próżni -xrr |  | Zewnętrzna | Aparatura udostępniania na zasadach wynikających z regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej acmin. (https://acmin.agh.edu.pl/home/acmin/5_wspolpraca/aparatura/zasady_i_koszty_korzystania_z_infrastruktury_badawczej_acmin.pdf) | Nie dotyczy | Akademickie centrum materiałów i nanotechnologii | Zakład inżynierii materiałowej | Marciszko-Wiąckowska Marianna | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/marianna-marciszko-wiackowska-8299.html | (pob 1) zrównoważone technologie energetyczne, odnawialne źródła energii i magazyny energii oraz zarządzanie zasobami. projektowanie, wytwarzanie, aplikacja, synergia i integracja procesów, (pob 2) nowe technologie dla gospodarki o obiegu zamkniętym: połączenie modeli biznesowych z ekoinnowacjami w celu wzrostu produktywności i minimalizacji odpadów oraz tworzenia i wykorzystywania wiedzy, (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Analiza fazowa, dyfracja, naprężenia, tekstura, xrr
Dwuwiązkowy wysokorozdzielczy skaningowy mikroskop elektronowy z działem jonów galu (fib/sem) | Fei versa 3d | Dwuwiązkowy wysokorozdzielczy skaningowy mikroskop elektronowy fei versa 3d wyposażony jest w działo elektronowe z emisją polową (feg - field emission gun) oraz działo jonowe ga+ (fib - focused ion beam). umożliwia pracę z napięciem przyspieszającym w zakresie od 500 v do 30 kv (max. prąd wiązki elektronowej 200 na). zdolność rozdzielcza mikroskopu definiowana jako rozdzielczość obrazów elektronów wtórnych przy napięciu przyspieszającym 30 kv na standardowej próbce cząstek złota wynoszącej 1 nm w trybie wysokiej próżni – hv (1.5 nm w trybie niskiej próżni - lv). mikroskop wyposażony jest w: detektory do obrazowania w trybie wysokiej (etd, cbs) i niskiej próżni (lvsed) oraz trybie środowiskowym (gsed). spektrometr dyspersji energii promieniowania rentgenowskiego (eds - energy dispersive x-ray spectrometer) ultim max 40 oraz kamerę cmos symmetry s2 firmy oxford instruments umożliwiającą pomiary dyfrakcji elektronów wstecznie rozproszonych (ebsd - electron backscatter diffraction), detektor umożliwiający obrazowanie w trybie skaningowo-transmisyjnym (stem), działo jonowe ga+ (fib) i system precyzyjnego dozowania gazów roboczych (gis - gas injection system). możliwość depozycji platyny (pt) lub wolframu (w), dwa stoliki grzewcze (do 1000°c i 1500°c), stolik peltiera, nanoindenter ft-nmt04 firmy femtotools, oprogramowanie auto slice&view;, układ dwóch nanomanipulatorów (mibotów) firmy imina. maksymalne wymiary próbek – średnica: 150 mm, wysokość: 55 mm; waga: 500 g. | obserwacje mikrostruktury materiałów przewodzących i dielektrycznych. badania „in-situ”: stolik peltiera i stoliki grzewcze, nanomanipulatory do pomiarów właściwości elektrycznych, nanoindenter. tomografia elektronowa (sem/fib) - rekonstrukcja 3d mikrostruktury. analizy składu pierwiastkowego (eds). analizy orientacji krystalograficznych (ebsd). | analiza wielkości i kształtu cząstek i porów, pomiar grubości powłok o rozmiarach mikro- i nanometrycznych. obrazowanie w trybie skaningowo-transmisyjnym (stem): jasnym polu (bf), ciemnym polu (df), szerokokątowym ciemnym polu (haadf). trzy tryby pracy: wysoka próżnia (hv), niska próżnia (lv), środowiskowy (esem). | Zewnętrzna | Aparatura udostępniania na zasadach wynikających z regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej acmin. (https://acmin.agh.edu.pl/home/acmin/5_wspolpraca/aparatura/zasady_i_koszty_korzystania_z_infrastruktury_badawczej_acmin.pdf) | Nie dotyczy | Akademickie centrum materiałów i nanotechnologii | Zakład materiałów funkcjonalnych i nanomagnetyzmu | Berent Katarzyna | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/katarzyna-berent-7827.html | (pob 1) zrównoważone technologie energetyczne, odnawialne źródła energii i magazyny energii oraz zarządzanie zasobami. projektowanie, wytwarzanie, aplikacja, synergia i integracja procesów, (pob 5) materiały, technologie i procesy inspirowane naturą: biotechnologia, bioinspiracje w inżynierii i nauce o materiałach, biosensory, bioenergetyka, biokataliza, biokomputery i bioobliczenia, (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Ebsd, eds, fib, fib-sem, sem, sem-bse, sem-edx, sem-se, tomografia elektronowa
Maszyna wytrzymałościowa instron 5982 | Instron 5982 | Maksymalne obciążenie 100 kn. wysokość przestrzeni roboczej 1430 mm. dokładność pomiaru siły +/- 0.5% odczytu w dół do 1/500 zakresu głowicy pomiarowej (głowicy pomiarowej serii 2580). akwizycja danych z częstotliwością próbkowania do 1 khz jednocześnie dla kanałów pomiarowych: siły, odkształcenia oraz naprężenia. prędkość odkształcenia od 0.00005 mm/min. piec oporowy sf-16 umożliwiający wykonanie badań w temperaturze do 1200c. komora do badań w obniżonych i podwyższonych temperaturach -150c - 350c. | Badania mechaniczne materiałów w szerokim zakresie temperatur. |  | Zewnętrzna | Aparatura udostępniania na zasadach wynikających z regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej acmin. (https://acmin.agh.edu.pl/home/acmin/5_wspolpraca/aparatura/zasady_i_koszty_korzystania_z_infrastruktury_badawczej_acmin.pdf) | Nie dotyczy | Akademickie centrum materiałów i nanotechnologii | Zakład inżynierii materiałowej | Cios Grzegorz | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/grzegorz-cios-7871.html | (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Wytrzymałość na rozciąganie, wytrzymałość na ściskanie, wytrzymałość na zginanie
Nanoindenter in-situ ft-nmt04 | Zestaw do analizy nanomechanicznej ft-nmt04 firmy femtotools | Nanoindenter in-situ ft-nmt04 umożliwia prowadzenie szeregu testów mikro-mechanicznych w połączeniu z jednoczesną obserwacją testowanej próbki w komorze elektronowego mikroskopu skaningowego (sem): nanoindentację testy ściskania mikro-kolumn badanie odporności na pękanie w oparciu o zginanie mikro-belek mikro/nano próby rozciągania statycznego dynamiczną analizę mechaniczną (dmt) próby zmęczeniowe korelacyjne badania nanomechaniczne w połączeniu z obrazowaniem stem, tkd lub ebsd nanoindenter ft-nmt04 jest wysoce precyzyjnym urządzeniem umożliwiającym pozycjonowanie próbki względem wgłębnika w szerokim zakresie z wykorzystaniem: jednoosiowego piezoelektrycznego siłownika ‘stick-slip’ o zakresie 21mm i precyzji pozycjonowania 1nm (oś x), dwuosiowej platformy pozycjonowania próbki o zakresie 12mm (osie y i z) z precyzją pozycjonowania 1nm, oraz jednoosiowego wysokorozdzielczego skanera piezoelektrycznego (oś x), z możliwością ciągłego przemieszczenia w zakresie 25um i dokładnością pozycjonowania 50pm (poziom szumów pojemnościowego enkodera położenia). zastosowanie dedykowanego wysokorozdzielczego skanera przemieszczenia, dzięki prowadzeniu testów w trybie kontroli przemieszczenia, umożliwia między innymi detekcję zjawisk takich jak aktywacja poślizgu dyslokacyjnego. zakres i rozdzielczość pomiaru siły zależy od zainstalowanego mikroczujnika siły, maksymalną rozdzielczość na poziomie 0,5 nn można uzyskać przy zakresie siły ±200 μn, a maksymalny zakres siły to ±200000 μn z dokładnością 500nn. ft-nmt04 wykorzystuje wgłębniki zintegrowane z mikroczujnikiem siły. dostępne geometrie wgłębników to między innymi: berkovich, cube corner, flat punch. | Nanoindentacja; testy ściskania mikro-kolumn; badanie odporności na pękanie w oparciu o zginanie mikro-belek; mikro/nano próby rozciągania statycznego; dynamiczna analiza mechaniczna (dmt); próby zmęczeniowe; korelacyjne badania nanomechaniczne w połączeniu z obrazowaniem stem, tkd lub ebsd |  | Zewnętrzna | Aparatura udostępniania na zasadach wynikających z regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej acmin. (https://acmin.agh.edu.pl/home/acmin/5_wspolpraca/aparatura/zasady_i_koszty_korzystania_z_infrastruktury_badawczej_acmin.pdf) | Nie dotyczy | Akademickie centrum materiałów i nanotechnologii | Zakład inżynierii materiałowej | Kawałko Jakub | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/jakub-kawalko-8561.html | (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | In situ, nanoindentacja, właściwości mechaniczne
Dwuwiązkowy ultra-wysokorozdzielczy skaningowy mikroskop elektronowy z działem jonów ksenonu (pfib/sem) wraz z mikroskopem sił atomowych (afm) | Thermo fisher scientific helios 5 pfib cxe | Dwuwiązkowy, ultra-wysokorozdzielczy skaningowy mikroskop elektronowy helios 5 wyposażony jest w wysokostabilne, monochromatyczne działo elektronowe z emisją polową schottky'ego (feg - field emission gun) oraz działo jonowe xe (pfib - plasma focused ion beam). umożliwia pracę z napięciem przyspieszającym w zakresie od 350 v do 30 kv (max. prąd wiązki elektronowej 100 na) i energii lądowania 20 ev do 30 kev. zdolność rozdzielcza mikroskopu definiowana jako rozdzielczość obrazów elektronów wtórnych przy napięciu przyspieszającym 1 kv na standardowej próbce cząstek złota wynosi 0.7 nm. maksymalne pole widzenia wynosi 2.3 mm dla wd 4 mm. mikroskop wyposażony jest w: detektory do obrazowania: wewnątrzsoczewkowy elstar (tld-se, tld-bse); wewnątrzkolumnowy elstar (icd - se/bse); elektronów wtórnych (etd); elektronów i jonów wtórnych (ice - si, se); wysuwany niskonapięciowy, wysokokontrastowy detektor elektronów wstecznie rozproszonych (abs/dbs), spektrometr dyspersji energii promieniowania rtg. (eds - energy dispersive x-ray spectrometer) ultim max 60 oraz kamerę cmos symmetry s3 firmy oxford instruments umożliwiającą pomiary dyfrakcji elektronów wstecznie rozproszonych (ebsd - electron backscatter diffraction), detektor umożliwiający obrazowanie w trybie skaningowo-transmisyjnym (stem3+), działo jonowe xe (pfib) i dwa systemy dozowania gazów (gis - gas injection system). możliwość depozycji platyny (pt) i/lub wolframu (w), nanoindenter ft-nmt04 firmy femtotools, oprogramowanie auto slice&view;, stolik afm firmy nenovision. maksymalne wymiary próbek – średnica: 110 mm, wysokość: 65 mm; waga: 500 g. | ultra-wysokorozdzielcze obrazowanie mikrostruktury materiałów przewodzących i nieprzewodzących. pomiar nanotwardości. analiza topografii powierzchni (afm). tomografia elektronowa (sem/fib) - rekonstrukcja 3d mikrostruktury. analizy składu pierwiastkowego (eds). analizy orientacji krystalograficznych (ebsd). przygotowanie próbek tem i apt bez implantacji ga+. | analiza wielkości i kształtu cząstek i porów, pomiar grubości powłok o rozmiarach mikro- i nanometrycznych. obrazowanie w trybie skaningowo-transmisyjnym (stem): jasnym polu (bf), ciemnym polu (df), szerokokątowym ciemnym polu (haadf). precyzyjne przygotowanie przekrojów pfib (rocking polish). możliwość akwizycji obrazów z dużych obszarów (mapa 3 sem). | Zewnętrzna | Aparatura udostępniania na zasadach wynikających z regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej acmin. (https://acmin.agh.edu.pl/home/acmin/5_wspolpraca/aparatura/zasady_i_koszty_korzystania_z_infrastruktury_badawczej_acmin.pdf) | Nie dotyczy | Akademickie centrum materiałów i nanotechnologii | Zakład materiałów funkcjonalnych i nanomagnetyzmu | Berent Katarzyna | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/katarzyna-berent-7827.html | (pob 1) zrównoważone technologie energetyczne, odnawialne źródła energii i magazyny energii oraz zarządzanie zasobami. projektowanie, wytwarzanie, aplikacja, synergia i integracja procesów, (pob 3) woda-energia-klimat: interdyscyplinarne podejście dla zrównoważonego rozwoju, (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Ebsd, ecci, eds, edx, pfib, rekonstrukcja 3d, sem, stem, tomografia elektronowa
Napylarka wysokopróżniowa q150t e quorum technologies | Q150t e quorum technologies | Urządzenie umożliwia nanoszenie cienkich, amorficznych warstw węgla (c) o wysokiej czystości i dużej gęstości na powierzchni próbek nieprzewodzących, w celu poprawy przewodności elektrycznej próbek analizowanych przy użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego (sem), siateczek do transmisyjnej mikroskopii elektronowej (tem) oraz przygotowanie replik do badań w trybie skaningowo-transmisyjnym (stem). | Urządzenie umożliwia precyzyjną kontrolę grubości warstwy węgla dzięki zainstalowanej wadze kwarcowej. minimalna grubość warstwy wynosi 1 nm. |  | Zewnętrzna | Aparatura udostępniania na zasadach wynikających z regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej acmin. (https://acmin.agh.edu.pl/home/acmin/5_wspolpraca/aparatura/zasady_i_koszty_korzystania_z_infrastruktury_badawczej_acmin.pdf) | Nie dotyczy | Akademickie centrum materiałów i nanotechnologii | Zakład materiałów funkcjonalnych i nanomagnetyzmu | Berent Katarzyna | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/katarzyna-berent-7827.html | (pob 1) zrównoważone technologie energetyczne, odnawialne źródła energii i magazyny energii oraz zarządzanie zasobami. projektowanie, wytwarzanie, aplikacja, synergia i integracja procesów, (pob 5) materiały, technologie i procesy inspirowane naturą: biotechnologia, bioinspiracje w inżynierii i nauce o materiałach, biosensory, bioenergetyka, biokataliza, biokomputery i bioobliczenia, (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Cienkie warstwy, napylarka, warstwy przewodzące, warstwy węgla
Tribometr trzpień-tarcza trb³ anton paar | Trb³ anton paar | Urządzenie pozwala na badanie właściwości tribologicznych szerokiej gamy materiałów w różnych trybach: ruchu (liniowy, posuwisto-zwrotny), styku (trzpień, kula), prędkości i smarowania. tribometr charakteryzują następujące parametry pracy: - prędkość obrotowa: 0,2 - 2000 obr/min, - maksymalny moment obrotowy: 450 nmm, - trzpień na kulki i piny o średnicach 6mm, - średnica maksymalna próbki: 60 mm, - maksymalne obciążenie normalne: 60 n, - maksymalna prędkość w ruchu liniowym: 100mm/s, - czujnik temperatury w zakresie -40°c - 125°c | - badanie odporności na zużycie - badanie szybkości zużycia | Możliwość pracy zgodnie z normami: astm g99, astm g133, din 50324, vdi 3198, iso 1071-2 | Zewnętrzna | Aparatura udostępniania na zasadach wynikających z regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej acmin. (https://acmin.agh.edu.pl/home/acmin/5_wspolpraca/aparatura/zasady_i_koszty_korzystania_z_infrastruktury_badawczej_acmin.pdf) | Nie dotyczy | Akademickie centrum materiałów i nanotechnologii | Zakład inżynierii materiałowej | Gajewska Marta | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/marta-gajewska-7840.html | (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Odporność na zużycie, szybkość zużycia, trzpień-tarcza
Transmisyjny mikroskop elektronowy (tem) tecnai tf 20 x-twin (fei) | Tecnai tf 20 x-twin (fei) | Tecnai tf 20 x-twin (200 kv) jest wysokorozdzielczym transmisyjnym mikroskopem elektronowym wyposażonym w działo elektronowe z emisją polową (field emission gun - feg). mikroskop umożliwia obrazowanie mikrostruktury szerokiej gamy materiałów (takich jak: metale i ich stopy, ceramika, półprzewodniki, polimery, kompozyty) w jasnym i ciemnym polu (ang. bright field/dark field imaging). obserwacje tego typu pozwalają na analizę m.in. wielkości ziaren/krystalitów w materiale, zdefektowania materiału, rozmieszczenia i rozkładu wielkości wydzieleń, grubości powłok, itp.. wysoka zdolność rozdzielcza mikroskopu (punktowa zdolność rozdzielcza ≤ 0,22 nm, limit informacyjny ≤ 0,14 nm) umożliwia szczegółowe obrazowanie nanostruktur (nanocząstki, nanodruty, nanowarstwy, kropki kwantowe), jak również bezpośrednie obrazowanie struktury atomowej materiałów. ponadto, za pomocą dyfrakcji elektronowej (dyfrakcja w wiązce równoległej, selected area diffraction) istnieje możliwość: identyfikacji faz w konkretnych mikroobszarach w materiale, analizy lokalnej orientacji mikroobszarów, czy też określenia zależności krystalograficznych występujących między poszczególnymi fazami w materiale. mikroskop posiada też zintegrowany spektrometr promieniowania rentgenowskiego (edax) służący do analizy składu chemicznego preparatów w mikro-/nanoobszarach. mikroskop ma też możliwość pracy w trybie skaningowo-transmisyjnym (stem) z detektorem obrazowym haadf. mikroskop charakteryzują następujące parametry pracy: - źródło elektronowe z emisją polową - feg - napięcie przyspieszające - 200 kv - zakres powiększeń - 1025 – 900 k - kamera ccd 2k (eagle 2k hr) - detektory: edax rtem 0.3 sr, haadf | analiza morfologii i wielkości ziaren/krystalitów/cząstek, zdefektowania materiału, rozmieszczenia i rozkładu wielkości wydzieleń, grubości powłok, itp. analiza struktury atomowej materiału (odległości międzypłaszczyznowe, identyfikacja defektów strukturalnych) identyfikacja faz wchodzących w skład materiału, analiza lokalnej orientacji krystalograficznej mikroobszarów analiza składu chemicznego w mikro-/nano- obszarach | - obserwacje w jasnym polu (bf), ciemnym polu (df) oraz wysokorozdzielcze (hr) - obserwacje w trybie skaningowo-transmisyjnym (stem) z użyciem pierścieniowego detektora ciemnego pola (haadf) - dyfrakcja elektronowa z wybranych obszarów (saed) - analiza eds (punktowa, liniowa oraz tzw. mapping). holdery: double tilt low background, single tilt oprogramowanie: tem imaging & analysis, low dose, k-space control, smart tilt | Zewnętrzna | Aparatura udostępniania na zasadach wynikających z regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej acmin. (https://acmin.agh.edu.pl/home/acmin/5_wspolpraca/aparatura/zasady_i_koszty_korzystania_z_infrastruktury_badawczej_acmin.pdf) | Nie dotyczy | Akademickie centrum materiałów i nanotechnologii | Zakład inżynierii materiałowej | Gajewska Marta | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/marta-gajewska-7840.html | (pob 5) materiały, technologie i procesy inspirowane naturą: biotechnologia, bioinspiracje w inżynierii i nauce o materiałach, biosensory, bioenergetyka, biokataliza, biokomputery i bioobliczenia, (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Eds, mikroskopia elektronowa, tem
Nanoindenter g200 agilent - kla | G200 agilent - kla | Urządzenie do badania twardości oraz modułu younga w skali nanometrowej, o zakresie obciążeń do 9.8 n (w trybie high load). wyposażone w moduł csm (continous stiffness measurement) pozwalający na ciągły pomiar modułu younga oraz twardości w funkcji głębokości od powierzchni. pozwala na wykonanie scratch testów w skali nanometrycznej wraz z pomiarem współczynnika tarcia dzięki modułowi lateral force. urządzenie pozwala na obrazowanie topografii powierzchni materiałów, a także efektów oddziaływania wgłębnika z materiałem. wykonuje pomiary zgodne z normą iso 14577. pozwala na badanie wpływu prędkości odkształcenia na ww. parametry. | Pomiar twardości pomiar modułu younga pomiary punktowe pomiary wzdłuż linii mapowanie powierzchni scratch testy |  | Zewnętrzna | Aparatura udostępniania na zasadach wynikających z regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej acmin. (https://acmin.agh.edu.pl/home/acmin/5_wspolpraca/aparatura/zasady_i_koszty_korzystania_z_infrastruktury_badawczej_acmin.pdf) | Nie dotyczy | Akademickie centrum materiałów i nanotechnologii | Zakład inżynierii materiałowej | Cios Grzegorz | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/grzegorz-cios-7871.html | (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Moduł younga, twardość, zarysowanie
Maszyna wytrzymałościowa instron 600dx | Instron 600dx | Maksymalne obciążenie – 600 kn. zakres prędkości roboczych od 0.1 do 76 mm/min. tensometryczne głowice pomiarowe 100 i 600 kn o klasie dokładności pomiarowej 0.5 i liniowości minimum +/- 0.25 % wartości zmierzonej w przedziale 0.4 % do 100 % zakresu pomiarowego głowicy. cyfrowy przetwornik pomiaru przemieszczenia trawersy o rozdzielczości 1 μm. wysokość przestrzeni testowej 900 mm, odległość między kolumnami 526 mm. podwójna przestrzeń robocza umożliwiająca w sposób łatwy dostosowanie urządzenia do wykonywania prób rozciągania i ściskania – nie ma potrzeby wymiany ciężkiego oprzyrządowania oraz uchwytów. możliwość wykonywania standardowych badań lub tworzenia własnych indywidualnych testów badawczych opartych na zdefiniowanych przez użytkownika obliczeniach (dzięki możliwości sterowania przemieszczeniem trawersy maszyny wytrzymałościowej w funkcji czasu, przemieszczenia, obciążenia, naprężenia i odkształcenia). | Wytrzymałość materiałów |  | Zewnętrzna | Aparatura udostępniania na zasadach wynikających z regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej acmin. (https://acmin.agh.edu.pl/home/acmin/5_wspolpraca/aparatura/zasady_i_koszty_korzystania_z_infrastruktury_badawczej_acmin.pdf) | Nie dotyczy | Akademickie centrum materiałów i nanotechnologii | Zakład inżynierii materiałowej | Cios Grzegorz | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/grzegorz-cios-7871.html | (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Wytrzymałość na rozciąganie
Maszyna wytrzymałościowa instron 5966 | Instron 5966 | Maksymalne obciążenie 10 kn. wyposażona dodatkowo w głowicę do 1 kn oraz szczęki pneumatyczne z zestawem wkładek (np. do badania taśm). | Rozciąganie, ściskanie, zginanie i inne. |  | Zewnętrzna | Aparatura udostępniania na zasadach wynikających z regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej acmin. (https://acmin.agh.edu.pl/home/acmin/5_wspolpraca/aparatura/zasady_i_koszty_korzystania_z_infrastruktury_badawczej_acmin.pdf) | Nie dotyczy | Akademickie centrum materiałów i nanotechnologii | Zakład inżynierii materiałowej | Cios Grzegorz | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/grzegorz-cios-7871.html | (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Wytrzymałość na rozciąganie, wytrzymałość na ściskanie, wytrzymałość na zginanie
Mikroskop metalograficzny nikon eclipse lv150n | Nikon eclipse lv150n | Mikroskop świetlny (lm) umożliwia obrazowanie w świetle odbitym w jasnym polu (bf), ciemnym polu (df), świetle spolaryzowanym (pol) oraz kontraście interferencyjnym tzw. kontraście nomarskiego (dic). posiada w pełni zmotoryzowany stolik (x,y,z), pozwalający na automatyczne robienie zdjęć w powiększonej głębi ostrości (edf), wraz z trójwymiarowym obrazowaniem powierzchni, a także pozwala na automatyczne skanowanie całych zgładów metalograficznych w wysokiej rozdzielczości. | Mikroskop świetlny (lm) umożliwia obrazowanie w świetle odbitym w jasnym polu (bf), ciemnym polu (df), świetle spolaryzowanym (pol) oraz kontraście interferencyjnym tzw. kontraście nomarskiego (dic). posiada w pełni zmotoryzowany stolik (x,y,z), pozwalający na automatyczne robienie zdjęć w powiększonej głębi ostrości (edf), wraz z trójwymiarowym obrazowaniem powierzchni, a także pozwala na automatyczne skanowanie całych zgładów metalograficznych w wysokiej rozdzielczości. |  | Zewnętrzna | Aparatura udostępniania na zasadach wynikających z regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej acmin. (https://acmin.agh.edu.pl/home/acmin/5_wspolpraca/aparatura/zasady_i_koszty_korzystania_z_infrastruktury_badawczej_acmin.pdf) | Nie dotyczy | Akademickie centrum materiałów i nanotechnologii | Zakład inżynierii materiałowej | Cios Grzegorz | Https://api.skos.agh.edu.pl/osoba/grzegorz-cios-7871.html | (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Mikroskopia
Walcarka fsm 130 durston | Fsm 130 firmy durston | Walcowanie płaskowników oraz prętów kwadratowych miękkich metali i stopów na zimno. | Walcowanie próbek metali. |  | Zewnętrzna | Aparatura udostępniania na zasadach wynikających z regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej acmin. (https://acmin.agh.edu.pl/home/acmin/5_wspolpraca/aparatura/zasady_i_koszty_korzystania_z_infrastruktury_badawczej_acmin.pdf) | Nie dotyczy | Akademickie centrum materiałów i nanotechnologii | Zakład inżynierii materiałowej | Cios Grzegorz | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/grzegorz-cios-7871.html | (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Odkształcenie, walcowanie
Urządzenie do polerowania elektrolitycznego cienkich folii tenupol | Struers tenupol-5 | Tenupol-5 jest przeznaczony do automatycznego elektrolitycznego pocieniania próbek do badania w transmisyjnym mikroskopie elektronowym. ustalanie parametrów dla nowych materiałów i przechowywanie ich w bazie danych metod jest proste dzięki wbudowanej funkcji skanowania i dodatkowym funkcjom rozszerzającym. tenupol-5 składa się z dwóch oddzielnych jednostek - jednostki sterującej i jednostki polerującej lub pocieniającej. perforowana próbka do transmisyjnej mikroskopii elektronowej jest przygotowywana w ciągu kilku minut przy użyciu próbki o średnicy 3,0 lub 2,3 mm. | Przygotowanie próbek metali i stopów dla transmisyjnej mikroskopii elektronowej |  | Zewnętrzna | Aparatura udostępniania na zasadach wynikających z regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej acmin. (https://acmin.agh.edu.pl/home/acmin/5_wspolpraca/aparatura/zasady_i_koszty_korzystania_z_infrastruktury_badawczej_acmin.pdf) | Nie dotyczy | Akademickie centrum materiałów i nanotechnologii | Zakład inżynierii materiałowej | Cios Grzegorz | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/grzegorz-cios-7871.html | (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Electropolerka, tem
Piece łukowe mini arc melter | Mini arc melter mam-1 buehler | Urządzenia te służą do syntezy stopów o masie 5-20 g, w tym materiałów wysokotopliwych, w wyniku przetapiania w łuku elektrycznym. piece posiadają wbudowaną pompę rotacyjną, elektrodę wolframową oraz generator 180 a. proces topienia prowadzony jest na miedzianej płycie chłodzonej wodą w komorze po jej uprzednim odpompowaniu i napełnieniu gazem obojętnym. jeden z pieców wyposażony jest w system umożliwiający otrzymanie materiałów w postaci prętów o średnicy 3 mm i długości 30 mm poprzez zassanie ciekłego stopu do miedzianej formy (tzw. suction casting). | Topienie materiałów |  | Zewnętrzna | Aparatura udostępniania na zasadach wynikających z regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej acmin. (https://acmin.agh.edu.pl/home/acmin/5_wspolpraca/aparatura/zasady_i_koszty_korzystania_z_infrastruktury_badawczej_acmin.pdf) | Nie dotyczy | Akademickie centrum materiałów i nanotechnologii | Zakład inżynierii materiałowej | Cios Grzegorz | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/grzegorz-cios-7871.html | (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Łuk elektryczny, piec łukowy, topienie
Piece do 1300°c | Piece firmy kepka | Cztery piece oporowe ze sterownikiem bez atmosfery ochronnej czy też próżni. | Obróbka cieplna |  | Zewnętrzna | Aparatura udostępniania na zasadach wynikających z regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej acmin. (https://acmin.agh.edu.pl/home/acmin/5_wspolpraca/aparatura/zasady_i_koszty_korzystania_z_infrastruktury_badawczej_acmin.pdf) | Nie dotyczy | Akademickie centrum materiałów i nanotechnologii | Zakład inżynierii materiałowej | Cios Grzegorz | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/grzegorz-cios-7871.html | (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Obróbka cieplna, piec
Detektory ebsd i eds | Ebsd symmetry s2 i eds ultim max 40 | Detektor ebsd symmetry s2 jest zamontowany w skaningowym mikroskopie elektronowym (sem) versa 3d w laboratorium skaningowej mikroskopii elektronowej acmin. pozwala na: -analizę lokalnej tekstury oraz składu fazowego materiałów krystalicznych. -z szybkością 4500 zindeksowanych obrazów dyfrakcyjnych na sekundę. -zbieranie obrazów dyfrakcyjnych z rozdzielczością maksymalną 1244x1024 pikseli (np. w celu analizy lokalnych naprężeń). -skanowanie dużych obszarów próbek (np. 20 x 20 mm). towarzyszące oprogramowanie pozwala na np. wyznaczanie średniej wielkości ziarna, wygenerowanie figur biegunowych (tekstura krystalograficzna). więcej o ebsd można znaleźć pod adresem https://www.ebsd.com/ detektor eds ultim max jest detektorem energii promieniowania wzbudzonego z próbki w skaningowym mikroskopie elektronowym(sem) versa 3d w laboratorium skaningowej mikroskopii elektronowej acmin. umożliwia analizę jakościową i ilościową składu chemicznego w punkcie, analizę wzdłuż linii oraz mapowanie powierzchni. | Lokalna analiza składu chemicznego oraz orientacji krystalograficznej faz | Skład chemiczny (ilościowo, z wyłączeniem niektórych pierwiastków), tekstura krystalograficzna, skład fazowy, wielkość ziarna | Zewnętrzna | Aparatura udostępniania na zasadach wynikających z regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej acmin. (https://acmin.agh.edu.pl/home/acmin/5_wspolpraca/aparatura/zasady_i_koszty_korzystania_z_infrastruktury_badawczej_acmin.pdf) | Nie dotyczy | Akademickie centrum materiałów i nanotechnologii | Zakład inżynierii materiałowej | Cios Grzegorz | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/grzegorz-cios-7871.html | (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Ebsd, eds, sem
Skaningowy mikroskop elektronowy z działem jonowym (sem/fib) | Quanta 3d 200i fib/sem (fei) | Mikroskop quanta 3d 200i typu „dual beam” (sem/fib) jest urządzeniem dedykowanym do preparatyki cienkich folii do badań tem/stem. instrument wyposażony jest w dwa działa: elektronowe (włókno wolframowe) oraz jonowe (ga+), system precyzyjnego dozowania gazów roboczych (gis), służący do depozycji pt/w oraz mikromanipulator (omniprobe) do przenoszenia cienkich preparatów. mikroskop umożliwia preparatykę cienkich folii z większości istniejących materiałów inżynierskich (metale, stopy, ceramika, polimery, kompozyty, powłoki), z wybranego z dokładnością do kilku mikrometrów miejsca w próbce. mikroskop wyposażony jest też w spektrometr dyspersji energii promieniowania rentgenowskiego (energy dispersive x-ray spectrometer – eds) oraz detektor dyfrakcji elektronów wstecznie rozproszonych (electron backscattered diffraction - ebsd). mikroskop charakteryzują następujące parametry pracy: - źródło elektronowe - włókno w - zakres napięć przyspieszających elektrony – 0,5-30 kv - zakres napięć przyspieszających jony – 2-30 kv - zakres prądów wiązki jonowej - 1.5 pa – 65 na - detektory: lfd, gsed, ss stem, low kv ss bsed - micromanipulator: omniprobe model 100.7 - gis w | Preparatyka cienkich folii (lameli) do badań tem/stem. obrazowanie z użyciem detektora elektronów wtórnych (se) i wstecznie rozproszonych (bse). analiza eds składu chemicznego. analiza ebsd rozkładu orientacji krystalograficznych. |  | Zewnętrzna | Aparatura udostępniania na zasadach wynikających z regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej acmin. (https://acmin.agh.edu.pl/home/acmin/5_wspolpraca/aparatura/zasady_i_koszty_korzystania_z_infrastruktury_badawczej_acmin.pdf) | Nie dotyczy | Akademickie centrum materiałów i nanotechnologii | Zakład inżynierii materiałowej | Gajewska Marta | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/marta-gajewska-7840.html | (pob 5) materiały, technologie i procesy inspirowane naturą: biotechnologia, bioinspiracje w inżynierii i nauce o materiałach, biosensory, bioenergetyka, biokataliza, biokomputery i bioobliczenia, (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Fib, preparatyka lameli, sem
Niskotemperaturowy skaningowy mikroskop tunelowy | Panscan freedom 7k stm subsystem | Mikroskop wykorzystuje kwantowe zjawisko tunelowania elektronów pomiędzy próbką a ostrzem skanującym. mikroskop pozwala m.in. na obserwowanie powierzchni próbki z rozdzielczością atomową, obrazowanie struktury cząsteczek, defektów, czy też badanie lokalnej gęstość stanów elektronowych (w opcji zwanej skaningową spektroskopią tunelową, sts). pomiary można wykonywać w warunkach ultrawysokiej próżni (poniżej 1*10-10 mbar) w szerokim zakresie temperatur od ~10 k do 400 k. system chłodzenia pracuje w obiegu zamkniętym, bez konieczności zakupu ciekłego helu. jest tak zaprojektowany, aby umożliwiał chłodzenie nie tylko samej próbki, ale i ostrza. znacznie zwiększa to rozdzielczość i w znacznym stopniu ogranicza wpływ szumu termicznego na mierzony sygnał. mikroskop jest zainstalowany w dwukomorowym systemie ultrawysokiej próżni, który umożliwia przygotowywanie próbek (wygrzewanie, bombardowanie jonami, osadzanie adsorbatów) oraz dodatkową charakteryzację powierzchni przez wyznaczanie jej składu chemicznego (spektroskopia elektronów augera, aes) i stanu uporządkowania krystalograficznego (dyfrakcja nisko-energetycznych elektronów, leed). wszystko to pod kontrolą zawartości gazów resztkowych w tym systemie (kwadrupolowy spektrometr mas, rga). | Obrazowanie 'topografii' powierzchni przewodzących próbek z rozdzielczością atomową. wyznaczanie charakterystyk prądowo-napięciowych (i-v, di/dv) | Zgrubne pozycjonowanie xyz: 4 mm x 4 mm x 8 mm obszar skanowania: (xy): 6.0 μm x 6.0 μm (@ 300k) 1.5 μm x 1.5 μm (@ 10k) rozdzielczość skanowania: atomowa minimalny dryft termiczny: 0.2 å/h (xy) oraz (0.2 å/dobę (z) temperatura próbki: od 10 k (he) do 400 k maksymalny rozmiar próbki: 10 mm x 10 mm | Zewnętrzna | Aparatura udostępniania na zasadach wynikających z regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej acmin. (https://acmin.agh.edu.pl/home/acmin/5_wspolpraca/aparatura/zasady_i_koszty_korzystania_z_infrastruktury_badawczej_acmin.pdf) | Nie dotyczy | Akademickie centrum materiałów i nanotechnologii | Zakład efektów kwantowych w nanostrukturach | Trembułowicz Artur | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/artur-trembulowicz-10005.html | (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Fizyka powierzchni, stm, uhv
System pulsacyjnej ablacji laserowej | Pioneer 180 pld system | System pld umożliwia wytwarzanie warstw epitaksjalnych, wielowarstwowych heterostruktur, supersieci i warstw amorficznych z różnych materiałów (metale, niemetale, tlenki, ceramika itp.). system pld jest wyposażony w karuzelę z 6 miejscami na targety (o średnicy 1 cala), co umożliwia wytwarzanie wielowarstwowych heterostruktur (np. lsmo/bto/lsmo, lao/sto itp.) w jednym procesie wzrostu. system pld składa się z: - śluzy załadowczej do wstępnego pompowania; - głównej komory próżniowej o ciśnieniu bazowym ~ 8e-8 torr z możliwością stosowania mieszanin gazowych (tlen, azot i argon) podczas procesu wzrostu warstw; - lasera eksimerowego krf uv 248nm compex 110f (częstotliwość impulsów 1 - 100 hz, maksymalna moc 200mj); - sytemu pomiarowego rheed firmy stibe instruments. do procesu wzrostu można stosować podłoża o średnicy do 2 cali. jeden z uchwytów na próbki jest dedykowany dla podłoży o wymiarach 10x10 mm. podłoże może być obracane w sposób ciągły podczas otrzymywania warstwy (1-30 obr./min, 360°). wzrost może odbywać się w zakresie od temperatury pokojowej do 850 °c. szybkość ogrzewania i chłodzenia można regulować cyfrowo z dokładnością do 1 °c/min. grzejnik radiacyjny jest kompatybilny z tlenem do 1 atm (760 torr) o2. jest on montowany od góry uchwytu do próbek z powierzchnią podłoża skierowaną do dołu. technika rheed jest również kompatybilna z tlenem do ~ 1e-3 torr o2. diagnostyka rheed in-situ umożliwia badanie struktury krystalicznej i kinetyki wzrostu cienkich warstw. kontrola oscylacji rheed operando, tj. podczas wzrostu warstwy, umożliwia kontrolę grubości warstwy na poziomie komórki elementarnej. | System ablacji laserowej pozwala na otrzymywanie epitaksjalnie wielowarstwowych układów, o dobrej kontroli grubości dzięki pomiarom in situ za pomocą metody rheed. metoda rheed pozwala również na badanie odpowiednio przygotowanych próbek pod kątem ich struktury krystalograficznej, a także kontroli jakości mikrostruktury po procesach trawienia do poziomu warstw atomowych. |  | Zewnętrzna | Aparatura udostępniania na zasadach wynikających z regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej acmin. (https://acmin.agh.edu.pl/home/acmin/5_wspolpraca/aparatura/zasady_i_koszty_korzystania_z_infrastruktury_badawczej_acmin.pdf) | Nie dotyczy | Akademickie centrum materiałów i nanotechnologii | Zakład efektów kwantowych w nanostrukturach | Naumov Andrii | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/andrii-naumov-9421.html | (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Ablacja laserowa, cienkie warstwy, nanostruktury, osadzanie laserem impulsowym, pld, rheed
System do wysokorozdzielczej litografii elektronowej | Eline plus basic - sn.: 1-212-233 | W pomieszczeniu czystym klasy 100 znajduje się urządzenie do litografii elektronowej (raith eline+). układ składa się z działa elektronowego, detektora elektronów wtórnych, detektora in-lens, interferometru laserowego, elektroniki sterującej oraz układu pomp do utrzymania odpowiedniej próżni w urządzeniu. układ umożliwia naświetlanie elementów o rozmiarach od 10 nm do kilkaset µm na powierzchni próbki o rozmiarach do 4 cali. dodatkowo w pomieszczeniu znajduje się stół procesowy (firmy arias) do nakładania, wygrzewania i usuwania rezystów. w stole mamy umiejscowioną płytę grzewczą, myjkę ultradźwiękowa, wirówkę, pistolet z azotem do zdmuchiwania pyłków z próbek i pistolet z wodą destylowaną do przemywania próbek. do stołu są doprowadzone niezbędne instalacje takie jak wodna, gazowa i odciąg umiejscowiony w blacie stołu, który na bieżąco odprowadza opary substancji chemicznych na zewnątrz. litografia elektronowa jest wykonywana przy użyciu rezystów pozytywowych serii ar-p 617, natomiast litografia negatywowa jest oparta o rezysty serii ar-n 7520. | Użytkownicy aparatury mają możliwość dokładnej nanostrukturyzacji w opisanej rozdzielczości. całość procesu odbywa się w pomieszczeniach czystych co wpływa korzystnie na jakość otrzymywanych próbek. w połączeniu z bliskim sąsiedztwem pomieszczenia do ablacji laserowej, możliwym jest uzyskanie kompletnych złącz z potencjałem zastosowania w dziedzinach nauki takich jak np. spintronika. |  | Zewnętrzna | Aparatura udostępniania na zasadach wynikających z regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej acmin. (https://acmin.agh.edu.pl/home/acmin/5_wspolpraca/aparatura/zasady_i_koszty_korzystania_z_infrastruktury_badawczej_acmin.pdf) | Nie dotyczy | Akademickie centrum materiałów i nanotechnologii | Zakład efektów kwantowych w nanostrukturach | Jurzecka-Szymacha Maria | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/maria-jurzecka-szymacha-7600.html | (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Nanolitografia, nanostrukturyzacja, nanoszenie cienkich warstw
Mikroskop metalograficzny (clean room) nikon eclipse lv150n | Nikon eclipse lv150n | Mikroskop świetlny (lm) umożliwia obrazowanie w świetle odbitym w jasnym polu (bf), ciemnym polu (df), świetle spolaryzowanym (pol) oraz kontraście interferencyjnym tzw. kontraście nomarskiego (dic). posiada w pełni zmotoryzowany stolik (x,y,z), pozwalający na automatyczne robienie zdjęć w powiększonej głębi ostrości (edf), wraz z trójwymiarowym obrazowaniem powierzchni, a także pozwala na automatyczne skanowanie całych zgładów metalograficznych w wysokiej rozdzielczości. mikroskop znajduje się w clean roomie. do pomiarów prowadzonych poza clean roomem wykorzystywany jest mikroskop: https://oferta-badawcza.agh.edu.pl/equipment/mikroskop-metalograficzny/ | Mikroskop świetlny (lm) umożliwia obrazowanie w świetle odbitym w jasnym polu (bf), ciemnym polu (df), świetle spolaryzowanym (pol) oraz kontraście interferencyjnym tzw. kontraście nomarskiego (dic). posiada w pełni zmotoryzowany stolik (x,y,z), pozwalający na automatyczne robienie zdjęć w powiększonej głębi ostrości (edf), wraz z trójwymiarowym obrazowaniem powierzchni, a także pozwala na automatyczne skanowanie całych zgładów metalograficznych w wysokiej rozdzielczości. |  | Zewnętrzna | Aparatura udostępniania na zasadach wynikających z regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej acmin. (https://acmin.agh.edu.pl/home/acmin/5_wspolpraca/aparatura/zasady_i_koszty_korzystania_z_infrastruktury_badawczej_acmin.pdf) | Nie dotyczy | Akademickie centrum materiałów i nanotechnologii | Zakład efektów kwantowych w nanostrukturach | Jurzecka-Szymacha Maria | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/maria-jurzecka-szymacha-7600.html | (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Cleanroom, mikroskop, mikroskop optyczny, mikroskopia
Chłodziarka rozcieńczalnikowa z magnesem | Triton 200 | Chłodziarka rozcieńczalnikowa 3he/4he pracująca w cyklu zamkniętym pozwala na osiągnięcie i ustabilizowanie temperatur w zakresie od 10 mk do 30 k. moc chłodząca w temperaturze 100 mk wynosi 200 µw, a w 20 mk 4 µw. zintegrowany magnes nadprzewodzący pozwala na wytworzenie pola magnetycznego do 14 t. unikalny system wymiany próbek pozwala na zmianę próbki w temperaturze 10 k. dzięki czemu czas potrzebny na wymianę i schłodzenie próbki do temperatury 100 mk to 72 h. chłodziarka wyposażona jest w 2 wiązki składające się z 12 par przewodów do pomiarów stałoprądowych. jedna wiązka wykonana jest z konstantanu a druga (nadprzewodząca) z cu/nbti. do dyspozycji jest również 8 przewodów koncentrycznych pozwalających na wykonywanie pomiarów zmiennoprądowych do 500 mhz. pomiar temperatury przeprowadzany jest za pomocą termometrów ruo2 wykalibrowanych od temperatury 50 mk do 30 k. dokładny pomiar w temperaturach < 50 mk jest możliwy dzięki zastosowaniu termometru wzorcowego cmn oraz kaskadowego termometru nadprzewodzącego srd1000. podstawowe parametry: minimalna temperatura: < 10 mk. moc chłodząca w 100 mk: 200 µw. moc chłodząca w 20 mk: 4 µw. czas wymiany próbki: 72 h. liczba dostępnych przewodów dc: 24 (konstantan lub cu/nbti). liczba dostępnych przewodów ac: 8 przewodów koncentrycznych do 500 mhz. | pomiary transportu elektronowego, efektu halla i magnetooporu wykonywane zarówno techniką dc jak i ac w funkcji temperatury lub w funkcji pola magnetycznego. pomiary ciepła właściwego odbywa się przy stałym ciśnieniu cp. jest to pomiar metodą relaksacyjną, łączącą w sobie dużą dokładność pomiaru z nieskomplikowanymi technikami analizy wyników. | Parametry pomiaru transportu elektronowego: rozmiary próbki: 5 x 8 x 3 mm (szer. x dług. x wys.). imax: 10 ma. u: 100 nv – 10 v. 50 mk < t < 30 k. 0 t < b < 14 t. parametry pomiaru ciepła właściwego: rozmiary próbki: 5 x 3 x 1 mm (szer. x dług. x wys.). 50 mk < t < 30 k. 0 t < b < 14 t. | Zewnętrzna | Aparatura udostępniania na zasadach wynikających z regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej acmin. (https://acmin.agh.edu.pl/home/acmin/5_wspolpraca/aparatura/zasady_i_koszty_korzystania_z_infrastruktury_badawczej_acmin.pdf) | Nie dotyczy | Akademickie centrum materiałów i nanotechnologii | Zakład efektów kwantowych w nanostrukturach | Chrobak Maciej | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/maciej-chrobak-8494.html | (pob 4) rozwiązania techniczne: od badań podstawowych, przez modelowanie i projektowanie, aż do prototypów. zastosowania narzędzi matematyki, informatyki i elektroniki w problemach skali makro, mikro i nano, (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Ciepło własciwe, efekt halla, temperatury sub-kelwinowe, transport elektronowy, transport kwantowy
Analizator sorpcji gazów | Imi-0118 hiden isochema | Analizator sorpcji umożliwia określenie ilości zabsorbowanego przez próbkę gazu, w kontrolowanych warunkach ciśnienia i temperatury, przy zastosowaniu metody wolumetrycznej sieverts'a. może być wykorzystywany do analizy sorpcji h2, co2, ch4, n2 i ar. urządzenie pozwala na współpracę z systemem imi w połączeniu z automatycznym manometrycznym analizatorem sorpcji, dając możliwość wykonania pomiarów izoterm pct (ciśnienie-skład-temperatura). umożliwia również; badanie kinetyki procesu sorpcja-desorpcja; oraz trwałości materiałów przy cyklicznym pochłanianiu i desorpcji gazu w zadanym przedziale temperatur i ciśnień. układ zawiera komorę reakcyjną o objętości 10 cm3 z możliwością dołączenia objętości buforowej, umożliwiającej pomiary z odpowiednią dokładnością, dla małych próbek | Określanie zdolności magazynowania wodoru. pomiary ciśnienia-rozkładu-temperatury (pct) badania termodynamiczne i kinetyczne. wodorki metali i materiały nanoporowate (materiały węglowe, zeolity, mof-y i polimery) | Parametry pracy zakres temperatur od pokojowej do 500°c zakres ciśnień 0 ̶ 200 bar waga próbki do 5 g rozdzielczość pomiarów < 1 μmol przepływ gazu 1000 ml/min tryby pomiaru izoterma sorpcji, cykle sorpcji/desorpcji | Zewnętrzna | Aparatura udostępniania na zasadach wynikających z regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej acmin. (https://acmin.agh.edu.pl/home/acmin/5_wspolpraca/aparatura/zasady_i_koszty_korzystania_z_infrastruktury_badawczej_acmin.pdf) | Nie dotyczy | Akademickie centrum materiałów i nanotechnologii | Zakład efektów kwantowych w nanostrukturach | Jabłoński Piotr | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/piotr-jablonski-9263.html | (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Sorpcja gazów, wodorki, wodór
Profilometr do pomiarów warstw o wymiarach nanometrycznych | Profilometr bruker dektakxt | Profilometr igłowy stykowy służący badaniu chropowatości oraz falistości powierzchni z rozdzielczością 1 a oraz powtarzalnością na poziomie 4 a≤ (angstrem). | Aparatura pozwala na mierzenie grubości nanoszonych przez użytkownika cienkich warstw, tworzenie profili w określonych kierunkach i eksport wartości, wraz z przeliczeniem chropowatości. |  | Zewnętrzna | Aparatura udostępniania na zasadach wynikających z regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej acmin. (https://acmin.agh.edu.pl/home/acmin/5_wspolpraca/aparatura/zasady_i_koszty_korzystania_z_infrastruktury_badawczej_acmin.pdf) | Nie dotyczy | Akademickie centrum materiałów i nanotechnologii | Zakład efektów kwantowych w nanostrukturach | Jurzecka-Szymacha Maria | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/maria-jurzecka-szymacha-7600.html | (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Profilometr
Zintegrowany system pomiarów mossbauerowskich | Elektronika jądrowa wacław musiał | Standardowy tor spektrometryczny z detektorem proporcjonalnym (ksenonowym) z oprogramowaniem. kaseta nim z zasilaczem detektor proporcjonalny, ksenonowy, w osłonie z blach ołowianych zasilacz wysokiego napięcia wzmacniacz i dyskryminator koperek analizator wielokanałowy amplitudy impulsów barbakan przelicznik wielokanałowy, dwutorowy mosiek-5 z oprogramowaniem do akwizycji danych wibrator na magnesach neodymowych kolimator ołowiany, obudowany mosiądzem dla 1 licznika sterownik wibratora osika ława mossbauerowska z uchwytami na 1 licznik i 1 próbkę | Wykonywanie pomiarów widm mossbauera w geometrii transmisyjnej. |  | Zewnętrzna | Aparatura udostępniania na zasadach wynikających z regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej acmin. (https://acmin.agh.edu.pl/home/acmin/5_wspolpraca/aparatura/zasady_i_koszty_korzystania_z_infrastruktury_badawczej_acmin.pdf) | Nie dotyczy | Akademickie centrum materiałów i nanotechnologii | Zakład materiałów funkcjonalnych i nanomagnetyzmu | Cieślak Jakub | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/jakub-cieslak-4210.html | (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Spektroskopia moessbauera
Magnetometr vsm z kriostatem | Magnetometr wibracyjny lakeshore 7407 | Magnetometr wibracyjny, typ 7407 firmy lakeshore, wuposażony w kriostat i piec pozwala na pomiar namagnesowania w funkcji temperatury (w zakresie od temperatury ciekłego azotu do 1000 ºc), w funkcji zewnętrznego pola magnetycznego (do 2.5 tesla w temperaturze pokojowej i 1.6 tesla w szerokim zakresie temperatur), a także w funkcji orientacji próbki względem kierunku pola (pełny obrót próbki w kierunku azymutalnym). działa w oparciu o metodę wibrującej próbki i kwadraturową detekcję zmiany indukowanego przez nią strumienia pola magnetycznego. umożliwia badanie próbek litych, monokryształów, cienkich warstw, proszków, cieczy i roztworów. w temperaturze pokojowej możliwy jest pomiar próbek o rozmiarach liniowych sięgających 10 mm i masie 10 g. pomiary temperaturowe możliwe są dla próbek o wymiarach liniowych nie większych niż 5 mm. pomiar cieczy i roztworów wodnych nanocząstek możliwy jest w zakresie temperatur od 77 k do 450 k. | M(h), m(t), m(q) |  | Zewnętrzna | Aparatura udostępniania na zasadach wynikających z regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej acmin. (https://acmin.agh.edu.pl/home/acmin/5_wspolpraca/aparatura/zasady_i_koszty_korzystania_z_infrastruktury_badawczej_acmin.pdf) | Nie dotyczy | Akademickie centrum materiałów i nanotechnologii | Zakład materiałów funkcjonalnych i nanomagnetyzmu | Szkudlarek Aleksandra | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/aleksandra-szkudlarek-7828.html | (pob 5) materiały, technologie i procesy inspirowane naturą: biotechnologia, bioinspiracje w inżynierii i nauce o materiałach, biosensory, bioenergetyka, biokataliza, biokomputery i bioobliczenia, (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Anizotropia magnetyczna, fc, krzywa magnesowania, magnetyzacja, podatność magnetyczna dc, zfc
Chromatograf gazowy gc-ms/tcd – shimadzu gcms-qp2020(ei) | Shimadzu gcms-qp2020(ei) | Chromatograf gazowy wyposażony w detektory ms oraz tcd, umożliwiający analizę jakościową oraz ilościową składu fazy gazowej. konfiguracja: ms – gaz nośny: he, kolumna: agilent j&w; hp-plot/u; l=30m; d=0.53 mm, zakres temperatury: 60 – 190 ºc ), tcd – gaz nośny n2: kolumna pakowana: sito molekularne, wypełnienie: mole sieve 5 å, 13x, tmax = 500 ºc) kalibracja: h2(n2), co2 (he), co (he), ch4(he), c2h6(he), c2h4 (he) | analiza jakościowa oraz ilościowa składu fazy gazowej | Piec: - zakres: od temperatury otoczenia do 450 ºc dozownik: - typu split/splitless detektory: ms - kwadrupolowy detektor mas: - typ jonizacji: „electron impact” (ei) - zakres masowy m/z = 1.5 – 1090 - możliwość pracy w trybach: scan, sim oraz scan/sim tcd: - czułość 20000 mv x ml/mg - temperatura pracy detektora do 400 ºc | Zewnętrzna | Aparatura udostępniania na zasadach wynikających z regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej acmin. (https://acmin.agh.edu.pl/home/acmin/5_wspolpraca/aparatura/zasady_i_koszty_korzystania_z_infrastruktury_badawczej_acmin.pdf) | Nie dotyczy | Akademickie centrum materiałów i nanotechnologii | Zakład fotofizyki i elektrochemii półprzewodników | Mech Krzysztof | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/krzysztof-mech-7959.html | (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Chromafografia gazowa, gc-ms, tcd
Spektrometr fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją falową (wd-xrf) rigaku zsx primus iv | Wd-xrf rigaku zsx primus iv | Zsx primus iv to spektrometr xrf z dyspersją długości fali do jakościowej, półilościowej i ilościowej analizy pierwiastków. jest w stanie wykrywać pierwiastki od be do u. specyfikacja: zakres analizowanych pierwiastków: be – u (z = 4 – 92) parametry źródła rentgenowskiego: lampa rh 4 kw napięcie przyspieszające: 60 kv maksymalne natężenie prądu wiązki elektronowej: 150 ma automatyczna funkcja wygrzewania lampy lampa rentgenowska umieszczona nad analizowaną próbką układ wiązki pierwotnej: automatyczny system osłabiania wiązki możliwość wyboru filtra wiązki pierwotnej (dostępne cztery filtry (al-125, al-25, ni-40, ni-400) sześciopozycyjny zmieniacz kolimatorów (35, 30, 20, 10, 1 oraz 0.5 mm) układ próbek: automatyczny zmieniacz próbek (48 pozycji) możliwość obrotu próbki podczas pomiaru hermetyczna komora umożliwiająca pomiar próbek proszkowych i ciekłych w atmosferze helu możliwość prowadzenia pomiaru przy ustalonym kącie układ analizatora i detekcji: automatyczny zmieniacz kryształów analizujących 8 kryształów analizujących umożliwiających pomiar w zakresie b – u: lif(200) : 22ti-92u pet: 13al-21sc ge: 15p-21sc rx-25: 9f-12mg rx-35: 8o-12mg rx-40: 7n-8o rx-61: 5b-6c lif(220): kryształ współpracujący z licznikiem scyntylacyjnym detektor proporcjonalny i scyntylacyjny system mapowania (pomiar punktowy) wraz z kamerą ccd | jakościowa oraz ilościowa analiza składu pierwiastkowego bezwzorcowa analiza składu chemicznego makroskopowa oraz punktowa analiza składu chemicznego możliwość wykonania pomiaru przy stałym kącie możliwość analizy składu próbek litych oraz proszkowych |  | Zewnętrzna | Aparatura udostępniania na zasadach wynikających z regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej acmin. (https://acmin.agh.edu.pl/home/acmin/5_wspolpraca/aparatura/zasady_i_koszty_korzystania_z_infrastruktury_badawczej_acmin.pdf) | Nie dotyczy | Akademickie centrum materiałów i nanotechnologii | Zakład fotofizyki i elektrochemii półprzewodników | Mech Krzysztof | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/krzysztof-mech-7959.html | (pob 5) materiały, technologie i procesy inspirowane naturą: biotechnologia, bioinspiracje w inżynierii i nauce o materiałach, biosensory, bioenergetyka, biokataliza, biokomputery i bioobliczenia, (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Analiza elementarna, analiza ilościowa, analiza jakościowa, badania składu pierwiastkowego, wd-xrf
Spektrometr fotoelektryczny | Spektrometr fotoelektryczny | Układ pomiarowy złożony z cyfrowo sterowanego źródła światła (lampa ksenonowa xbo150, monochromator, zestaw filtrów krawędziowych, migawka, układ stabilizacji natężenia światła), kalibrowanej fotodiody, dedykowanego potencjostatu oraz sondy kelvina z elektrodą pomiarową w postaci oscylującej złotej siatki. | Urządzenie służy do badania materiałów półprzewodnikowych i pozwala na: pomiar widm akcji fotoprądu w szerokim zakresie długości fali światła wzbudzającego oraz potencjału elektrody pracującej, pomiar pracy wyjścia w funkcji długości fali padającego światła, wyznaczenie trójwymiarowych map generowanych przez półprzewodnik fotoprądów określenie typu przewodnictwa. | Parametry pracy: zakres długości fali: 200-1000 nm zakres polaryzacji elektrody pracującej: ±2 v czułość detektora fotonapięcia <1 mv dokładność ustawienia elektrody pomiarowej sondy 5 µm niskoszumowy przedwzmacniacz sygnału o czułości lepszej niż 0.1 mv ciągła rejestracja zmian pracy wyjścia (zdolność rozdzielcza lepsza niż 1 mev) | Zewnętrzna | Aparatura udostępniania na zasadach wynikających z regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej acmin. (https://acmin.agh.edu.pl/home/acmin/5_wspolpraca/aparatura/zasady_i_koszty_korzystania_z_infrastruktury_badawczej_acmin.pdf) | Nie dotyczy | Akademickie centrum materiałów i nanotechnologii | Zakład fotofizyki i elektrochemii półprzewodników | Podborska Agnieszka | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/agnieszka-podborska-7440.html | (pob 3) woda-energia-klimat: interdyscyplinarne podejście dla zrównoważonego rozwoju, (pob 5) materiały, technologie i procesy inspirowane naturą: biotechnologia, bioinspiracje w inżynierii i nauce o materiałach, biosensory, bioenergetyka, biokataliza, biokomputery i bioobliczenia, (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Fotonapięcie, fotoprąd, półprzewodniki, praca wyjścia
System do analizy półprzewodników keithley 4200-scs | System do analizy półprzewodników keithley 4200-scs | System pomiarowy keithley 4200-scs jest modularnym, zintegrowanym rozwiązaniem pomiarowym przeznaczonym do badań materiałów, elementów półprzewodnikowych oraz związanych z nimi procesów. urządzenie zapewnia pełną charakteryzację testowanego układu przy użyciu graficznego interfejsu pomiarowego, prowadzącego użytkownika przez złożone testy. obecna konfiguracja obejmuje 4x smu (jednostka pomiarowa źródła średniej mocy) i 1x pmu (jednostka ultraszybkich impulsów i-v). | Niektórymi z wielu materiałów i urządzeń, które można charakteryzować przy użyciu keithley 4200-scs są: grafen, nanorurki węglowe, diody led i oled, kondensatory, rezystory, diody, ogniwa słoneczne, mosfet, bjt, pamięci flash, pamięci nieulotne, itp. | 4200-smu: moze dostarczać napięcie lub prąd i jednocześnie mierzyć napięcie, jak i prąd. zakres: ±210 v, ±100 ma rozdzielczość: 0.2 μv, 100 fa 4225-pmu: jednostka dwukanałowa zapewnia połączenie ultraszybkich impulsów napięciowych z równoczesnymi pomiarami napięcia i prądu. zakres: ±40 v, ±10 v rozdzielczość: 75 na | Zewnętrzna | Aparatura udostępniania na zasadach wynikających z regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej acmin. (https://acmin.agh.edu.pl/home/acmin/5_wspolpraca/aparatura/zasady_i_koszty_korzystania_z_infrastruktury_badawczej_acmin.pdf) | Nie dotyczy | Akademickie centrum materiałów i nanotechnologii | Zakład fotofizyki i elektrochemii półprzewodników | Mazur Tomasz | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/tomasz-mazur-8414.html | (pob 5) materiały, technologie i procesy inspirowane naturą: biotechnologia, bioinspiracje w inżynierii i nauce o materiałach, biosensory, bioenergetyka, biokataliza, biokomputery i bioobliczenia, (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Charakterystyka pr, eksperymenty imp, półprzewodniki
Spektrometr ftir do pomiarów widm w podczerwieni | Spektrometr ftir tensor ii firmy bruker | Spektrometr ftir tensor ii firmy bruker wyposażony jest w: przystawkę do pomiarów osłabionego całkowitego odbicia atr ( attenuated total reflectance) z monolitycznym kryształem diamentowym umożliwiającą pomiar w zakresie 350-8000 cm-1, przystosowaną do pomiarów próbek ciekłych oraz ciał stałych przystawkę atr z kryształem germanowym umożliwiającym pomiary w zakresie 600 – 5000 cm-1, przystosowaną do pomiarów próbek ciekłych oraz stałych; kryształ germanowy idealnie nadaje się do pomiarów widm struktur węglowych, a zwłaszcza fulerenów, nanorurek węglowych czy tlenku grafenu przystawkę do pomiarów transmisyjnych z kuwetą cieczową, rozbieralną z okienkami krs5 oraz znse, detektory: dlatgs (340-12000 cm-1) oraz mct (420-12000 cm-1) komora pomiarowa wyposażona jest w dysypator umożliwiający przedmuchiwanie komory gazem obojętnym | Spektrometr ftir umożliwia pomiar widm w podczerwieni różnego rodzaju próbek ciekłych oraz stałych (z wyj. roztworów wodnych). nie wymaga specjalnego przygotowania próbki. pomiary widm w podczerwieni mogą służyć do identyfikcji badanych substancji lub analizy porównawczej materiałów. | Pomiar widm w podczerwieni techniką atr dla próbek ciekłych i stałych w zakresie 350-8000 cm-1 | Zewnętrzna | Aparatura udostępniania na zasadach wynikających z regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej acmin. (https://acmin.agh.edu.pl/home/acmin/5_wspolpraca/aparatura/zasady_i_koszty_korzystania_z_infrastruktury_badawczej_acmin.pdf) | Nie dotyczy | Akademickie centrum materiałów i nanotechnologii | Zakład fotofizyki i elektrochemii półprzewodników | Podborska Agnieszka | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/agnieszka-podborska-7440.html | (pob 5) materiały, technologie i procesy inspirowane naturą: biotechnologia, bioinspiracje w inżynierii i nauce o materiałach, biosensory, bioenergetyka, biokataliza, biokomputery i bioobliczenia, (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Atr, ftir
Próżniowy system do nanoszenia cienkich warstw i wytwarzania nanocząstek | Mantis sputtering system | Stanowisko laboratoryjne składa się z dwóch próżniowych komór procesowych firmy mantis, spełniających standardy wysokiej próżni (hv). pierwsza komora procesowa służy do nanoszenia jednoczesnego lub sekwencyjnego wieloskładnikowych cienkich warstw oraz struktur wielowarstwowych metali i związków metali o kontrolowanym składzie chemicznym i grubości. druga komora procesowa umożliwia wytwarzanie nanocząstek metali i tlenków metali za pomocą działa klastrowego wykorzystującego metodę rozpylania jonowego w połączeniu z techniką igc (inert gas condensation). rozkład wielkości nanocząstek jest kontrolowany za pomocą spektrometru masowego. możliwe jest również jednoczesne pokrywanie nanocząstek otoczką z innego metalu lub tlenku metalu. parametry pracy: wysoka próżnia wstępna 1·10-8 torr ciśnienie gazu roboczego 1·10-2-1·10-4 torr kontrolowana temperatura podłoża (25-800°c) regulowane napięcie polaryzacji podłoża (0-600 v) prędkość obrotu uchwytu z podłożem (0-20 rpm) podłoże (2 cale) pomiar szybkości nanoszenia warstw (czujnik kwarcowy qcm) regulowany, stały przepływ gazów (ar, n2, o2) nanoszenie cienkich warstw: dwa magnetronowe źródło rozpylania dc oraz magnetronowe źródło rozpylania rf stabilizowany, stały prąd rozpylania (dc) oraz stabilizowana, stała moc rozpylania (rf) wytwarzanie nanocząstek: nanogen trio-3 magnetronowe źródła rozpylania dc stabilizowany prąd rozpylania (dc) napięcie polaryzacji w komorze agregacyjnej (0-20 v) strefa agregacyjna chłodzona ciekłym azotem kontrolowany rozmiar otrzymywanych cząstek 1-20 nm przy pomocy kwadrupolowego spektrometru masowego | Otrzymywanie cienkich warstw z targetów przewodzących, półprzewodników i izolatorów, włączając procesy reaktywne otrzymywanie nanocząstek z targetów przewodzących |  | Zewnętrzna | Aparatura udostępniania na zasadach wynikających z regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej acmin. (https://acmin.agh.edu.pl/home/acmin/5_wspolpraca/aparatura/zasady_i_koszty_korzystania_z_infrastruktury_badawczej_acmin.pdf) | Nie dotyczy | Akademickie centrum materiałów i nanotechnologii | Zakład efektów kwantowych w nanostrukturach | Jabłoński Piotr | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/piotr-jablonski-9263.html | (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Cienkie warstwy, nanocząstki, rozpylanie magnetronowe, rozpylanie reaktywne
Spektrometr mössbauerowski | Ms-4 renon | Nowej generacji cyfrowy spektrometr mössbauerowski ms-4 firmy renon zawiera blok detekcji promieniowania obejmujący głowicę detekcyjną, blok jądrowy oraz bloki kontroli wibratora i kontroli systemu. jest wyposażony w laserowy kalibrator prędkości ruchu źródła. głowica detekcyjna spektrometru zawiera zintegrowany przedwzmacniacz i zasilacz wysokiego napięcia. blok jądrowy umożliwia równoczesną analizę czterech widm: dwu widm mössbauerowskich oraz widm amplitudowych γ zbieranych w modzie koincydencji i antykoincydencji z okienkiem analizatora jednokanałowego. jedno z widm może być zastąpione przez dane z laserowego kalibratora prędkości. | Badanie lokalnych właściwości elektronowych (stopień utlenienia), strukturalnych (gradient pola elektrycznego) oraz magnetycznych (temperatury porządkowania, anizotropia, wewnętrzne pole magnetyczne) próbek zawierających związki fe, sn lub eu. ilościowe określenie składu próbek wielofazowych oraz oszacowanie średniej wielkości nanocząstek na bazie żelaza. badanie warstw o grubości submikronowej przy użyciu techniki detekcji elektronów konwersji (cems). | Układ spektrometru jest wyposażony w z zalewowy kriostat helowy (firmy iceoxford), umożliwiający pomiary w zakresie temperatur 1.5÷300 k. chłodzony wodą próżniowy piecyk mӧssbauerowski firmy elektronika jądrowa pozwala na pomiary w zakresie temperatur od 300k do 1100 k. zakres prędkości wibratora: od ±0.5 do ±150 mm/s | Zewnętrzna | Aparatura udostępniania na zasadach wynikających z regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej acmin. (https://acmin.agh.edu.pl/home/acmin/5_wspolpraca/aparatura/zasady_i_koszty_korzystania_z_infrastruktury_badawczej_acmin.pdf) | Nie dotyczy | Akademickie centrum materiałów i nanotechnologii | Zakład materiałów funkcjonalnych i nanomagnetyzmu | Bilovol Vitaliy | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/vitaliy-bilovol-9845.html | (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Nanocząstki, spektroskopia moessbauera
Laserowy dwuwiązkowy - spektrometr fotoelektryczny | Laserowy dwuwiązkowy spektrometr fotoelektryczny | Źródło światła: dwa lasery opolette 355 z pompą nd:yag wyposażoną w optyczne oscylatory parametryczne (opo) przestrajalne w zakresie 210-2400 nm o szczytowej mocy impulsu rzędu 500 kw. układ detekcji: elektrochemiczna stacja robocza zahner-elektric im6 z układem szybkiej akwizycji danych (tr8m) układ sterujący: precyzyjny układ synchronizacji (instytut fotonowy). spektrometr pozwoli na szczegółową analizę dynamiki nośników generowanych w strukturach półprzewodnikowych, badanie właściwości stanów pułapkowych oraz badania nad mechanizmami efektów pamięci krótkotrwałej w tzw. synapsach fotoelektrochemicznych. ponadto urządzenie umożliwia pomiary techniką spektroskopii fotomodulacyjnej (cimps). | Laserowy dwuwiązkowy spektrometr fotoelektryczny umożliwia: - pomiar natężenia fotoprądu w szerokim zakresie światła: 210-2400 nm - badanie dynamiki nośników i określenie właściwości stanów pułapkowych w półprzewodnikach - badania neuromimetyczne materiałów, m.in. synapsy fotoelektrochemiczne - pomiary technikami spektroskopii fotomodulacyjnej imps i imvs półprzewodników i ogniw słonecznych. |  | Zewnętrzna | Aparatura udostępniania na zasadach wynikających z regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej acmin. (https://acmin.agh.edu.pl/home/acmin/5_wspolpraca/aparatura/zasady_i_koszty_korzystania_z_infrastruktury_badawczej_acmin.pdf) | Nie dotyczy | Akademickie centrum materiałów i nanotechnologii | Zakład fotofizyki i elektrochemii półprzewodników | Podborska Agnieszka | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/agnieszka-podborska-7440.html | (pob 5) materiały, technologie i procesy inspirowane naturą: biotechnologia, bioinspiracje w inżynierii i nauce o materiałach, biosensory, bioenergetyka, biokataliza, biokomputery i bioobliczenia, (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Cimps, fotonapięcie, fotoprąd, imps, imvs, półprzewodniki
Naświetlarka diodowa | Naświetlarka diodowa firmy chip | Naświetlarka diodowa to urządzenie sterujące diodami led o mocy do 100 mw. zestaw diod obejmuje ledy o długościach światła: 365, 385, 405, 460, 510, 530, 620, 660, 735, 860, 940 nm, a także diody światła białego (3000k, 4000k, 10 000k). urządzenie pozwala na sterowanie intensywnością światła z krokiem co 1%. do urządzenia możemy podłączyć zewnętrzny generator sygnału. pasmo przenoszenia dla światła sinusoidalnego wynosi 100 khz, dla impulsów prostokątnych 10 khz. | Naświetlarka diodowa może posłużyć do róznego rodzaju eksperymentów, w których wymaganie jest użycie precyzyjnego źródła światła. może posłużyć do badania materiałów półprzewodnikowych, układów neuromimetycznych, a także syntez aktywowanych światłem. |  | Zewnętrzna | Aparatura udostępniania na zasadach wynikających z regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej acmin. (https://acmin.agh.edu.pl/home/acmin/5_wspolpraca/aparatura/zasady_i_koszty_korzystania_z_infrastruktury_badawczej_acmin.pdf) | Nie dotyczy | Akademickie centrum materiałów i nanotechnologii | Zakład fotofizyki i elektrochemii półprzewodników | Podborska Agnieszka | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/agnieszka-podborska-7440.html | (pob 5) materiały, technologie i procesy inspirowane naturą: biotechnologia, bioinspiracje w inżynierii i nauce o materiałach, biosensory, bioenergetyka, biokataliza, biokomputery i bioobliczenia, (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Led
Spektrofotometr uv-vis-nir lambda 750 perkinelmer | Spektrofotometr uv-vis-nir lambda 750 firmy perkinelmer | Spektrofotometr uv-vis lambda 750 spektrometr posiada dwie komory pomiarowe umożliwiające pomiar próbek ciekłych oraz ciał stałych. wyposażony jest w sferę całkująca o średnicy 60 mm do pomiarów współczynnika odbicia (reflektancji) i transmisji w ciałach stałych i proszkach. zakres pomiarowy: 200-2500 nm rozdzielczość w zakresie uv-vis: 0.17 – 5.00 nm rozdzielczość w zakresie nir: 0.20 – 20.00 nm podwójne źródło światła: lampa deuterowa oraz wolframowo-halogenowa | Spektrofotometr umożliwa pomiar absorbancji, trnasmitancji oraz reflektancji dla próbek ciekłych i stałych (cienkie warstwy, proszki). pomiar reflektacji ciał stałych umozliwia wyznaczenie szerokości pasma wzbronionego dla materiałów półprzewodnikowych. |  | Zewnętrzna | Aparatura udostępniania na zasadach wynikających z regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej acmin. (https://acmin.agh.edu.pl/home/acmin/5_wspolpraca/aparatura/zasady_i_koszty_korzystania_z_infrastruktury_badawczej_acmin.pdf) | Nie dotyczy | Akademickie centrum materiałów i nanotechnologii | Zakład fotofizyki i elektrochemii półprzewodników | Podborska Agnieszka | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/agnieszka-podborska-7440.html | (pob 5) materiały, technologie i procesy inspirowane naturą: biotechnologia, bioinspiracje w inżynierii i nauce o materiałach, biosensory, bioenergetyka, biokataliza, biokomputery i bioobliczenia, (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Absorbancja, półprzewodniki, reflektancja, spektrometr, szerokość przerwy wzbronionej, transmitancja, uv-vis-nir
Analizator impedancji biologic mtz-35 | Analizator impedancji biologic mtz-35 | Biologic mtz-35 to analizator impedancji umożliwiający prowadzenie pomiarów w szerokim zakresie częstotliwości (10 µhz – 35 mhz). analizator charakteryzuje się bardzo wysoką dokładnością pomiarową (0.1% amplitudy, 0.05% fazy). umożliwia również pomiar impedancji i jednoczesną polaryzację analizowanych materiałów. posiada możliwość prowadzenia pomiarów w układach 2, 3 oraz 4-elektrodowych. | Pomiar widm impedancyjnych w zakresie częstotliwości 10 µhz – 35 mhz. | generator: zakres częstotliwości: od 10 μhz do 35 mhz zakres napięć: od +/-100 μv do +/-10 v dc + pik ac zakresy pomiarowe: induktancja: od 10 nh do 10 kh pojemność: od 1 pf do 1000 μf rezystancja: od 1 mω do 500 mω dokładność podstawowa: 0.1% | Zewnętrzna | Aparatura udostępniania na zasadach wynikających z regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej acmin. (https://acmin.agh.edu.pl/home/acmin/5_wspolpraca/aparatura/zasady_i_koszty_korzystania_z_infrastruktury_badawczej_acmin.pdf) | Nie dotyczy | Akademickie centrum materiałów i nanotechnologii | Zakład fotofizyki i elektrochemii półprzewodników | Mech Krzysztof | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/krzysztof-mech-7959.html | (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Analizator impedancji, eis, spektroskopia impedancyjna
Spektrometr odwrotnej fotoemisji leips | Ulvac-phi leips | Spektrometr odwrotnej fotoemisji leips (low energy inverse photoemission spectroscopy) pozwala wyznaczyć strukturę elektronową nieobsadzonych poziomów energetycznych pasma przewodnictwa materiałów półprzewodnikowych. jego zasada działania oparta jest na analizie widma promieniowania elektromagnetycznego z zakresu światła widzialnego oraz ultrafioletowego emitowanego w wyniku absorpcji elektronów o niskiej i precyzyjnie określonej energii. emisja ta jest wynikiem wypełniania przez elektrony niezajętych stanów energetycznych pasma przewodnictwa. spektrometr stanowi doposażenie pracującego już w acmin spektrometru fotoelektronów ups/xps+argcib. metoda xps (x-ray photoelectron spectroscopy) dostarcza informacji o składzie oraz stanach chemicznych pierwiastków w materiale, natomiast dokładna analiza pasma walencyjnego badana jest metodą ups (ultraviolet photoelectron spectroscopy). dołączanie analizy pasma przewodnictwa metodą leips pozwala wyznaczyć pracę wyjścia, energię jonizacji, powinowactwo elektronowe i szerokość przerwy energetycznej, a więc niezbędne wielkości opisujące strukturę elektronową półprzewodników. wszystkie trzy metody: xps, ups oraz leips analizują wierzchnią warstwę materiału o grubości nie większej niż 5 nm. badanie głębiej położonych warstw jest możliwe poprzez usunięcie warstwy wierzchniej metodą rozpylania jonowego. do tego celu wykorzystywane jest w unikalne działo jonowe pozwalające usuwać warstwę wierzchnią bombardując jonami klastrów atomów argonu argcib (argon gas cluster ion beam), które minimalizuje lub całkowicie eliminuje niepożądane efekty pojawiające się przy rozpylaniu wiązką monoatomową. | Zasada działania oparta jest na analizie widma promieniowania elektromagnetycznego z zakresu światła widzialnego oraz ultrafioletowego emitowanego w wyniku absorpcji elektronów o niskiej i precyzyjnie określonej energii. emisja ta jest wynikiem wypełniania przez elektrony niezajętych stanów energetycznych pasma przewodnictwa. |  | Zewnętrzna | Aparatura udostępniania na zasadach wynikających z regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej acmin. (https://acmin.agh.edu.pl/home/acmin/5_wspolpraca/aparatura/zasady_i_koszty_korzystania_z_infrastruktury_badawczej_acmin.pdf) | Nie dotyczy | Akademickie centrum materiałów i nanotechnologii | Zakład nanoinżynierii powierzchni i biomateriałów | Marzec Mateusz | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/mateusz-marzec-7814.html | (pob 5) materiały, technologie i procesy inspirowane naturą: biotechnologia, bioinspiracje w inżynierii i nauce o materiałach, biosensory, bioenergetyka, biokataliza, biokomputery i bioobliczenia, (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Ips, leips, odwrotna fotoemisja
Spektrometr fotoelektronów xps | Phi 5000 xps versaprobeii | Spektrometr fotoelektronów emitowanych pod wpływem naświetlania promieniowaniem rentgenowskim (xps) lub ultrafiloteowym (ups) służy do analizy składu i stanów chemicznych pierwiastków na powierzchni badanego materiału. laboratorium wyposażone jest w spektrometr fotoelektronów xps/ups model phi 5000 versaprobeii (ulvac-phi, chigasaki, japan). urządzenie to wyposażone jest w hemisferyczny analizator energii elektronów o wysokiej rozdzielczości energetycznej oraz czuły, mikrokanałowy detektor (channel plate). rejestruje on fotoelektrony emitowane przez monochromatyczne źródło promieniowania rentgenowskiego (al kα 1486.6 ev) lub źródło promieniowania w zakresie ultrafioletu (he i 21.2 ev, he ii 40.8 ev). spektrometr wyposażony jest w działo jonowe umożliwiające profilowanie głębokościowe wiązką klastrów argonu o rozmiarach z zakresu 1000 – 5000 atomów/klaster przyśpieszanych energiami 5-20 kev (argon gas cluster ion beam – ar-gcib). dodatkowo drugie działo jonowe umożliwia rozpylanie wiązką mono-atomowych jonów argonu o maksymalnej energii 5 kev. w trakcie badań materiał może być chłodzony lub podgrzewany w zakresie od -120oc do 500oc. pięcio-osiowy manipulator umożliwia przeprowadzenie analizy w zależności od kąta ustawienia próbki względem osi analizatora (ar-xps) oraz prowadzenia rozpylania jonowego na obracającej się próbce (rotacja zalara). | analiza ilościowa składu chemicznego oraz określenie stanu chemicznego pierwiastków w warstwie powierzchniowej o grubości ok. 5 nm wyznaczanie stężenia pierwiastków wraz z identyfikacją ich stanu chemicznego względem głębokości (profilowanie głębokościowe) z minimalną zdolnością rozdzielcza względem głębokości 10 nm |  | Zewnętrzna | Aparatura udostępniania na zasadach wynikających z regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej acmin. (https://acmin.agh.edu.pl/home/acmin/5_wspolpraca/aparatura/zasady_i_koszty_korzystania_z_infrastruktury_badawczej_acmin.pdf) | Nie dotyczy | Akademickie centrum materiałów i nanotechnologii | Zakład nanoinżynierii powierzchni i biomateriałów | Marzec Mateusz | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/mateusz-marzec-7814.html | (pob 1) zrównoważone technologie energetyczne, odnawialne źródła energii i magazyny energii oraz zarządzanie zasobami. projektowanie, wytwarzanie, aplikacja, synergia i integracja procesów, (pob 5) materiały, technologie i procesy inspirowane naturą: biotechnologia, bioinspiracje w inżynierii i nauce o materiałach, biosensory, bioenergetyka, biokataliza, biokomputery i bioobliczenia, (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Chemia powierzchni, esca, xps
Potencjostaty/galwanostaty biologic sp-300 | Biologic sp-300 | Dwukanałowe potencjostaty/galwanostaty biologic sp-300 umożliwiają wykonanie podstawowych pomiarów elektorchemicznych, badań właściwości elektrokatalitycznych, korozyjnych, analizę kinetyki oraz mechanizmu reakcji elektrodowych jak również syntezę materiałów metalicznych oraz półprzewodnikowych o zróżnicowanej geometrii (nanrurki, nanodruty). oba potencjostaty wyposażone są w moduły eis (różne zakresy częstotliwości) umożiwające prowadzenie badań z wykorzystaniem elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej. potencjostat nr 1: jeden z kanałów wyposażony w moduł eis umożliwia prowadzenie badań z wykorzystaniem elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej. potencjostat nr 2: dwa kanały wyposażone są w moduły niskoprądowe oraz moduły eis. | pomiar charakterystyk prądowo – napięciowych (cv, lv, lsv, dpv) pomiar widm impedancyjnych pomiar krzywych chronoamperometrycznych oraz chronopotencjometrycznych pomiar ocp | Potensjostat 1: zakres napięć sterujących: ±10 v (kanały 1, 2) zakres częstotliwości eis: 10 μhz – 7 mhz (kanał 1) zakres prądowy: od 1 a do 10 na (kanały 1, 2) potencjostat 2: zakres napięć: ±10 v (kanał 1, 2) zakres częstotliwości eis: 10 μhz – 3 mhz (kanał 1, 2) zakres prądowy: od 1 a do 1 pa (kanał 1, 2) | Zewnętrzna | Aparatura udostępniania na zasadach wynikających z regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej acmin. (https://acmin.agh.edu.pl/home/acmin/5_wspolpraca/aparatura/zasady_i_koszty_korzystania_z_infrastruktury_badawczej_acmin.pdf) | Nie dotyczy | Akademickie centrum materiałów i nanotechnologii | Zakład fotofizyki i elektrochemii półprzewodników | Mech Krzysztof | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/krzysztof-mech-7959.html | (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Eis, elektrochemia, elektroosadzanie, korozja, woltamperometria
Wzmacniacz prądowo-napięciowy 30a/48v biologic hcv-3048 | Zewnętrzny booster prądowo-napięciowy 30a/48v biologic hcv-3048 | Zewnętrzny wzmacniacz prądowo-napięciowy przeznaczony do pracy z potencjostatami biologic serii sp-300. urządzenie umożliwia poszerzenie standardowego zakresu pomiarowego do +/-30 a oraz 48 v. | Rozszerzenie podstawowego zakresu prądowo-napięciowego potencjostatu biologic sp-300. | Mksymaly prąd: ±30 a zakres napięciowy: 0-48 v eis: do 500 khz | Zewnętrzna | Aparatura udostępniania na zasadach wynikających z regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej acmin. (https://acmin.agh.edu.pl/home/acmin/5_wspolpraca/aparatura/zasady_i_koszty_korzystania_z_infrastruktury_badawczej_acmin.pdf) | Nie dotyczy | Akademickie centrum materiałów i nanotechnologii | Zakład fotofizyki i elektrochemii półprzewodników | Mech Krzysztof | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/krzysztof-mech-7959.html | (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Chronoapmerometria, chronopotencjomatia, galwanostat, potensjostat, voltamperometria
Elektronika sterująca głowicą skaningowego mikroskopu tunelowego | Elektronika sterująca spm rhk r9plus | „rhk r9plus spm control system” jest częścią skaningowego mikroskopu tunelowego (stm) i jest obecnie najnowszą elektroniką sterującą aparaturą spm firmy rhk, zalecaną do przeprowadzania zaawansowanych pomiarów stm. system ten wyróżnia się m.in. w pełni zintegrowanym, programowalnym systemem kontrolującym pracę aparatury jak i akwizycji danych, co skutkuje znaczącym zwiększeniem responsywności układu oraz obniżeniem generowanych szumów. wbudowane trzy woltomierze fazoczułe, umożliwiają przeprowadzanie wielu równoległych badań spektroskopowych, niezbędnych w precyzyjnych pomiarach rozpraszania powierzchniowej fali elektronowej na defektach, wykluczając negatywny wpływ zewnętrznych połączeń kablowych. przy pomocy tej aparatury możliwe jest: - wykonywanie skanów topografii powierzchni metodą stm, - wyznaczanie charakterystyk prądowo-napięciowych metodą sts. | Wykonywanie pomiarów topografii powierzchni metodą stm, wyznaczanie charakterystyk prądowo-napięciowych metodą sts | Wykonywanie pomiarów topografii powierzchni metodą stm, wyznaczanie charakterystyk prądowo-napięciowych metodą sts | Zewnętrzna | Aparatura udostępniania na zasadach wynikających z regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej acmin. (https://acmin.agh.edu.pl/home/acmin/5_wspolpraca/aparatura/zasady_i_koszty_korzystania_z_infrastruktury_badawczej_acmin.pdf) | Nie dotyczy | Akademickie centrum materiałów i nanotechnologii | Zakład efektów kwantowych w nanostrukturach | Trembułowicz Artur | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/artur-trembulowicz-10005.html | (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Spm, stm, uhv
Aparatura do hipertermii - urządzenie do indukcyjnego nagrzewania roztworów nanocząstek firmy dacpol, wykorzystujące generator firmy ambrell | Aparatura do hipertermii - urządzenie do indukcyjnego nagrzewania roztworów nanocząstek firmy dacpol, wykorzystujące generator firmy ambrell | Aparatura do hipertermii - urządzenie do indukcyjnego nagrzewania roztworów nanocząstek firmy dacpol, wykorzystujące generator firmy ambrell urządzenie do indukcyjnego nagrzewania roztworów nanocząstek magnetycznych składa się z: układu sterującego, układu zasilania komponentów, układu chłodzącego wodą, oraz cewki indukcyjnej. układ sterujący wyposażony jest w generator tranzystorowy (firmy ambrell) wysokiej częstotliwości do grzania indukcyjnego (easy heat 0224ffce) o mocy do 2,4 kw, układu zasilania komponentów oraz układu sterującego prądem, mocą i czasem nagrzewania próbki. układ chłodzący (texa tcw12nbsbcp0000) połączony jest z generatorem i cewką indukcyjną. istnieje możliwość prowadzania pomiarów hipertermii w cewkach indukcyjnych o średnicach wewnętrznych 1; 2,5 oraz 4 cale. badanie metodą hipertermii magnetycznej daje możliwość określenia: temperatury nagrzewania sie roztworu nanocząstek (max. do 100 oc), szybkości nagrzewania i chłodzenia roztworu nanocząstek magnetycznych pod wpływem pola elektromagnetycznego w zależności od ich: rodzaju, wielkości i stężenia, zależności temperaturowych w funkcji czasu, natężenia prądu i mocy przy zadanym prądzie układu indukującego zmienne pole elektromagnetyczne. | Podstawowe parametry pracy: a) generator/ parametry zasilania napięcie zasilania ac 200-250 vrms maksymalny prąd 14,5 arms, nom częstotliwość zasilania 50-60 hz moc pozorna 1,3-2,6 kva max b) układ chłodzący temperatura wody 20-35 oc przepływ (minimum) 2,6 l/min ciśnienie 2,8-5,5 bar ph 7 |  | Zewnętrzna | Aparatura udostępniania na zasadach wynikających z regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej acmin. (https://acmin.agh.edu.pl/home/acmin/5_wspolpraca/aparatura/zasady_i_koszty_korzystania_z_infrastruktury_badawczej_acmin.pdf) | Nie dotyczy | Akademickie centrum materiałów i nanotechnologii | Zakład materiałów funkcjonalnych i nanomagnetyzmu | Kmita Angelika | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/angelika-kmita-8131.html | (pob 5) materiały, technologie i procesy inspirowane naturą: biotechnologia, bioinspiracje w inżynierii i nauce o materiałach, biosensory, bioenergetyka, biokataliza, biokomputery i bioobliczenia, (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Hipertermia, nanocząstki, nanomagnetyzm, terapia leczenia nowotworów
Kwadrupolowy spektrometr mas hpr-20 r&d (ms) | Kwadrupolowy spektrometr mas hpr-20 r&d (ms) | Kwadrupolowy spektrometr mas hpr-20 r&d; (ms) sprzężony z termograwimetrem q600 ta instruments (tg). układ tg/dsc-ms umożliwia analizę jakościową i ilościową uwalnianych gazów i par wydzielających się w trakcie ogrzewania próbki ( w zakresie temperatury do 1500 oc). zakres analizowanych mas do 200 a.m.u. potrójny filtr spektrometru masowego zapwenia bardzo wysoką czułość z ostateczną granicą wykrywalności wynoszącą 10 ppb. kwadrupolowy spektrometr mas hpr-20 r&d; (ms) firmy hiden analytical czas odpowiedzi przy zmianie stężenia gazu < 300 ms szybkość skanowania do 500 pomiarów/s źródło jonów zamknięte źródło jonów zakres mas atomowych 0-200 a.m.u. opcja ustawienia energii jonizacji spektrometr mas wyposażony jest w opcję ustawienia energii jonizacji. krok ustawienia energii jonizacji 0,2 ev limit detekcji gazów 10 ppb dozowanie analizowanych mieszanin gazów i par układ ciągłego dozowania analizowanych mieszanin gazów i par. wyposażony w ogrzewaną linię transferową (grzaną min. do 160 oc) z regulacją temperatury i cyfrowym wyświetlaczem temperatury. kapilara wyposażona w wymienny filtr przeciwpyłowy. kontrola przepływu gazów by-pass do pompy utrzymującej stałeciśnienie w analizatorze wraz z zaworem by-passu próbki. regulowany minimalny przepływ analizowanych gazów. interfejs interfejs kompatybilny z q600 ta instruments wyposażony w punkt poboru gazów z termowagi wraz z elementami zapobiegającymi kondensacji par i gazów. | Kwadrupolowy spektrometr mas hpr-20 r&d; (ms) sprzężony z termograwimetrem q600 ta instruments (tg). układ tg-ms umożliwia analizę jakościową i ilościową uwalnianych gazów i par wydzielających się w trakcie ogrzewania próbki ( w zakresie temperatury do 1500 oc). zakres analizowanych mas do 200 a.m.u. potrójny filtr spektrometru masowego zapwenia bardzo wysoką czułość z ostateczną granicą wykrywalności wynoszącą 10 ppb. |  | Zewnętrzna | Aparatura udostępniania na zasadach wynikających z regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej acmin. (https://acmin.agh.edu.pl/home/acmin/5_wspolpraca/aparatura/zasady_i_koszty_korzystania_z_infrastruktury_badawczej_acmin.pdf) | Nie dotyczy | Akademickie centrum materiałów i nanotechnologii | Zakład materiałów funkcjonalnych i nanomagnetyzmu | Kmita Angelika | Https://api.skos.agh.edu.pl/osoba/angelika-kmita-8131.html | (pob 1) zrównoważone technologie energetyczne, odnawialne źródła energii i magazyny energii oraz zarządzanie zasobami. projektowanie, wytwarzanie, aplikacja, synergia i integracja procesów, (pob 5) materiały, technologie i procesy inspirowane naturą: biotechnologia, bioinspiracje w inżynierii i nauce o materiałach, biosensory, bioenergetyka, biokataliza, biokomputery i bioobliczenia, (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Analiza ilościowa, analiza jakościowa, identyfikacja gazów, widmo masowe
Zestaw pomiarowy do badań reologicznych | Kompaktowy reometr modułowy mcr 302e (anton paar) | Reometr rotacyjny mcr 302e jest zaawansowanym urządzeniem do analizy właściwości reologicznych materiałów. pozwala na badanie różnych parametrów przepływu i deformacji substancji. ze względu na modułową budowę, reometr umożliwia dostosowanie oprzyrządowania do konkretnych wymagań badawczych. podstawowe możliwości badawcze urządzenia to: 1. charakterystyka lepkościowa pomiar lepkości dynamicznej w funkcji naprężenia ścinającego, szybkości ścinania lub temperatury. określanie zależności lepkości od czasu (tiksotropia, reopeksja). analiza pseudoplastyczności i dylatancji płynów nieniutonowskich. 2. krzywe płynięcia wyznaczanie zależności naprężenia ścinającego od szybkości ścinania. określanie modeli reologicznych. identyfikacja granicy płynięcia materiałów. 3. analiza strukturalna i tiksotropia badanie odwracalnych zmian struktury materiałów pod wpływem sił mechanicznych. pomiar czasu potrzebnego do odbudowy struktury po zakończeniu działania naprężeń ścinających. 4. oscylacyjne testy dynamiczne badanie modułu sprężystości (g') i modułu stratności (g'') w funkcji częstotliwości, naprężenia lub temperatury. analiza przejścia pomiędzy stanem ciekłym a stałym. 5. testy temperaturowe określanie wpływu temperatury na właściwości reologiczne. analiza stabilności termicznej materiałów. 6. badanie zmian lepkości w funkcji czasu monitorowanie zmian reologicznych w trakcie utwardzania, żelowania lub degradacji. identyfikacja procesów starzeniowych i utraty właściwości użytkowych materiałów. | Reometr umożliwia kompleksową analizę lepkości dynamicznej i naprężeń w funkcji szybkości ścinania, temperatury i czasu, także pod wpływem pola magnetycznego lub światła uv. pozwala badać materiały o złożonych właściwościach reologicznych (np. tiksotropowe, dylatacyjne, pseudoplastyczne), mierzyć granicę płynięcia oraz monitorować zmiany lepkości, np. podczas utwardzania. umożliwia także testy oscylacyjne, w tym pomiar modułów sprężystości i stratności. | konwencjonalne badania reologiczne w zakresie temperatur od -40°c do 200°c analiza małych próbek (od 15 µl do kilku ml) badanie ferrocieczy w polu magnetycznym (indukcja do 1 t, -10°c do 100°c) testy w świetle uv (-20°c do 200°c), również przy określonej długości fali (np. 365 nm, 320-480 nm) badania tribologiczne: krzywa stribecka, współczynnik tarcia, smarność | Zewnętrzna | Udostępnianie aparatury w ramach wspólnych przedsięwzięć badawczych oraz zgodnie z indywidualnie uzgodnionymi umowami. | Nie dotyczy | Katedra projektowania i eksploatacji maszyn | Laboratorium technik smarowniczych i reologii | Horak Wojciech | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/wojciech-horak-6681.html | (pob 4) rozwiązania techniczne: od badań podstawowych, przez modelowanie i projektowanie, aż do prototypów. zastosowania narzędzi matematyki, informatyki i elektroniki w problemach skali makro, mikro i nano, (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Ciecze magnetyczne, lepkość, reologia, reologia uv
Elipsometr spektroskopowy | Elipsometr spektroskopowy senresearch 4.0 - model 850 | Elipsometr spektroskopowy ser-850 jest urządzeniem działającym w zakresie od ultrafioletu do bliskiej podczerwieni, służącym do pomiaru grubości oraz podstawowych właściwości optycznych cienkich warstw oraz struktur wielowarstwowych. urządzenie pozwala na prowadzenie zarówno rutynowych jak i zaawansowanych pomiarów właściwości optycznych cienkich warstw, w tym wyznaczanie elementów macierzy muellera i pomiary operando – na przykład podczas procesów korozyjnych czy katalitycznych. mowa tu o współczynniku załamania światła, współczynniku absorpcji – dla układów jedno i wielowarstwowych. możliwe jest również wyznaczenie grubości poszczególnych warstw bez niszczenia próbek. wyniki pozwalają na wyznaczenie chropowatości nie tylko powierzchni próbek ale również poszczególnych interfejsów. precyzja pomiaru jest zapewniona poprzez cyfrowo kontrolowane ruchome ramiona oraz odpowiedni zestaw źródeł światła - lampę deuterową (duv) i wolframową (vis-nir)) oraz czułe detektory i polaryzatory pracujące w trybie step-scan. chłodzony termoelektrycznie detektor zakresu duv-vis zapewnia wysoki stosunek sygnał/szum nawet dla próbek o niskim współczynniku odbicia. w urządzeniach zastosowano tryb skanowania ssa, tzn. nie wymagający ruchu elementów toru optycznego w czasie akwizycji, co znacznie zmniejsza czas pomiaru. dołączone oprogramowanie wraz z zaimplementowaną bazą danych, umożliwiają symulację i modelowanie właściwości optycznych mierzonych układów. | • próbki w postaci cienkich filmów (jedno i wielowarstwowych) • materiały tlenkowe, półprzewodnikowe • badania grubości warstw • parametry optyczne materiałów - pojedyncze warstwy izotropowe oraz złożone układy wielowarstwowe • wyznaczania chropowatości powierzchni oraz interfejsów • badanie materiałów z gradientowych - powłok porowatych, ultra cienkich warstw • badanie efektu depolaryzacji | • elipsometr - zakres spektralny 240nm do 1700nm • reflektometr – zakres od 420 nm do 850 nm • automatyczny goniometr | Zewnętrzna | Udostępnienie aparatury wymaga uprzedniej zgody kierownika zakładu lub opiekuna urządzenia. udostępnianie odbywa się na zasadzie współpracy lub odpłatnie, w ramach dodatkowych zleceń. symulacje uzyskiwanych widm przy pomocy dołączonego dedykowanego oprogramowania stanowią przedmiot osobnej umowy współpracy/zlecenia. udostępnianie niniejszej aparatury podlega wpisom do ewidencji - karty czasu pracy aparatury naukowo-badawczej. | Nie dotyczy | Akademickie centrum materiałów i nanotechnologii | Zakład fotofizyki i elektrochemii półprzewodników | Mazur Tomasz | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/tomasz-mazur-8414.html | (pob 2) nowe technologie dla gospodarki o obiegu zamkniętym: połączenie modeli biznesowych z ekoinnowacjami w celu wzrostu produktywności i minimalizacji odpadów oraz tworzenia i wykorzystywania wiedzy, (pob 5) materiały, technologie i procesy inspirowane naturą: biotechnologia, bioinspiracje w inżynierii i nauce o materiałach, biosensory, bioenergetyka, biokataliza, biokomputery i bioobliczenia, (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Cienkie filmy, elipsometria, właściwości cienkich warstw, właściwości optyczne
Mobilny system cyfrowej radiografii przemysłowej | Mobilny system cyfrowej radiografii przemysłowej do badań ndt | Mobilny system radiografii przemysłowej składający się z elementów: 1. skaner carestream industrex / hpx-1 (custom) z zestawem płyt obrazowych i osprzętu 2. aparat rentgenowski teledyne icm / site-x d3206 – zestaw 3. aparat rentgenowski teledyne icm / site-x cp200ds - zestaw 4. dozymetry/radiometry ped+ (custom) – zestaw 3 szt. 5. zestaw komputerowy carestream hp z4 workstation (custom). 6. oprogramowanie carestream industrex | Metoda rt ma zastosowanie w wielu branżach: odlewnicza, motoryzacyjna, lotnicza, stoczniowa. pozwala na określenie lokalizacji, kształtu i wielkości niezgodności powierzchniowych i wewnętrznych w obiektach wykonanych różnymi technikami wytwarzania: odlewy, odkuwki, spoiny oraz z różnych materiałów konstrukcyjnych tj. metale i ich stopy, materiały niematalowe - kompozyty, ceramika, tworzywa sztuczne. badania detalu w jednej ekspozycji do 70mm grubości dla stali. | Hpx-1 skanowanie: 16bit max. podziałka pixeli: 25µm max. rozmiary kaset sztywnych: 14x17cali site-x d3206 zakres napięcia wyjściowego: 90-320kv zakres prądu lampy: 1-6ma penetracja stali: ok.70mm site-x cp200ds zakres napięcia wyjściowego: 10-200kv zakres prądu lampy: 0,5-10ma penetracja stali: ok.40mm | Zewnętrzna | Zgodnie z indywidualnie uzgodnionymi umowami | Certyfikat | Katedra inżynierii maszyn i transportu | Laboratorium badawcze technicznych środków transportu i materiałów | Ruta Hubert | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/hubert-ruta-7195.html | (pob 4) rozwiązania techniczne: od badań podstawowych, przez modelowanie i projektowanie, aż do prototypów. zastosowania narzędzi matematyki, informatyki i elektroniki w problemach skali makro, mikro i nano, (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną, (pob 8) przekraczanie granic: eksperymentalna fizyka wysokich energii ekstremalne stany materii, zaawansowane technologie w detekcji promieniowania, badania i zastosowania transdyscyplinarne | Badania nieniszczące, ndt, rt
Uniwersalna maszyna wytrzymałościowa dartec 250 | Uniwersalna maszyna wytrzymałościowa dartec 250 | Dwukolumnowa, uniwersalna serwohydrauliczna maszyna wytrzymałościowa umożliwiająca prowadzenia jednoosiowych badań statycznych i zmęczeniowych pod kontrolą siły, przemieszczenia lub jednego z piąciu dodatkowych czujników analogowych, jaki mogą być użyte w trakcie badań. przykładowe zastosowanie: wyznaczanie inżynierskich i rzeczywistych krzywych rozciągania, wyznaczanie monotonicznych właściwości wytrzymałościowych materiałów , badania zmęczeniowe materiałów prowadzone (krzywa wöhlera, krzywa coffina – mansona) wyznaczanie cyklicznej krzywej odkształcenia, wyznaczanie trwałości zmęczeniowej elementów konstrukcji oraz węzłów konstrukcyjnych przy dowolnych sekwencjach osiowych obciążeń, badania rozwoju pęknięć zmęczeniowych w metalach inżynierskich oraz elementach konstrukcji. | badania statyczne: póby rozciągania, ściskania, zginania; badania dynamiczne: badania zmęczeniowe nisko- i wysokocyklowe, badania rozwoju pęknięć zmęczeniowych, badania odporności na pękanie, badania charakterystyk dynamicznych materiałów i konstrukcji. | zakres obciążeń statycznych: +/- 300 kn; zakres obciążeń dynamicznych: +/- 250 kn; zakres przemieszczeń siłownika: +/- 75 mm; długość próbki rozciąganej: 280 - 1100 mm, średnica części chwytowej (próbki walcowe): 5-45 mm, grubość części chwytowej (póbki płaskie): 0-35 mm, | Zewnętrzna | Do ustalenia z osobą kontaktową | Nie dotyczy | Katedra projektowania i eksploatacji maszyn | Zespół wytrzymałość materiałów i konstrukcji | Machniewicz Tomasz | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/tomasz-machniewicz-5212.html | (pob 4) rozwiązania techniczne: od badań podstawowych, przez modelowanie i projektowanie, aż do prototypów. zastosowania narzędzi matematyki, informatyki i elektroniki w problemach skali makro, mikro i nano, (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Badania dynamiczne, badania statyczne, badania zmęczeniowe, charakterystyki statyczne, mechanika pękania, propagacja pęknięć, właściwości mechaniczne, właściwości zmęczeniowe, wzrost pęknięć zmęczeniowych
Uniwersalna maszyna wytrzymałościowa mts 810 | Uniwersalna maszyna wytrzymałościowa mts 810 | Dwukolumnowa, uniwersalna serwohydrauliczna maszyna wytrzymałościowa umożliwiająca prowadzenia jednoosiowych badań statycznych i zmęczeniowych pod kontrolą siły, przemieszczenia lub dowolnego czujnika analogowego używanego w trakcie badań (np. tensometru, ekstensometru, itp.). przykładowe zastosowanie: wyznaczanie inżynierskich i rzeczywistych krzywych rozciągania, wyznaczanie monotonicznych właściwości wytrzymałościowych materiałów, statyczne badania w warunkach trójpunktowego lub czteropunktowego zginania, badania zmęczeniowe materiałów prowadzone (krzywa wöhlera, krzywa coffina – mansona) wyznaczanie cyklicznej krzywej odkształcenia, wyznaczanie trwałości zmęczeniowej elementów konstrukcji oraz węzłów konstrukcyjnych przy dowolnych sekwencjach osiowych obciążeń, badania rozwoju pęknięć zmęczeniowych w metalach inżynierskich oraz elementach konstrukcji, wyznaczanie statycznych i dynamicznych charakterystyk elementów maszyn (w zakresie prędkości przemieszczenia do 150 mm/sek.) | badania statyczne: póby rozciągania, ściskania, zginania; badania dynamiczne: badania zmęczeniowe nisko- i wysokocyklowe, badania propagacji pęknięć, badania rozwoju pęknięć zmęczeniowych, badania odporności na pękanie, badania charakterystyk dynamicznych materiałów i konstrukcji. | zakres obciążeń: +/- 100 kn; zakres przemieszczeń siłownika: +/- 75 mm; maksymalna prędkość testu: 150 mm/sek.; prześwit pomiędzy szczękami mocującymi: 0 - 1000 mm, średnica części chwytowej (próbki walcowe): 5.8-22.9 mm, grubość części chwytowej (póbki płaskie): 0-19 mm, | Zewnętrzna | Do ustalenia z osobą kontaktową | Nie dotyczy | Katedra projektowania i eksploatacji maszyn | Zespół wytrzymałość materiałów i konstrukcji | Machniewicz Tomasz | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/tomasz-machniewicz-5212.html | (pob 4) rozwiązania techniczne: od badań podstawowych, przez modelowanie i projektowanie, aż do prototypów. zastosowania narzędzi matematyki, informatyki i elektroniki w problemach skali makro, mikro i nano, (pob 5) materiały, technologie i procesy inspirowane naturą: biotechnologia, bioinspiracje w inżynierii i nauce o materiałach, biosensory, bioenergetyka, biokataliza, biokomputery i bioobliczenia, (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Badania dynamiczne, badania statyczne, badania zmęczeniowe, charakterystyki statyczne, mechanika pękania, propagacja pęknięć, właściwości mechaniczne, właściwości zmęczeniowe, wzrost pęknięć zmęczeniowych
Maszyna wytrzymałościowa 300kn | Maszyna wytrzymałościowa 300 kn | Maszyna wytrzymałościowa shimadzu agx-v 300 kn służy do badań wytrzymałościowych statycznych w zakresie rozciągania, ściskania, zginania itp. maszyna posiada precyzyjne możliwości badawcze dla sił do 300 kn. parametry techniczne: maszyna wytrzymałościowa shimadzu agx-v 300 kn szerokość przestrzeni roboczej: 600 mm dodatkowa głowica pomiarowa siły: do 20 kn, klasa dokładności 0,5 (1/1000) wg iso 7500-1 zakres prędkości przesuwu: od 0,00005 do 750 mm/min przy sile do 300 kn częstotliwość próbkowania: 500 khz automatyczna kontrola ze stałą szybkością odkształcenia, w pełni zgodna z pn en-iso 6892-1 automatyczna kontrola ze stałą szybkością narastania siły testującej/naprężenia zgodnie z pn en-iso 6892-1 możliwość zapisu wideo przebiegu testu wideoekstensometr dic x-sight: rozdzielczość kamery: 16,1 mpix rozdzielczość subpikselowa w płaszczyźnie: < 0,008% zakres pola widzenia: 330 mm x 180 mm klasa dokładności: 0,5 wg iso 9513 dokładność: ±1,5 μm (zgodna z pn en-iso 527-1:2012) pomiar zmian szerokości próbek w trakcie testu pomiar współczynników anizotropii n + r oraz liczby poissona zapis wideo testu pełna synchronizacja z krzywą rozciągania częstotliwość próbkowania: 23 hz oprogramowanie do analizy dic ekstensometr automatyczny sie-560sa dokładność: klasa 0,5 wg iso 9513 dokładność bezwzględna: ±1 μm standardowa baza pomiarowa: 50 mm, możliwość zamówienia dodatkowych baz pomiarowych przeznaczony dla maszyn ag-x plus 250/300 kn | Badania wytrzymałościowe niszczące w zakresie: rozciągania; ściskania, zginania, zdzierania, dkształcalności itp. badania wytrzymałociowe metali wg en-iso 6892-1 jak i niemetali (tworzywa sztuczne, guma np. en-iso 37, en-iso 527) itp. | Wyznaczenie granicy wytrzymałości, wyznaczenie granicy plastyczności, wyznaczenie wydłużenia względnego, wyznaczenie współczynnika sprężystości wzdłużnej e (modułu younga), wyznaczenie współczynnika poissona. analiza odkształceń obejmująca deformacje poza płaszczyzną oraz pomiary ruchu | Zewnętrzna | Zgodnie z indywidualnie uzgodnionymi umowami. | Certyfikat | Katedra systemów wytwarzania |  | Karmiris-Obratański Panagiotis | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/panagiotis-karmiris-obratanski-9969.html | (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Maszyna wytrzymałościowa
Transmisyjny mikroskop elektronowy | Jeol jem-arm200f neoarmex | Transmisyjny mikroskop elektronowy wyposażony jest w: działo elektronowe z zimną emisją polową, napięcie przyspieszające 200 kv i 60 kv, korektor aberracji sferycznych cs dla układu oświetleniowego, wysokokątowy pierścieniowy detektor ciemnego pola (haadf), detektor sektorowy (saaf), dedykowany dla technik jasnego pola abf, optymalnego jasnego pola obf, różnicowego kontrastu fazowego dpc, spektrometr rentgenowski z dyspersją energii (eds) - 2 detektory eds typu sdd jeol centurio xxxl, system 4d-stem gatan 4d stem stemx o możliwość akwizycji i analiz danych w technice 4d-stem oraz wykonywania badań takich jak np. mapy odkształceń, mapy orientacji krystalograficznych, tworzenie wirtualnych apertur i różnicowego kontrastu fazowego, kamerę gatan metro bezpośredniej detekcji elektronów, dedykowany uchwyt mrożeniowy do prowadzanie obserwacji i analiz eds w temperaturach kriogenicznych, produkcji firmy gatan, model 915, dedykowany uchwyt środowiskowy firmy protochips, model poseidon select do prowadzenia obserwacji próbek w środowisku ciekłym/stanie ciekłym i badania chemicznych, elektrochemicznych i strukturalnych procesów zachodzących w czasie rzeczywistym i w skali nanometrycznej. | Mikroskop jest przeznaczony do pracy w trybach tem, stem i 4d-stem. mikroskop dedykowany jest do wysokorozdzielczych obserwacji i analiz chemicznych w skali mikro-, nano- i atomowej oraz badań środowiskowych in-situ w cieczach i w temperaturach kriogenicznych. zakres powiększeń obrazów mikroskopowych w tem wynosi od 50 x do 1 500 000 x. | Nie dotyczy | Zewnętrzna | Do ustalenia z osobą kontaktową. | Nie dotyczy | Wydział inżynierii metali i informatyki przemysłowej | Międzywydziałowe laboratorium transmisyjnej mikroskopii elektronowej | Moskalewicz Tomasz | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/tomasz-moskalewicz-5201.html | (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | 4d stem, badania in situ, eds, mikroskop elektronowy, mikrostruktura, tem
La-icp-ms spektrometria mas sprzężona z plazmą wzbudzaną indukcyjnie z wprowadzaniem próbki za pomocą ablacji laserowej oraz zintegrowanym systemem libs | Icap tqe icp-ms triple quadrupole z systemem ablacji laserowej esl213 i systemem libs eslumen | La-icp-ms łączy ablację laserową (la) wykorzystywaną do próbkowania z spektrometria mas sprzężona z plazmą wzbudzaną indukcyjnie (icp-ms) używaną do detekcji i analizy ilościowej pierwiastków. na system la-icp-ms/libs składają się: spektrometr mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej model icap tqe (thermo scientific) to tandemowy spektrometr mas wyposażony w komorę reakcyjno-kolizyjną. pozwala to to na usuwanie interferencji poprzez dyskryminację kinetyczną jonów (ked) bądź wykorzystanie gazów reakcyjnych takich jak o2. laser nd:yag (elemental scientific) o długości fali 213 nm, częstotliwości pracy 1-20 hz i rozmiarze wiązki w zakresie 10-100 mikronów. detektora libs (eslumen) do pomiarów opartych na laserowo indukowanej spektroskopii emisyjnej aparat jest częścią "zintegrowanej platformy badań chemizmu i mikrotekstury materiałów porowatych oraz reaktywności ich powierzchni" | Metoda la-icp-ms pozwala na analizy in-situ w ciałach stałych, która ma zastosowanie w analizach próbek geologicznych, biologicznych, metalurgicznych i archeologicznych. pozwala na pomiar zawartości pierwiastków, osiągając niskie limity detekcji od 0.1-10 ppm. możliwe jest wykonywanie map rozkładu pierwiastków i pomiary stosunków izotopowych. libs pozwala na analizy rozkładu pierwiastków śladowych, w tym pierwiastków lekkich jak li czy b. | Analizom poddawane są próbki o kształcie walca o średnicy ok. 25 mm lub w postaci szlifu mikroskopowego o wymiarach ok. 46 x 27 mm oraz grubości co najmniej 75-100 mikrometrów. metoda la-icp-ms umożliwia oznaczenie ilościowe większości pierwiastków od litu do uranu (z wyłączeniem gazów szlachetnych) z bardzo niskimi limitami detekcji (rutynowo 0.1-10 ppm). 20-30 pierwiastków może być analizowanych podczas jednego pomiaru. | Zewnętrzna | Badania wykonywane są przez upoważniony personel laboratorium na podstawie umów i zleceń za zgodą kierownika laboratorium. | Nie dotyczy | Katedra geologii złożowej i górniczej | Laboratorium pierwiastków krytycznych agh-kghm | Kozub-Budzyń Gabriela | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/gabriela-kozub-budzyn-7671.html | (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Ablacja laserowa/elektronowa, analizy chemiczne, pierwiastki śladowe
Wirtualne laboratorium komputerowe w.i.m.i r. | Wirtualne laboratorium komputerowe w.i.m.i r. | Wirtualne laboratorium komputerowe zostało opracowane i wdrożone w 2023r. na wydziale inżynierii mechanicznej i robotyki. wdrożone laboratorium umożliwia prowadzenie prac projektowych i realizację analiz numerycznych z zastosowanie klastra komputerowego składającego się z 3 serwerów opartych o procesory intel xeon (łącznie 96 rdzeni i 1,1tb ram) oraz 3 kart gpu nvidia ampere a40 48 gb . laboratorium umożliwia zdalne oraz hybrydowe prowadzenie zajęć na zainstalowanym oprogramowaniu zarówno z terenu uczelni jak również z dowolnego miejsca na świecie poprzez połączenie vpn. zasoby serwerów a co za tym idzie również laboratorium mogą być wykorzystane również do badań naukowych. | Aparatura przeznaczona do wspomagania procesów projektowania wykorzystujących cad/cae jak również wysokowydajnych symulacji naukowych (hpc), |  | Zewnętrzna | Infrastruktura udostępniana jest bezpłatnie w przypadku realizowanych wspólnie projektów/grantów z jednostkami organizacyjnymi agh oraz podmiotami zewnętrznymi, w których operator/opiekun urządzenia jest członkiem zespołu publikującego wyniki bada | Nie dotyczy | Katedra robotyki i mechatroniki |  | Mańka Michał | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/michal-manka-7202.html | (pob 4) rozwiązania techniczne: od badań podstawowych, przez modelowanie i projektowanie, aż do prototypów. zastosowania narzędzi matematyki, informatyki i elektroniki w problemach skali makro, mikro i nano, (pob 6) inteligentne techniki informacyjne, telekomunikacyjne, komputerowe i sterowania, (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Cad, modelowanie, symulacje, wirtualizacja zasobów
System laserowy | System laserowy trulaser cell 3000 (l34) | System wyposażony jest w laser dyskowy o mocy 2 kw (na przedmiocie obrabianym) oraz długości fali promieniowania laserowego 1030 nm. posiada kabel światłowodowy o dwóch średnicach włókna: 100/400μm i długości 20 m. system zawiera: - adapter do optyki spawania i obróbki cieplnej, - adapter optyki do napawania, - adapter optyki do cięcia, - system optyczny do obserwacji i kontroli jakości powłok napawanych i spoin laserowych. ponadto system laserowy wyposażony jest w przenośnik proszku z 2 oddzielnymi podajnikami proszku i zbiornikami o pojemności po 1,5 l, przenoszącymi do 2 różnych materiałów dodatkowych. zakres przesuwu osi: x = 800 mm, y = 600 mm, z = 400 mm. zakres przechyłu dla optyki w osi b wynosi +/-135 deg. urządzenie wyposażone jest w dodatkową oś obrotową do obróbki elementów typu rura z uchwytem trójszczękowym i możliwością przelotu dla średnicy minimalnej. posiada także aktywnie monitorowaną, za pomocą czujników, obudowę ochronną maszyny, zabezpieczającą dla lasera klasy 1. | Cięcie, nagrzewanie, napawanie i spawanie materiałów metalicznych i niemetalicznych. | Nie dotyczy | Zewnętrzna | Do ustalenia z osobą kontaktową. | Nie dotyczy | Wydział inżynierii metali i informatyki przemysłowej | Inżynieria powierzchni | Kąc Sławomir | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/slawomir-kac-5204.html | (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Cięcie metali, laser, napawanie, obróbka cieplna, spawanie
Mikrowaga | Mikrowaga mya 5.4y.b (radwag) | Mikrowaga mya 5.4y.b produkcji radwag o zakresie pomiarowym 5,1 g. działka odczytowa: 0,001 mg. | Mikrowaga umożliwia pomiar masy próbek przed i po badaniach korozyjnych. |  | Zewnętrzna | Do ustalenia z osobą kontaktową | Nie dotyczy | Wydział inżynierii metali i informatyki przemysłowej | Centrum mikroskopii elektronowej dla inżynierii materiałowej | Rutkowski Bogdan | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/bogdan-rutkowski-7458.html | (pob 1) zrównoważone technologie energetyczne, odnawialne źródła energii i magazyny energii oraz zarządzanie zasobami. projektowanie, wytwarzanie, aplikacja, synergia i integracja procesów, (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Korozja wysokotemperaturowa, mikrowaga
Aparat do pomiaru wielkości sorpcji nova 800 anton paar | Aparat do pomiaru wielkości sorpcji nova 800 anton paar | Nova 800 anton paar jest analizatorem do pomiaru sorpcji gazów i wyznaczania powierzchni bet, wielkości, objętości i rozkładu mikro- i mezo-porów w proszkach i materiałach porowatych. charakterystyka aparatu: sorpcja gazów: n2, he, co2 oraz par różnych cieczy cztery niezależne stacje odgazowania cztery stacje analityczne wyznaczanie rozmiarów, objętości i powierzchni mezoporów (2 – 50 nm), mikroporów (0.35 – 1.1 nm) zakres ciśnień pracy aparatu 1.5 x 10-7 do 1.0 p/p0 odgazowanie próbki w zakresie temperatur: 20-425 ºc analiza materiałów proszkowych i próbek litych o wymiarach nie większych niż 7 x 7 x 10 mm aparat jest częścią "zintegrowanej platformy badań chemizmu i mikrotekstury materiałów porowatych oraz reaktywności ich powierzchni" | pomiar sorpcji dla próbek mineralnych, syntetycznych, przemysłowych, itp. analiza bet i objętości porów próbek litych i proszkowych | jedno- i wielopunktowa powierzchnia bet powierzchnia langmuira oraz analiza izoterm temkina i freundlicha rozkłady objętości porów i powierzchni porów w zakresie mezo- i makroporów metodą bjh, dft, nldft rozkład mikroporów metodą d-a, d-r oraz całkowita objętość mikroporów metodą t-plot | Zewnętrzna | • zgodnie z regulaminem zamieszczonym na stronie laboratorium: http://wydzlab.agh.edu.pl/wp-content/uploads/2020/11/regulamin-wlbfstig.pdf • współpraca naukowo-badawcza z jednostkami agh i innymi krajowymi i zagranicznymi jednostkami naukowymi • współpraca w ramach projektów ncn, ncbir i w ramach umów z przemysłem | Nie dotyczy | Wydziałowe laboratorium badań fazowych, strukturalnych, teksturalnych i geochemicznych | Wydziałowe laboratorium badań fazowych, strukturalnych, teksturalnych i geochemicznych | Bajda Tomasz | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/tomasz-bajda-5644.html | (pob 5) materiały, technologie i procesy inspirowane naturą: biotechnologia, bioinspiracje w inżynierii i nauce o materiałach, biosensory, bioenergetyka, biokataliza, biokomputery i bioobliczenia, (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Adsorpcja, bet, izoterma adsorpcji, porowatość całkowita, powierzchnia właściwa
Spektrofotometr absorpcji atomowej aas ice 3500 | Spektrometr absorpcji atomowej aas ice 3500 thermo scientific | Thermo scientific ice 3500 aas zapewnia niezrównaną wydajność, elastyczność i prostotę. wysoce precyzyjna optyka z podwójną wiązką w połączeniu z monochromatorem echelle zapewnia niskie granice wykrywalności i długoterminową stabilność analityczną. unikalna korekcja tła deuteru quadline z gwarantowaną wydajnością jest dostarczana w standardzie. konstrukcja rozpylacza płomienia zawiera 50-milimetrowy tytanowy palnik z ulepszoną zdolnością do cząstek stałych w celu zwiększenia wydajności i dokładności analizy płomienia. przystawka do generacji wodorków vp 100 pozwala na wykonywanie analizy pierwiastków tworzących wodorki: as, se,sb,te,bi,sn oraz hg z lepszą czułością i precyzją w porównaniu z techniką płomieniową. przystawka jest sterowana w pełni automatycznie z oprogramowania spektrometru. w jej skład wchodzą pojemniki na reagenty, 4 kanałowa pompa perystaltyczna, zawory mieszające, separator gaz-ciecz oraz masowy kontroler przepływu, do precyzyjnej kontroli przepływu gazu nośnego. kuweta pomiarowa umieszczona w wiązce spektrometru jest podgrzewana standardowo płomieniem acetylenowo powietrznym lub opcjonalnie piecem elektrycznym ec100 | Laboratorium korzysta wyłącznie z atestowanych odczynników i mianowanych roztworów w terminie ważności. laboratorium wyposażone jest w system generacji par wodorków umożliwiający bezpośrednie oznaczanie mikroilości as, se,sb,te,bi,sn oraz hg odpowiednio od 0,5 i 0,1 mikrogramów/dm3 oraz w trybie normalnym ok. 30 innych pierwiastków | Analiza ilościowa wód, ścieków, gleb, gruntów, minerałów i skał, roślin oraz różnych badań normatywnych. dotyczy to kompleksowych badań odpadów, badań agresywności wód i gruntów oraz identyfikacji wszelkich nieorganicznych związków niebezpiecznych dla środowiska przyrodniczego. wykonywane są ilościowe analizy pełne, wskaźnikowe i pierwiastków śladowych. | Zewnętrzna | Badania mogą być wykonane odpłatnie, albo na zasadzie współpracy naukowej. | Nie dotyczy | Wydziałowe laboratorium badań fazowych, strukturalnych, teksturalnych i geochemicznych | Laboratorium biogeochemiczne | Klimek Agnieszka | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/agnieszka-klimek-7472.html | (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Analiza ilościowa
System do pomiarów wibroakustycznych przetworników elektroakustycznych (głośników) - klippel multiscanning workbench oraz near field scanner | Klippel multiscanning workbench oraz near field scanner | Kompleksowy system do analizy parametrów mało i wielkosygnałowych głośników oraz kompleksowej analizy promieniowania dźwięku. system składa się z dwóch głównych części – skanującego wibrometru z laserowym czujnikiem przemieszczenia oraz systemu z ramieniem robotycznym do analizy kierunkowości. stanowisko pomiarowe jest wyposażone w oprogramowanie i karty dźwiękowe, które umożliwiają bezkontaktowy pomiar wszystkich możliwych parametrów przetworników elektroakustycznych. zgodny ze standardami: iec 60268-5, iec 60268-7, iec 60268-21, iec 62777, iec wd 63034, aes56, cea-2034 (ansi) | pomiar geometrii i drgań przetwornika wizualizacja zachowania głośnika prognozowanie kierunkowości oddzielenie modów promieniowych i kołowych analiza aktywnie promieniujących obszarów membrany wykrywanie defektów głośnika spl w dowolnym punkcie przestrzeni 3d kierunkowość w polu bliskim i dalekim identyfikacja liniowego modelu przetwornika (thiele/small) | pomiar pracy zawieszenia zniekształcenia nieliniowe splmax i maksymalne napięcie zgodnie z normą iec 60268-21 ciągły maksymalny spl zgodny z ansi/cea-2010-b i ansi/cea-2034 kompresja termiczna wykrywanie zakłóceń o niskiej energii, impulsowych (clicks, rub & buzz itp.) pliki kierunkowości .gll dla oprogramowania takiego jak ease, catt acoustic, ease focus i inne oprogramowanie do obliczeń spl | Zewnętrzna | Możliwość udostępnienia możliwości pomiarowych na potrzeby badawcze innych jednostek agh, pomiar każdorazowo wykonywany przez osoby przeszkolone z katedry mechaniki i wibroakustyki - brak możliwości wypożyczenia. w celu ustalenia warunków użytkowania należy skontaktować się z opiekunem aparatury. | Nie dotyczy | Katedra mechaniki i wibroakustyki | Zespół akustyki architektonicznej / laboratorium akustyki technicznej | Chojnacki Bartłomiej | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/bartlomiej-chojnacki-9059.html | (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Elektroakustyka, głośniki, kierunkowość dźwięku, pomiary akustyczne
Chromatograf cieczowy (hplc) | Chromatograf cieczowy (hplc) | Chromatografi cieczowy shimadzu lc-2050c z detektorami uv-vis i fld. | Ilościowa analiza związków organicznych w próbkach środowiskowych, roztworach modelowych itp. | Ilościowa analiza związków organicznych. | Zewnętrzna | Za zgodą i pod nadzorem opiekuna laboratorium. | Nie dotyczy | Katedra mineralogii, petrografii i geochemii | Mineral-based architectures group, http://www.mba-group.agh.edu.pl/ | Matusik Jakub | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/jakub-matusik-6924.html | (pob 1) zrównoważone technologie energetyczne, odnawialne źródła energii i magazyny energii oraz zarządzanie zasobami. projektowanie, wytwarzanie, aplikacja, synergia i integracja procesów, (pob 3) woda-energia-klimat: interdyscyplinarne podejście dla zrównoważonego rozwoju, (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Analiza chemiczna
Nabiurkowy dyfraktometr rentgenowski | Nabiurkowy dyfraktometr rentgenowski bruker phaser d6 | Klasyczny rentgenowski dyfraktometr proszkowy z możliwością pomiaru próbek w temperaturze pokojowej w geometrii odbiciowej bragga-brentano. | Pomiary dyfrakcyjne w zakresie 5-145 stopni kąta odbitego dla lampy o anodzie miedzianej. - analiza strukturalna (symetria i parametry komórki elementarnej) - analiza fazowa - badania naprężeń - badania rozmiarów krystalitów | Pomiar dyfrakcyjny w temperaturze pokojowej w geometrii odbiciowej dla próbek proszkowych bądź litych. | Zewnętrzna | Aparatura może być wykorzystana do zleceń dydaktycznych. | Nie dotyczy | Katedra fizyki ciała stałego |  | Gondek Łukasz | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/lukasz-gondek-6202.html | (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Dyfrakcja rentgenowska
Piec łukowy | Piec łukowy am (edmund bühler gmbh) | Laboratoryjny piec do syntezy materiałów metalicznych, w tym reaktywnych i wysokotopliwych, na drodze przetapiania łukowego w atmosferze ochronnej. urządzenie pozwala na wytwarzanie odlewów laboratoryjnych o masie do 200 g krzepnących na miedzianej płycie chłodzonej wodą. ponadto zastosowanie przystawki suction casting umożliwia odlewanie stopów w formie prętów (średnica od 3 do 10 mm, długość 55 mm) w warunkach przyspieszonego chłodzenia. metoda ta jest stosowana do otrzymywania masywnych szkieł metalicznych i kompozytów amorficzno-krystalicznych. hydrauliczny moduł wodny zapewnia kontrolowane i powtarzalne warunki krzepnięcia stopów, co jest niezwykle istotne przy założeniu powtarzalności wyników badań. | Wytwarzanie stopów metali w skali laboratoryjnej | Nie dotyczy | Zewnętrzna | Do ustalenia z osoba kontaktową | Nie dotyczy | Wydział inżynierii metali i informatyki przemysłowej | Grupa badawcza inżynieria spajania i szkła metaliczne | Kozieł Tomasz | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/tomasz-koziel-6072.html | (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Odlewanie stopów, piec łukowy, synteza materiałów
Platforma do badań mechanicznych właściwości powierzchni anton paar step 500 | Platforma do badań mechanicznych właściwości powierzchni anton paar step 500 | Platforma do badań mechanicznych właściwości powierzchni firmy anton paar model step 500 wyposażona jest: głowicę nht3 (nano hardness tester); głowicę mct3 (micro combi tester); głowica optyczną zapewniająca powiększenie 5,20,50,100 krotne; stół antywibracyjny, ruchomy w osiach x (215 mm), y (75 mm), z (30 mm). nanoindenter nht3 jest precyzyjnym urządzeniem przeznaczonym do wyznaczenia właściwości mechanicznych materiałów oraz cienkich warstw w skali nanometrycznej. nht3 spełnia wymagania normy astm-e2546 dotyczącej nanotwardościomierzy, natomiast moduł mct3 jest zgodny z nomami astm: c1624, e2546, g171 oraz iso: 14577, 20502, 27307. właściwości mikromechaniczne są wyznaczane na podstawie odkształcenia materiału w wyniku wgłębnikowania próbki wgłębnikiem, do którego przyłożone jest określone obciążenie. wartość siły obciążającej i głębokości penetracji ostrza wgłębnika są rejestrowane w sposób ciągły w czasie całego cyklu (obciążania i odciążania). na podstawie wykreślonej krzywej obciążenia vs. przemieszczenia są wyznaczane takie właściwości jak: twardość, moduł young’a, czas pełzania, odporność na kruche pękanie. stosując minimalne siły obciążające wgłębnik, możliwe jest wykonanie pomiaru na głębokościach kilkuset nanometrów, co jest szczególnie istotne podczas badania cienkich warstw, gdzie należy wyeliminować wpływ podłoża na wyznaczane właściwości. moduł mct umożliwia także wykonywanie testów zarysowania. platforma oferuje wysoką dokładność repozycji (<1 µm) w całym zakresie odległości oraz synchronizację pozycji mikroskopu wideo z wgłębnikiem głowicy. | Urządzenie umożliwia m.in.: wyznaczenie twardości i modułu younga miękkich, twardych, kruchych oraz ciągliwych (plastycznych) materiałów wykonanie scratch-testu – testu zarysowania | Parametry nht: zakres siły obciążającej wgłębnik: 0,1 - 500 mn dokładność pomiaru penetracji: 0,01 nm dokładność pomiaru siły 0,5 μn dokładność pozycjonowania próbki: 1 μm parametry mct: zakres siły obciążającej wgłębnik: 0,05 - 30 n dokładność pomiaru penetracji: 0,03 nm dokładność pomiaru siły: 6 μn dokładność pozycjonowania próbki: 1 μm | Zewnętrzna | Po kontakcie z kierownikiem laboratorium | Nie dotyczy | Katedra projektowania i eksploatacji maszyn | Laboratorium tribologii i inżynierii powierzchni | Drenda Cezary | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/cezary-drenda-9676.html | (pob 4) rozwiązania techniczne: od badań podstawowych, przez modelowanie i projektowanie, aż do prototypów. zastosowania narzędzi matematyki, informatyki i elektroniki w problemach skali makro, mikro i nano, (pob 5) materiały, technologie i procesy inspirowane naturą: biotechnologia, bioinspiracje w inżynierii i nauce o materiałach, biosensory, bioenergetyka, biokataliza, biokomputery i bioobliczenia, (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Adhezja, indentacje, inżynieria mechaniczna, inżynieria powierzchni, moduł younga, nanoindentacja, powłoki, scratch test, twardość, warstwa wierzchnia
Tribometr do testów metodą pin/ball-on-disk model mft-2000 firmy rtec instruments | Tribometr mft-2000 | Tribometr do testów metodą pin/ball-on-disk model mft-2000 firmy rtec instruments jest wielofunkcyjnym urządzeniem przeznaczonym do badania tarcia i zużycia w ruchu obrotowym różnych materiałów monolitycznych oraz cienkich i grubych warstw i powłok. badania mogą być prowadzone ze skojarzeniem typu trzpień-tarcza lub kula-tarcza w ślizgowym styku niesmarowanym (tarcie suche) lub smarowanym. za pomocą tego urządzenia można zbadać odporność na zużycie i współczynnik tarcia dowolnego skojarzenia materiałowego w zależności od prędkości poślizgu, obciążenia styku i innych parametrów np. środowiskowych. pomiary prowadzone w czasie rzeczywistym i z dużą precyzją: siły normalnej i stycznej (tarcia) w zakresie 0,05 ÷ 10 n z rozdzielczością 0,3 mn oraz głębokości wytarcia z rozdzielczością 0,1 µm. analiza toru zużycia powstałego po tarciu jest podstawą do opisu mechanizmu zużycia badanych materiałów. wyznaczone parametry i analiza zużycia pozwalają w pełni scharakteryzować właściwości tribologicznych testowanego skojarzenia materiałowego. tribometru mft-2000 wyposażony jest w dedykowaną komorę środowiskową do ruchu obrotowego z kontrolerem wilgotności. komora środowiskowa umożliwia prowadzenie badań tribologicznych w ustalonych warunkach temperatury i wilgotności w układzie zamkniętym w zakresie od 5 % do 95 %. system kontrolno-pomiarowy tribometru mft-2000 umożliwia wykonywanie testów z dużą dokładnością i stabilnością metrologiczną. | Komora środowiskowa do ruchu obrotowego z kontrolerem wilgotności do prowadzenia tarcia w kontrolowanych warunkach w zakresie od 5 % do 95 %, sygnał pomiarowy siły normalnej i siły stycznej rejestrowane w sposób ciągły w celu monitorowania tarcia w czasie rzeczywistym, układ do pomiaru siły obciążającej i siły tarcia zintegrowany z układem amortyzacji mechanicznej i kompensacją czułości pomiaru siły ze względu na zmiany temperatury. | Geometria styku: trzpień-tarcza / kula-tarcza średnica trzpienia: 6 lub 8 mm średnica kuli: 6 lub 6,3 mm średnica tarczy: do 50 mm obciążenie: 0,05 ÷ 10 n prędkość obrotowa: od 0,1 do 2500 obr/min | Zewnętrzna | Po kontakcie z kierownikiem laboratorium | Nie dotyczy | Katedra projektowania i eksploatacji maszyn | Laboratorium tribologii i inżynierii powierzchni | Drenda Cezary | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/cezary-drenda-9676.html | (pob 4) rozwiązania techniczne: od badań podstawowych, przez modelowanie i projektowanie, aż do prototypów. zastosowania narzędzi matematyki, informatyki i elektroniki w problemach skali makro, mikro i nano, (pob 5) materiały, technologie i procesy inspirowane naturą: biotechnologia, bioinspiracje w inżynierii i nauce o materiałach, biosensory, bioenergetyka, biokataliza, biokomputery i bioobliczenia, (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Adhezja, inżynieria mechaniczna, inżynieria powierzchni, powłoki, tribologia, tribotesty, warstwa wierzchnia
Próżniowy system do napylania magnetronowego | 032 prims | Prosta i w pełni funkcjonalna aparatura do powtarzalnego nakładania cienkich warstw przy pomocy rozpylania magnetronowego. sprzęt jest zoptymalizowany do osadzania z dwóch źródeł w tym samym czasie (z ang. co-deposition) próbek tem. - ciśnienie bazowe 10-7 mbar - średnica komory procesowej: ø 355 mm - stolik na próbki/substraty o średnicy do 2″ - dwa 2’’ źródła magnetronowe - dwa zasilacza - automatyczne dozowanie gazu argonowego poprzez precyzyjny przepływomierz masowy - ręczny zawór dławiący - podgrzewanie substratu do 600 °c - obrót stolika z próbką/substratem (0 - 60 rpm) - waga kwarcowa i urządzenie elektroniczne do pomiaru szybkości osadzania - system próżniowego przenoszenia uchwytu tem | Otrzymywanie cienkich warstw metali i półprzewodników oraz ich stopów |  | Zewnętrzna | Na warunkach uzgodnionych z kierownikiem laboratorium - dr hab. inż. adam kruk, prof. agh | Nie dotyczy | Wydział inżynierii metali i informatyki przemysłowej | Centrum mikroskopii elektronowej dla inżynierii materiałowej | Kryshtal Oleksandr | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/oleksandr-kryshtal-8176.html | (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Ablacja laserowa/elektronowa, cienkie warstwy, rozpylanie magnetronowe
Wielofunkcyjny robot do prasy hydraulicznej 500t | Wielofunkcyjny robot do prasy hydraulicznej 500t | 1. robot przemysłowy – kawasaki rs030n • maksymalny udźwig: 30 kg • liczba osi swobody: 6 • maksymalny zasięg: 2100 mm • masa robota (ramię): 555 kg • powtarzalności: ≤ ±0.03mm , (±0.06 mm z powierzchnią flanszy kiści -z godnie z normą iso 9283) • prędkość na kolejnych osiach robota [°/s]: jt1=180, jt2=180, jt3=185, jt4=260, jt5=260, jt6=360 • zakres ruchu robota na kolejnych osiach [°]: jt1=±180, jt2=+140 ÷ -105, jt3=+135 ÷ - 155, jt4=±360, jt5=±145, jt6=±360. • wbudowana instalacja pneumatyczna • stopień ochrony: kiść robota: ip67, ramie robota: ip65 • ręczny programator robota • kontroler robota (wbudowane 2 porty ethernet (z obsługą protokołów tcp i udp) oraz rs232, 32 wejściowe sygnały cyfrowe, 32 wyjściowe sygnały cyfrowe, możliwość dołączenia 3 osi zewnętrznych, funkcja wykrywania kolizji, wbudowany web serwer, port usb, programowanie przy użyciu ręcznego programatora oraz języka strukturalnego z poziomu komputera pc. 2. chwytak do kucia na gorąco umożliwiający pracę z detalami • wykonanymi z różnych materiałów • rozgrzanymi do temperatury 1200 stopni celsjusza • o masie do 10 kilogramów • o maksymalnej długości 500 mm 3. funkcjonalność nadążania robota za siłą zewnętrzną – licencja soft absorber • możliwy złożony ruch robota, będący relacją między siłą zewnętrzną, a siłą napędową robota, co umożliwia zaprogramowanie robota w sposób, w którym jego ruch uzależniony jest całkowicie od działającej siły we wszystkich osiach robota 4. system bezpieczeństwa stanowiska zrobotyzowanego • system bezpieczeństwa oparty o sterownik bezpieczeństwa safety plc | Badanie zachowania się i obciążenia narzędzi stosowanych do procesów przeróbki plastycznej, analiza zrobotyzowanych procesów kucia matrycowego, badania obciążenia i optymalizacji ruchu manipulatorów do kucia swobodnego, badania związane z programowaniem robotów dedykowanych do procesów przeróbki plastycznej | Pomiar prędkości ruchu i położenia narzędzi stosowanych do procesów przeróbki plastycznej, pomiar siły nacisku narzędzi i przemieszczeń zachodzących podczas odkształcania, pomiar obciążenia manipulatorów kuźniczych, pomiar i optymalizacja ruchu robota podaczas kucia wielowykrojowego | Zewnętrzna | W ramach umów i zleconych zadań badawczych | Nie dotyczy | Katedra plastycznej przeróbki metali i metalurgii ekstrakcyjnej | Smart manufacturing - stanowisko robotyzacji i cyfryzacji procesów wytwarzania | Lisiecki Łukasz | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/lukasz-lisiecki-8274.html | (pob 4) rozwiązania techniczne: od badań podstawowych, przez modelowanie i projektowanie, aż do prototypów. zastosowania narzędzi matematyki, informatyki i elektroniki w problemach skali makro, mikro i nano, (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Automatyzacja, cyfryzacja, przemysł 4.0, przeróbka plastyczna, robotyzacja
Laserowy system do mikrofabrykacji układów elektronicznych pracujących w zakresie fal mikrofalowych i milimetrowych | Protolaser u4 | Mikroobróbka w laboratorium źródło lasera uv jako wszechstronne narzędzie lpkf protolaser u4 wykorzystuje laser naprowadzany skanerem o długości fali 355 nm w widmie uv, który został specjalnie opracowany do stosowania w laboratoriach elektronicznych. ta długość fali umożliwia doskonałą obróbkę laserem wielu grup materiałów bez dodatkowych narzędzi, masek i folii. umieszczenie pól skanowania obok siebie daje zakres roboczy do 229 mm x 305 mm x 10 mm. ognisko lasera o średnicy ok. 20 µm pozwala na struktury o odstępie 65 µm (szerokość linii 50 µm w odstępie 15 µm) w porównaniu z fr4 z 18 µm cu. potężne oprogramowanie systemowe przyjazne dla użytkownika oprogramowanie systemowe lpkf circuitpro pl zapewnia dostęp do wszystkich ważnych parametrów procesu. obszerna biblioteka parametrów, która zawiera nie tylko wiele popularnych, ale także egzotycznych materiałów, zapewnia pomoc przy własnych projektach operatora. stabilizacja w zakresie niskich energii precyzyjne, wrażliwe procesy wymagają bardzo małej energii lasera. nowe źródło lasera uv zostało odpowiednio zaprojektowane i jest stabilne w szerokim zakresie mocy. jest to korzystne w przypadku zastosowań ze szczególnie cienkimi warstwami lub delikatnymi materiałami. śledzenie procesu pole pomiaru mocy określa rzeczywistą moc lasera w pozycji ogniskowej. dzięki temu powstają dokładne, rzeczywiste dane służące do dokumentowania procesu produkcyjnego. system wizyjny lpkf protolaser u4 wykorzystuje nowo zaprojektowany, szybki system wizyjny zoptymalizowany pod kątem mikroobróbki laserowej. kamera i proces rozpoznawania obrazu rejestrują punkty odniesienia lub struktury geometryczne na obrabianym podłożu. | Umieszczenie pól skanowania obok siebie daje zakres roboczy do 229 mm x 305 mm x 10 mm. ognisko lasera o średnicy ok. 20 µm pozwala na struktury o odstępie 65 µm (szerokość linii 50 µm w odstępie 15 µm) w porównaniu z fr4 z 18 µm cu. |  | Zewnętrzna | Indywidualnie | Nie dotyczy | Instytut elektroniki | Instytut elektroniki | Staszek Kamil | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/kamil-staszek-8884.html | (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Fale mikrofalowe, fale milimetrowe, labolatorium, laser, mikrofabrykacja, system laserowy, układy elektroniczne, źródło lasera
Drukarka 3d do wytwarzania rdzeni/form odlewniczych w technologii binder jetting | Drukarka kocel ajs300a | Kocel ajs300a drukarka 3d do wykonywania rdzeni/form w technologii addytywnej z możliwością zastosowania regeneratu (po regeneracji termicznej – o ściśle określonej ziarnistości (0,14-0,18), wymiar komory drukowania (drukowanej formy): 300*200*200mm. urządzenie posiada wbudowaną mieszarkę piasku z katalizatorem oraz głowice drukującą żywicą furanową. urządzenie wyprodukowane zgodnie z ce , iso 9001, iso 14001. rozdzielczość druku: min. 400 dpi. grubość warstwy drukowanej: 0,2 mm. materiał osnowy: piasek kwarcowy, materiał ceramiczny, regenerat. materiał spoiwa: żywica furfurylowa – (furanowa). format pliku żródłowego: stl. dokładność druku: ±0,3 mm. zasilanie: 220v | Wymiar komory drukowania (drukowanej formy): 300*200*200mm. urządzenie posiada wbudowaną mieszarkę piasku z katalizatorem oraz głowice drukującą żywicą furanową. rozdzielczość druku: min. 400 dpi. grubość warstwy drukowanej: 0,2 mm. materiał osnowy: piasek kwarcowy, materiał ceramiczny, regenerat. materiał spoiwa: żywica furfurylowa – (furanowa). format pliku żródłowego: stl. dokładność druku: ±0,3 mm. zasilanie: 220v | Wymiar komory drukowania (drukowanej formy): 300*200*200mm. urządzenie posiada wbudowaną mieszarkę piasku z katalizatorem oraz głowice drukującą żywicą furanową. rozdzielczość druku: min. 400 dpi. grubość warstwy drukowanej: 0,2 mm. materiał osnowy: piasek kwarcowy, materiał ceramiczny, regenerat. materiał spoiwa: żywica furfurylowa – (furanowa). format pliku żródłowego: stl. dokładność druku: ±0,3 mm. | Zewnętrzna | Urządzenie obsługiwane przez wykwalifikowany personel. cena usługi zostanie skalkulowana po uruchomieniu i testach wstępnych urządzenia. cena zostanie określona w zł/1h działania urządzenia. zostanie opracowany cennik oraz regulamin udostępniania. | Nie dotyczy | Wydział odlewnictwa | Zaawansowane procesy i materiały; https://odlewnictwo.agh.edu.pl/pracownik/badania/projekty-ncn | Dańko Rafał | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/rafal-danko-5019.html | (pob 2) nowe technologie dla gospodarki o obiegu zamkniętym: połączenie modeli biznesowych z ekoinnowacjami w celu wzrostu produktywności i minimalizacji odpadów oraz tworzenia i wykorzystywania wiedzy, (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | 3d printer, forma odlewnicza, masa formierska, odlew, rdzeń odlewniczy
Morphologi 4 - zautomatyzowany analizator wielkości i kształtu cząstek | Malvern morphologi 4 | Zautomatyzowany analizator do jednoczesnego określania rozmiaru, kształtu i liczby cząstek w badanej próbce. możliwość badania proszków w stanie suchym, emulsji oraz zawiesin cieczowych w zakresie wielkości cząstek 0,5 – 1300 µm. układ pomiarowy wyposażony w zestaw optyczny nikon cfi 60 (obiektywy 2,5x, 5x, 10x, 20x, 50x). możliwość aplikowani próbek: szklana płytka do badania dyspersji proszków, uchwyt na 4 standardowe szkiełka mikroskopowe, wet-cell - przystawka do pomiaró zawiesin cieczowych. rejestracja kolorowych obrazów kamerą cyfrową ccd 18mpix. rozmiar piksela 1,25 µm. możliwość wyznaczenia parametrów rozmiarów cząstek, parametrów ksztaltu cząstek oraz parametrów przejrzystości cząstek. wyniki w postaci dwuwymiarowych obrazów ziaren, powtarzalość wyników, możliwość porównania wyników przy użyciu szerokiego wachlarza wykresów i diagramów. możliwości zastosowania w wielu dziedzinach i badaniach, m.in.: farmacja, gleby, polimery, gumy i plastiki, analiza kryminalistyczna, produkty konsumenckie, chemia specjalistyczna, energetyka i środowisko, przemysł rafineryjny, przemysł spożywczy, elektronika, motoryzacja i lotnictwo, cementy, przemysł chemiczny, proszki i granulaty, emulsje i zawiesiny, wytwarzanie przyrostowe (druk 3d), analiza mikrorzeźby ziaren osadów, badania teksturalne osadów. | właściwości cząstek: rozmiar, kształt, transparentność, liczebność, rozmieszczenie parametry: koło równoważne (ce), średnica, długość, szerokość, obwód, powierzchnia, maksymalna odległość, sfera równoważna (se) objętość, całkowita długość i szerokość włókna, proporcje kształtu, kolistość, wypukłość, wydłużenie, kolistość wysokiej czułości (hs), zwartość, wydłużenie włókien i prostość włókna | zakres wielkości cząstek: 0,5–1300 μm dyspersja suchych proszków pomiar emulsji i zawiesin badania cząstek osadzonych na filtrach 47 mm oświetlenie: światło białe, przechodzące i odbite, polaryzatory obiektywy: 2,5x, 5x, 10x, 20x, 50x rejestrowane obrazy ccd 18 mpix (4912x3684) rozmiar piksela 1,25 μm | Zewnętrzna | Wszelkie szczegóły w bezpośrednim kontakcie mailowym lub telefonicznym. | Nie dotyczy | Katedra systemów energetycznych i urządzeń ochrony środowiska | Laboratorium podstawowych właściwości fizykochemicznych zawiesin oraz laboratorium urządzeń ochrony wód | Turlej Tymoteusz | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/tymoteusz-turlej-7978.html | (pob 1) zrównoważone technologie energetyczne, odnawialne źródła energii i magazyny energii oraz zarządzanie zasobami. projektowanie, wytwarzanie, aplikacja, synergia i integracja procesów, (pob 3) woda-energia-klimat: interdyscyplinarne podejście dla zrównoważonego rozwoju, (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Analiza wód, badania, charakterystyka ziarnowa, materiały ceramiczne, mikrostruktura, surowce, wielkość cząstek, wytwarzanie proszków
Skaner 3d - gom2 | System pomiarowy gom scan 1 200 | Skaner bezstykowy gom scan 1 to zaawansowane urządzenie oparte na technologii niebieskiego światła oraz projekcji prążków gom stosowane w inżynierii odwrotnej do cyfryzacji analizowanych wyrobów i obiektów. gom scan 1 jest wyposażony w zaawansowaną technologie blue light od firmy gom i działa na zasadzie kamery stereoskopowej co zapewnia wysoką precyzję pozyskiwania danych 3d. | Skanowanie obiektów 3d. przetwarzanie i analiza danych ze skanera. inżynieria odwrotna. szybkie prototypowanie. przygotowanie do komputerowego wspomagania projektowania technologii. przeprowadzanie kontroli jakości skanowanej części. | Rozdzielczość kamer: 6 mpx błąd pomiarowy: 0.003 mm obszar pomiarowy: 200 x 125mm. możliwość łączenia wielu obszarów pomiarowych w jeden obiekt. odległość od miejsca pomiaru: 450mm źródło światła: led oprogramowanie do obróbki skanów: inspect suite temperatura pracy: -20 do 55°c | Zewnętrzna | Udostępnianie infrastruktury wyłącznie za pośrednictwem upoważnionego pracownika katedry informatyki stosowanej i modelowania. zlecenie/ umowa/inna forma współpracy po uzgodnieniu. | Certyfikat | Katedra informatyki stosowanej i modelowania | Grupa badawcza cyfryzacji przemysłu i modelowania wieloskalowego (digitaris) / laboratorium inżynierii odwrotnej i wirtualnej rzeczywistości | Perzyński Konrad | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/konrad-perzynski-7420.html | (pob 2) nowe technologie dla gospodarki o obiegu zamkniętym: połączenie modeli biznesowych z ekoinnowacjami w celu wzrostu produktywności i minimalizacji odpadów oraz tworzenia i wykorzystywania wiedzy, (pob 4) rozwiązania techniczne: od badań podstawowych, przez modelowanie i projektowanie, aż do prototypów. zastosowania narzędzi matematyki, informatyki i elektroniki w problemach skali makro, mikro i nano, (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Inżynieria odwrotna, profil powierzchni, skaning laserowy 3d
Piknometr gazowy ultrapyc 5000 micro | Piknometr gazowy do pomiaru gęstości ciał stałych: ultrapyc 5000 micro | Piknometr gazowy ultrapyc 5000 micro służy do precyzyjnego pomiaru rzeczywistej gęstości ciał stałych w postaci proszków lub monolitów. do pomiarów wykorzystywany jest hel. urządzenie posiada wbudowaną regulację temperatury za pomocą modułu peltiera. pomiary wykonywane są w zakresie 15 °c to 50 °c, standardowo w 20 °c. piknometr gazowy wyposażony jest w trzy komory pomiarowe o róznej objętości: micro cell: 4.5 cm3, meso cell: 1.8 cm3, nano cell: 0.25 cm3. | Piknometr gazowy wykorzystywany jest do pomiaru gęstości helowej materiałów stałych, takich jak: sadza, katalizatory, cement, ceramika, węgiel drzewny, kosmetyki, środki osuszające, nawozy, włókna, minerały takie jak tlenek glinu, krzemionka, tytan i inne, produkty farmaceutyczne, żywność w proszku i metale w proszku. | Aparat umożliwia oznaczenie gęstości helowej dla małych ilości próbek od 0,25 cm3 do 4,5 cm3. | Zewnętrzna | - zgodnie z regulaminem zamieszczonym na stronie laboratorium: http://wydzlab.agh.edu.pl/wp-content/uploads/2020/11/regulamin-wlbfstig.pdf - współpraca naukowo-badawcza z jednostkami agh i innymi krajowymi i zagranicznymi jednostkami naukowymi - współpraca w ramach projektów ncn, ncbir i w ramach umów z przemysłem | Nie dotyczy | Wydziałowe laboratorium badań fazowych, strukturalnych, teksturalnych i geochemicznych | Wydziałowe laboratorium badań fazowych, strukturalnych, teksturalnych i geochemicznych | Bajda Tomasz | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/tomasz-bajda-5644.html | (pob 5) materiały, technologie i procesy inspirowane naturą: biotechnologia, bioinspiracje w inżynierii i nauce o materiałach, biosensory, bioenergetyka, biokataliza, biokomputery i bioobliczenia, (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Badania nieniszczące, gęstość, gęstość helowa, gęstość szkieletowa
Elektrodrążarka drutowa | Neospark b500 | Elektrodrążarka neospark b500 to precyzyjna elektrodrążarka drutowa z posuwisto-zwrotnym ruchem drutu. maszyna ta pozwala osiągnąć bardzo dobrą wydajność podczas obróbki materiałów przewodzących prąd elektryczny i precyzyjnie oddzielić wydrukowane przedmioty od płyty bazowej. jednocześnie, na tej elektrodrążarce możliwe jest wykonanie cięć bez odkształceń i zadziorów nawet najdelikatniejszych konstrukcji metalowych drukowanych w 3d. przestrzeń robocza elektrodrążarki neospark b500 wynosi 820 mm x 535 mm, maksymalna waga obrabianego materiału wynosi 800 kg, a wysokość w osi z350 mm. posiada generator o mocy 10a oraz maksymalną wydajność cięcia 200 mm²/min. dokładność tej maszyny pozwala na uzyskanie chropowatości na poziomie 0,8 µm ra, a także dokładność powtarzania w osi x/y 0,005 mm. | Możliwości badawcze elektrodrążarki neospark b500 pozwalają zoptymalizować proces obróbki materiału oraz ustalić wpływ poszczególnych parametrów na właściwości mechaniczne, mikrostrukturę oraz topografii powierzchni materiału. dodatkowo pozwalają na precyzyjne cięcie próbek do dalszych etapów procesów badawczych. |  | Zewnętrzna | Zgodnie z indywidualnie uzgodnionymi umowami. | Nie dotyczy | Katedra systemów wytwarzania |  | Karmiris-Obratański Panagiotis | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/panagiotis-karmiris-obratanski-9969.html | (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Wedm, wire edm
Współrzędnościowa maszyna pomiarowa | Współrzędnościowa maszyna pomiarowa mitutoyo crysta-plus m443 | System pomiarowy umożliwiający kontrolę elementów z wykorzystaniem techniki współrzędnościowej, pozwalający na pomiar długości, kątów i kształtu elementów geometrycznych. | - opracowanie prototypów wzorców i procedur przeznaczonych do sprawdzania dokładności systemów współrzędnościowych - opracowanie metody symulacyjnej szacowania niepewności. | Przestrzeń robocza urządzenia: ok. 400 x 400 x 300 mm. dokładność: błąd pomiaru długości mpe(e) = 3 + 4*l/1000 µm, l- mierzona długość w mm. możliwości pomiarowe: - kontrola wymiarowa elementów mierzonych - pomiar kształtu elementów mierzonych - inżynieria odwrotna | Zewnętrzna | Dostęp możliwy po uzgodnieniu z kierownictwem katedry | Nie dotyczy | Katedra systemów wytwarzania |  | Gąska Piotr | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/piotr-gaska-9779.html | (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Coordinate measurements, inżynieria odwrotna, pomiary współrzędnościowe, reverse engineering
Transmisyjny mikroskop elektronowy | Tecnai g2 20 twin (fei) | Fei tecnai g2 20 twin jest transmisyjnym mikroskopem elektronowym, który pełni rolę urządzenia pomocniczego i służącego do wstępnej analizy, jakości wykonanych próbek oraz przeprowadzenia wstępnych badań strukturalnych. jest on wyposażony w działo elektronowe z katodą lab6 i umożliwia pracę w zakresie napięć przyspieszających od 20 kv do 200 kv. analityczny mikroskop elektronowy tecnai g2 wyposażony jest w detektor stem – haadf, system mikroanalizy edx tia układ do precesji dyfrakcji elektronów digistar i system astar do automatycznej analizy orientacji ziaren i map fazowych w nanoobszarach (nanomegas). | Tem, bf-tem, stem, haadf-stem, stem-edx, analizy orientacji ziaren i map fazowych w nanoobszarach. | Badania składu chemicznego, analiza fazowa wydzieleń, analizy orientacji ziaren i map fazowych w nanoobszarach w nanoskali. | Zewnętrzna | Na warunkach uzgodnionych z kierownikiem laboratorium - dr hab. adam kruk, prof. agh | Nie dotyczy | Wydział inżynierii metali i informatyki przemysłowej | Katedra metaloznawstwa i metalurgii proszków. pracownia: centrum mikroskopii elektronowej dla inżynierii materiałowej. | Kruk Adam | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/adam-kruk-1679.html | (pob 5) materiały, technologie i procesy inspirowane naturą: biotechnologia, bioinspiracje w inżynierii i nauce o materiałach, biosensory, bioenergetyka, biokataliza, biokomputery i bioobliczenia, (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Bf-tem, haadf-stem, saed-tem, stem, stem-edx, tem
Skaningowy mikroskop elektronowy, sem | Merlin gemini ii (zeiss) | Merlin z kolumną gemini ii i źródłem elektronów feg oferuje obrazowanie w wysokiej rozdzielczości przy użyciu zaawansowanych trybów detekcji, w tym inlens (se), inlens (esb), angle selective back-scattered detektor (asb), 3dsm i stem. ustawienia obrazowania optyki gemini ii, takie jak napięcie przyspieszające lub prąd wiązki, można płynnie regulować. równoległa detekcja elektronów wtórnych (se) w osi soczewki obiektywowej oraz selektywne energetycznie rozproszenie wsteczne (esb) pozwala z łatwością zidentyfikować najmniejsze różnice w składzie chemicznym materiałów. mikroskop wyposażony jest w detektor edx z systemem mikroanalizy quantax 800 (bruker) oraz detektor ebsd z systemem mikroanalizy quantax crystalign 400 (bruker). | Inlens (se), inlens (esb), angle selective back-scattered detector (asb), 3dsm, stem, sem-edx, sem-ebsd | Badania składu chemicznego, wysoka rozdzielczość, pomiary orientacji w nanoskali | Zewnętrzna | Na warunkach uzgodnionych z kierownikiem laboratorium - dr hab. inż. adam kruk, prof. agh | Nie dotyczy | Wydział inżynierii metali i informatyki przemysłowej | Katedra metaloznawstwa i metalurgii proszków. pracownia: centrum mikroskopii elektronowej dla inzynierii materiałowej | Kruk Adam | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/adam-kruk-1679.html | (pob 5) materiały, technologie i procesy inspirowane naturą: biotechnologia, bioinspiracje w inżynierii i nauce o materiałach, biosensory, bioenergetyka, biokataliza, biokomputery i bioobliczenia, (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Sem-bse, sem-edx, sem-se
Wysokorozdzielczy transmisyjny mikroskop elektronowy | Titan cubed 2 60-300 (fei) | Wysokorozdzielczy analityczny transmisyjny mikroskop elektronowy (zdolność rozdzielcza równa jest 70 pm) z unikalnym oprzyrządowaniem. jest on wyposażony w działo elektronowe x-feg z monochromatorem, korektor aberracji sferycznej układu kondensorów oraz najnowszy energodyspersyjny spektrometr promieniowania rentgenowskiego (x-feg). charakteryzuje się największym dostępnym zakresem napięć przyspieszających – od 60 do 300 kv. o jego unikalnych możliwościach naukowo-badawczych decydują, między innymi: najnowsze działo elektronowe x-feg o wysokiej jaskrawości i monochromator, nowy korektor aberracji sferycznej układu kondensorów, dcor (dodecapole probe corrector), najnowszy energodyspersyjny spektrometr promieniowania rentgenowskiego super-x (4 detektory sdd) umożliwiający badania składu chemicznego faz z rozdzielczością atomową (0,7ǻ) w oparciu o technologię chemistem, nowy filtr energii elektronów gif quantum 963, uchwyt z bi-pryzmatem, oprzyrządowanie i oprogramowanie do holografii elektronowej, dwupochyłowy uchwyt tomograficzny i oprogramowanie do tomografii elektronowej. mimo upływu bez mała dziesięciu lat od instalacji analitycznego transmisyjnego mikroskopu elektronowego (s)tem titan cubed g2 60-300, dzięki ciągłym aktualizacjom oprogramowania, utrzymaniu ciągłości serwisowania od początku eksploatacji, poziom zaawansowania technicznego a zatem możliwości badawcze są dalej na poziomie najlepszych współcześnie produkowanych zaawansowanych elektronowych mikroskopów transmisyjnych. | Tem, bf-tem, stem, haadf-stem, stem-edx, eels, tomografia elektronowa, holografia elektronowa tem, ef-tem | Badania składu chemicznego, wysoka rozdzielczość, pomiary w nanoskali | Zewnętrzna | Na warunkach uzgodnionych z kierownikiem laboratorium - dr hab. inż. adam kruk, prof. agh | Nie dotyczy | Wydział inżynierii metali i informatyki przemysłowej | Katedra metaloznawstwa i metalurgii proszków. pracownia: centrum mikroskopii elektronowej dla inżynierii materiałowej | Kruk Adam | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/adam-kruk-1679.html | (pob 5) materiały, technologie i procesy inspirowane naturą: biotechnologia, bioinspiracje w inżynierii i nauce o materiałach, biosensory, bioenergetyka, biokataliza, biokomputery i bioobliczenia, (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Bf-tem, df-tem, eels, haadf-stem, holografia elektronowa tem, saed-tem, stem, stem-edx, tem, tomografia elektronowa
Rezystograf do drewna | Resistograph 4453-s producenta rinntech | Badanie oporów skrawania wykonuje się przy pomocy elastycznego wiertła wykonanego z wolframu o średnicy 1,5 mm z górną krawędzią skrawająca o szerokości 3,0 mm, które wwiercane jest w badany element drewniany ze stałą prędkością obrotową oraz posuwem. moment obrotowy wymagany do utrzymania stałej prędkości obrotowej oraz posuwu odpowiada odporności drewna na skrawanie. jest on rejestrowany i wykreślany z wysoką rozdzielczością w odniesieniu do głębokości nawiertu. | Urządzenie umożliwa rejestracje zmian oporów skrawania. spadki na wykresach są powiązane z niższym oporem, a tym samym mniejszą gęstością (np. związanych z korozją biologiczną, pustkami, pęknięciami), które wymagają mniejszego momentu obrotowego do pokonania tej samej odległości przez wiertło. wysoka rozdzielczość rejestracji danych pozwala na obserwację zmiany gęstości również w obrębie jednego przyrostu rocznego | Prędkości posuwu wiertła wynosi 40 cm/min i rozdzielczości 1/100 mm (dedykowanego do badania drewna o średniej gęstości). maksymalna długość pomiaru wynosi 44 cm. | Zewnętrzna | Praca wyłącznie za pośrednictwem upoważnionego pracownika katedry geomechaniki, budownictwa i geotechniki. zlecenie/umowa/inna forma współpracy po uzgodnieniu | Nie dotyczy | Katedra geomechaniki, budownictwa i geotechniki | Laboratorium diagnostyki konstrukcji budowlanych | Jaskowska-Lemańska Justyna | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/justyna-jaskowska-lemanska-7911.html | (pob 2) nowe technologie dla gospodarki o obiegu zamkniętym: połączenie modeli biznesowych z ekoinnowacjami w celu wzrostu produktywności i minimalizacji odpadów oraz tworzenia i wykorzystywania wiedzy, (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Badania semi-niszczące, drewno, opór skrawania, sdt
Chłodziarka helowa do pomiarów moessbauerowskich w temperaturach 4 – 500 k | Chłodziarka helowa do badań moessbauerowskich | Chłodziarka helowa, pracująca w cyklu gifforda-macmahona, umożliwia pomiary metodą spektroskopii moessbauera dla próbek proszkowych i cienkowarstwowych materiałów zawierających pierwiastki moessbauerowskie (fe, sn, eu ...) przy temperaturach od 4 k do 500 k. | Lokalne właściwości magnetyczne i elektronowe materiałów - fizyka, chemia, inżynieria materiałowa, biomedycyna | Parametry nadsubtelne (pole magnetyczne, przesunięcie izomeryczne i rozszczepienie kwadrupowe) dla temperatur 4 k - 500 k | Zewnętrzna | Będzie udostępniana do prowadzenia badań, dla wspólnych publikacji i we wspólnych projektach, pracownikom i doktorantom z innych zespołów/katedr agh oraz z innych instytucji, które wyraziły/wyrażą pisemnie swoje zainteresowanie takimi możliwościami pomiarowymi. | Nie dotyczy | Katedra fizyki ciała stałego | Zespół materiałów magnetycznych litych i nanomateriałów | Kapusta Czesław | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/czeslaw-kapusta-1324.html | (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Spektroskopia moessbauera
Konfokalny mikroskop ramana | Konfokalny mikroskop ramana alpha300 r witec | Konfokalny mikroskop ramana alpha300 r wyposażony jest w źródło laserowe o długości fali 532 nm i mocy maksymalnej 30 mw. optyka mikroskopu obejmuje cztery obiektywy o powiększeniach: 100x, 50x, 10x oraz 63x, przy czym ostatni, immersyjny, pozwala na wykonywanie pomiarów w cieczy i tym samym poprawę sygnału wynikającą z większej możliwej do wykorzystania mocy lasera. układ zawiera detektor ccd i umożliwia rejestrację widm ramana dla zakresu liczby falowej 90-4000 cm-1 z rozdzielczością przestrzenną <1 mum2. | Typowe zastosowania układu obejmują dwu- i trójwymiarowe obrazowanie rozkładów biomolekuł oraz ich zmian strukturalnych w pojedynczych komórkach i fragmentach tkanki, identyfikację mikroplastików, analizę pyłów powietrza i innych próbek środowiskowych. |  | Zewnętrzna | Zgodnie z aktualnym regulaminem korzystania z infrastruktury badawczej w agh. mikroskop alpha300 r stanowi urządzenie specjalistyczne, które może być wykorzystywane wyłącznie przez, wymienione z nazwiska w karcie pracy infrastruktury badawczej osoby, po specjalistycznym przeszkoleniu. będą one pełnoprawnymi członkami zespołu badawczego publikującego wyniki wspólnych prac naukowych. udostępnianie aparatury podmiotom trzecim może być odpłatne, a koszt ustalany każdorazowo indywidualnie. | Nie dotyczy | Katedra fizyki medycznej i biofizyki | Zespół biospektroskopii atomowej i molekularnej | Chwiej Joanna | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/joanna-chwiej-6574.html | (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Mikroskop ramanowski
Wysokorozdzielczy mikroskop moke | Wysokorozdzielczy mikroskop moke | Wysokorozdzielczy mikroskop moke umożliwia obserwację domen magnetycznych o rozmiarach od ~ mm (co umożliwia obrazowanie całej próbki i przegląd jej makroskopowych właściwości) do ~ 300 nm w przypadku maksymalnej rozdzielczości. możliwe jest obrazowanie właściwości magnetycznych bardzo małych domen magnetycznych, układów mezoskopowych a nawet skyrmionów. olbrzymim atutem takiego mikroskopu jest fakt, że obrazowanie odbywa się praktycznie w czasie rzeczywistym w szerokim zakresie temperatur (4, 873 k) oraz w wysokich pola magnetycznych (rzędu 1t). mikroskop umożliwia dokumentację struktury domenowej w cienkich warstwach ferromagnetycznych i antyferromagnetycznych w zakresie temperatur obejmującym temperatury curie i neela większości materiałów na bazie metali 3d (fe,co.ni) i ich tlenków (feo, coo, nio). ponadto możliwe jest śledzenie ewolucji struktury domenowej w układach na podłożach piezoelektrycznych oraz obrazowanie magnetyczne topologicznie chronionych struktur tzw. skyrmionów. | Wysokorozdzielczy mikroskop moke umożliwia obserwację domen magnetycznych o rozmiarach od ~ mm (co umożliwia obrazowanie całej próbki i przegląd jej makroskopowych właściwości) do ~ 300 nm w przypadku maksymalnej rozdzielczości. możliwe jest obrazowanie właściwości magnetycznych bardzo małych domen magnetycznych, układów mezoskopowych a nawet skyrmionów. | Wysokorozdzielczy mikroskop moke umożliwia obserwację domen magnetycznych o rozmiarach od ~ mm (co umożliwia obrazowanie całej próbki i przegląd jej makroskopowych właściwości) do ~ 300 nm w przypadku maksymalnej rozdzielczości. możliwe jest obrazowanie właściwości magnetycznych bardzo małych domen magnetycznych, układów mezoskopowych a nawet skyrmionów. | Zewnętrzna | Dla użytkowników z agh oferujemy nieodpłatny dostęp do mikroskopu po wcześniejszym ustaleniu z opiekunem mikroskopu skali czasowej oraz zakresu merytorycznego planowanych pomiarów. obsługa mikroskopu możliwa jest jedynie przez osobę przeszkoloną zaznajomioną z jego specyfiką. dla potencjalnych zainteresowanych wykonaniem pomiarów z użyciem mikroskopu z poza uczelni proponujemy wykonanie pomiarów oraz opracowanie uzyskanych danych w ramach zlecenia na wykonanie usługi. | Nie dotyczy | Katedra fizyki ciała stałego | Zespół nanostruktur powierzchniowych | Ślęzak Tomasz | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/tomasz-slezak-5532.html | (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Cienkie filmy, thin films characterization
Skanujący wibrometr laserowy (sldv) | Skanujący wibrometr laserowy polytec psv 500 xtra | Uniwersalne narzędzie umożliwiające analizę i wizualizację drgań strukturalnych w szerokim paśmie częstotliwości (od 0 do 25 mhz) oraz bardzo wysokiej dokładności (<1𝑝𝑚/√𝐻𝑧 lub <0.1 μm/s/√𝐻𝑧). zastosowanie światła laserowego w zakresie bliskiej podczerwieni (~1550 nm) nie wymaga stosowania pokryć refleksyjnych badanych powierzchni (w odróżnieniu od starszych urządzeń tego typu). pomiary drgań w pełnym polu – skanowanie według zadanej siatki punktów pomiarowych. maoduł skanowania geometrii umożliwia wyznaczenie geometrii skanowanego obiektu. oprogramowanie umożliwia szczegółowe analizy danych drganiowych, tworzenie wykresów, animacji na dwu lub trójwymiarowych kolorowych mapach, oraz eksport danych do różnych formatów. | Główne zastosowania laserowego wibrometru skanującego to rozwiązywanie problemów związanych drganiami i hałasem (nvh), diagnostyką konstrukcji w tym w badaniach nieniszczących (ndt) i monitorowaniu stanu technicznego konstrukcji (shm) a także w zadaniach walidacji modeli numerycznych (v&v;). |  | Zewnętrzna | Infrastruktura udostępniana jest bezpłatnie w przypadku realizowanych wspólnie projektów/grantów z jednostkami organizacyjnymi agh oraz podmiotami zewnętrznymi, w których operator/opiekun urządzenia jest członkiem zespołu publikującego wyniki badań. w przypadku braku udokumentowanych, potwierdzonych przez kierownika jednostki umiejętności obsługi urządzenia korzystanie z niego możliwe jest tylko w obecności przeszkolonego operatora/opiekuna. | Nie dotyczy | Katedra robotyki i mechatroniki | Grupa wibrometrii laserowej | Pieczonka Łukasz | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/lukasz-pieczonka-6742.html | (pob 5) materiały, technologie i procesy inspirowane naturą: biotechnologia, bioinspiracje w inżynierii i nauce o materiałach, biosensory, bioenergetyka, biokataliza, biokomputery i bioobliczenia, (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Analiza modalna, laser vibrometer, modal analysis, pomiar drgań, vibration measurement, wibrometr laserowy
Drukarka 3d do metalu | Eos m290 | Drukarka eos m290 3d reprezentuje czwartą i najnowszą generację systemów opracowanych przez eos do laserowego topienia proszków metali w technologii dmls/slm (direct metal laser sintering/ selective laser melting). drukarce eos m290 3d jest wyposarzona w laser włóknowy o mocy 400 w. ten typ lasera zapewnia wyjątkowo wysoką jakość wiązki w połączeniu ze stabilnością działania. drukarka ta posiada obszar do budowania 250 x 250 x 325 mm i prędkość skanowania do 7 metrów na sekundę. dodatkowo posiada laser o średnicy 100μm, który może wytwarzać warstwy o grubości od 20 do mikronów. eos m 290 pracuje w ochronnych atmosferach azotu, jak również argonu. dzięki temu system może obrabiać szeroką gamę materiałów, np: stopy aluminium - alsi10mg (en ac-43000) stal nierdzewna - ph1 (1.4540) i 316l (1.4404) stal narzędziowa o wysokiej wytrzymałości - ms1 (1.2709) stop tytanu - ti64 (tial6v4) i ti cp stopy niklu - in718, in625, hx stopy chromowo-kobaltowe - cocrmo sp2 | Drukarka eos m290 może być wykorzystanya do opracowania nowych stopów metali i materiałów, optymalizacji procesu druku 3d, wykorzystania metalowego druku 3d do produkcji złożonych elementów konstrukcyjnych, zbadania metalowego druku 3d do naprawy uszkodzonych części metalowych i zmniejszenia kosztów technologii. wysiłki te mają na celu poprawę wytrzymałości, twardości i odporności na korozję drukowanych części. |  | Zewnętrzna | Infrastruktura badawcza udostępniana jest bezpłatnie w przypadku realizowanych wspólnie projektów/grantów z jednostkami organizacyjnymi agh oraz podmiotami zewnętrznymi - przy czym operator/opiekun ustala zasady korzystania z urządzenia stosownymi umowami. w pozostałych przypadkach udostępnianie infrastruktury badawczej jest odpłatne zgodnie z obecnie obowiązującym kosztem pracy urządzenia oraz operatora. w obu przypadkach koszt materiału wsadowego pokrywa korzystający z urządzenia. | Nie dotyczy | Katedra systemów wytwarzania |  | Karmiris-Obratański Panagiotis | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/panagiotis-karmiris-obratanski-9969.html | (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | 3d printer, microstructure, mikrostruktura, slm
Spektrometr ftir nicolet 6700 | Spektrometr ftir nicolet 6700 thermo scientific | Spektrometr ftir nicolet 6700 firmy thermo scientific umożliwia rejestrację wysokiej jakości widm w zakresie podczerwieni (400÷4000 cm-1) z maksymalną rozdzielczością równą 0,1 cm-1. wyposażenie: detektory dtgs i mct (chłodzony azotem) niehigroskopijna optyka przystawki odbiciowe, transmisyjne praying mantis firmy harrick - umożliwiającą pomiary techniką drift w zmiennej temperaturze rt÷450°c, w przepływie gazu (m.in. powietrze, azot, argon) próżniowa komora wysokotemperaturowa, pomiary w trybie transmisyjnym w temperaturach rt÷500°c | Badania fazowe, strukturalne oraz prace eksperymentalne nad transformacją i modyfikacją właściwości fizykochemicznych materiałów. | Aparat umożliwia rejestrację widm ftir ciał stałych, w formie proszku lub cienkich warstw i lepkich cieczy, w zmiennych temperaturach i atmosferze różnych gazów. | Zewnętrzna | - zgodnie z regulaminem zamieszczonym na stronie laboratorium: http://wydzlab.agh.edu.pl/wp-content/uploads/2020/11/regulamin-wlbfstig.pdf - współpraca naukowo-badawcza z jednostkami agh i innymi krajowymi i zagranicznymi jednostkami naukowymi - współpraca w ramach projektów ncn, ncbir i w ramach umów z przemysłem | Nie dotyczy | Wydziałowe laboratorium badań fazowych, strukturalnych, teksturalnych i geochemicznych | Wydziałowe laboratorium badań fazowych, strukturalnych, teksturalnych i geochemicznych | Bajda Tomasz | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/tomasz-bajda-5644.html | (pob 5) materiały, technologie i procesy inspirowane naturą: biotechnologia, bioinspiracje w inżynierii i nauce o materiałach, biosensory, bioenergetyka, biokataliza, biokomputery i bioobliczenia, (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Atr, drift, ftir, podczerwień, spektroskopia
Analizator uziarnienia saturn digisizer ii | Saturn digisizer ii micromeritics analizator uziarnienia | Saturn digisizer ii micromeritics mierzy dystrybucję rozkładu wielkości cząstek przy użyciu dyfrakcji promieniowania laserowego. charakterystyka aparatu: detektor ccd laser: półprzewodnikowy diodowy moc lasera: 6-9 mw automatyczny system przygotowania i transportu zawiesiny do dynamicznego układu pomiarowego dyspergator ultradźwiękowy do wstępnego przygotowania zawiesiny zakres pomiarowy: 0,04 do 2500 µm oprogramowanie aparatu wykorzystuje modele mie oraz fraunhofera | pomiar rozkładu wielkości cząstek dla próbek mineralnych, syntetycznych, przemysłowych, itp. | powtarzalność: 0,1 do 1 µm, 3%; 1 do 1000 µm, 1% odtwarzalność: 0,1 do 1 µm, 5%; 1 do 100 µm, 2% 100 do 1000 µm, 5% | Zewnętrzna | - zgodnie z regulaminem zamieszczonym na stronie laboratorium: http://wydzlab.agh.edu.pl/wp-content/uploads/2020/11/regulamin-wlbfstig.pdf - współpraca naukowo-badawcza z jednostkami agh i innymi krajowymi i zagranicznymi jednostkami naukowymi - współpraca w ramach projektów ncn, ncbir i w ramach umów z przemysłem | Nie dotyczy | Wydziałowe laboratorium badań fazowych, strukturalnych, teksturalnych i geochemicznych | Wydziałowe laboratorium badań fazowych, strukturalnych, teksturalnych i geochemicznych | Bajda Tomasz | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/tomasz-bajda-5644.html | (pob 5) materiały, technologie i procesy inspirowane naturą: biotechnologia, bioinspiracje w inżynierii i nauce o materiałach, biosensory, bioenergetyka, biokataliza, biokomputery i bioobliczenia, (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Rozkład wielokości ziaren, uziarnienie
Analizator uziarnienia sedigraph iii | Analizator uziarnienia sedigraph iii 5120 micromeritics | Sedigraph iii to analizator rozkładu wielkości cząstek metodą sedymentacyjną z rentgenowską detekcją gęstości zawiesiny. charakterystyka aparatu: moduł nieruchomego skanera rentgenowskiego moduł pionowego ruchu komory pomiarowej automatyczny system przygotowania zawiesiny i jej transportu do komory pomiarowej zakres pomiarowy: średnica cząstki od 300 do 0,1 μm | pomiar rozkładu wielkości cząstek dla próbek mineralnych, syntetycznych, przemysłowych, itp. | zakres średnicy cząstki od 300 do 0,1 μm rozdzielczość: mniej niż 0,2% całkowitej skanowanej odległości | Zewnętrzna | - zgodnie z regulaminem zamieszczonym na stronie laboratorium: http://wydzlab.agh.edu.pl/wp-content/uploads/2020/11/regulamin-wlbfstig.pdf - współpraca naukowo-badawcza z jednostkami agh i innymi krajowymi i zagranicznymi jednostkami naukowymi - współpraca w ramach projektów ncn, ncbir i w ramach umów z przemysłem | Nie dotyczy | Wydziałowe laboratorium badań fazowych, strukturalnych, teksturalnych i geochemicznych | Wydziałowe laboratorium badań fazowych, strukturalnych, teksturalnych i geochemicznych | Bajda Tomasz | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/tomasz-bajda-5644.html | (pob 5) materiały, technologie i procesy inspirowane naturą: biotechnologia, bioinspiracje w inżynierii i nauce o materiałach, biosensory, bioenergetyka, biokataliza, biokomputery i bioobliczenia, (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Analiza uziarnienia, krzywa kumulacyjna, rozkład wielkości ziaren, sedymentacja, uziarnienie
Aparat do pomiaru wielkości sorpcji asap 2020 hd | Aparat do pomiaru wielkości sorpcji asap 2020 hd micromeritics | Asap 2020 hd micromeritics jest analizatorem do pomiaru sorpcji gazów i wyznaczania powierzchni bet, wielkości, objętości i rozkładu mikro- i mezo-porów w proszkach i materiałach porowatych. charakterystyka aparatu: sorpcja gazów: n2, ar, he, co2 oraz par różnych cieczy dwie niezależne stacje odgazowania jedna stacja analityczna wyznaczanie rozmiarów, objętości i powierzchni mezoporów (2 – 50 nm), mikroporów (0.35 – 2 nm) zakres ciśnień pracy aparatu 1.3 x 10-9 do 1.0 p/p0 odgazowanie próbki w zakresie temperatur: 20-450 ºc analiza materiałów proszkowych i próbek litych o wymiarach nie większych niż 7 x 7 x 10 mm | pomiar sorpcji dla próbek mineralnych, syntetycznych, przemysłowych, itp. analiza bet i objętości porów próbek litych i proszkowych | jedno- i wielopunktowa powierzchnia bet powierzchnia langmuira oraz analiza izoterm temkina i freundlicha rozkłady objętości porów i powierzchni porów w zakresie mezo- i makroporów metodą bjh rozkład mikroporów metodą d-a oraz całkowita objętość mikroporów metodą t-plot | Zewnętrzna | • zgodnie z regulaminem zamieszczonym na stronie laboratorium: http://wydzlab.agh.edu.pl/wp-content/uploads/2020/11/regulamin-wlbfstig.pdf • współpraca naukowo-badawcza z jednostkami agh i innymi krajowymi i zagranicznymi jednostkami naukowymi • współpraca w ramach projektów ncn, ncbir i w ramach umów z przemysłem | Nie dotyczy | Wydziałowe laboratorium badań fazowych, strukturalnych, teksturalnych i geochemicznych | Wydziałowe laboratorium badań fazowych, strukturalnych, teksturalnych i geochemicznych | Bajda Tomasz | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/tomasz-bajda-5644.html | (pob 5) materiały, technologie i procesy inspirowane naturą: biotechnologia, bioinspiracje w inżynierii i nauce o materiałach, biosensory, bioenergetyka, biokataliza, biokomputery i bioobliczenia, (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Adsorpcja, bet, izoterma adsorpcji, porowatość całkowita, powierzchnia właściwa
Mikroskop elektronowy skaningowy fei quanta 200 feg | Mikroskop elektronowy skaningowy fei quanta 200 feg | Wysokorozdzielczy skaningowy mikroskop elektronowy z gorącą emisją polową (feg - wysokostabilny emiter elektronów schottky'ego), zapewniający: możliwość obserwacji w zmiennej próżni, powiększenia 70 ÷ 300 000x, zdolność rozdzielczą ok. 2 nm. parametry techniczne: napięcie przyspieszające 5 – 30 kv system zmiennej próżni: - wysoka próżnia (hv) ok. 10-4 pa - preparaty przewodzące - niska próżnia (lv) 50÷200 pa - preparaty przewodzące i nie przewodzące - tryb esem 200÷2000 pa - preparaty przewodzące i nie przewodzące rozdzielczość: < 2,0nm przy 30kv (hv) < 3,5nm przy 30kv (lv) < 2,0nm przy 30kv (esem) detektory: sed everharta-thornleya sed (do lv) sed (do esem) bsed (si solid-state) bsed (do esem) centaurus – fotopowielacz z końcówkami do detekcji bse i cl ebsd (do rejestracji dyfrakcji elektronów wstecznie rozproszonych) krzemowy, chłodzony ciekłym azotem, detektor promieniowania rentgenowskiego ze spektrometrem eds (edax) | obserwacja powierzchni substancji mineralnych, syntetycznych i biologicznych analiza jakościowa i ilościowa pierwiastków w próbce (edxs) analiza dystrybucji pierwiastków w mikroobszarze (edxs) analiza obrazów w katodoluminiscencji cl - w trybie stopni szarości analiza dyfrakcji kikuchiego (ebsd) - identyfikacja fazowa i mapy orientacji krystalitów oim | Rejestracja, w zmiennej próżni, obrazów generowanych przez: elektrony wtórne sd – kontrast topograficzny elektrony wstecznie rozproszone bse – kontrast różnicy z i orientacyjny charakterystyczne promieniowanie rentgenowskie pierwiastków - mapowanie promieniowanie w zakresie widzialnym – katodoluminecencja cl ebsd - dyfrakcja kikuchiego | Zewnętrzna | - zgodnie z regulaminem zamieszczonym na stronie laboratorium: http://wydzlab.agh.edu.pl/wp-content/uploads/2020/11/regulamin-wlbfstig.pdf - współpraca naukowo-badawcza z jednostkami agh i innymi krajowymi i zagranicznymi jednostkami naukowymi - współpraca w ramach projektów ncn, ncbir i w ramach umów z przemysłem | Nie dotyczy | Wydziałowe laboratorium badań fazowych, strukturalnych, teksturalnych i geochemicznych | Wydziałowe laboratorium badań fazowych, strukturalnych, teksturalnych i geochemicznych | Bajda Tomasz | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/tomasz-bajda-5644.html | (pob 5) materiały, technologie i procesy inspirowane naturą: biotechnologia, bioinspiracje w inżynierii i nauce o materiałach, biosensory, bioenergetyka, biokataliza, biokomputery i bioobliczenia, (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Ebsd, mikroskopia elektronowa, sem, sem-bse, sem-eds, sem-se
Dyfraktometr rentgenowski smartlab 9kw | Dyfraktometr rentgenowski rigaku smartlab 9kw | Dyfraktometr rentgenowski proszkowy rigaku smartlab z wirującą anodą cu o mocy 9 kw. aparat jest wyposażony w precyzyjny goniometr typu theta-theta, justowany przez komputerowy system sterowania. parametry techniczne: maksymalna użyteczna moc lampy rentgenowskiej - 9kw maksymalne napięcie lampy – 45kv maksymalny prąd lampy – 200ma goniometr typu theta-theta o promieniu 30 cm optyka typu bragg-brentano i równoległa szczeliny ustawiane przez komputerowy system sterowania zakres pomiarowy – 0,5÷156º 2ɵ wyposażenie: detektory scyntylacyjny sc i paskowy d/tex ultra odpowiednie do typu detektorów monochromatory dla promieniowania cukα kamera wysokotemperaturowa htk 1200 kamera o zmiennej, stabilizowanej, wilgotności chc system do dyfrakcji w miliobszarze system do pomiarów rozpraszania niskokątowego saxs automatyczny zmieniacz próbek uchwyt specjalny do preparatów próbek ilastych | jakościowa i ilościowa analiza próbek stałych analiza minerałów ilastych o strukturze mieszanopakietowej wyznaczanie wielkości krystalitów, wskaźników uporządkowania struktury, parametrów sieciowych, wielkości współczynników absorpcji masowej metodą bezpośrednią identyfikacja słabo krystalicznych minerałów metodą dxrd udokładnianie struktury faz krystalicznych | Rejestracja próbek: - proszkowych ładowanych: od góry, od tyłu, z boku - litych, zawiesin, cieczy - w trybie krokowym i ciągłym, w próżni i środowisku różnych gazów - w różnych temperaturach do 1200ºc - w różnej wilgotności względnej - nasyconych różnego rodzaju cieczami | Zewnętrzna | - zgodnie z regulaminem zamieszczonym na stronie laboratorium: http://wydzlab.agh.edu.pl/wp-content/uploads/2020/11/regulamin-wlbfstig.pdf - współpraca naukowo-badawcza z jednostkami agh i innymi krajowymi i zagranicznymi jednostkami naukowymi - współpraca w ramach projektów ncn, ncbir i w ramach umów z przemysłem | Nie dotyczy | Wydziałowe laboratorium badań fazowych, strukturalnych, teksturalnych i geochemicznych | Wydziałowe laboratorium badań fazowych, strukturalnych, teksturalnych i geochemicznych | Bajda Tomasz | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/tomasz-bajda-5644.html | (pob 5) materiały, technologie i procesy inspirowane naturą: biotechnologia, bioinspiracje w inżynierii i nauce o materiałach, biosensory, bioenergetyka, biokataliza, biokomputery i bioobliczenia, (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Analiza fazowa, dyfrakcja rentgenowska, krystalografia, mineralogia, xrd
Aparat do analizy termicznej sta 449 f3 jupiter | Aparat do analizy termicznej sta 449 f3 jupiter netzsch | Aparat do analizy termicznej sta 449 f3 jupiter netzsch sprzężony z kwadrupolowym spektrometrem masowym qms 403 c aeolos i spektrometrem ftir bruker tensor 27 z tga-ir. parametry techniczne: rzeczywisty pomiar tg, dta–tg, dsc-tg zakres temperatur rt ÷ 1500 °c (piec pt) dynamiczny pomiar z prędkością grzania w zakresie 0.01 ÷ 50 k/min w warunkach quasi izotermicznych maksymalna odważka: 35 g rejestracja zmiany masy z dokładnością 1µg (w całym zakresie) w atmosferze obojętnej, utleniającej, redukcyjnej oraz w próżni, w trybie statycznym lub dynamicznym | badanie stabilności termicznej i procesów zachodzących podczas ogrzewania próbek stałych wyznaczania czystości substancji krystalicznych badania przemian polimorficznych i dysocjacji termicznej wyznaczanie parametrów kinetyki procesów wyznaczanie parametrów termodynamicznych procesów analiza jakościowa produktów gazowych pirolizy metodami qms i ftir tga-ir | Jednoczesny pomiar sta i gazowych produktów pirolizy metodami qms i ftir, - rejestracja widm qms w zakresie 1 ÷ 300 m/z, - rejestracja zbioru widm ftir w zakresie 4000-400 cm-1 podczas pomiaru sta: - ekstrakcja widma ftir dla żądanej temperatury, - generowanie zmienności intensywności żądanego pasma, na widmach ftir, w funkcji temperatury (temperature trace). | Zewnętrzna | - zgodnie z regulaminem zamieszczonym na stronie laboratorium: http://wydzlab.agh.edu.pl/wp-content/uploads/2020/11/regulamin-wlbfstig.pdf - współpraca naukowo-badawcza z jednostkami agh i innymi krajowymi i zagranicznymi jednostkami naukowymi - współpraca w ramach projektów ncn, ncbir i w ramach umów z przemysłem | Nie dotyczy | Wydziałowe laboratorium badań fazowych, strukturalnych, teksturalnych i geochemicznych | Wydziałowe laboratorium badań fazowych, strukturalnych, teksturalnych i geochemicznych | Bajda Tomasz | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/tomasz-bajda-5644.html | (pob 5) materiały, technologie i procesy inspirowane naturą: biotechnologia, bioinspiracje w inżynierii i nauce o materiałach, biosensory, bioenergetyka, biokataliza, biokomputery i bioobliczenia, (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Analiza gazów, analiza termiczna, dsc, przemiany fazowe, qms, sta, tg
Dyfraktometr rentgenowski miniflex 600 | Dyfraktometr rentgenowski rigaku miniflex 600 | Dyfraktometr rentgenowski proszkowy rigaku miniflex 600 z anodą cu o mocy 600w. aparat, typu biurkowego, jest wyposażony w goniometr typu theta-2theta parametry techniczne: maksymalna użyteczna moc lampy rentgenowskiej - 600w maksymalne napięcie lampy – 40kv maksymalny prąd lampy – 15ma optyka typu bragg-brentano zakres pomiarowy – 0,5÷156º 2ɵ wyposażenie: detektor scyntylacyjny sc monochromator grafitowy, ze zgiętym kryształem, dla promieniowania cukα automatyczna szczelina dywergencyjna automatyczny zmieniacz próbek uchwyt specjalny do preparatów próbek ilastych | jakościowa i ilościowa analiza próbek stałych analiza minerałów ilastych o strukturze mieszanopakietowej wyznaczanie wielkości krystalitów, wskaźników uporządkowania struktury, wielkości parametrów sieciowych, wielkości współczynników absorpcji masowej metodą bezpośrednią identyfikacja słabo krystalicznych minerałów metodą dxrd udokładnianie struktury faz krystalicznych | rejestracja rentgenogramów preparatów próbek: - proszkowych wykonanych metodami ładowania: od góry, od tyłu, z boku - litych płaskich, zawiesin cieczowych o różnej gęstości, cieczy rejestracja rentgenogramów preparatów próbek: - w trybie krokowym i ciągłym - nasyconych różnego rodzaju cieczami | Zewnętrzna | - zgodnie z regulaminem zamieszczonym na stronie laboratorium: http://wydzlab.agh.edu.pl/wp-content/uploads/2020/11/regulamin-wlbfstig.pdf - współpraca naukowo-badawcza z jednostkami agh i innymi krajowymi i zagranicznymi jednostkami naukowymi - współpraca w ramach projektów ncn, ncbir i w ramach umów z przemysłem | Nie dotyczy | Wydziałowe laboratorium badań fazowych, strukturalnych, teksturalnych i geochemicznych | Wydziałowe laboratorium badań fazowych, strukturalnych, teksturalnych i geochemicznych | Bajda Tomasz | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/tomasz-bajda-5644.html | (pob 5) materiały, technologie i procesy inspirowane naturą: biotechnologia, bioinspiracje w inżynierii i nauce o materiałach, biosensory, bioenergetyka, biokataliza, biokomputery i bioobliczenia, (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Analiza fazowa, analiza ilościowa, dyfrakcja rentgenowska, mineralogia, xrd
Mikroskop ramanowski dxr | Mikroskop ramanowski dxr thermo scientific | Mikroskop ramanowski dxr firmy thermo scientific, ze spektrometrem siatkowym i detektorem ccd, umożliwia rejestrację widm w zakresie 50÷3300 cm-1. wyposażenie: lasery: 780 nm (max. moc 24mw) i 532nm (max. moc 10mw) optyczny mikroskop do światła odbitego z obiektywami: 10x, 20x, 50x, 100x konfokalny tor optyczny do spektrometru stolik przedmiotowy xyz | Badanie próbek stałych: minerałów, skał, sorbentów, katalizatorów i in.. badanie inkluzji stałych, ciekłych i gazowych w próbkach mineralnych. . |  | Zewnętrzna | - zgodnie z regulaminem zamieszczonym na stronie laboratorium: http://wydzlab.agh.edu.pl/wp-content/uploads/2020/11/regulamin-wlbfstig.pdf - współpraca naukowo-badawcza z jednostkami agh i innymi krajowymi i zagranicznymi jednostkami naukowymi - współpraca w ramach projektów ncn, ncbir i w ramach umów z przemysłem | Nie dotyczy | Wydziałowe laboratorium badań fazowych, strukturalnych, teksturalnych i geochemicznych | Wydziałowe laboratorium badań fazowych, strukturalnych, teksturalnych i geochemicznych | Bajda Tomasz | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/tomasz-bajda-5644.html | (pob 5) materiały, technologie i procesy inspirowane naturą: biotechnologia, bioinspiracje w inżynierii i nauce o materiałach, biosensory, bioenergetyka, biokataliza, biokomputery i bioobliczenia, (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Mikroskop ramana, raman, spektroskopia ramana
Spektrometr fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją długości fali (wd-xrf) zsx primus ii | Spektrometr fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją długości fali (wd-xrf) rigaku zsx primus ii | Spektrometr fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją fal (wdxrf) zsx primus ii rigaku umożliwia analizę jakościową i ilościową pierwiastków w zakresie od azotu (n) do uranu (u) (z = 7 – 92). charakterystyka spektrometru: lampa rentgenowska z anodą rh o mocy 4kw z czołowym okienkiem be (30µm) umieszczona nad analizowaną próbką napięcie przyspieszające w zakresie 2-60 kv oraz natężenie prądu wiązki elektronowej w zakresie 2-150 ma możliwość wyboru filtra wiązki pierwotnej (cztery filtry: ni-400, ni-40, al-125, al-25) możliwość wyboru średnicy wiązki analizującej (sześć masek o średnicach: 35, 30, 20, 10, 1 oraz 0.5 mm) możliwość obrotu próbki podczas pomiaru 7 kryształów analizujących dla pomiarów w zakresie n – u system mapowania (pomiar punktowy) wraz z kamerą ccd detektory, scyntylacyjny i proporcjonalny przepływowy, do analizy pierwiastków o odpowiedniej masie atomowej | jakościowa oraz ilościowa analiza składu pierwiastkowego analiza ilościowa metodą wzorcową na podstawie przygotowanych krzywych kalibracyjnych w zakresie n-u lub bezwzorcową opartą na algorytmie parametrów fundamentalnych w zakresie f-u makroskopowa i punktowa analiza składu chemicznego analiza składu chemicznego próbek litych oraz proszkowych preparatyka w postaci prasowanych pastylek i topionych pereł |  | Zewnętrzna | - zgodnie z regulaminem zamieszczonym na stronie laboratorium: http://wydzlab.agh.edu.pl/wp-content/uploads/2020/11/regulamin-wlbfstig.pdf - naukowo-badawcza z jednostkami agh i innymi krajowymi i zagranicznymi jednostkami naukowymi, - w ramach projektów ncn, ncbir, współpraca z przemysłem i w ramach umów, | Nie dotyczy | Wydziałowe laboratorium badań fazowych, strukturalnych, teksturalnych i geochemicznych | Wydziałowe laboratorium badań fazowych, strukturalnych, teksturalnych i geochemicznych | Bajda Tomasz | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/tomasz-bajda-5644.html | (pob 5) materiały, technologie i procesy inspirowane naturą: biotechnologia, bioinspiracje w inżynierii i nauce o materiałach, biosensory, bioenergetyka, biokataliza, biokomputery i bioobliczenia, (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Analiza ilościowa, analiza jakościowa, analiza składu chemicznego, badania składu pierwiastkowego, fluorescencja rentgenowska, wd-xrf, xrf
Mikrosonda elektronowa jeol superprobe jxa-8230 | Mikrosonda elektronowa jeol superprobe jxa-8230 | Mikrosonda elektronowa jeol super probe 8230 wyposażona jest w : - 5 spektrometrów długości fali charakterystycznego promieniowania x (wds) wyposażonych w 12 kryształów dyfrakcyjnych (lif, lifl, lifh, tap, taph, petl, peth, petj, lde1, lde2, lde3); - spektrometr dyspersji energii charakterystycznego promieniowania x(eds); - mikroskop optyczny do światła odbitego; - mikroskop optyczny do światła przechodzącego; - detektor katodoluminescencji. laboratorium jest wyposażone również w napylarkę quorum q150te przystosowaną do napylania węglem. | Mikrosonda umożliwia wykonanie punktowej analizy chemicznej faz mineralnych oraz nieorganicznych substancji syntetycznych, a także wykonanie map rozmieszczenia pierwiastków w próbce. analiza chemiczna odbywa się w mikroobszarze o średnicy od około 1-2 µm. przy użyciu mikrosondy możliwe jest oznaczenie składu chemicznego dowolnej substancji występującej w stanie stałym, która uprzednio może być poddana obróbce szlifierskiej i polerskiej. | Analizom przy użyciu mikrosondy poddawane są próbki o średnicy walca ok. 25 mm lub w postaci szlifu mikroskopowego o wymiarach ok. 46 x 27 mm. mikrosonda umożliwia oznaczenie ilościowe pierwiastków głównych i śladowych (4be do 92u, za wyłączeniem gazów szlachetnych). przy użyciu mikrosondy możliwe jest również wykonanie map rozkładu pierwiastków przy pomocy technik eds oraz wds wspomaganych techniką katodoluminescencji. | Zewnętrzna | Na podstawie umów i zleceń za zgodą kierownika laboratorium. | Nie dotyczy | Katedra geologii złożowej i górniczej | Laboratorium pierwiastków krytycznych agh-kghm | Piestrzyński Adam | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/adam-piestrzynski-2554.html | (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Analiza chemiczna, bse, mikrosonda eletronowa, wds
Spektrometr nmr | Spectrometr nmr magritek rock core analyzer - 2mhz | Spektrometr magritek rock core analyzer (2 mhz) z systemem dyfuzyjnym, jest dedykowany do badań układów porowatych, w szczególności typu „tight". zawiera przystawkę (thomography system) umożliwiającą wykonywanie kompletnych eksperymentów tomograficznych 2d-3d. dodatkowo posiadamy system do przeciążeń (overburden system) pozwalający na badanie próbek przy ciśnieniach do 6000 psi. skaner nmr służy do badania obiektów pod względem ilościowym i jakościowym zawartości wody i węglowodorów. w szczególności do badania dowolnych obiektów porowatych ciał stałych lub układów biologicznych zawierających 1h. badanymi obiektami mogą być: rdzenie skalne (skał łupkowych, piaskowców, węglanów), próbki ziemi, biologiczne (owoce, warzywa, rośliny, nasiona, małe zwierzęta, tkanki), ponadto próbki farmaceutyczne, chemiczne, spożywcze etc. wielkość badanych obiektów do 5 cm średnicy i długości dla eksperymentów 1d przy częstotliwości rezonansowej 2mhz dla 1h, co koresponduje ściśle z badaniami otworowymi metodami nmr. pomiary 2d i 3d można przeprowadzać dla obiektów o średnicy do 6 cm przy częstotliwości rezonansowej 24 mhz. | Badania dowolnych obiektów porowatych ciał stałych lub układów biologicznych. badanymi obiektami mogą być: rdzenie skalne (skał łupkowych, piaskowców, węglanów), próbki ziemi, biologiczne (owoce, warzywa, rośliny, nasiona, małe zwierzęta, tkanki), ponadto próbki farmaceutyczne, chemiczne, spożywcze etc. | - porowatość oraz jej rozkład - indeksy zawartości wody swobodnej i związanej: ffi, bvi, cbw, t2 cut- off. - określania rodzajów płynów, rozkłady czasów t1, t2 i współczynnika dyfuzji d: d-t2, t2-t1, t2-t2, również w wersji przestrzennej (spatially resolved t2). - określanie przepuszczalności, profili nasycenia, ciśnień kapilarnych, gardzieli porów. | Zewnętrzna | Kontakt email: akrzyzak@agh.edu.pl | Nie dotyczy | Katedra surowców energetycznych | Systemy porowate/latis - laboratorium tomografii i spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego | Krzyżak Artur | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/artur-tadeusz-krzyzak-8398.html | (pob 1) zrównoważone technologie energetyczne, odnawialne źródła energii i magazyny energii oraz zarządzanie zasobami. projektowanie, wytwarzanie, aplikacja, synergia i integracja procesów, (pob 5) materiały, technologie i procesy inspirowane naturą: biotechnologia, bioinspiracje w inżynierii i nauce o materiałach, biosensory, bioenergetyka, biokataliza, biokomputery i bioobliczenia, (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Energia desorpcji, magnetyczny rezonans jądrowy, porowatość, przepuszczalność
Tomograf mr | Tomograf magritek (24 mhz) | Badania przy użyciu tomografu mr jak i spektrometru rca umożliwiają rozwój prac teoretycznych i aplikacyjnych dotyczących wykorzystania zjawiska magnetycznego rezonansu jądrowego (mrj) i metod komplementarnych, w biomedycyniew, geofizyce i geologii, chemii i inżynierii materiałowej do badania systemów porowatych. w szczególności dotyczy to obrazowania dyfuzji cząsteczek wody w obecności heterogenicznych gradientów pola magnetycznego z wykorzystaniem technik takich jak dwi, dti, bsd-dti, jak również badania populacji protonów (1h) w różnych układach porowatych w wysokich i niskich polach magnetycznych z zastosowaniem technik relaksometrii spinowo-sieciowej, t1 i spinowo-spinowej, t2. prowadzimy szeroką gamę badań struktury porowej skał i innych materiałów porowatych spotykanych w biologii, medycynie i inżynierii materiałowej. specjalizujemy się w badaniach mrj w niskim polu magnetycznym, a także w bardzo wysokim gradiencie pola magnetycznego. w pracach badawczych analizujemy porowatość i przepuszczalność materiałów, a także prowadzimy prace z zakresu obrazowania przestrzeni porowej. zajmujemy się ponadto kompleksową analizą dyfuzji molekuł wody (posiadamy patenty międzynarodowe dotyczące kalibracji skanerów mr w obecności niejednorodnych gradientów pola magnetycznego) oraz czasów relaksacji t1, t2 (z uwzględnieniem procesów wymiany chemicznej i dyfuzyjnej, a także w obecności gradientów indukowanych). mamy doświadczenie zarówno ze skałami zbiornikowymi (łupki, piaskowce, węglany), jak również z innymi, naturalnymi i syntetycznymi, materiałami porowatymi o szerokim spektrum rozmiaru porów (mikropory < 2nm, mezopory 2-50 nm, makropory > 50 nm), takimi jak hydrożele, zeolity czy tkanki biologiczne. | Prowadzenie badań interdyscyplinarnych, biomedycznych, geofizycznych, i materiałowych rozwój metod mrj do badań biomedycznych: diagnostyka mózgu, mięśnia sercowego, naczyń wieńcowych, wątroby, parametryzacja stanu komórek in vitro i in vivo. badanie dynamiki wody w układach porowatych: rdzenie skał, hydrożele, włókna węglowe, biologiczne, syntetyczne,. | obrazowanie gęstości protonowej materiałów biologicznych jak i przestrzeni porowej skał czy innych materiałów porowatych (2d oraz 3d). obrazowanie dyfuzyjne (obrazowanie ważone dyfuzyjnie — dwi, obrazowanie tensora dyfuzji – dti, obrazowanie tensora dyfuzji w polach niejednorodnych — bsd-dti). wizualizacja traktów neuronalnych lub innych układów anizotropowych. | Zewnętrzna | Kontakt - email: akrzyzak@agh.edu.pl | Nie dotyczy | Katedra surowców energetycznych | Systemy porowate/latis - laboratorium tomografii i spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego | Krzyżak Artur | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/artur-tadeusz-krzyzak-8398.html | (pob 1) zrównoważone technologie energetyczne, odnawialne źródła energii i magazyny energii oraz zarządzanie zasobami. projektowanie, wytwarzanie, aplikacja, synergia i integracja procesów, (pob 4) rozwiązania techniczne: od badań podstawowych, przez modelowanie i projektowanie, aż do prototypów. zastosowania narzędzi matematyki, informatyki i elektroniki w problemach skali makro, mikro i nano, (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Magnetyczny rezonans jądrowy, relaksometria nmr, tomografia mr
Advanced resistivity system 300 - zestaw do pomiaru oporności | Advanced resistivity system 300, corelab ins. | Przeznaczenie: zestaw do pomiarów elektrycznej oporności właściwej cieczy i ciał stałych (rdzeni), pomiary przy różnych nasyceniach umożliwiają wyznaczenie parametru porowatości, parametru nasycenia, współczynnika wysortowania, zwięzłości oraz zwilżalności. pomiary przy różnych temperaturach i ciśnieniu symulują warunki in situ. pomiary przy różnych poziomach nasycenia. w tym celu pomiar wykonuje się wielokrotnie, z użyciem porous plate lub po wcześniejszym odwirowaniu próbki, przy ustalonym czasie i liczbie obrotów. na podstawie pomiaru oblicza się parametr porowatości, indeks porowatości (parametr nasycenia), współczynnik wysortowania, wskaźnik zwięzłości próbki oraz współczynnik zwilżalności. pomiary próbek stałych (np. skał, materiałów budowlanych) i materiałów sypkich (np. gleba, proszki). zestaw advanced resistivity system 300 firmy corelab ins.: miernik komora do pomiarów oporności elektrycznej właściwej cieczy miernik oporności elektrycznej właściwej dla ciał stałych miernik do pomiaru oporności w symulowanych warunkach złożowych (pod ciśnieniem i w wysokiej temperaturze) czujnik do pomiaru ciał stałych (rdzenie) i materiałów sypkich (gleby) miernik stałej dielektrycznej urządzenia preparacyjne, przygotowawcze, pomocnicze: przygotowanie próbek do badań polega na nadaniu próbkom odpowiedniego kształtu, ważeniu, mierzeniu, suszeniu, nasycaniu oraz odwirowywaniu | Mierzone i wyznaczane parametry: oporność / przewodnictwo właściwe ciał stałych i cieczy oporność właściwa ciał stałych i cieczy w warunkach wysokiego ciśnienia i temperatury parametr porowatości i parametr nasycenia współczynnik zwięzłości współczynnik wysortowania współczynnik zwilżalności stała dielektryczna | pomiary dla próbki suchej lub nasyconej dowolnym medium, równocześnie wykonuje się pomiar oporności cieczy nasycającej próbkę pomiary przy różnych poziomach nasycenia pomiary w warunkach symulowanych ciśnień złożowych i temperatury wymiary próbek do badań: rdzenie o średnicy 1 cala lub 1,5 cala i długości min. 1,5 cala, pomiary materiałów sypkich | Zewnętrzna | Infrastruktura badawcza może być wykorzystywana (w ramach współpracy naukowej lub odpłatnie), ale nie jest możliwe samodzielne wykorzystanie aparatury. pomiary wykonywane będą w miejscu instalacji, przez osobę upoważnioną przez kierownika laboratorium. | Nie dotyczy | Katedra geofizyki | Laboratorium petrofizyki / badania własności elektrycznych / petrophysics group | Puskarczyk Edyta | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/edyta-puskarczyk-7167.html | (pob 1) zrównoważone technologie energetyczne, odnawialne źródła energii i magazyny energii oraz zarządzanie zasobami. projektowanie, wytwarzanie, aplikacja, synergia i integracja procesów, (pob 3) woda-energia-klimat: interdyscyplinarne podejście dla zrównoważonego rozwoju, (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Badanie skał, geofizyka, oporność, petrofizyka, współczynnik cementacji, współczynnik wysortowania, współczynnik zwilżalności
Fox 50 - zestaw do pomiaru przewodnictwa cieplnego | Fox 50 heat flow meter, ta instruments. astm c518 and iso 8301 standards | Przeznaczenie: zestaw pomiarowy do wyznaczania współczynnika przewodnictwa cieplnego, do badań ciał stałych (skał, materiałów budowlanych, izolacyjnych). przedmiotem pomiaru jest współczynnik przewodności cieplnej, a na jego podstawie możliwość obliczenia oraz konstrukcji map rozkładu gęstości powierzchniowego strumienia cieplnego. do badań wykorzystuje się aparat płytowy z izolowaną termicznie płytą grzejną. badanie opiera się na metodzie ustalonego strumienia cieplnego, w której strumień ciepła przechodzący przez próbkę materiału ma stałą wartość, a temperatura próbki w każdym punkcie jest ustalona. współczynnik przewodności cieplnej badanego materiału określa się mierząc gęstość strumienia cieplnego i różnicę temperatury po obu stronach próbki. możliwe są dwie procedury pomiarowe - metoda pojedyńczej (1dx) i podwójnej (2dx) grubości. pomiar zgodny z normami astm c518 i iso 8301. urządzenia preparacyjne, przygotowawcze, pomocnicze: przygotowanie próbek do badań polega na nadaniu próbkom odpowiedniego kształtu i suszeniu / nasyceniu. | Mierzone i wyznaczane parametry: współczynnik przewodności cieplnej (zakres pomiarowy: od 0.1 do 10 w/mk) cieplna oporność właściwa opór cieplny gęstość powierzchniowego strumienia cieplnego | pomiary współczynnika przewodności cieplnej (od 0.1 do 10 w/mk) i cieplnej oporności właściwej pomiar oporu cieplnego (od 0.003 do 0.05 m2k/w) wyznaczenie gęstości powierzchniowego strumienia cieplnego zakres temperaturowy: od -10°c do 190°c (pomiar dla różnych temperatur i przy różnych gradientach temperatury) | Zewnętrzna | Infrastruktura badawcza może być wykorzystywana (w ramach współpracy naukowej lub odpłatnie), ale nie jest możliwe samodzielne wykorzystanie aparatury. pomiary wykonywane będą w miejscu instalacji, przez osobę upoważnioną przez kierownika laboratorium. | Nie dotyczy | Katedra geofizyki | Laboratorium petrofizyki / badania własności termicznych / petrophysics group | Puskarczyk Edyta | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/edyta-puskarczyk-7167.html | (pob 1) zrównoważone technologie energetyczne, odnawialne źródła energii i magazyny energii oraz zarządzanie zasobami. projektowanie, wytwarzanie, aplikacja, synergia i integracja procesów, (pob 3) woda-energia-klimat: interdyscyplinarne podejście dla zrównoważonego rozwoju, (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Badanie skał, geofizyka, opór cieplny, petrofizyka, przewodnictwo cieplne, strumień cieplny
Nmr maran ultra 23mhz - spektrometr magnetycznego rezonansu jądrowego | Nmr maranultra 23mhz, resonance instruments ltd., gb | Przeznaczenie: spektrometr przeznaczony jest do badania zawartości wodoru (wody i innych związków zawierających wodór) w skałach, glebach, piaskach, materiałach budowlanych, chemicznych, medycznych, spożywczych. do wyznaczania porowatości ogólnej i efektywnej oraz przepuszczalności i rozkładu nasyceń. badania są prowadzone na próbkach ciał stałych (m.in. rdzenie, kawałki skał), ciekłych i gazowych (odpowiednio przygotowana i zabezpieczona próbka). warianty badań: pomiar standardowy – analiza rozkładu nasyceń metodą nmr (porowatość ogólna, porowatość efektywna, nasycenie wodą nieredukowalną, zawartość wody wolnej, kapilarnej i związanej), pomiar dwukrotny dla próbki suchej i nasyconej, metodą echa spinowego, standardowe t2cutoffs i dobrane indywidualnie pomiar rozszerzony – analiza rozkładu nasyceń metodą nmr (porowatość ogólna, porowatość efektywna, nasycenie wodą nieredukowalną, zawartość wody wolnej, kapilarnej i związanej), obliczenie przepuszczalności i rozmiaru porów, interpretacja z wykorzystaniem niestandardowych procedur, indywidualnie dopasowane t2cutoffs według stworzonej procedury pomiary w różnych warunkach nasycenia, wykorzystanie wielu sekwencji pomiarowych na podstawie kształtu sygnału nmr można wnioskować o rozmiarach, kształcie i ruchliwości mediów porowych. amplituda sygnału nmr zależy od liczby rezonujących jąder wodoru zawartych w badanej próbce. stanowi to miarę porowatości skały, której pory wypełnione są medium nasycającym. z sumarycznego sygnału wydziela się składowe związane z objętością wody swobodnej, wody kapilarnej i wody związanej w minerałach ilastych. urządzenia preparacyjne: nadanie próbkom odpowiedniego kształtu, ważeni, mierzenie, suszenie, nasycanie oraz odwirowywanie. | Mierzone i wyznaczane parametry: porowatość ogólna, efektywna i dynamiczna objętość wody nasycającej przestrzeń porową z wydzieleniem wody związanej w przestrzeniach międzypakietowych iłów i wody zamkniętej w porach kapilarnych oraz wody swobodnej współczynnik nasycenia wodą związaną, swirr współczynnik przepuszczalności, perm promień porów rozkład porów, psd | pomiar spektrometryczny t1, t2, dyfuzja standardowe i indywidualnie dopasowane czasy odcięcia - cutoffs zestaw certyfikowanych wzorców do kalibracji oprogramowanie do pomiarów, przetwarzania i interpretacji wymiary próbek: walczyki o średnicy 1 cala i wysokości ok. 1,5 cala lub próbka pokruszona lub ciecz lub mieszanina cieczy i ciała stałego | Zewnętrzna | Infrastruktura badawcza może być wykorzystywana (w ramach współpracy naukowej lub odpłatnie), ale nie jest możliwe samodzielne wykorzystanie aparatury. pomiary wykonywane będą w miejscu instalacji, przez osobę upoważnioną przez kierownika laboratorium. | Nie dotyczy | Katedra geofizyki | Laboratorium petrofizyki / nmr magnetyczny rezonans jądrowy / petrophysics group | Puskarczyk Edyta | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/edyta-puskarczyk-7167.html | (pob 1) zrównoważone technologie energetyczne, odnawialne źródła energii i magazyny energii oraz zarządzanie zasobami. projektowanie, wytwarzanie, aplikacja, synergia i integracja procesów, (pob 3) woda-energia-klimat: interdyscyplinarne podejście dla zrównoważonego rozwoju, (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Magnetyczny rezonans jądrowy, nasycenia, nmr, porowatość, przepuszczalność, psd, rozkład porów, woda kapilarna, woda wolna, woda związana
Współrzędnościowe ramię pomiarowe | Ramię pomiarowe 7320si romer | Przenośny system współrzędnościowy wyposażony w głowicę multisensoryczną umożliwiający przeprowadzanie pomiarów w trybie stykowym oraz z zastosowaniem triangulacji laserowej. | - opracowanie metod testowania dokładności współrzędnościowych ramion pomiarowych - modelowanie dokładności pomiaru przeprowadzonego z wykorzystaniem triangulacji laserowej. | Przestrzeń robocza urządzenia to wycinek kuli o średnicy 2 metrów. dokładność ok. 0,08 mm. możliwości pomiarowe: - kontrola wymiarowa elementów mierzonych - pomiar kształtu elementów mierzonych - porównanie powierzchni elementu mierzonego z modelem cad - inżynieria odwrotna | Zewnętrzna | Po uzgodnieniu z kierownictwem katedry | Nie dotyczy | Katedra systemów wytwarzania |  | Gąska Piotr | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/piotr-gaska-9779.html | (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Inżynieria odwrotna, pomiary współrzędnościowe
Spektrometr masowy exploris240 z systemem nanolc ultimate 3000 | Spektrometr masowy exploris240 z systemem nanolc ultimate 3000 | Wysokorozdzielczy spektrometr masowy (maksymalna rozdzielczość 240000) ze źródłami jonów esi oraz nanoesi, wyposażony w kapilarny chromatograf cieczowy z dodatkowym pomiarem uv-vis. | Analiza małych cząsteczek (np. dla potrzeb chemii organicznej, farmakologii, biologii molekularnej itp.), metabolomika, proteomika, badania białek, analizy ilościowe w proteomice (tmt, itraq, label-free), fragmentacja typu cid, hcd. | Zakres m/z 50 da - 55 kda (rozdzielczość izotopowa), czułość: fmol/ul, szczegóły w kontakkcie mailowym lub telefonicznym. | Zewnętrzna | Wszelkie szczegóły w bezpośrednim kontakcie mailowym lub telefonicznym. | Nie dotyczy | Katedra chemii analitycznej i biochemii | Zespół biochemii i neurobiologii | Suder Piotr | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/piotr-suder-6910.html | (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Metabolomika, m/z, proteomika, spektrometr masowy, widmo masowe
Stanowisko badań właściwości mechanicznych tworzyw ceramicznych | Zwick z2.5 i z150 | Maszyna wytrzymałościowa zwick/roell z150 pozwala na wykonywanie pomiarów przy maksymalnym obciążeniu do 150kn. w zależności od zastosowanego osprzętu można wykonywać pomiary przy zginaniu (trzy i czteropunktowe podparcie) ściskaniu czy rozciąganiu. uchwyty do rozciągania umożliwiają badanie próbek płaskich oraz prętów o średnicach od 4 do 25mm. maszyna wytrzymałościowa zwick/roell z2.5 pozwala na wykonywanie pomiarów przy maksymalnym obciążeniu do 2.5kn i przeznaczona jest do pomiarów próbek o mniejszych wymiarach (minimalny rozstaw podpór wynosi 16 mm). obie maszyny sterowane są poprzez oprogramowanie badawcze testxpert ii, które pozwala na wykonywanie standardowych testów określonych wieloma normami branżowymi oraz na tworzenie własnych, złożonych programów badawczych. dzięki temu możliwe jest wyznaczanie wytrzymałości na zginanie, ściskanie, rozciąganie, granic plastyczności, modułów sprężystości, wydłużenia, pracy do zniszczenia i wielu innych parametrów. | wytrzymałość na zginanie wytrzymałość na ściskanie wytrzymałość na rozciąganie granica plastyczności moduły sprężystości wydłużenie praca do zniszczenia | Maksymalne obciążenie 150 kn/2.5 kn prędkość badania 0.0001 – 600 mm/s /0.0005 – 600 mm/s dokładność i powtarzalność pozycjonowania ± 2 μm/± 2 μm pomiar siły klasa 0.5 0.5/1 maksymalna droga pomiarowa ekstensometru 30 mm | Zewnętrzna | Praca wyłącznie za pośrednictwem operatora będącego pracownikiem | Nie dotyczy | Katedra ceramiki i materiałów ogniotrwałych | Laboratorium badań termomechanicznych | Zych Łukasz | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/lukasz-zych-6379.html | (pob 5) materiały, technologie i procesy inspirowane naturą: biotechnologia, bioinspiracje w inżynierii i nauce o materiałach, biosensory, bioenergetyka, biokataliza, biokomputery i bioobliczenia, (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Granica plastyczności, moduł younga, praca zniszczenia, wytrzymałość na rozciąganie, wytrzymałość na ściskanie, wytrzymałość na zginanie
Stanowisko do pomiaru właściwości termofizycznych materiałów | Netzsch sta 449 f3®, netzsch lfa 427, netzsch dil 402c | Analizatory różnicowej kalorymetrii skaningowej dsc , termicznej analizy różnicowej dta, termograwimetrii tg, dyfuzyjności cieplnej metodą laserową oraz dylatometr wysokotemperaturowy. | Badanie zmian masy oraz towarzyszących efektów cieplnych zachodzących w trakcie dynamicznego ogrzewania/chłodzenia próbki i/lub w warunkach izotermicznych w atmosferze statycznej, dynamicznej, obojętnej, utleniającej lub redukcyjnej. bezpośrednie badanie dyfuzyjności cieplnej oraz pośrednie badanie przewodnictwa cieplnego ciał stałych, proszków oraz cieczy. badanie zmian wymiarów liniowych ciał stałych w funkcji temperatury lub czasu. | Dta, tg, dsc 25-1300°c warunki: statyczne, dynamiczne; atmosfera: obojętna, utleniająca, redukcyjna oraz 25-2000°c atmosfera: statyczna, dynamiczna, obojętna. pomiary dyfuzyjności cieplnej w zakresie 0.01-1000 mm2/s oraz przewodnictwa cieplnego ciał stałych oraz cieczy. do 1500oc w atmosferze argonu. pomiary dylatometryczne do 1500 °c, stała, zmienna prędkość przyrostu temp. w różnych atmosferach. długości probki max 25 mm. | Zewnętrzna | Operator będący pracownikiem laboratorium. zlecenie lub umowa. | Nie dotyczy | Katedra ceramiki i materiałów ogniotrwałych | Wydziałowe laboratorium badań termofizycznych | Szumera Magdalena | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/magdalena-szumera-6408.html | (pob 5) materiały, technologie i procesy inspirowane naturą: biotechnologia, bioinspiracje w inżynierii i nauce o materiałach, biosensory, bioenergetyka, biokataliza, biokomputery i bioobliczenia, (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Ciepło właściwe, dsc, dta, dyfuzyjność cieplna, dylatometria, lfa, przewodność cieplna, rozszerzalność termiczna, termoanaliza, tg
Nova nanosem 200 | Skaningowy mikroskop elektronowy fei nova nanosem 200 | Ultrawysokorozdzielczy skaningowy mikroskop elektronowy z działem z emisją polową (feg– emiter schotkyego), współpracujący z analizatorem eds firmy edax. zdolność rozdzielcza do 2 nm, powiększenia 70 – 500 000x. | Wysokorozdzielcze badania mikrostruktury materiałów w wysokiej i niskiej próżni. obserwacja powierzchni materiałów w elektronach wtórnych i wstecznie rozproszonych. badania mikrostruktury proszków, świeżych przełamów i zgładów. analizy pierwiastków począwszy od boru do końca układu okresowego. analiza rozdładu pierwiastków w mikroobszarach („mapping”), a także analizy liniowe. | napięcie przyspieszające 5 – 30 kv ciśnienie w komorze < 10-2 pa (hvac) oraz 60-200 pa (lvac) detektory wymagające wysokiej próżni: everhart-thornley sed, bsed, in-lens tld – ultrawysokorodzielczy (próbki niemagnetyczne) detektory niksopróżniowe: low vaccum lvd, helix – ultrawysokorozdzielczy (próbki niemagnetyczne) | Zewnętrzna | Praca wyłącznie za pośrednictwem operatora będącego pracownikiem wydziałowego laboratorium mikroskopii skaningowej i mikroanalizy wimic zlecenie/ umowa/inna forma współpracy po uzgodnieniu. | Nie dotyczy | Katedra ceramiki i materiałów ogniotrwałych | Wydziałowe laboratorium mikroskopii skaningowej i mikroanalizy wimic grupa analizy mikrostruktury materiałów http://kcimo.pl/pl/grupa/grupa-analizy-mikrostruktury-materialow | Ziąbka Magdalena | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/magdalena-ziabka-6972.html | (pob 5) materiały, technologie i procesy inspirowane naturą: biotechnologia, bioinspiracje w inżynierii i nauce o materiałach, biosensory, bioenergetyka, biokataliza, biokomputery i bioobliczenia, (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Analiza chemiczna, eds, elemental analysis, high resolution, microstructure, mikrostruktura, morfologia, morphology, sem, wysoka rozdzielczość
Mikroskop konfokalny | Olympus ols 4000 lext - laserowy mikroskop konfokalny | Olympus lext ols4000 to mikroskop konfokalny o wysokiej rozdzielczości przeznaczony do obrazowania powierzchni 3d oraz pomiarów chropowatości. powiększenie (optyczne i cyfrowe) tego mikroskopu mieści się w zakresie od 108x do 17 280x. oprogramowanie mikroskopu lext ols4000 pozwala dokonywać pomiarów: chropowatości linii i powierzchni, wymiarów obiektów (wysokości, długości, pola powierzchni, objętości, grubości warstw), itp. więcej szczegółów: https://www.olympus-ims.com/pl/metrology/ols4000/ | 2d, 3d tryby: rzeczywistych kolorów, wysokiej rozdzielczości i wysokości różnicowy kontrast interferencyjny (dic) profil: primary profile: pp, pv, pz, pc, pt, pa, pq, psk, pku, psm roughnes profile: rp, rv, rz, rc, rt, ra, rq, rsk, rku, rsm waviness profile: wp, wv, wz, wc, wt, wa, wq, wsk, wku, wsm amplitude parameters: sq, ssk, sku, sp, sv, sz, sa functional parameters: smr(c), sdc(mr), sk, spk, svk, smr1, smr2 | Zestaw obiektywów konfokalnych 5x, 10x, 20x, 50x, 100x powiększenie 108 - 17280x źródło światła: laser półprzewodnikowy 405 nm kolorowy obraz: biała dioda led, 2-megapikselowy detektor ccd zestaw filtrów pozwalającyh korygować szum, nachylenie oraz krzywiznę lub chropowatość powierzchni maksymalna średnica próbki 15 cm maksym. grubość próbki 10 cm maksym. waga próbki 1 kg | Zewnętrzna | Praca wyłącznie za pośrednictwem operatora będącego pracownikiem kcimo | Nie dotyczy | Katedra ceramiki i materiałów ogniotrwałych | Wydziałowe laboratorium ceramiki szlachetnej i technicznej, dr hab. inż. marcin gajek, dr hab. inż. janusz partyka | Gajek Marcin | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/marcin-gajek-6833.html | (pob 5) materiały, technologie i procesy inspirowane naturą: biotechnologia, bioinspiracje w inżynierii i nauce o materiałach, biosensory, bioenergetyka, biokataliza, biokomputery i bioobliczenia, (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Mikroskop konfokalny, obrazowanie powierzchni 3d, profil powierzchni, szorstkość
Zestaw do mikroskopii skaningowej | Thermofisher scientific apreo 2, scios 2 | Mikroskopy sem z kolumnami elektronowymi (feg) oraz jonową, galową – scios 2. do oprzyrządowania należą spektroskopy eds (edax), katodoluminescencyjny (gatan ametek) oraz masowy jonów wtórnych z pomiarem czasu przelotu – tof-sims. urządzenia posiadają szeroki wachlarz detektorów półprzewodnikowych i scyntylacyjnych, w tym między innymi detektor do trybu stem. zawierają optykę elektrostatyczną i magnetyczną. scios 2 ma możliwość mikroobróbki wiązką jonów galu, w tym wytwarzania preparatów dla tem, tzw. lamel, posiada również detektory jonów wtórnych a także możliwość wizualizacji z użyciem elektronów emitowanych pod wpływem oddziaływania z wiązką jonów pierwotnych. apreo 2 jest wyposażony w detektor ebsd oraz tryb ecci (kontrast kanałowania elektronów). oba urządzenia mają również możliwość pracy w niskiej próżni, 10 – 500 pa. | Wizualizacja mikrostruktury w tym w kontraście orientacyjnym, mapowanie pierwiastków, pomiary właściwości optycznych i struktury elektronowej (cl), pomiary struktury w skali komórki elementarnej (ebsd) i obrazowanie defektów struktury (np. dyslokacji), mikroobróbka, obrazowanie 3d. | Napięcie przyspieszające elektronów 0,2 – 30 kv; 0,5 – 30 kv dla jonów. ”landing energy” 20ev do 30 kev. prąd wiązki elektronów 1 pa do 50 na. prąd wiązki jonów 1,5 pa do 65 na. eds od be (rozd. 129 ev). tof-sims do 500 u. standardowy wd 7 i 10 mm. próżnia w komorze do 7x10-6 pa (hvac) lub 10 – 500 pa (lvac). maksymalna średnica próbki 122 mm, standardowa 5 mm. pochylenie stolika -15/+90o. | Zewnętrzna | Praca wyłącznie za pośrednictwem operatora będącego pracownikiem wydziałowego laboratorium mikroskopii skaningowej i mikroanalizy wimic. zlecenie/ umowa/inna forma współpracy po uzgodnieniu. | Nie dotyczy | Katedra ceramiki i materiałów ogniotrwałych | Wydziałowe laboratorium mikroskopii skaningowej i mikroanalizy wimic grupa analizy mikrostruktury materiałów http://kcimo.pl/pl/grupa/grupa-analizy-mikrostruktury-materialow | Ziąbka Magdalena | Https://api.skos.agh.edu.pl/osoba/magdalena-ziabka-6972.html | (pob 5) materiały, technologie i procesy inspirowane naturą: biotechnologia, bioinspiracje w inżynierii i nauce o materiałach, biosensory, bioenergetyka, biokataliza, biokomputery i bioobliczenia, (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Cl, ebsd, ecci, eds, kolumna jonowa, mikrostruktura, morfologia, sem, stem, tof-sims
Tomograf | Tomograf g phoenix v¦tome¦x | Tomograf wyposażony w dwie lampy – microfocus (maksymalne napięcie 300 kv) i nanofocus (maksymalne napięcie 180 kv) | Możliwość prowadzenia badań tomograficznych przy jednoczesnym obciążeniu statycznym oraz przy wpływie ekstremalnych temperatur pozwala na pracę z różnymi materiałami m. in. drewnem, metalami, skałami, kompozytami, tkankami organicznymi czy elektroniką | Dostosowanie źródła promieniowania do materiału możliwość dostrzeżenia szczegółów <0,2µm, maksymalna średnica elementu 30cm, maksymalna masa elementu 25kg, maksymalna wysokość elementu 100cm, stabilizowany temperatorowo detektor panelowy o wysokim kontraście pozwalający na pozyskanie wysokiej jakości danych zautomatyzowane systemy korekcji wpływające na zniwelowania potencjalnych błędów analiz | Zewnętrzna | Praca wyłącznie za pośrednictwem upoważnionego pracownika katedry geomechaniki, budownictwa i geotechniki. zlecenie/ umowa/inna forma współpracy po uzgodnieniu | Nie dotyczy | Katedra geomechaniki, budownictwa i geotechniki | Pracownia badań tomograficznych | Wałach Daniel | Https://api.skos.agh.edu.pl/osoba/daniel-walach-5448.html | (pob 2) nowe technologie dla gospodarki o obiegu zamkniętym: połączenie modeli biznesowych z ekoinnowacjami w celu wzrostu produktywności i minimalizacji odpadów oraz tworzenia i wykorzystywania wiedzy, (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Badania tomograficzne, phoenix, tomograf
Skaner laserowy 3d | Faro focus s 150 | Skanery laserowe zostały opracowanie z myślą o pomiarach wewnątrz i na zewnątrz budynków w takich branżach jak architektura, inżynieria, budownictwo, bezpieczeństwo publiczne i kryminalistyka lub projektowanie produktów. urządzenia rejestrują dane ze świata rzeczywistego i zapisują je w formie cyfrowej w celu dostarczenia informacji służących analizom, współpracy i zwiększeniu efektywności procesu decyzyjnego. | skanowanie 3d całych budynków – wewnątrz i na zewnątrz skanowanie 3d pomieszczeń skanowanie 3d dużych obiektów | maksymalna odległość skanowania 3d: 150 m błąd pomiaru odległości: +-1mm szybkość skanowania – pkt/s: do 2 000 000 pkt/s temperatura pracy: -20 do 55°c | Zewnętrzna | "praca wyłącznie za pośrednictwem upoważnionego pracownika katedry geomechaniki, budownictwa i geotechniki. zlecenie/ umowa/inna forma współpracy po uzgodnieniu" | Nie dotyczy | Katedra geomechaniki, budownictwa i geotechniki | Laboratorium diagnostyki konstrukcji budowlanych | Jaskowska-Lemańska Justyna | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/justyna-jaskowska-lemanska-7911.html | (pob 2) nowe technologie dla gospodarki o obiegu zamkniętym: połączenie modeli biznesowych z ekoinnowacjami w celu wzrostu produktywności i minimalizacji odpadów oraz tworzenia i wykorzystywania wiedzy, (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Chmura punktów, inwentaryzacja obiektów, skaning laserowy 3d
Porozymetr rtęciowy autopore | Autopore iv 9520 micromeritics® | Porozymetr rtęciowy autopore iv 9520 firmy micromeritics. aparat umożliwia pomiar średnicy, objętości i dystrybucji makroporów i mezoporów w próbkach stałych i proszkowych. badania skał: petrofizyka, geologia naftowa, geotermia, hydrogeologia. badania materiałów proszkowych: inżynieria surowców mineralnych, inżynieria materiałowa. | Pomiary próbek stałych (skał), materiałów proszkowych mierzone i wyliczane parametry: powierzchnia właściwa, gęstość objętościowa , gęstość szkieletowa, porowatość, przeciętna średnica porów, przepuszczalność. | • możliwość pomiaru średnic porów w zakresie od 0,003 do 360 µm • kontrolowane ciśnienie może wzrastać z dokładnością do 0,05 psi. • bardzo wysoka rozdzielczość danych – poniżej 0,1 µl dla inruzji rtęci i objętości ekstruzji • wszechstronne możliwości raportowania, w tym wykresy, raporty tabelaryczne (zapisywane jako pliki .txt, .xls, .rpt). | Zewnętrzna | Za zgodą kierownika katedry surowców energetycznych | Nie dotyczy | Katedra surowców energetycznych | Laboratorium porozymetryczne | Machowski Grzegorz | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/grzegorz-machowski-6650.html | (pob 1) zrównoważone technologie energetyczne, odnawialne źródła energii i magazyny energii oraz zarządzanie zasobami. projektowanie, wytwarzanie, aplikacja, synergia i integracja procesów, (pob 3) woda-energia-klimat: interdyscyplinarne podejście dla zrównoważonego rozwoju, (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Porowatość, porozymetria rtęciowa, średnica porów
Spektrometr absorpcji atomowej aas | Spektrometr aas savantaa gbc | Spektrometr absorpcji atomowej aas do analiz składu chemicznego roztworów - pierwiastki od li do u. spektrometr posiada funkcje takie jak programowalna skrzynka gazowa, 8 lamp z automatycznym ustawieniem lamp, optymalizacją długości fali i szerokości szczeliny oraz ustawieniem prądu lampy. | Wykonywanie analiz zawartości pierwiastków w próbkach wód naturalnych, ściekach oraz roztworach po roztwarzaniu kwasowym lub ekstrakcji ciał stałych. | Wykrywalność wybranych pierwiastków [ppm]: li - 0.02; be - 0.01; b - 5; na - 0.002; mg - 0.003; al - 0.3; k - 0.03; ca - 0.005; sc - 0.4; ti - 0.7; v - 0.5; cr - 0.03; mn - 0.015; fe - 0.05; co - 0.04; ni - 0.09; cu - 0.01; zn - 0.005; ga - 0.6; as - 0.01; se - 0.01; rb - 0,07; sr - 0.02; mo - 0.2; ag - 0.02; cd - 0.004; in - 0.4; sn - 0.3; sb - 0.4; te - 0.2; cs - 0.04; ba - 0.1; pt - 1; au - 0.1; hg - 0.01; tl - 0.2; pb - 0.1; bi - 0.4 | Zewnętrzna | Wykonywanie analiz na zlecenie lub na zasadzie współpracy | Nie dotyczy | Katedra mineralogii, petrografii i geochemii | Laboratorium mineralogii eksperymentalnej | Bajda Tomasz | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/tomasz-bajda-5644.html | (pob 1) zrównoważone technologie energetyczne, odnawialne źródła energii i magazyny energii oraz zarządzanie zasobami. projektowanie, wytwarzanie, aplikacja, synergia i integracja procesów, (pob 3) woda-energia-klimat: interdyscyplinarne podejście dla zrównoważonego rozwoju, (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Analiza chemiczna, roztwory wodne, spektroskopia
System do badań materiałów metodą laserowo generowanych ultradźwięków | System do badań nieniszczących metodą laserowo generowanych ultradźwięków | Stanowisko do bdadań nieniszczących metodą laserowo generowanych ultradźwięków służy do badania materiałów konstrukcyjnych takich jak stopy metali, materiały kompozytowe. urządzenie pozwala na bezkontaktowe wzbudzanie i detekcję fal ultradźwiękowych. | Wykrywanie delaminacji, wtrąceń materiałów obcych, obrazowanie porowatości, wykrywanie zafalowań warstw kompozytu. badanie metali i stopów metali - detekcja pęknięć i nieciągłości, badanie połączeń klejonych między metalami, badnie połączeń spwawanych cienkich blach, określanie stałych sprężystości na podstawie pomiaru propagacji fal sprężystych. |  | Zewnętrzna | Infrastruktura udostępniana jest bezpłatnie w przypadku realizowanych wspólnie projektów/grantów z jednostkami organizacyjnymi agh oraz podmiotami zewnętrznymi, w których operator/opiekun urządzenia jest członkiem zespołu publikującego wyniki badań. korzystanie z niego możliwe jest tylko w obecności przeszkolonego operatora/opiekuna. | Nie dotyczy | Katedra robotyki i mechatroniki |  | Ambroziński Łukasz | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/lukasz-ambrozinski-7225.html | (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Badania nieniszczące, badania ultradźwiękowe
Frezarka cnc eberle frp 600 | Frezarka cnc eberle frp 600 | Frezarka cnc o konstrukcji bramowej, z magazynem na 8 narzędzi. maszyna trójosiowa zapewniająca przesuwy osi: x= 320 mm, y=250 mm, z=250 mm. powierzchnia robocza stołu wynosi 500x250 mm. zakres obrotów wrzeciona 20-8000 obr/min, prędkości posuwów 1-500 mm/min. dokładność pozycjonowania +/-0,01 mm. maszyna ma możliwość wykorzystywania wrzeciona nienapędzanego, ze swobodnym prowadzeniem narzędzia (wykorzystywane przy procesach tłoczenia przyrostowego). | Urządzenie wykorzystywane do obróbki w miękkich metalach oraz w materiałach modelowych do projektowania martyc kuźniczych. umożliwia fizyczną weryfikację poprawności dla zaprojektowanej matrycy. urządzenie wykorzystywane również jako baza dla procesów tłoczenia przyrostowego (ang. incremental forming). |  | Zewnętrzna | Badania wykonywane przez przeszkolonych pracowników badawczych po uprzednim kontakcie | Nie dotyczy | Wydział inżynierii metali i informatyki przemysłowej | Cieplno – mechaniczna przeróbka plastyczna metali, http://www.tmpm.agh.edu.pl | Błoniarz Remigiusz | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/remigiusz-bloniarz-9380.html | (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Cam, frezarka cnc
Termowaga, kalorymetr | Analizator termiczny netzsch sta 449 f3, spektrometr masowy qms 403 c aëolos | Badania zmian właściwości termicznych materiałów pod wpływem zastosowanego programu temperaturowego oraz atmosfery pomiarowej. urządzenie wyposażone jest w wagę o rozdzielczości 0.1 µg oraz piec pozwalający na wykonywanie badań w zakresie temperatur od 25 do 1600°c w atmosferze obojętnej (argon/hel 6n) lub utleniającej (powietrze syntetyczne 6n). nośnik dsc oraz dta umożliwią identyfikację efektów cieplnych procesów aktywowanych w próbce pod wpływem zmian temperatury lub pod wpływem reakcji próbki z atmosferą pomiarową. rodowe elementy grzejne pieca oraz dedykowany nośnik dsc cp zapewniają precyzyjne wyznaczenie ciepła właściwego materiału w zakresie temperatur do 1400°c. nagrzewanie próbek z szybkościami od: 0.001 do 50 k/min. do analizator można podłączyć kwadrupolowy spektrometr masowy qms, który umożliwia identyfikację emitowanych z próbki cząsteczek gazowych (o masach do 300 amu) oraz połączenie intensywności wydzielania produktów gazowych z towarzyszącymi im zmianami masy próbki oraz ich efektami cieplnymi. orientacyjna objętość analizowanych próbek: tg: max. 10 ml, dsc: 0.19 ml, dta: 0.9 ml. | Analiza przemian fazowych materiałów w stanie stałym, określenie temperatury solidus/likwidus stopów, analiza temperatury wydzielania faz podczas krzepnięcia stopów, analiza zmienności ciepła właściwego, analiza zmian masy próbki w funkcji czasu lub temperatury pomiaru, identyfikacja gazów uwalnianych z próbki podczas pomiaru. | Dsc dta różnicowa analiza termiczna, detekcja efektów exo/endo termicznych towarzyszących procesom zachodzącym w analizowanych materiałach pod wpływem zastosowanego programu temperaturowego. analiza zmienności ciepła właściwego materiałów metodą porównawczą. tg: termograwimetria, analiza zmian masy próbki w wyniku: dehydratacji, utleniania, redukcji, rozpadu termicznego. analiza ega: analiza gazów uwalnianych z próbki podczas badania. | Zewnętrzna | Infrastruktura udostępniana jest bezpłatnie w przypadku realizowanych wspólnie projektów/grantów z jednostkami organizacyjnymi agh oraz podmiotami zewnętrznymi, w których operator/opiekun urządzenia jest członkiem zespołu publikującego wyniki badań. w pozostałych przypadkach udostępnianie infrastruktury jest odpłatne zgodnie z obecnie obowiązującym kosztem pracy urządzenia oraz operatora. w obu przypadkach koszt materiału wsadowego pokrywa zamawiający. | Nie dotyczy | Wydział inżynierii metali i informatyki przemysłowej | Materiały i procesy wytwarzania przyrostowego / b4 - 3ha / https://www.plastmet.agh.edu.pl/ | Kargul Tomasz | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/tomasz-kargul-6772.html | (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Ciepło właściwe, dsc, dta, ega, tg
Fib-sem, skaningowy mikroskop elektronowy sem z działem jonowym fib | Crossbeam 350 (zeiss) | Fib-sem crossbeam 350 z kolumną gemini i źródłem elektronów feg oferuje obrazowanie w wysokiej rozdzielczości przy użyciu zaawansowanych trybów detekcji, w tym inlens (se), inlens (esb), angle selective back-scattered detektor (asb). ustawienia obrazowania optyki gemini , takie jak napięcie przyspieszające lub prąd wiązki, można płynnie regulować (z wybranym określonym skokiem). równoległa detekcja elektronów wtórnych (se) w osi soczewki obiektywowej oraz selektywne energetycznie rozproszenie wsteczne (esb) pozwala z łatwością zidentyfikować najmniejsze różnice w składzie chemicznym materiałów. wyposażony w zaawansowany system zogniskowanej wiązki jonów fib, który umożliwia szybkie i precyzyjne usuwanie warstwy materiału oraz wycinanie próbek (lameli) dla fib-sem crossbeam 350 z kolumną gemini i źródłem elektronów feg oferuje obrazowanie w wysokiej rozdzielczości przy użyciu zaawansowanych trybów detekcji, w tym inlens (se), inlens (esb), angle selective back-scattered detektor (asb). ustawienia obrazowania optyki gemini ii, takie jak napięcie przyspieszające lub prąd wiązki, można płynnie regulować. równoległa detekcja elektronów wtórnych (se) w osi soczewki obiektywowej oraz selektywne energetycznie rozproszenie wsteczne (esb) pozwala z łatwością zidentyfikować najmniejsze różnice w składzie chemicznym materiałów. wyposażony w zaawansowany system zogniskowanej wiązki jonów fib, który umożliwia szybkie i precyzyjne usuwanie warstwy materiału oraz wycinanie próbek (lameli) dla tem. możliwości crossbeam można rozszerzyć za pomocą oprogramowania atlas 5 (zeiss), wiodącego na rynku pakietu do szybkiej, precyzyjnej tomografii. crossbeam 350 (zeiss) ma optykę elektronową gemini i optykę jonów fib dostosowaną do szybkości i precyzji. | Inlens (se), inlens (esb), angle selective back-scattered detector (asb), tomografia fib-sem | Obrazowanie mikrostruktury w elektronach wtówrnych se i wstecznie rozproszonych bse. tomografia fib-sem. wykonanie lameli do badań tem. | Zewnętrzna | Na warunkach uzgodnionych z kierownikiem laboratorium - dr hab. inż. adam kruk, prof. agh | Nie dotyczy | Wydział inżynierii metali i informatyki przemysłowej | Katedra metaloznawstwa i metalurgii proszków. pracownia: centrum mikroskopii elektronowej dla inżynierii materiałowej | Kruk Adam | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/adam-kruk-1679.html | (pob 5) materiały, technologie i procesy inspirowane naturą: biotechnologia, bioinspiracje w inżynierii i nauce o materiałach, biosensory, bioenergetyka, biokataliza, biokomputery i bioobliczenia, (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Sem-bse, sem-se
Rentgenowski skaningowy mikroanalizator fluorescencyjny | M4 tornado plus, bruker | Aparatura wyposażona jest w dwie lampy rentgenowskie małej mocy (30 w) z anodami rh i ag. lampa z anodą rh wyposażona jest w soczewkę polikapilarną, umożliwiająca uzyskanie wiązki promieniowania rentgenowskiego o średnicy 20 µm. lampa z anodą ag współpracuje natomiast, z kolimatorami pozwalającymi na realizację pomiarów z wykorzystaniem wiązki o średnicy 0.5, 1, 2 lub 4.5 mm. optymalizację widma wiązki promieniowania pierwotnego zapewnia wbudowany zestaw filtrów. dodatkowo, aparatura wyposażona jest w system kontroli szerokości wiązki umożliwiający regulację głębi ostrości, co otwiera nowe możliwości dla pomiarów nieidealnie płaskich próbek jak np. w przypadku materiałów biologicznych czy geologicznych. wzbudzone promieniowanie charakterystyczne pierwiastków rejestrowane może być równocześnie przez 2 detektory (dryftowe detektory krzemowe – sdd, fwhm 150 ev/5.9 kev, 60 mm2) wysokiej przepustowości (~105 imp./s,) wyposażone w ultra cienkie okienka. | 1) jednoczesne oznaczania i obrazowania przestrzennego pierwiastków w zakresie od c do am, 2) wysoka czułość układu detekcyjnego; 3) pomiary w skali mikrometrowej i milimetrowej; 4) krótki czas pomiaru (rzędu pojedynczych ms / punkt); 5) realizacja prac badawczych w wielu obszarach nauki jak biologia, medycyna, geologia, farmakologia, biotechnologia, elektronika, archeologia, muzealnictwo i in. | Możliwość realizacji pomiarów w próżni, atmosferze helu lub powietrzu. aparatura posiada zintegrowany mikroskop optyczny (x10, x100) z funkcją sklejania obrazów dla wizualizacji dużych próbek. zaletą jest możliwość prowadzenia analizy również na dużych obiektach, tj. o maksymalnym rozmiarze 27 cm x 24 cm oraz masie do 7 kg. pomiary mogą być realizowane w trybie punktowym/wielopunktowym, liniowym lub powierzchniowym. | Zewnętrzna | W prace badawcze, prowadzone nieodpłatnie, z użyciem aparatury musi być zaangażowany przynajmniej jeden przeszkolony pracownik, który będzie członkiem zespołu publikującego wyniki prac badawczych. dodatkowo, członkiem zespołu publikującego jest każdorazowo tzw. opiekun aparatury wymieniony z nazwiska w karcie pracy infrastruktury badawczej. udostępnianie czasu pomiarowego aparatury podmiotom trzecim jest odpłatne. koszt wykorzystania aparatury ustalany jest każdorazowo indywidualnie. | Nie dotyczy | Katedra fizyki medycznej i biofizyki | Zespół badań biomedycznych i środowiskowych | Szczerbowska-Boruchowska Magdalena | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/magdalena-szczerbowska-boruchowska-5776.html | (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Analiza mikro-xrf, elemental microanalysis, elemental microimaging, micro-xrf analysis, mikroanaliza pierwiastkowa, mikroobrazowanie pierwiastkowe
Profilometr optyczny | Profilometr optyczny wyko nt930 | Tryb pionowej interferometrii skanującej, tryb interferometrii przesunięcia fazowego oraz tryb łączący obydwie powyższe techniki. pionowy zakres skanowania 10 mm ze sprzężeniem zwrotnym w zamkniętej pętli dla całego zakresu skanowania. kamera o matrycy 640 x 480 pikseli o szybkości 60 klatek na sekundę. rewolwer sterowany z poziomu oprogramowania na 3 soczewki zmieniające pole obserwacji. zmotoryzowany stolik próbki xy, o zakresach przesuwu 200 mm x 200 mm, sterowany dedykowanym oprogramowaniem do sklejania mniejszych obrazów w większe. zmotoryzowany mechanizm regulacji pochyłu realizowany poprzez pochył głowicy pomiarowej. system izolacji antywibracyjnej (z kompresorem). komputer pc z oprogramowaniem sterującym oraz oprogramowaniem do akwizycji i analizy danych, do analizy obrazu oraz typowymi funkcjami analitycznymi do badań tribologicznych. • obiektywy interferencyjne 5x i 20x. zasilacz awaryjny ups. | Urządzenie zapewnia możliwość pomiarów topografii powierzchni z wysoką rozdzielczością dla szerokiego zakresu materiałów | • 10 mm zakres skanowania o bardzo dużej dokładności • zautomatyzowany stolik z z zakresem 100 mm; zmotoryzowany stolik xy o zakresie przesuwu 200 mm w obu kierunkach; automatyczna regulacja pochyłu próbki • obiektyw interferometryczny michelson 5x do pomiaru próbek o współczynniku odbicia około 20 %. wysokość próbki nie może przekraczać 4” | Zewnętrzna | W ramach umów i zleconych zadań badawczych/upoważnienie kierownika katedry ipiam. | Nie dotyczy | Wydział inżynierii metali i informatyki przemysłowej | Kipim, laboratorium badania własności materiałów kipiam https://kipiam.agh.edu.pl/ | Rozmus-Górnikowska Magdalena | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/magdalena-rozmus-gornikowska-6351.html | (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Chropowatość powierzchni, parametry chropowatości, profilometr optyczny, topografia powierzchni
Nanotwardościomierz i nano-scratch tester firmy csm instruments | Nanotwardościomierz nht 50-183; nano-scrach tester nst 50-146 | Nanotwardościomierz: urządzenie służy do pomiaru twardości materiałów o drobnokrystalicznej strukturze, cienkich warstw. wykonywanie pomiarów pojedynczych i cyklicznych. możliwość nanoszenia obciążenia od 0,05 mn do 500 mn. wyposażone we wgłębnik berkovich’a (z certyfikatami), mikroskop optyczny, zmotoryzowany stolik w osiach x i y. oprogramowanie umożliwia pomiary odległości, grubości powłok. nano-scrach tester: urządzenie służy do charakteryzowania własności mechanicznych powierzchni materiałów, cienkich warstw i powłok, np: adhezji, pękania, delaminacji i deformacji, twardości. może być używany do różnych rodzajów powłok np.: nakładanych techniką pld, plazmowych, w technologii półprzewodników i powłok o własnościach optycznych. nanoscrach-tester umożliwia określenie parametrów: siły tarcia, głębokości penetracji wgłębnika, siły zużycia i in.. do pomiaru wykorzystuje się diamentowe ostrze, które działa na materiał z określoną zadaną siłą. | Pomiary nanotwardości, modułu younga, twardości intendancyjjnej cienkich warstw, powłok, drobnokrystalicznej struktury; adhezji powłok do podłoża (test rysy). | Pomiary za pomocą nanotwardościomierza wykonywane przy zastosowaniu wgłębnika berkovich'a. nanoscrachtester: sferostożkowe ostrze diamentowe | Zewnętrzna | Upoważnienie kierownika katedry ipiam | Nie dotyczy | Wydział inżynierii metali i informatyki przemysłowej | Labolatorium badań właściwości materiałów, kipiam https://kipiam.agh.edu.pl/ | Radziszewska Agnieszka | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/agnieszka-radziszewska-5214.html | (pob 1) zrównoważone technologie energetyczne, odnawialne źródła energii i magazyny energii oraz zarządzanie zasobami. projektowanie, wytwarzanie, aplikacja, synergia i integracja procesów, (pob 2) nowe technologie dla gospodarki o obiegu zamkniętym: połączenie modeli biznesowych z ekoinnowacjami w celu wzrostu produktywności i minimalizacji odpadów oraz tworzenia i wykorzystywania wiedzy, (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Adhezja, modul younga, nanotwardość, scrachtest, test rysy
Prasa 500 | Prasa hydrauliczna 500t zamet | Prasa hydrauliczna o maksymalnym nacisku 5 mn. urządzenie posiada unikalną wśród tego typu maszyn możliwość pracy ze stałą prędkością odkształcenia. prasa zaprojektowana została do odkształcania materiałów w dwóch zakresach prędkości ruchu trawersy: - zakres normalny 0,5 - 50 mm/s - maksymalna siła nacisku 500 ton (5 mn) - zakres izotermiczny 0,01 - 0,5 mm/s - maksymalna siła nacisku 400 ton (4 mn) zespół prasy 500t składa się z następujących elementów: - prasy pionowej z suwakiem głównym i trzema wyrzutnikami - zespołu akumulatorów hydraulicznych - zbiornika oleju hydraulicznego z zamontowanymi na nim pompami oraz zaworami - szafy systemu sterowania - pulpitu operatorskiego - komputera rejestracji zmiennych procesowych całkowity skok cylindra głównego prasy wynosi 400 mm, natomiast całkowity skok wyrzutników jest równy 150 mm. cylinder główny posiada pomiar położenia i precyzyjne sterowanie umożliwiające płynną regulację jego pozycji. wyrzutnik główny (środkowy) podobnie jak cylinder posiada odpowiedni system pozwalający na kontrolę jego pozycji chwilowej. wyrzutniki skrajne sterowane są dwustanowo - schowany/wysunięty. | Prasa 500t stosowana jest do analizy procesów kucia swobodnego i matrycowego, wyciskania i tłoczenia w warunkach kształtowania na zimno, ciepło i gorąco. wykonywane są badania uwzględniające zarówno prosty kształt narzędzi i kształtowanego materiału oraz próby w warunkach półprzemysłowych z wykorzystaniem matryc o skomplikowanych kształtach. | Możliwe jest śledzenia zmiany siły nacisku, temperatury, położenia oraz prędkości narzędzi. stanowisko wyposażone jest w bogate oprzyrządowanie dodatkowe, np.: piece do podgrzewania wsadu i narzędzi oraz urządzenia do kontrolowanej obróbki cieplnej komponentów bezpośrednio po kształtowaniu | Zewnętrzna | Badania wykonywane przez przeszkolonych pracowników badawczych po uprzednim uzgodnieniu terminu i zakresu prac | Nie dotyczy | Wydział inżynierii metali i informatyki przemysłowej | Technologie procesów i materiałów inżynierskich, http://www.kucie.agh.edu.pl | Lisiecki Łukasz | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/lukasz-lisiecki-8274.html | (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Kucie matrycowe, kucie swobodne, prasa hydrauliczna
Zestaw do jonowego polerowania i trawienia materiałów | Im4000 plus | Działo jonów ar typu penning, pracujące przy napięciu w zakresie od 0kv do 6kv możliwość obserwacji próbki podczas procesu polerowania i cięcia przy użyciu stereoskopu zakres polerowania próbek: średniacy 50 mm, wysokość 25 mm tryb polerowania: -maksymalny rozmiar próbki w trybie polerowania 50mm - zakres ruchu (średnica obszaru polerowanego) - oś x:0-5 mm -kąt padania wiązki 0°-90° -kąt obrotu próbki ±90° -możliwość rotacji próbki z wyborem prędkości obrotowej -możliwość oscylacji próbki z wyborem kata oscylacji tryb wykonywania przekrojów : - maksymalny rozmiar próbki 20mmx20mmx7mm - zakres ruchu – oś x ±7mm - zakres ruchu – oś y ±3mm - kąt obrotu ±3mm - prędkość obrotu próbki 1obr/min, 25 obr/min - szybkość/wydajność cięcia: 500 µm/h (dla krzemu) | Polerowanie końcowe, np. dla ebsd, przy ścinianiu pod niskim kątem (flatmilling) lub w celu kontrastowania przez ścienianie pod wysokim kątem w ciągu kilku minut. wysokiej jakości nieodkształcone przekroje poprzeczne dla analiza struktur pod powierzchnią. |  | Zewnętrzna | W ramach umów i zleconych zadań badawczych/upoważnienie kierownika katedry ipiam | Nie dotyczy | Wydział inżynierii metali i informatyki przemysłowej | Laboratorium metalograficzne kipiam https://kipiam.agh.edu.pl/ | Kopyściański Mateusz | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/mateusz-kopyscianski-7513.html | (pob 1) zrównoważone technologie energetyczne, odnawialne źródła energii i magazyny energii oraz zarządzanie zasobami. projektowanie, wytwarzanie, aplikacja, synergia i integracja procesów, (pob 2) nowe technologie dla gospodarki o obiegu zamkniętym: połączenie modeli biznesowych z ekoinnowacjami w celu wzrostu produktywności i minimalizacji odpadów oraz tworzenia i wykorzystywania wiedzy, (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Ablacja laserowa/elektronowa, ped, pld
Skaningowy mikroskop elektronowy nova nano sem 450 | Nova nano sem 450 | Źródło elektronów schottk'ego o wysokiej stabilności prądu wiązki, niska i wysoka próżnia. detekcja elektronów wtórnych (se), wstecznie rozproszonych (bse), tld-se i -bse, tryb transmisyjny (stem), możliwości analityczne eds, ebsd, wds, obrazowanie mikrostruktury hr-sem (se, bse) analiza eds, wds składu chemicznego analizy orientacji krystalograficznych (ebsd) obrazowanie w trybie stem | Badania struktury nanomateriałów, morfologii i składu chemicznego próbek nieprzewodzących w niskiej i zmiennej próżni. analiza topografii orientacji materiałów drobnokrystalicznych z pełną identyfikacją fazową, analizy punktowe, liniowe oraz powierzchniowe pierwiastków z wykorzystaniem spektrometrów edxs i wdxs, analiza orientacji krystalograficznych z wykorzystaniem ebsd oraz transmisyjna dyfrakcja ebsd. |  | Zewnętrzna | W ramach umów i zleconych zadań badawczych/upoważnienie kierownika katedry ipiam | Nie dotyczy | Wydział inżynierii metali i informatyki przemysłowej | Laboratorium skaningowej mikroskopii elektronowej kipiam https://kipiam.agh.edu.pl/ | Kopyściański Mateusz | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/mateusz-kopyscianski-7513.html | (pob 1) zrównoważone technologie energetyczne, odnawialne źródła energii i magazyny energii oraz zarządzanie zasobami. projektowanie, wytwarzanie, aplikacja, synergia i integracja procesów, (pob 2) nowe technologie dla gospodarki o obiegu zamkniętym: połączenie modeli biznesowych z ekoinnowacjami w celu wzrostu produktywności i minimalizacji odpadów oraz tworzenia i wykorzystywania wiedzy, (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Bse, ebsd, eds, mikrostruktura, sem, wds
Skaningowy mikroskop elektronowy inspect s50 | Inspect s50 | Źródło elektronów , elektorda wolframowa energia wiązki 200 ev - 30 kev detekcja elektronów wtórnych (se), wstecznie rozproszonych (bse), możliwosci analityczne eds, ebsd rozdzielczość (wg producenta): 3 nm przy 30 kv (sed) 1,0 nm przy 15 kv (sed) niska próżnia: - 10 nm przy 30kv (sed) - 3 nm przy 3 kv (sed) bezolejowy system pompowy. | Badania morfologii i składu chemicznego próbek nieprzewodzących w niskiej i zmiennej próżni, analiza topografii orientacji materiałów drobnokrystalicznych z pełną identyfikacją fazową, analizy punktowe, liniowe oraz powierzchniowe pierwiastków z wykorzystaniem spektrometrów edxs i wdxs, analiza orientacji krystalograficznych z wykorzystaniem dyfrakcji elektronów wstecznie rozproszonych ebsd |  | Zewnętrzna | W ramach umów i zleconych zadań badawczych/upoważnienie kierownika katedry ipiam. | Nie dotyczy | Wydział inżynierii metali i informatyki przemysłowej | Laboratorium skaningowej mikroskopii elektronowej kipiam https://kipiam.agh.edu.pl/ | Kopyściański Mateusz | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/mateusz-kopyscianski-7513.html | (pob 1) zrównoważone technologie energetyczne, odnawialne źródła energii i magazyny energii oraz zarządzanie zasobami. projektowanie, wytwarzanie, aplikacja, synergia i integracja procesów, (pob 2) nowe technologie dla gospodarki o obiegu zamkniętym: połączenie modeli biznesowych z ekoinnowacjami w celu wzrostu produktywności i minimalizacji odpadów oraz tworzenia i wykorzystywania wiedzy, (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Bse, ebsd, eds, mikrostruktura, sem
Skaningowy kalorymetr różnicowy | Dsc 8000 | Konstrukcja dwupiecowa zasada pomiaru : kompensacyjna materiał pieca: 90% stopu platyny czujniki temperatury: rozproszone, platynowe termometry oporowe zakres -180˚c do 750˚c dokładność ±0,05˚c pecyzja ±0,008˚c punkty danych/s 33 kontrolowane tempo nagrzewania od 0,01 do 300 ˚c/min kontrolowane tempo chłodzenia od 0,01 do 150˚c/min | Przemiany fazowe dyfuzyjne, wymuszone temperaturą, stabilność cieplna faz, rozpad z udziałem fazy gazowej, utlenianie; np. rekrystalizacja w stopach na bazie al i zr. weryfikacja układów fazowych. przemiana szklista, krystalizacja i kinetyka przemian, diagramy c-p-t; np. w szkłach metalicznych i polimerach. ciepło właściwe układów metalicznych i pochłaniających ciepło, wielofazowe związki międzymetaliczne. | Przemiany fazowe dyfuzyjne, wymuszone temperaturą, stabilność cieplna faz, rozpad z udziałem fazy gazowej, utlenianie; np. rekrystalizacja w stopach na bazie al i zr. weryfikacja układów fazowych. przemiana szklista, krystalizacja i kinetyka przemian, diagramy c-p-t; np. w szkłach metalicznych i polimerach. ciepło właściwe układów metalicznych i pochłaniających ciepło, wielofazowe związki międzymetaliczne. | Zewnętrzna | W ramach umów i zleconych zadań badawczych/upoważnienie kierownika katedry ipiam | Nie dotyczy | Wydział inżynierii metali i informatyki przemysłowej | Laboratorium analizy termicznej/kipiam https://kipiam.agh.edu.pl/ | Kopyściański Mateusz | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/mateusz-kopyscianski-7513.html | (pob 1) zrównoważone technologie energetyczne, odnawialne źródła energii i magazyny energii oraz zarządzanie zasobami. projektowanie, wytwarzanie, aplikacja, synergia i integracja procesów, (pob 2) nowe technologie dla gospodarki o obiegu zamkniętym: połączenie modeli biznesowych z ekoinnowacjami w celu wzrostu produktywności i minimalizacji odpadów oraz tworzenia i wykorzystywania wiedzy, (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Dsc, dta, przemiany fazowe
Zespół urządzeń ciągarka ławowa - walcarka skośna | Zespół urządzeń ciągarka ławowa - walcarka skośna | Zespół urządzeń ze wspólny napędem opartym o silnik o mocy 67 kw. moment jest przekazywany za pośrednictwem sprzęgieł rozłącznych najedno z urządzeń: ciągarkę ławową lub walcarkę skośną. ciągarka ławowa umożliwia ciągnienie prętów i rur o długości max 7m. wózek ciągowy ciągarki ławowej porusza się na prowadnicach liniowych zapewniających sztywne prowadzenie wózka z rolerancją liniowości ±0,5mm na 7m dostępnej długości ławy. walcarka skośna umożliwia walcowanie prętów i rur na gorąco oraz przebijanie tujei rurowych. wyposażona jest w liczne oprzyrządowanie dodatkowe, co pozwala na przebudowę urzązdenia do zastosowań spocjalistycznych. | Ciągarka: prędkość ciągnienia 0,1 - 50m/min, siła ciągnienia 80 kn (praca ciągła) 120 kn (praca chwilowa). walcarka skośna: prędkość obrotowa walców max 80 obr/min, możliwość konfiguracji jako walcarki trójwalcowej, dwuwalcowej z prowadnicami stałymi lub obrotowymi oraz dwuwalcowej z prowadnicami napędzanymi | Ciągarka: rejestracja siły ciągnienia w pełnym zakresie, pomiar rzeczywistej prędkości ciągnienia przy wykorzystaniu liniału laserowego, rejestracja parametrów pracy napędu, dodatkowe 7 kanałów pomiarowych pod opcjonalne opomiarowanie procesu. walcarka skośna: rejestracja parametrów pracy napędu, pomiar rzeczywistego momentu walcowania na łącznikach walców, pomiar sił nacisku na czopach walców, pomiar siły nacisku na trzpień dziurujący. | Zewnętrzna | Badania wykonywane przez przeszkolonych pracowników badawczych po uprzednim kontakcie | Nie dotyczy | Wydział inżynierii metali i informatyki przemysłowej | Cieplno – mechaniczna przeróbka plastyczna metali, http://www.tmpm.agh.edu.pl | Błoniarz Remigiusz | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/remigiusz-bloniarz-9380.html | (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Ciągarka ławowa, ciągnienie, walcarka skośna, walcowanie rur
Mikroskop ze skanującą sondą (mikroskop sił bliskiego zasięgu) | Dimension icon with scanasyst (veeco/bruker) | Tryby pracy: afm – mikroskop sił atmowych lfm – mikroskop sił poprzecznych mfm – mikroskop sił magnetycznych efm – mikroskop sił elektrycznych peakforce qnm - obrazowanie własności nano-mechanicznych na podstawie analizy krzywych siłowych obszar analizy xy od max 100 μm x 100 μm do min kilka nm x kilka nm zakres analizy w kierunku z do max 9.5 μm rozdzielczość analizy max do 1 nm w zależności od użytej sondy i trybu pracy. | Wyznaczanie topografii powierzchni 3d (par. chropowatości) - afm obrazowanie rozkładu: • mikrobszarów o różnym współczynniku tarcia – lfm • mikrodomen magnetycznych – mfm • mikrobszarów o odmiennych własnościach elektrycznych – efm • różnym sposobie oddziaływania mechanicznego badanej powierzchni z ostrzem sondy: adhezja, odkształcenie, moduł younga. | Wyznaczanie topografii powierzchni 3d (par. chropowatości) - afm obrazowanie rozkładu: • mikrobszarów o różnym współczynniku tarcia – lfm • mikrodomen magnetycznych – mfm • mikrobszarów o odmiennych własnościach elektrycznych – efm • różnym sposobie oddziaływania mechanicznego badanej powierzchni z ostrzem sondy: adhezja, odkształcenie, moduł younga. | Zewnętrzna | W ramach umów i zleconych zadań badawczych/upoważnienie kierownika katedry ipiam | Nie dotyczy | Wydział inżynierii metali i informatyki przemysłowej | Laboratorium badań własności materiałów, kipiam https://kipiam.agh.edu.pl/ | Cieniek Łukasz | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/lukasz-cieniek-6418.html | (pob 1) zrównoważone technologie energetyczne, odnawialne źródła energii i magazyny energii oraz zarządzanie zasobami. projektowanie, wytwarzanie, aplikacja, synergia i integracja procesów, (pob 2) nowe technologie dla gospodarki o obiegu zamkniętym: połączenie modeli biznesowych z ekoinnowacjami w celu wzrostu produktywności i minimalizacji odpadów oraz tworzenia i wykorzystywania wiedzy, (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Afm, efm, lfm, mfm
Indukcyjny piec próżniowy | Indukcyjny piec próżniowy do wytapiania stali i stopów metali oraz ich odlewania w kontrolowanej atmosferze, typ vim lab 20 - 50 | Indukcyjny piec próżniowy służy do topienia i odlewania stopów żelaza w warunkach próżniowych o masie do 10 kg (a po wymianie cewki do 25 kg). składa się z jednej komory topienia, w której zainstalowany jest tygiel wraz z cewką indukcyjną oraz stół formy. w piecu możliwe jest przeprowadzanie procesu w próżni, w atmosferze powietrza lub gazu obojętnego. zastosowana cewka indukcyjna pozwala na roztopienie i rozgrzanie metalu do temperatury 1800°c. układ próżniowy zastosowany w piecu zapewnia osiągnięcie w komorze topienia podciśnienia na poziomie 1x10-3 mbar przy zimnej, pustej, czystej i suchej komorze. piec wyposażony jest w system pomiaru temperatury przy pomocy termopary oraz pirometru optycznego. mechanizm napędu termopary służy również do napędzania systemu poboru próbek ciekłego metalu wprost z tygla, przy zachowaniu w piecu zadanej atmosfery (podciśnienia lub gazu ochronnego). na komorze zainstalowany jest system podawania dodatków stopowych. zastosowana zasuwa próżniowa pozwala na wielokrotne dodawanie dodatków podczas procesu, bez zakłócania atmosfery wewnątrz pieca. wszystkie zastosowane w piecu napędy są elektryczne. pozwala to na precyzyjne i płynne sterowanie ruchomymi elementami pieca. kontrola tych podzespołów realizowana jest poprzez dotykowy panel sterujący. są na nim również prezentowane odczyty z czujników, takich jak: pirometr optyczny, termopara, głowice próżniowe, czujniki przepływu cieczy chłodzącej, itd. piec składa się z podzespołów takich jak: komora z drzwiami, mechanizm przechyłu tygla, obrotowy stół formy, system próżniowy, system indukcyjny, system pomiaru temperatury, system poboru próbek, podajnik dodatków stopowych, instalacja ciśnienia cząstkowego, dwa wzierniki optyczne, kolektory cieczy chłodzącej, agregat chłodniczy, system sterowania, podest roboczy pieca. | Indukcyjny piec próżniowy umożliwia wytopienie, rafinację w próżni i odlanie stopów metali o wymaganym składzie chemicznym i czystości. wsadem mogą być czyste metale i ich stopy. w trakcie procesu mogą być pobierane próbki do analizy chemicznej. skład chemiczny może być modyfikowany poprzez dodawanie dodatków stopowych bez przerywania procesu. spust wytopu odbywa się do wlewnicy lub przygotowanej według modelu formy piaskowej. | Proces wytapiania odbywa się pod ciągłą kontrolą temperatury wytopu i ciśnienia w komorze próżniowej. pomiar temperatury realizowany jest w sposób ciągły za pomocą pirometru oraz chwilowo za pomocą termopary poprzez zanurzenie jej w wytopie. pomiar ciśnienia w komorze próżniowej realizowany jest w całym zakresie pracy. czas osiągnięcia temperatury wytopu na poziomie 1600°c wynosi max. 60 min, a ciśnienia poniżej 1 mbar max. 5 min. | Zewnętrzna | Infrastruktura udostępniana jest bezpłatnie w przypadku realizowanych wspólnie projektów/grantów z jednostkami organizacyjnymi agh oraz podmiotami zewnętrznymi, w których operator/opiekun urządzenia jest członkiem zespołu publikującego wyniki badań. w pozostałych przypadkach udostępnianie infrastruktury jest odpłatne zgodnie z obecnie obowiązującym kosztem pracy urządzenia oraz operatora. w obu przypadkach koszt materiału wsadowego pokrywa zamawiający. | Nie dotyczy | Wydział inżynierii metali i informatyki przemysłowej | Materiały i procesy wytwarzania przyrostowego / b4 - 3ha / https://www.plastmet.agh.edu.pl/ | Drożdż Paweł | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/pawel-drozdz-5819.html | (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Indukcyjny piec próżniowy
Zwick z250 | Maszyna wytrzymałościowa zwickroell bt1-fr250sn.a4k | Maszyna wytrzymałościowa służy to precyzyjnego wyznaczania własności materiałów w warunkach quasi-statycznych. pozwala na przeprowadzanie testów materiałowych w warunkach jednoosiowego rozciągania, jednoosiowego ściskania oraz w próbach zginania. oprogramowanie sterujące pozwala również na realizację prób zmęczeniowych. konfiguracja urządzenia jest w formie ramy o konstrukcji pionowej, wolnostojącej. wysoka sztywność konstrukcji jest zapewniona przez zastosowanie czterech kolumn prowadnicowych prowadzących trawersę za pomocą panewek ślizgowych. pomiar siły może być dokonywany za pomocą jednej z dwóch dostępnych głowic pomiarowych: o udźwigu 250 kn i rozdzielczości pomiarowej r=1 n, oraz o udźwigu 10kn i rozdzielczości pomiarowej r=0,1 n. urządzenie wyposażone jest w dwa rodzaje ekstensometrów: montowany sprężynowo na próbce, o drodze pomiarowej 13,5 mm do prowadzenia pomiarów w temperaturze pokojowej, oraz ekstensometr mackowy o drodze pomiarowej 10mm do wykonywania pomiarów w temperaturach podwyższonych. urządzenie posiada dodatkowe wyposażenie w postaci dwóch pieców umożliwiających prowadzenie prób w podwyższonych temperaturach: piec z grzałkami spiralnymi oraz z grzałkami sylitowymi, które pozwalają prowadzić badania w temperaturach maksymalnych odpowiednio 1200 i 1500 °c. piece mają możliwość zapewnienia w obszarze roboczym atmosfery ochronnej przez podawanie do komory roboczej w formie przepływowej gazu obojętnego. urządzenie było w 2022 r. wzorcowane w zakresie sił pomiarowych dla obu głowic, w zakresie przemieszczenia i prędkości ruchu trawersy oraz wskazań odkształceń dla obu ekstensometrów. | Urządzenie pozwala na przeprowadzenie prób: rozciągania próbek z główkami płaskimi, okrągłymi z podtoczeniami i bez – wszystkie zgodne z normami pn-en ściskania o dowolnym przekroju poprzecznym przy zachowaniu bezpiecznej smukłości w temp. od 20 do 1150°c zginania próbek o dowolnym przekroju poprzecznym przy zachowaniu odpowiedniej relacji długości do przekroju w temperaturach od 20 do 1450° | Urządzenie charakteryzuje się następującymi parametrami: - prędkość ruchu trawersy od 0.001mm/min do 600mm/min. - rejestracja siły w zakresie od 0.5n do 250kn, - maksymalna temperatura nagrzewania: 1450 °c, - prędkość nagrzewania próbek w piecach to max. 15°c/min, -zakres prędkości odkształceń: od 0.001 s^-1 do 1 s^-1, -możliwość wprowadzania krzywych korekcyjnych eliminujących ugięcia sprężyste | Zewnętrzna | Badania wykonywane przez przeszkolonych pracowników badawczych po uprzednim kontakcie | Certyfikat | Wydział inżynierii metali i informatyki przemysłowej | Cieplno – mechaniczna przeróbka plastyczna metali, http://www.tmpm.agh.edu.pl | Błoniarz Remigiusz | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/remigiusz-bloniarz-9380.html | (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Maszyna wytrzymałościowa, próba rozciągania, próba ściskania, próba zginania
Wgłębne centrum elektroerozyjne wraz z systemem pomiarowym | Elektrodrążarka wgłębna agie charmilles fo 350 sp, współrzędnościowa maszyna pomiarowa dea global | Przedmiotowe stanowisko służy do realizacji kompleksowych badań laboratoryjnych związanych z procesem elektrodrążenia wgłębnego oraz przeprowadzania pomiarów wielkości charakteryzujących wymiary wytworzonych elementów w trybie cnc. na stanowisku dotyczącym elektrodrążenia możliwe jest przeprowadzanie badań możliwości obróbki elementów wytwarzanych z różnych materiałów przewodzących prąd elektryczny z zastosowaniem narzędzi z różnych materiałów przy zmiennych parametrach technologicznych. w przypadku stanowiska pomiarowego możliwość jest przeprowadzania pomiarów w trybie punktowym oraz skanowania. w trakcie badań rejestrowane są parametry procesu. podstawowe parametry elektrodrążarka wgłębna agie charmilles fo 350 sp – wymiary stołu : 500 x 400 mm – maksymalny wymiar detalu : 780 x 530 x 300 mm – przesuw osi x, y, z : 350 x 250 x 300 m – maksymalny ciężar detalu : 500 kg – chropowatość powierzchni (ra) : 0,1 um współrzędnościowa maszyna pomiarowa dea global - wymiary stołu: 500x700x500 mm - dokładność pomiaru: błąd pomiaru długości mpe(e) = 3 + l/333 µm | - wpływ nastawialnych parametrów obróbki na kształt i jakość powierzchni - szybkość zużycia narzędzia - ocena wpływu wybranych czynników na niepewność pomiaru współrzędnościowego - modelowanie dokładności głowic pomiarowych |  | Zewnętrzna | Zgodnie z indywidualnie uzgodnionymi umowami | Nie dotyczy | Katedra systemów wytwarzania |  | Zagórski Krzysztof | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/krzysztof-zagorski-5655.html | (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Elektrodrążenie, pomiary współrzędnościowe, wytwarzanie
Elektronowy mikroskop skaningowy z eds i ebsd | Skaningowy mikroskop elektronowy, tescan mira4 gmu. system dyspersji energii promieniowania charakterystycznego eds – aztec energy oxford instruments. system dyfrakcji elektronów wstecznie rozproszonych ebsd – aztec ebsd z detektorem symmetry s2 oxford instruments. | Skaningowy mikroskop elektronowy - tescan mira4 gmu z wyposażeniem. -źródło elektronów – emiter polowy (schottky) o wysokiej jasności, -płynna regulacja prądu wiązki w zakresie od 2 pa do 400 na, -komora typu gm umożliwiająca umieszczenie w niej próbki o maksymalnych wymiarach: 335 (x) x 310 (y) x147 (z) mm, -udźwig stolika do 8 kg, -mikroskop wyposażony w dwa detektory obrazowania: detektor elektronów wtórnych (se) i wstecznie rozproszonych (bse), -dodatkowy detektor gsd elektronów wtórnych (se) przeznaczony do pracy w trybie niskiej próżni, który pozwala na obserwację próbek nieprzewodzących w ich naturalnym stanie, -rozdzielczość nominalna 1,2 nm w trybie obrazowania se, -regulacja ciśnienia w trybie niskiej próżni od 7 do 700 pa, -zakres powiększeń elektronowych od 2x do co najmniej 1 000 000 razy dla próbek w ich naturalnym stanie. system dyspersji energii promieniowania charakterystycznego eds – aztec energy oxford instruments. -detektor serii ultimmax o powierzchni aktywnej 40 mm2 i rozdzielczości <127 ev. system dyfrakcji elektronów wstecznie rozproszonych ebsd – aztec ebsd z detektorem symmetry s2 oxford instruments. -kamera ebsd serii symmetry s2 wykorzystująca technologię cmos. szybkość kamery lepsza niż 4500 pps. rozdzielczość maksymalna lepsza niż 1.2 megapiksela. urządzenie do nanoindentacji i analizy własności fizycznych powierzchni – alemmnis nanoindenter -moduł nanoindentera instalowany w komorze mikroskopu sem -zakres obciążeń od 4 μn do 500 mn | Sem obrazowanie w trybie elektronów wtórnych i wstecznie rozproszonych obrazowanie próbek nieprzewodzących eds jakościowa i ilościowa anal. pierw. we wskazanym pnkcie lub w zadanym obszarze, a także uzyskiwanie map rozkładu pierw., pomiar grubości warstw przy użyciu trybu skanowania liniowego. ebsd wyzn. orientacji kryształu lub ziarna określ. kąta dezorientacji, granicy ziaren, wyzn. tekstury globalnej i lok., określ. frakcji rekrystalizacji-deformacji | Sem rozdzielczość nom. 1,2 nm w trybie obrazowania se, regulacja ciśn. w trybie niskiej próżni od 7 do 700 pa, zakres powiększeń elektronowych od 2x do co najmniej 1 000 000 razy eds detektor serii ultimmax o powierzchni aktywnej 40 mm2 i rozdzielczości <127 ev. ebsd kamera ebsd serii symmetry s2 wykorzystująca technologię cmos. szybkość kamery lepsza niż 4500 pps. rozdzielczość maksymalna lepsza niż 1.2 megapiksela. urządzenie do nanoindentacji | Zewnętrzna | Współpraca: - w ramach centrum badań nawarstwień historycznych w badaniach interdyscyplinarnych, - naukowo-badawcza z jednostkami agh i innymi krajowymi i zagranicznymi jednostkami naukowymi, - w ramach projektów ncn, ncbir, współpraca z przemysłem i w ramach umów, - w zakresie dydaktyki. | Nie dotyczy | Wydział odlewnictwa | Katedra tworzyw formierskich, technologii formy i odlewnictwa metali nieżelaznych | Garbacz-Klempka Aldona | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/aldona-garbacz-klempka-6036.html | (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Archeometalurgia, ebsd, eds, materiały ceramiczne, metale, mikrostruktura, sem, stopy, surowce
Smart- special device for measurements in support of advanced research at high-temperature | Smart- special device for measurements in support of advanced research at high-temperature | Autorskie i opatentowane urządzenie smart składa się z następujących elementów: -wysokotemperaturowej komory badawczej, -zespołu kapilarnego dozowania ciekłego metalu (mechanizm kroplówki), -komory załadowczej (do 6 próbek), -manipulatora komory załadowczej (5-cio osiowego), -analizatora gazów resztkowych, -kamer pomiarowych, -ruchomej platformy, -systemu sterowania i rejestracji elektronicznej, mobile stanowisko do wysokotemperaturowych badań właściwości ciekłych metali, stopów, szkieł, żużli i innych substancji w szerokim zakresie temperatury topienia służy do wyznaczania ich charakterystyk oraz oddziaływania ciekłej materii z podłożami stałymi. stanowisko umożliwia prowadzenie badań w zakresie od temperatury pokojowej do 2100 °c. urządzenie wykonane zostało w technice wysokiej próżni i umożliwia pracę w zakresie od ciśnienia atmosferycznego do 10-7 mbar. po uzyskaniu w komorze wysokiej próżni na poziomie 10-6 mbar możliwe jest uruchomienie procesu grzania podłoża i kroplówki do wymaganej temperatury eksperymentu. dla metali silnie sublimujących w temperaturach poniżej temperatury topnienia przewidziana jest procedura topienia metalu w warunkach gazu osłonowego i/lub aktywnego. zachowanie i oddziaływanie stopionego materiału z podłożem obserwowane jest za pomocą szybkich kamer usytuowanych w dwóch prostopadłych względem siebie kierunkach. aparatura wyposażona jest w analizator gazów resztkowych, umożliwiającego identyfikację gazów wydzielających się w trakcie procesu grzania i oddziaływania wzajemnego w układzie ciecz/ciało stałe w wysokiej temperaturze. istnieje możliwość rozdzielenie obszaru grzania kroplówki z obszarem grzania podłoża wraz z możliwością szybkiego wprowadzenia podłoża do obszaru badanego z obszaru o temperaturze zbliżonej do temperatury pokojowej. umożliwia to ulokowanie kropli ciekłego metalu na zimne podłoże, pozwalając tym sam na badanie procesów zbliżonych do warunków rzeczywistych, występujących w trakcie procesu odlewania. | Obserwacja i pomiary w czasie rzeczywistym w atmosferze gazów lub w wysokiej próżni w temp. do 2100°c. wizualizacja zjawisk interakcji w układach ciecz/ciało stałe/półstałe, rejestracja zjawisk w układach niereaktywnych i reaktywnych za pomocą wysokorozdzielczych kamer monochromatycznych. układ eksperymentalny objęty jest europejską ochroną patentową. mobilność aparatury umożliwia podjęcie badań in situ np. z zastosowaniem synchrotronu. | Przechylny stół pomiarowy, metoda kropli leżącej, wiszącej, toczącej się, dużej kropli, łączenie metod (do 4w1), pomiary izo- i nieizotermiczne, oczyszczanie kapilarne, procedura odsysania, przenoszenia, przechylania kropli, synteza stopu in situ w trakcie badań i zastosow. cykli grzania, wyznaczenie kąta younga, napięcia pow., gęstości, lepkości, pracy adhezji, badanie procesów topnienia, krystalizacji, zwilżania, rozpływności i infiltracji, anal. gazów resztkowych. | Zewnętrzna | Udostępnianie urządzenia w ramach wspólnych przedsięwzięć badawczych, w tym projektów krajowych i zagranicznych oraz zleceń bezpośrednich; realizacji prac inżynierii, magisterskich, doktorskich oraz habilitacyjnych. | Nie dotyczy | Wydział odlewnictwa | Katedra tworzyw formierskich, technologii formy i odlewnictwa metali nieżelaznych | Sobczak Jerzy | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/jerzy-jozef-sobczak-8979.html | (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Badania wysokotemperaturowe, identyfikacja faz i wydzieleń, metoda kropli leżącej, napięcie powierzchniowe, praca adhezji, zwilżalność
Stolik grzewczo-tensometryczny | Kammrath&weiss 5kn | Zakres siłowy (ściskanie i rozciąganie): 5kn zakres temperatury pracy: 20-1000°c prędkość trawersy: 0.1 – 20 µm/s całkowite przemieszczenie enkodera liniowego: 45 mm (rozdzielczość: 100 nm) | Możliwość realizacji badań plastometrycznych w skali mikro (rozciąganie, ściskanie, próby cykliczne) in-situ (w komorze mikroskopu skaningowego) i ex-situ (poza komorą mikroskopu) możliwość równoczesnej obserwacji zmian mikrostruktry w trakcie odkształcania (w tym rejestracji wideo) oraz analizy ebsd lub/i eds | Max wymiary próbek (płaskich): 60 x 10 x 5 mm. max wymiary próbek cylindrycznych do ściskania fi4x6 mm. możliwość zintegrowania badań z systemem pomiaru odkształceń (cyfrowa korelacja obrazu - dic) | Zewnętrzna | Badania wykonywane przez przeszkolonych pracowników badawczych po uprzednim kontakcie | Nie dotyczy | Wydział inżynierii metali i informatyki przemysłowej | Cieplno – mechaniczna przeróbka plastyczna metali, http://www.tmpm.agh.edu.pl | Lisiecka-Graca Paulina | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/paulina-lisiecka-graca-8171.html | (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Badania, in situ, rozciąganie
Asp 2 | Symulator termomechaniczny asp 2 | Serwohydrauliczny symulator termomechaniczny asp ii firmy servotest umożliwiający prowadzenie sekwencyjnych i równoczesnych testów skręcania (w sposób ciągły, w obu kierunkach) oraz testów osiowych (rozciągania i ściskania). na maszynie można badać materiały lite – głównie metale i stopy (m.in. na osnowie żelaza, tytanu, aluminium) w warunkach złożonych cykli termo-mechanicznych (od temperatury pokojowej do 1300°c). maszyna ma możliwość płynnej kontroli względnych parametrów skręcania, odkształcenia osiowego, prędkości grzania, temperatury odkształcenia i prędkości chłodzenia. dane wejściowe dla tych parametrów mogą pochodzić z systemu sterowania (proste ścieżki odkształcenia) lub z plików zdefiniowanych przez użytkownika (złożone ścieżki odkształcenia). parametry: max. moment obrotowy: +/-500 nm • max prędkość obrotowa (ciągła) 560 rpm • max prędkość obrotowa do 1000 rpm • posuw +/-25 mm • testy zmęczeniowe +/- 100 kn liniowe / +/- 500 nm skrętne • system grzania indukcyjnego 20kw – od temperatury pokojowej do 1300 °c • kontrolowane chłodzenie (woda/powietrze/cewka + hartowanie) | Próby rozciągania, ściskania i skręcania. symulacje fizyczne procesów termomechanicznych w warunkach prostych i złożonych dróg odkształcenia w temperaturach od początkowej do 1300°c. jedno i wielostopniowe testy ściskania ze stałą rzeczywistą prędkością odkształcenia od 0,001 do 100 s-1 w temperaturach od pokojowej do 1300°c. badania zmęczeniowe (rozciąganie-ściskanie, skręcanie,temperaturowe). badania relaksacji naprężeń. |  | Zewnętrzna | Badania wykonywane przez przeszkolonych pracowników badawczych po uprzednim kontakcie | Nie dotyczy | Wydział inżynierii metali i informatyki przemysłowej | Cieplno – mechaniczna przeróbka plastyczna metali, http://www.tmpm.agh.edu.pl | Błoniarz Remigiusz | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/remigiusz-bloniarz-9380.html | (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Badania zmęczeniowe, maszyna wytrzymałościowa, próba rozciągania, próba ściskania, próba zginania, symulator termomechaniczny
Drukarka 3d | Ayas 120 lm | Modułowe urządzenie do wytwarzania przyrostowego (druku 3d) z proszków metali w procesie selektywnego spajania warstw proszku skupioną wiązką lasera (lpbf). moduł laserowy wyposażony jest w laser jednomodowy nd:yag o maksymalnej mocy 200 w i średnicy roboczej plamki lasera równej 35 µm. moduł mechaniczny wyposażony jest w komorę z platformą roboczą pozwalający na druk elementów o średnicy do 120 mm oraz wysokości maksymalnej 120 mm z możliwością kontrolowania jej temperatury do 200 °c. urządzenie pracuje w atmosferze ochronnej argonu z kontrolowaną zawartością tlenu w komorze. | Urządzenie przystosowane do wytwarzania przyrostowego wyrobów z proszków metalowych o średnicy cząstek ok. 40 µm w procesie selektywnego spajania warstw proszku skupioną wiązką lasera (lpbf). dedykowane jest do precyzyjnego druku elementów o maksymalnych wymiarach 120 mm x 120 mm. urządzenie umożliwia druk 3d m. in. ze stali, stopów niklu oraz kobaltu przy zastosowaniu różnych parametrów procesowych. |  | Zewnętrzna | Infrastruktura udostępniana jest bezpłatnie w przypadku realizowanych wspólnie projektów/grantów z jednostkami organizacyjnymi agh oraz podmiotami zewnętrznymi, w których operator/opiekun urządzenia jest członkiem zespołu publikującego wyniki badań. w pozostałych przypadkach udostępnianie infrastruktury jest odpłatne zgodnie z obecnie obowiązującym kosztem pracy urządzenia oraz operatora. w obu przypadkach koszt materiału wsadowego pokrywa zamawiający. w przypadku braku udokumentowanych, potwierdzonych przez kierownika jednostki umiejętności obsługi urządzenia korzystanie z niego możliwe jest tylko w obecności przeszkolonego operatora/opiekuna. w pozostałych kwestiach uzasadnienie znajdują informacje zawarte w regulaminie korzystania z infrastruktury badawczej agh uchwała senatu 32/2016. | Nie dotyczy | Wydział inżynierii metali i informatyki przemysłowej | Materiały i procesy wytwarzania przyrostowego / b4 - 3ha / https://www.plastmet.agh.edu.pl/ | Dubiel Beata | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/beata-dubiel-4341.html | (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Druk 3d, lpbf, wytwarzanie przyrostowe
Atomizer ultradźwiękowy | Ato lab + | Atomizer ultradźwiękowy wyposażony w układ ultradźwiękowy o częstotliwości 35-36 khz, pozwalający na produkcję sferycznego proszku do zastosowań w metodach przyrostowych o wielkości cząstek ok. 45 µm. urządzenie wyposażone jest w kontrolowany palnik łuku elektrycznego z elektrodą wolframową pozwalający na topienie materiału wsadowego w formie drutu lub prętów. możliwość pracy układu ultradźwiękowego w atmosferze ochronnej argonu przy zawartości tlenu poniżej 10 ppm. układ ultradźwiękowy wyposażony jest w wymienne platformy atomizujące z rdzeniami ze stali, wolframu lub tytanu, które umożliwiają wytwarzanie proszku z szerokiej gamy materiałów metalowych. urządzenie wyposażone jest w układ próżniowy oraz jest chłodzone wodą lodową. | Możliwość wytwarzania proszków metalowych z drutu spawalniczego oraz prętów metalowych ze stali, stopów aluminium, niklu, kobaltu, żelaza oraz tytanu. urządzenie pozwala na wytwarzanie kulistych cząstek proszku o średniej średnicy poniżej 50 µm. ze względu na pracę w atmosferze ochronnej argonu wytworzony proszek charakteryzuje się niską zawartością tlenu. |  | Zewnętrzna | Infrastruktura udostępniana jest bezpłatnie w przypadku realizowanych wspólnie projektów/grantów z jednostkami organizacyjnymi agh oraz podmiotami zewnętrznymi, w których operator/opiekun urządzenia jest członkiem zespołu publikującego wyniki badań. w pozostałych przypadkach udostępnianie infrastruktury jest odpłatne zgodnie z obecnie obowiązującym kosztem pracy urządzenia oraz operatora. w obu przypadkach koszt materiału wsadowego pokrywa zamawiający. możliwe jest korzystanie z urządzenia w obecności operatora/opiekuna przez osoby, które przez niego zostały przeszkolone, a szkolenie potwierdziły własnoręcznym podpisem. w pozostałych kwestiach uzasadnienie znajdują informacje zawarte w regulaminie korzystania z infrastruktury badawczej agh uchwała senatu 32/2016 | Nie dotyczy | Wydział inżynierii metali i informatyki przemysłowej | Materiały i procesy wytwarzania przyrostowego / b4 - 3ha / https://www.plastmet.agh.edu.pl/ | Dubiel Beata | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/beata-dubiel-4341.html | (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Atomizacja ultradźwiękowa, wytwarzanie proszków
Maszyna wytrzymałościowa | Zwick hb 100 | Urządzenie wyposażone jest w dwa podstawowe kanały sterowania. pierwszy kanał sterowania dotyczy drogi przemieszczenia uchwytów, zaś drugi siły naciagu lub ściskania badanych probek. przemieszczenie uchwytów do póbek możliwe jest na dystancie około 120 mm. siła oddziaływania na próbki należy do przdziału od -100 do 100 kn. urządzenie wyposażone jest w bardzo precyzyjny pomiar drogi przemieszczenia z dokładnością do +/- 5 mm. maszyna posiada zainstalowany tensometr, ktory umożliwia pomiar siły z dokładnoscią do 0.1 n. na uwagę zasługuje przestrzeń robocza maszyny wynosząca w pionie oraz poziomie ok 60 mm. maszyna wytrzymałościowa posiada konstrukcję dwukolumnową oraz napęd hydrauliczny zamocowany na górnej trawersie. dodatkowo przestrzeń robocza maszyny jest regulowana za pomocą górnej trawersy, której usytuowanie w poziomie można regulować hydraulicznie. zaletą regulowanej hydraulicznie trawersy jest szybka zmiana jej położenia, bez konieczności manualnej regulacji położenia bardzo cieżkiego napędu hydraulicznego. | Testy materiałowe: statyczna proba rozciągania, statyczna próba ściskania, proby ściskania oraz rozciągania ze zwiekszonymi predkosciami odkształcenia, zachowanie się materiału pod wpływem zmiennego stanu odkształcenia oraz naprężenia. | Aparatura umożliwia wyznaczenie szeregu właściwości materiałowych. w szczególności należą do nich granica plastyczności, moduł younga, wytrzymałość na rozciąganie, czy naprężenie zrywające. badania można wykonywać na probkach okrągłych oraz próbkach płaskich. dodatkowo aparatura została zaadaptowana do testowania sprężyn stosowanych w krystalizatorach instalacji ciągłego odlewania stali. | Zewnętrzna | Infrastruktura udostępniana jest bezpłatnie w przypadku realizowanych wspólnie projektów/grantów z jednostkami organizacyjnymi agh oraz podmiotami zewnętrznymi, w których operator/opiekun urządzenia jest członkiem zespołu publikującego wyniki badań. w pozostałych przypadkach udostępnianie infrastruktury jest odpłatne zgodnie z obecnie obowiązującym kosztem pracy urządzenia oraz operatora. w obu przypadkach koszt materiału wsadowego pokrywa zamawiający. w przypadku braku udokumentowanych, potwierdzonych przez kierownika jednostki umiejętności obsługi urządzenia korzystanie z niego możliwe jest tylko w obecności przeszkolonego operatora/opiekuna. w pozostałych kwestiach uzasadnienie znajdują informacje zawarte w regulaminie korzystania z infrastruktury badawczej agh uchwała senatu 32/2016. | Nie dotyczy | Wydział inżynierii metali i informatyki przemysłowej | Materiały i procesy wytwarzania przyrostowego / b4 - 3ha / https://www.plastmet.agh.edu.pl/ | Sołek Krzysztof | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/krzysztof-piotr-solek-5262.html | (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Maszyna hydrauliczna, testy materiałowe