## Sheet
Nazwa zwyczajowa | Nazwa handlowa | Opis techniczny | Możliwości badawcze | Możliwości pomiarowe | Typ dostępu | Warunki udostępniania | Typ certyfikatu | Jednostka odpowiedzialna | Zespół | Osoba kontaktowa | Strona w skos | Obszar badawczy idub | Słowa kluczowe
System autoklawowy | System autoklawowy hva-70/100-10.0 | System autoklawowy hva-70/100-10.0 firmy amp to zaawansowane urządzenie przeznaczone do wytwarzania wysokiej jakości struktur kompozytowych o osnowach polimerowych i węglowych. aparatura umożliwia prowadzenie procesów utwardzania laminatów w kontrolowanych warunkach podwyższonego ciśnienia i temperatury, zapewniając minimalizację porowatości oraz wysoką powtarzalność parametrów technologicznych. autoklaw wyposażony jest w cylindryczną komorę roboczą o długości ok. 1m i średnicy 0,7m, umożliwiającą wytwarzanie wielkogabarytowych elementów konstrukcyjnych. maksymalna temperatura pracy wynosi 200°c, natomiast maksymalne ciśnienie robocze do 10 bar. system posiada zautomatyzowany układ sterowania plc z możliwością programowania wieloetapowych cykli temperaturowo-ciśnieniowych oraz rejestracją danych procesowych. urządzenie wyposażone jest w system wymuszonej cyrkulacji powietrza zapewniający jednorodność temperatury w całej objętości komory (±2–3°c), system kontroli próżni w worku próżniowym oraz zabezpieczenia nadciśnieniowe zgodne z normami przemysłowymi. konstrukcja spełnia wymagania dyrektywy ciśnieniowej ped. system umożliwia wytwarzanie kompozytów cfrp, gfrp, kompozytów hybrydowych oraz materiałów typu c/c i c/sic po etapie impregnacji. technologia autoklawowa pozwala osiągać wysokie udziały objętościowe włókien (>60%) przy minimalnym poziomie defektów. | Wytwarzanie laminatów cfrp, gfrp i kompozytów hybrydowych w kontrolowanych warunkach do 200°c i 10 bar; badania wpływu nanomodyfikacji na właściwości mechaniczne, ablacyjne i termiczne; optymalizacja cykli dosycania i utwardzania prepregów za pomocą żywic i polimerów wysokotemperaturowych. | Wielopunktowy pomiar i rejestracja temperatury (do 200°c, 4× typ j, ±2–3°c), ciśnienia (do 10 bar) i próżni (8 linii: 4 robocze + 4 pomiarowe) w czasie rzeczywistym. programowanie, archiwizacja i analiza cykli utwardzania; kontrola gradientu nagrzewania (~3°c/min), sprężania (0,3–1 bar/min) i odpowietrzania (≤1 bar/min). eksport danych i walidacja jakości kompozytu. | Zewnętrzna | Dostęp po akceptacji planu badań przez kierownika laboratorium i lidera grupy zaawansowanych syntetycznych materiałów węglowych (syntcarbon). realizacja w formule współpracy naukowej. harmonogram ustalany indywidualnie. wymagana obecność przeszkolonego operatora. | Nie dotyczy | Katedra biomateriałów i kompozytów | Katedra biomateriałów i kompozytów, wimic agh, pracownia technologii kompozytowych, grupa zaawansowane syntetyczne materiały węglowe (syntcarbon) | Frączek-Szczypta Aneta | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/aneta-fraczek-szczypta-6590.html | (pob 2) nowe technologie dla gospodarki o obiegu zamkniętym: połączenie modeli biznesowych z ekoinnowacjami w celu wzrostu produktywności i minimalizacji odpadów oraz tworzenia i wykorzystywania wiedzy, (pob 5) materiały, technologie i procesy inspirowane naturą: biotechnologia, bioinspiracje w inżynierii i nauce o materiałach, biosensory, bioenergetyka, biokataliza, biokomputery i bioobliczenia, (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Autoklaw, kompozyty węglowe, materiały ablacyjne, modyfikacja nanocząstkami, nanocząstki, prepreg
Mikrowaga kwarcowa | Mikrowaga kwarcowa qsense explorer | Qsense explorer qcm-d stanowi laboratoryjny system mikrowagi kwarcowej oparty na pomiarach dyssypacji energii, przeznaczony do wysokoczułej analizy procesów na granicy faz ciało stałe–ciecz. urządzenie umożliwia jednoczesny pomiar zmian masy oraz właściwości lepkosprężystych cienkich warstw w czasie rzeczywistym. | Qsense explorer qcm-d jest laboratoryjnym systemem pomiarowym przeznaczonym do analizy zmian masy, właściwości lepkosprężystych oraz struktury cienkich warstw osadzanych na powierzchni sensora w czasie rzeczywistym. urządzenie umożliwia badania procesów zachodzących na granicy faz, takich jak adsorpcja, desorpcja, wiązanie biomolekuł, tworzenie warstw polimerowych czy oddziaływania powierzchniowe w środowisku ciekłym. | System pracuje z wymiennymi sensorami kwarcowymi o częstotliwości 5 mhz, wykonanymi m.in. ze złota oraz innych materiałów (sio₂, metale, polimery, szkło), i umożliwia pomiary próbek o objętości 40–200 µl w warunkach kontrolowanego przepływu 0–1 ml/min. zakres częstotliwości pomiarowej wynosi 1–72 mhz, a rozdzielczość kinetyczna do 300 punktów danych na sekundę. | Zewnętrzna | Pomiary wykonywane są w ramach umów i zleceń po wcześniej akceptacji kierownika laboratorium wyłącznie przez upoważniony personel laboratorium. wszelkie szczegóły w bezpośrednim kontakcie mailowym lub telefonicznym. | Nie dotyczy | Katedra biomateriałów i kompozytów | Laboratorium badań mikrobiologicznych / biomimreg | Stodolak-Zych Ewa | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/ewa-stodolak-zych-7516.html | (pob 5) materiały, technologie i procesy inspirowane naturą: biotechnologia, bioinspiracje w inżynierii i nauce o materiałach, biosensory, bioenergetyka, biokataliza, biokomputery i bioobliczenia | Adsorbcja/desorbcja molekuł, (nano)warstwy
Mikroskop wysokotemperaturowy z dylatometrem optycznym do badania materiałów ceramicznych i innych pracujący do temperatury 1700°c | Linseis l74 dylatometr optyczny / mikroskop wysokotemperaturowy | Mikroskop wysokotemperaturowy z dylatometrem optycznym przeznaczony jest do zaawanasowanych obserwacji materiałów w wysokich temperaturach, a także wyznaczania współczynnika rozszerzalności cieplnej metodą bezkontaktową do temperatury 1700°c. aparatura wyposażona jest w kamery zapewniające uzyskiwanie obrazów z dużą rozdzielczością. zestaw umożliwia archiwizację danych, w szczególności dotyczących: zmian struktury próbek, temperatur charakterystycznych (temperatura początku i maksimum spiekania, temperatura mięknięcia, temperatura początku i maksimum pęcznienia, temperatura topnienia-półkuli, temperatura płynięcia) i kąta zwilżania materiałów przez ciekle żużle, szkło i inne stopy. aparat wyposażony jest w optykę do wyznaczania zmian długości próbki i współczynnika rozszerzalności cieplnej materiałów (cte, coefficient of thermal expansion) w funkcji temperatury. aparatura przystosowana jest do pracy w przepływie gazów ochronnych (ar, n2 i inne) oraz w próżni. | rejestracja krzywych obrazujących względne zmiany wysokości próbki w funkcji temp., oznaczenie temp. charakterystycznych materiałów (początku i maksimum spiekania, mięknięcia, początku i maksimum pęcznienia, topnienia-półkuli, płynięcia) zgodnie z różnymi normami, rejestracja obrazów próbki do 1700°c, wyznaczania współczynnika rozszerzalności cieplnej (cte) w funkcji temp. | zakres temperatur: do 1700°c system pomiarowy: optyczny, bezkontaktowy dokładność: do 1 µm pole widzenia: 10 × 14 mm szybkość nagrzewania: 0,01 - 30 k/min normy międzynarodowe: tak, możliwość dostosowania. parametry morfometryczne: wysokość, szerokość, kąt kontaktu, wysokości / szerokości, pole powierzchni, kulistość oraz inne. | Zewnętrzna | Zgodnie z wcześniejszymi uzgodnieniami z kierownikiem laboratorium (dmadej@agh.edu.pl). obsługa tylko przez personel laboratorium materiałów ogniotrwałych i procesów wysokotemperaturowych. | Nie dotyczy | Katedra ceramiki i materiałów ogniotrwałych | Zespół materiałów ogniotrwałych i procesów wysokotemperaturowych, dominika madej | Madej Dominika | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/dominika-madej-7768.html | (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Dylatometr optyczny, mikroskop wysokotemperaturowy
System sps (spark plasma sintering) do konsolidacji proszków – genicore u‑fast compact​ | Genicore u‑fast compact​ (sps) | U‑fast compact to laboratoryjny system sps do szybkiego spiekania proszków z wykorzystaniem impulsowego prądu stałego, z komorą próżniową, układem hydraulicznym, wysokoprądowym zasilaczem impulsowym, chłodzeniem wodnym i pomiarem temperatury oraz skurczu. komora umożliwia stosowanie grafitowych form o średnicy zewnętrznej do ok. 80 mm; dwa chłodzone wodą stemple pełnią jednocześnie funkcję elektrod, dolny jest napędzany hydraulicznie, górny izolowany od obudowy. urządzenie osiąga do ok. 2300°c przy próżni rzędu 10⁻² mbar, wykorzystując krótkie impulsy prądowe (1–999 ms, przerwy 1–999 ms, 1–500 impulsów w pakiecie, dodatkowa przerwa 1–500 ms), a maksymalna siła prasowania wynosi ok. 105 kn w zakresie ok. 1–250 bar.​ zasilacz generuje impulsy dc o szczytowym prądzie do ok. 5 ka i napięciu do 14 v, co umożliwia bardzo szybkie nagrzewanie grafitu i wsadu proszkowego. system próżniowy z pompą rotacyjną, automatycznie sterowanymi zaworami i przekaźnikiem próżni gwarantuje bezpieczne warunki pracy prasy. układ hydrauliczny z pompą sterowaną falownikiem zapewnia prędkość ruchu stempla do ok. 3 mm/s oraz pracę w dwóch zakresach sił, przy chłodzeniu oleju wodą i filtracji.​ temperatura mierzona jest pirometrem osiowym w stemplu górnym oraz bocznym, obserwującym matrycę przez okna diagnostyczne; oprogramowanie umożliwia przełączanie między pomiarem bocznym i osiowym, ustawianie emisyjności i kontrolę gradientów nagrzewania. skurcz i przemieszczenie stempla monitorowane są enkoderem liniowym o rozdzielczości ok. 8 µm. sterowanie realizowane jest z panelu dotykowego z rejestracją danych procesowych, trybem ręcznym (rozwój technologii) i automatycznym (receptury wieloetapowe), modułem alarmów, historią procesów oraz możliwością zdalnego dostępu przez ethernet.​ | szybkie spiekanie proszków ceramicznych, metalicznych i kompozytowych metodą sps/u‑fast w wysokiej próżni lub atmosferze obojętnej. opracowywanie i optymalizacja technologii spiekania proszków o różnej ziarnistości przy ograniczonym rozroście ziarna dzięki krótkim czasom procesu. badania wpływu parametrów impulsowego nagrzewania na mikrostrukturę, gęstość i właściwości wytwarzanych materiałów. | rejestracja przebiegów temperatury (bocznej i osiowej), siły prasowania, przemieszczenia stempla, ciśnienia w komorze oraz parametrów impulsów prądowych w funkcji czasu, z możliwością eksportu danych (csv) do dalszej analizy.​ wyznaczanie krzywych skurczu, siła–czas i temperatura–czas oraz ocena powtarzalności i stabilności procesu na podstawie zarejestrowanych trendów i historii procesów.​ | Zewnętrzna | W ramach umów i zleceń, po wcześniejszej akceptacji przez kierownika laboratorium. badania wykonywane są wyłącznie przez upoważniony personel laboratorium. | Nie dotyczy | Katedra ceramiki i materiałów ogniotrwałych | Pędzich zbigniew, dawid kozień | Pędzich Zbigniew | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/zbigniew-pedzich-4438.html | (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Spiekanie plazmowo-iskrowe, sps
Analizator termiczny wraz ze spektrometrem ftir | Discovery sdt 650 (ta instruments) oraz spectrometer ftir nicolet summit x (thermoscientific) | Discovery sdt 650 to analizator termiczny umożliwiający jednoczesny pomiary dsc/tga oraz dta/tga, a jego połączenie ze spektrometrem ftir nicolet summit x pozwala na bezpośrednią analizę gazowych produktów generowanych podczas ogrzewania/chłodzenia próbki. | Urządzenie sdt 650 umożliwia rejestrację zmian masy próbki oraz efektów cieplnych towarzyszącym tym zmianom. możliwe jest prowadzenie pomiarów w mieszankach gazowych wprowadzanych do urządzenia za pomocą specjalnego zestawu przepływomierzy. bezpośrednie połączenie, za pomocą kapilary grzanej do 150°c, ze spektrometrem ftir pozwala na analizę gazowych produktów powstających w wyniku reakcji/przemian zachodzących podczas ogrzewania/chłodzenia próbki. | Pomiary mogą być realizowane w zakresie temperatur 50-1500°c w kontrolowanej atmosferze (zwykle obojętnej lub utleniającej). pomiary można prowadzić przy liniowym wzroście temperatury (szybkość ogrzewania: 0,1-100°c·min-1), możliwe jest również zaprogramowanie niestandardowego reżimu temperaturowego uwzględniającego np. prowadzenie długotrwałej rejestracji masy w warunkach izotermicznych. | Zewnętrzna | Pomiary wykonywane są w ramach umów i zleceń po wcześniej akceptacji kierownika laboratorium wyłącznie przez upoważniony personel laboratorium. wszelkie szczegóły w bezpośrednim kontakcie mailowym lub telefonicznym. | Nie dotyczy | Wydział inżynierii materiałowej i ceramiki | Laboratorium badań termoelektrycznych / chemia materiałów | Drożdż Ewa | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/ewa-drozdz-5906.html | (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Dsa, dta, ega, tga
Spektrometr emisji atomowej ze wzbudzeniem w plazmie sprzężonej indukcyjnie icp-oes | Spektrometr icp-oes plasma quant 9100 z wyposażeniem | Plasmaquant 9100 elite (analytik jena) to wysokorozdzielczy spektrometr emisyjny icp-oes wykorzystywany w naszym laboratorium do szybkiej, wielopierwiastkowej analizy próbek o różnej złożoności. instrument opiera się na optyce typu high-resolution echelle o zakresie 160 - 900 nm i rozdzielczości do 0,002 nm, co pozwala na skuteczne rozdzielanie gęsto położonych linii widmowych i ogranicza interferencje spektralne. optyka o niskiej stracie światła zapewnia wysoką czułość, stabilność oraz możliwość oznaczania zarówno pierwiastków śladowych, jak i obecnych w wysokich stężeniach.zintegrowany system dual view plus umożliwia równoczesną obserwację plazmy w trybie aksjalnym i radialnym, co pozwala łączyć analizę ultraśladów z oznaczeniami w stężeniach procentowych w obrębie jednej metody. pionowe ustawienie palnika icp w systemie v shuttle torch zwiększa odporność na złożone matryce i poprawia stabilność plazmy, a stożek chłodzony wodą i przedmuchiwany argonem zapewnia niski poziom tła i wysoką czułość oznaczeń, zwłaszcza w obserwacji aksjalnej.detektor ccd chłodzony elementem peltiera gwarantuje niski poziom szumów i szeroką dynamikę sygnału, a automatyczne dostosowywanie czasu integracji umożliwia równoczesne oznaczanie pierwiastków występujących na poziomie śladowym oraz w wysokich stężeniach. krótka droga transportu aerozolu zapewnia szybkie płukanie i wysoką powtarzalność podawania próbki.dzięki połączeniu wysokorozdzielczej optyki, zaawansowanego systemu obserwacji plazmy oraz stabilnego pionowego palnika icp, plasmaquant 9100 elite umożliwia precyzyjne, czułe i powtarzalne oznaczenia nawet w wymagających matrycach, zapewniając jednocześnie wysoką przepustowość i niezawodność w codziennej analityce. | Spektrometr umożliwia szybkie i wyjątkowo precyzyjne oznaczanie pierwiastków w materiałach, surowcach i próbkach przemysłowych. | Dzięki wysokiej rozdzielczości optycznej, odporności na trudne matrycei szerokiemu zakresowi detekcji zapewnia wyniki, których nie da się uzyskać na standardowych systemach. | Zewnętrzna | W ramach umów i zleceń po wcześniejszej akceptacji przez kierownika laboratorium. | Nie dotyczy | Katedra chemii analitycznej i biochemii | Zespół katedry chemii analitycznej / a3, 406 a | Piech Robert | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/robert-piech-5957.html | (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Analiza śladowa, analiza wielopierwiastkowa, icp-oes, plazma, spektrometr
Tribometr trb3 | Tribometr trb3 | Urządzenie przeznaczone jest do wysoko-precyzyjnych badań odporności na zużycie ścierne, badań tarcia lub efektywności lubrykacyjnej składnika w układzie tribologicznym. pomiary można przeprowadzać zarówno na sucho lub w trybie ze środkiem smarnym. | pomiary tarcia, zużycia ściernego, smarowalności szeroki zakres parametrów pomiarowych, geometrii kontaktu próbki referencyjne, w celu walidacji pomiarów kontrola temperatury i wilgotności badanego ukladu (zintegrowane czujniki temperatury i wilgotności) zgodność z normami: astm g99 i astm g133 | Siła normalna do 60 n zakres siły tarcia do 20 n rodzielczośc siły tarcia 0.06 mn napęd rotacyjny prędkość - 0.2 do 2000 obr./min promień - do 40 mm maksymalny moment obrotowy 450 mn*m napęd posuwisto zwrotny - liniowy skok do 60 mm prędkość do 370 mm/s częstotliwość 0.01 hz do 10 hz | Zewnętrzna | Wedle uzgodnień | Nie dotyczy | Katedra ceramiki i materiałów ogniotrwałych | Zespół zaawansowanych technologii materiałowych | Rutkowski Paweł | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/pawel-rutkowski-6509.html | (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Badania tribologiczne, pin-on-disk
Spektrometr masowy exploris240 z systemem nanolc ultimate 3000 | Spektrometr masowy exploris240 z systemem nanolc ultimate 3000 | Wysokorozdzielczy spektrometr masowy (maksymalna rozdzielczość 240000) ze źródłami jonów esi oraz nanoesi, wyposażony w kapilarny chromatograf cieczowy z dodatkowym pomiarem uv-vis. | Analiza małych cząsteczek (np. dla potrzeb chemii organicznej, farmakologii, biologii molekularnej itp.), metabolomika, proteomika, badania białek, analizy ilościowe w proteomice (tmt, itraq, label-free), fragmentacja typu cid, hcd. | Zakres m/z 50 da - 55 kda (rozdzielczość izotopowa), czułość: fmol/ul, szczegóły w kontakkcie mailowym lub telefonicznym. | Zewnętrzna | Wszelkie szczegóły w bezpośrednim kontakcie mailowym lub telefonicznym. | Nie dotyczy | Katedra chemii analitycznej i biochemii | Zespół biochemii i neurobiologii | Suder Piotr | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/piotr-suder-6910.html | (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Metabolomika, m/z, proteomika, spektrometr masowy, widmo masowe
Stanowisko badań właściwości mechanicznych tworzyw ceramicznych | Zwick z2.5 i z150 | Maszyna wytrzymałościowa zwick/roell z150 pozwala na wykonywanie pomiarów przy maksymalnym obciążeniu do 150kn. w zależności od zastosowanego osprzętu można wykonywać pomiary przy zginaniu (trzy i czteropunktowe podparcie) ściskaniu czy rozciąganiu. uchwyty do rozciągania umożliwiają badanie próbek płaskich oraz prętów o średnicach od 4 do 25mm. maszyna wytrzymałościowa zwick/roell z2.5 pozwala na wykonywanie pomiarów przy maksymalnym obciążeniu do 2.5kn i przeznaczona jest do pomiarów próbek o mniejszych wymiarach (minimalny rozstaw podpór wynosi 16 mm). obie maszyny sterowane są poprzez oprogramowanie badawcze testxpert ii, które pozwala na wykonywanie standardowych testów określonych wieloma normami branżowymi oraz na tworzenie własnych, złożonych programów badawczych. dzięki temu możliwe jest wyznaczanie wytrzymałości na zginanie, ściskanie, rozciąganie, granic plastyczności, modułów sprężystości, wydłużenia, pracy do zniszczenia i wielu innych parametrów. | wytrzymałość na zginanie wytrzymałość na ściskanie wytrzymałość na rozciąganie granica plastyczności moduły sprężystości wydłużenie praca do zniszczenia | Maksymalne obciążenie 150 kn/2.5 kn prędkość badania 0.0001 – 600 mm/s /0.0005 – 600 mm/s dokładność i powtarzalność pozycjonowania ± 2 μm/± 2 μm pomiar siły klasa 0.5 0.5/1 maksymalna droga pomiarowa ekstensometru 30 mm | Zewnętrzna | Praca wyłącznie za pośrednictwem operatora będącego pracownikiem | Nie dotyczy | Katedra ceramiki i materiałów ogniotrwałych | Laboratorium badań termomechanicznych | Zych Łukasz | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/lukasz-zych-6379.html | (pob 5) materiały, technologie i procesy inspirowane naturą: biotechnologia, bioinspiracje w inżynierii i nauce o materiałach, biosensory, bioenergetyka, biokataliza, biokomputery i bioobliczenia, (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Granica plastyczności, moduł younga, praca zniszczenia, wytrzymałość na rozciąganie, wytrzymałość na ściskanie, wytrzymałość na zginanie
Stanowisko do pomiaru właściwości termofizycznych materiałów | Netzsch sta 449 f3®, netzsch lfa 427, netzsch dil 402c | Analizatory różnicowej kalorymetrii skaningowej dsc , termicznej analizy różnicowej dta, termograwimetrii tg, dyfuzyjności cieplnej metodą laserową oraz dylatometr wysokotemperaturowy. | Badanie zmian masy oraz towarzyszących efektów cieplnych zachodzących w trakcie dynamicznego ogrzewania/chłodzenia próbki i/lub w warunkach izotermicznych w atmosferze statycznej, dynamicznej, obojętnej, utleniającej lub redukcyjnej. bezpośrednie badanie dyfuzyjności cieplnej oraz pośrednie badanie przewodnictwa cieplnego ciał stałych, proszków oraz cieczy. badanie zmian wymiarów liniowych ciał stałych w funkcji temperatury lub czasu. | Dta, tg, dsc 25-1300°c warunki: statyczne, dynamiczne; atmosfera: obojętna, utleniająca, redukcyjna oraz 25-2000°c atmosfera: statyczna, dynamiczna, obojętna. pomiary dyfuzyjności cieplnej w zakresie 0.01-1000 mm2/s oraz przewodnictwa cieplnego ciał stałych oraz cieczy. do 1500oc w atmosferze argonu. pomiary dylatometryczne do 1500 °c, stała, zmienna prędkość przyrostu temp. w różnych atmosferach. długości probki max 25 mm. | Zewnętrzna | Operator będący pracownikiem laboratorium. zlecenie lub umowa. | Nie dotyczy | Katedra ceramiki i materiałów ogniotrwałych | Wydziałowe laboratorium badań termofizycznych | Szumera Magdalena | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/magdalena-szumera-6408.html | (pob 5) materiały, technologie i procesy inspirowane naturą: biotechnologia, bioinspiracje w inżynierii i nauce o materiałach, biosensory, bioenergetyka, biokataliza, biokomputery i bioobliczenia, (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Ciepło właściwe, dsc, dta, dyfuzyjność cieplna, dylatometria, lfa, przewodność cieplna, rozszerzalność termiczna, termoanaliza, tg
Nova nanosem 200 | Skaningowy mikroskop elektronowy fei nova nanosem 200 | Ultrawysokorozdzielczy skaningowy mikroskop elektronowy z działem z emisją polową (feg– emiter schotkyego), współpracujący z analizatorem eds firmy edax. zdolność rozdzielcza do 2 nm, powiększenia 70 – 500 000x. | Wysokorozdzielcze badania mikrostruktury materiałów w wysokiej i niskiej próżni. obserwacja powierzchni materiałów w elektronach wtórnych i wstecznie rozproszonych. badania mikrostruktury proszków, świeżych przełamów i zgładów. analizy pierwiastków począwszy od boru do końca układu okresowego. analiza rozdładu pierwiastków w mikroobszarach („mapping”), a także analizy liniowe. | napięcie przyspieszające 5 – 30 kv ciśnienie w komorze < 10-2 pa (hvac) oraz 60-200 pa (lvac) detektory wymagające wysokiej próżni: everhart-thornley sed, bsed, in-lens tld – ultrawysokorodzielczy (próbki niemagnetyczne) detektory niksopróżniowe: low vaccum lvd, helix – ultrawysokorozdzielczy (próbki niemagnetyczne) | Zewnętrzna | Praca wyłącznie za pośrednictwem operatora będącego pracownikiem wydziałowego laboratorium mikroskopii skaningowej i mikroanalizy wimic zlecenie/ umowa/inna forma współpracy po uzgodnieniu. | Nie dotyczy | Katedra ceramiki i materiałów ogniotrwałych | Wydziałowe laboratorium mikroskopii skaningowej i mikroanalizy wimic grupa analizy mikrostruktury materiałów http://kcimo.pl/pl/grupa/grupa-analizy-mikrostruktury-materialow | Ziąbka Magdalena | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/magdalena-ziabka-6972.html | (pob 5) materiały, technologie i procesy inspirowane naturą: biotechnologia, bioinspiracje w inżynierii i nauce o materiałach, biosensory, bioenergetyka, biokataliza, biokomputery i bioobliczenia, (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Analiza chemiczna, eds, elemental analysis, high resolution, microstructure, mikrostruktura, morfologia, morphology, sem, wysoka rozdzielczość
Mikroskop konfokalny | Olympus ols 4000 lext - laserowy mikroskop konfokalny | Olympus lext ols4000 to mikroskop konfokalny o wysokiej rozdzielczości przeznaczony do obrazowania powierzchni 3d oraz pomiarów chropowatości. powiększenie (optyczne i cyfrowe) tego mikroskopu mieści się w zakresie od 108x do 17 280x. oprogramowanie mikroskopu lext ols4000 pozwala dokonywać pomiarów: chropowatości linii i powierzchni, wymiarów obiektów (wysokości, długości, pola powierzchni, objętości, grubości warstw), itp. więcej szczegółów: https://www.olympus-ims.com/pl/metrology/ols4000/ | 2d, 3d tryby: rzeczywistych kolorów, wysokiej rozdzielczości i wysokości różnicowy kontrast interferencyjny (dic) profil: primary profile: pp, pv, pz, pc, pt, pa, pq, psk, pku, psm roughnes profile: rp, rv, rz, rc, rt, ra, rq, rsk, rku, rsm waviness profile: wp, wv, wz, wc, wt, wa, wq, wsk, wku, wsm amplitude parameters: sq, ssk, sku, sp, sv, sz, sa functional parameters: smr(c), sdc(mr), sk, spk, svk, smr1, smr2 | Zestaw obiektywów konfokalnych 5x, 10x, 20x, 50x, 100x powiększenie 108 - 17280x źródło światła: laser półprzewodnikowy 405 nm kolorowy obraz: biała dioda led, 2-megapikselowy detektor ccd zestaw filtrów pozwalającyh korygować szum, nachylenie oraz krzywiznę lub chropowatość powierzchni maksymalna średnica próbki 15 cm maksym. grubość próbki 10 cm maksym. waga próbki 1 kg | Zewnętrzna | Praca wyłącznie za pośrednictwem operatora będącego pracownikiem kcimo | Nie dotyczy | Katedra ceramiki i materiałów ogniotrwałych | Wydziałowe laboratorium ceramiki szlachetnej i technicznej, dr hab. inż. marcin gajek, dr hab. inż. janusz partyka | Gajek Marcin | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/marcin-gajek-6833.html | (pob 5) materiały, technologie i procesy inspirowane naturą: biotechnologia, bioinspiracje w inżynierii i nauce o materiałach, biosensory, bioenergetyka, biokataliza, biokomputery i bioobliczenia, (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Mikroskop konfokalny, obrazowanie powierzchni 3d, profil powierzchni, szorstkość
Zestaw do mikroskopii skaningowej | Thermofisher scientific apreo 2, scios 2 | Mikroskopy sem z kolumnami elektronowymi (feg) oraz jonową, galową – scios 2. do oprzyrządowania należą spektroskopy eds (edax), katodoluminescencyjny (gatan ametek) oraz masowy jonów wtórnych z pomiarem czasu przelotu – tof-sims. urządzenia posiadają szeroki wachlarz detektorów półprzewodnikowych i scyntylacyjnych, w tym między innymi detektor do trybu stem. zawierają optykę elektrostatyczną i magnetyczną. scios 2 ma możliwość mikroobróbki wiązką jonów galu, w tym wytwarzania preparatów dla tem, tzw. lamel, posiada również detektory jonów wtórnych a także możliwość wizualizacji z użyciem elektronów emitowanych pod wpływem oddziaływania z wiązką jonów pierwotnych. apreo 2 jest wyposażony w detektor ebsd oraz tryb ecci (kontrast kanałowania elektronów). oba urządzenia mają również możliwość pracy w niskiej próżni, 10 – 500 pa. | Wizualizacja mikrostruktury w tym w kontraście orientacyjnym, mapowanie pierwiastków, pomiary właściwości optycznych i struktury elektronowej (cl), pomiary struktury w skali komórki elementarnej (ebsd) i obrazowanie defektów struktury (np. dyslokacji), mikroobróbka, obrazowanie 3d. | Napięcie przyspieszające elektronów 0,2 – 30 kv; 0,5 – 30 kv dla jonów. ”landing energy” 20ev do 30 kev. prąd wiązki elektronów 1 pa do 50 na. prąd wiązki jonów 1,5 pa do 65 na. eds od be (rozd. 129 ev). tof-sims do 500 u. standardowy wd 7 i 10 mm. próżnia w komorze do 7x10-6 pa (hvac) lub 10 – 500 pa (lvac). maksymalna średnica próbki 122 mm, standardowa 5 mm. pochylenie stolika -15/+90o. | Zewnętrzna | Praca wyłącznie za pośrednictwem operatora będącego pracownikiem wydziałowego laboratorium mikroskopii skaningowej i mikroanalizy wimic. zlecenie/ umowa/inna forma współpracy po uzgodnieniu. | Nie dotyczy | Katedra ceramiki i materiałów ogniotrwałych | Wydziałowe laboratorium mikroskopii skaningowej i mikroanalizy wimic grupa analizy mikrostruktury materiałów http://kcimo.pl/pl/grupa/grupa-analizy-mikrostruktury-materialow | Ziąbka Magdalena | Https://api.skos.agh.edu.pl/osoba/magdalena-ziabka-6972.html | (pob 5) materiały, technologie i procesy inspirowane naturą: biotechnologia, bioinspiracje w inżynierii i nauce o materiałach, biosensory, bioenergetyka, biokataliza, biokomputery i bioobliczenia, (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Cl, ebsd, ecci, eds, kolumna jonowa, mikrostruktura, morfologia, sem, stem, tof-sims