## Sheet
Nazwa zwyczajowa | Nazwa handlowa | Opis techniczny | Możliwości badawcze | Możliwości pomiarowe | Typ dostępu | Warunki udostępniania | Typ certyfikatu | Jednostka odpowiedzialna | Zespół | Osoba kontaktowa | Strona w skos | Obszar badawczy idub | Słowa kluczowe
Piec z dopalaczem spalin do wypalania żywic z materiałów ceramicznych | Piec z dopalaczem spalin do wypalania żywic z materiałów ceramicznych firmy kepka group | Urządzenie znajduje zastosowanie przy suszeniu i wypalaniu ceramiki. piec posiada automatycznie zamykany stół roboczy z windą, co pozwala na łatwiejszy załadunek wsadu od dołu. grzanie realizowane jest oporowo przy wykorzystaniu elementów termoelektrycznych typu kanthal. piec wyposażony jest w termoparę sterującą grzaniem oraz termoparę kontrolną. piec posiada komorę roboczą z systemem systemem termoobiegu oraz dopalacz spalin co umożliwia wypalanie znacznej ilości frakcji organicznych. możliwości urządzenia: temperatura pracy: do 850°c moc pieca 5,7kw możliwość programowania charakterystyk temperaturowa-czasowych. | Wypalanie ceramiki z dużym udziałem materiałów organicznych. |  | Zewnętrzna | Aparatura udostępniania na zasadach wynikających z regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej acmin. (https://acmin.agh.edu.pl/acmin/dokumenty/) | Nie dotyczy | Akademickie centrum materiałów i nanotechnologii | Zakład inżynierii materiałowej | Tokarski Tomasz | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/tomasz-tokarski-8130.html | (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Wypalanie ceramiki
Piec wysokotemperaturowy 2200°c | Wysokotemperaturowy piec grafitowy vht 8/22-gr firmy nabatherm | Piec umożliwia uzyskiwanie wysokich temperatur przy wykorzystaniu grzałek grafitowych. urządzenie przeznaczone jest do wykonywania obróbki cieplnej w wysokich temperaturach jak również w ograniczonym zakresie przetapianie materiałów. proces prowadzony jest w szczelnej, chłodzonej woda komorze w niskiej próżni (uzyskanej przy użyciu pompy rotacyjnej) podciśnieniu, gazie obojętnym lub z użyciem gazów reakcyjnych. urządzenie wyposażone jest w rotametr co umożliwia kontrolę przepływu gazu. możliwości urządzenia: temperatura pracy: 350°c - 2200°c możliwość programowania charakterystyk temperaturowa-czasowych. | Wyknonywanie wysoko temperaturowej obróbki cieplnej materiałów. przetapianie materiałów. |  | Zewnętrzna | Aparatura udostępniania na zasadach wynikających z regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej acmin. (https://acmin.agh.edu.pl/acmin/dokumenty/) | Nie dotyczy | Akademickie centrum materiałów i nanotechnologii | Zakład inżynierii materiałowej | Tokarski Tomasz | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/tomasz-tokarski-8130.html | (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Obróbka cieplna
Piec wysokotemperaturowy 1750°c do wypalania ceramiki | Piec wysokotemperaturowy do 1750°c firmy kepka group | Urządzenie znajduje zastosowanie w wypalaniu i spiekaniu różnego rodzaju ceramiki. piec posiada automatycznie zamykany stół roboczy z windą, co pozwala na łatwiejszy załadunek wsadu od dołu. grzanie realizowane jest oporowo przy wykorzystaniu elementów termoelektrycznych typu super-kanthal. piec wyposażony jest w termoparę sterującą grzaniem oraz termoparę kontrolną. urządzenie może pracować w atmosferze argonu lub azotu i jest wyposażone w precyzyjny układ podawania gazów ochronnych. możliwości urządzenia: temperatura pracy: do 1750c moc pieca: 14kw możliwość programowania charakterystyk temperaturowa-czasowych. | Wypalanie ceramiki wg zaprogramowanych charakterystyk. prowadzenie procesów obróbki cieplnej. |  | Zewnętrzna | Aparatura udostępniania na zasadach wynikających z regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej acmin. (https://acmin.agh.edu.pl/acmin/dokumenty/) | Nie dotyczy | Akademickie centrum materiałów i nanotechnologii | Zakład inżynierii materiałowej | Tokarski Tomasz | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/tomasz-tokarski-8130.html | (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Obróka cieplna, wypalanie ceramiki
Piec indukcyjny “copper boat” | Piec indukcyjny “copper boat” firmy edmund buehler | Urządzenie służy do syntezy materiałów przewodzących w wyniku nagrzewania indukcyjnego składników na miedzianej, chłodzonej wodą „łódce” , umieszczonej w rurze kwarcowej. zestaw pomp próżniowych (rotacyjna olejowa oraz turbomolekularna) umożliwia pracę w wysokiej próżni lub w atmosferze gazu obojętnego. wsad umieszczony na chłodzonym miedzianym podłożu grzany jest indukcyjnie przy zastosowaniu generatora o wysokiej częstotliwości. parametry urządzenia: maksymalna masa materiału wsadowego: 20g zakres temperatur do 1800°c osiągana próżnia 10-2 - 10-5 mbar maksymalna moc pieca 12kw częstotliwość generatora indukcyjnego 70khz do 150khz | Możliwość uzyskiwania niewielkich próbek stopów metali, bądź ich przetapiania. metoda charakteryzuje się możliwością przetopienia stopu z brakiem zanieczyszczenia ze strony materiału tygla. |  | Zewnętrzna | Aparatura udostępniania na zasadach wynikających z regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej acmin. (https://acmin.agh.edu.pl/acmin/dokumenty/) | Nie dotyczy | Akademickie centrum materiałów i nanotechnologii | Zakład inżynierii materiałowej | Tokarski Tomasz | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/tomasz-tokarski-8130.html | (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Stopy metali, topienie indukcyjne
Urządzenie do szybkiej krystalizacji metodą odlewania na koło | Urządzenie do szybkiej krystalizacji firmy edmund buehler | Urządzenie służy do odlewania strugi ciekłego metalu roztopionego indukcyjnie na wirującymiedziany bęben. pozwala uzyskać materiały metaliczne o strukturze amorficznej (szkła metaliczne) lub przechłodzone stopy metali w postaci taśm. urządzenie posiada miedziany bęben o średnicy 250 mm i wyposażone jest wysokoczęstotliwościowy generator o mocy 12 kw. urządzenie umożliwia odlewanie cienkich taśm w próżni lub przy obniżonym ciśnieniu przy zastosowaniu zestaw pomp rotacyjnej i turbo-molekularnej. temperatura odlewanego metalu kontrolowana jest poprzez pirometr. typowe stosowane tygle wykonane są z kwarcu, grafitu bądź też azotku boru. podstawowe parametry urządzenia: maksymalna prędkość liniowa: 60 m/s osiągana próżnia: 6-10 mbar maksymalna waga wsadu: 60 g moc generatora: 12 kw pomiar temperatury w zakresie: 900-3000°c typowewymiary taśmy: grubość 20-100 µm, szerokość: 1-25 mm | Mozliwość szubkiej krystalizacji stopów metali do postaci cienkich wstążek. uzyskiwanie materiałów nonkrystalicznych bądź amorficznych. |  | Zewnętrzna | Aparatura udostępniania na zasadach wynikających z regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej acmin. (https://acmin.agh.edu.pl/acmin/dokumenty/) | Nie dotyczy | Akademickie centrum materiałów i nanotechnologii | Zakład inżynierii materiałowej | Tokarski Tomasz | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/tomasz-tokarski-8130.html | (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Materiały amorficzne, szybka krystalizacja
Twardościomierz tukon 2500 | Twardościomierz tukon 2500 firmy wilson-hardness | Urządzenie umożliwia pomiary twardości oraz mikro twardości metodą vickersa oraz knoopa. twardościomierz wyposażony jest w zmotoryzowany stolik oraz kamerę cyfrową co umożliwia automatyczne realizowanie pojedynczych pomiarów jak również wykonywanie wielu pomiarów w zdefiniowanych koordynatach (np. tryb mapowania twardości powierzchni). parametry urządzenia: zakres obciążeń: 10 g – 50 kg typ wgłębnika: vickers, knoop | Pomiary twardości i mikrotwardości przy wykorzystaniu metody vickersa bądź knoopa. |  | Zewnętrzna | Aparatura udostępniania na zasadach wynikających z regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej acmin. (https://acmin.agh.edu.pl/acmin/dokumenty/) | Nie dotyczy | Akademickie centrum materiałów i nanotechnologii | Zakład inżynierii materiałowej | Tokarski Tomasz | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/tomasz-tokarski-8130.html | (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Pomiar twardości
Twardościomierz tukon 1202 | Twardościomierz tukon 1202 firmy wilson-hardness | Urządzenie umożliwia pomiary twardości oraz mikro twardości metodą vickersa. twardościomierz wyposażony w manualny stolik z przesuwem śrubami mikrometrycznymi. pomiar wielkości odcisku dokonywany jest manualnie w okularze mikroskopu. pomiary rejestrowane są w urządzeniu co umożliwia obliczenie podstawowych parametrów statystycznych: średnia oraz odchylenie standardowe, oraz automatyczne przeliczenie na inne skale pomiaru twardości. parametry urządzenia: zakres obciążeń: 10 g – 1 kg typ wgłębnika: vickers, knoop | Pomiary twardości i mikrotwardości przy wykorzystaniu metody vickersa bądź knoopa. |  | Zewnętrzna | Aparatura udostępniania na zasadach wynikających z regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej acmin. (https://acmin.agh.edu.pl/acmin/dokumenty/) | Nie dotyczy | Akademickie centrum materiałów i nanotechnologii | Zakład inżynierii materiałowej | Tokarski Tomasz | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/tomasz-tokarski-8130.html | (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Pomiar twardości
Tribometr trzpień-tarcza trb³ anton paar | Trb³ anton paar | Urządzenie pozwala na badanie właściwości tribologicznych szerokiej gamy materiałów w różnych trybach: ruchu (liniowy, posuwisto-zwrotny), styku (trzpień, kula), prędkości i smarowania. tribometr charakteryzują następujące parametry pracy: - prędkość obrotowa: 0,2 - 2000 obr/min, - maksymalny moment obrotowy: 450 nmm, - trzpień na kulki i piny o średnicach 6mm, - średnica maksymalna próbki: 60 mm, - maksymalne obciążenie normalne: 60 n, - maksymalna prędkość w ruchu liniowym: 100mm/s, - czujnik temperatury w zakresie -40°c - 125°c | - badanie odporności na zużycie - badanie szybkości zużycia | Możliwość pracy zgodnie z normami: astm g99, astm g133, din 50324, vdi 3198, iso 1071-2 | Zewnętrzna | Aparatura udostępniania na zasadach wynikających z regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej acmin. (https://acmin.agh.edu.pl/acmin/dokumenty/) | Nie dotyczy | Akademickie centrum materiałów i nanotechnologii | Zakład inżynierii materiałowej | Gajewska Marta | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/marta-gajewska-7840.html | (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Odporność na zużycie, szybkość zużycia, trzpień-tarcza
Transmisyjny mikroskop elektronowy (tem) tecnai tf 20 x-twin (fei) | Tecnai tf 20 x-twin (fei) | Tecnai tf 20 x-twin (200 kv) jest wysokorozdzielczym transmisyjnym mikroskopem elektronowym wyposażonym w działo elektronowe z emisją polową (field emission gun - feg). mikroskop umożliwia obrazowanie mikrostruktury szerokiej gamy materiałów (takich jak: metale i ich stopy, ceramika, półprzewodniki, polimery, kompozyty) w jasnym i ciemnym polu (ang. bright field/dark field imaging). obserwacje tego typu pozwalają na analizę m.in. wielkości ziaren/krystalitów w materiale, zdefektowania materiału, rozmieszczenia i rozkładu wielkości wydzieleń, grubości powłok, itp.. wysoka zdolność rozdzielcza mikroskopu (punktowa zdolność rozdzielcza ≤ 0,22 nm, limit informacyjny ≤ 0,14 nm) umożliwia szczegółowe obrazowanie nanostruktur (nanocząstki, nanodruty, nanowarstwy, kropki kwantowe), jak również bezpośrednie obrazowanie struktury atomowej materiałów. ponadto, za pomocą dyfrakcji elektronowej (dyfrakcja w wiązce równoległej, selected area diffraction) istnieje możliwość: identyfikacji faz w konkretnych mikroobszarach w materiale, analizy lokalnej orientacji mikroobszarów, czy też określenia zależności krystalograficznych występujących między poszczególnymi fazami w materiale. mikroskop posiada też zintegrowany spektrometr promieniowania rentgenowskiego (edax) służący do analizy składu chemicznego preparatów w mikro-/nanoobszarach. mikroskop ma też możliwość pracy w trybie skaningowo-transmisyjnym (stem) z detektorem obrazowym haadf. mikroskop charakteryzują następujące parametry pracy: - źródło elektronowe z emisją polową - feg - napięcie przyspieszające - 200 kv - zakres powiększeń - 1025 – 900 k - kamera ccd 2k (eagle 2k hr) - detektory: edax rtem 0.3 sr, haadf | analiza morfologii i wielkości ziaren/krystalitów/cząstek, zdefektowania materiału, rozmieszczenia i rozkładu wielkości wydzieleń, grubości powłok, itp. analiza struktury atomowej materiału (odległości międzypłaszczyznowe, identyfikacja defektów strukturalnych) identyfikacja faz wchodzących w skład materiału, analiza lokalnej orientacji krystalograficznej mikroobszarów analiza składu chemicznego w mikro-/nano- obszarach | - obserwacje w jasnym polu (bf), ciemnym polu (df) oraz wysokorozdzielcze (hr) - obserwacje w trybie skaningowo-transmisyjnym (stem) z użyciem pierścieniowego detektora ciemnego pola (haadf) - dyfrakcja elektronowa z wybranych obszarów (saed) - analiza eds (punktowa, liniowa oraz tzw. mapping). holdery: double tilt low background, single tilt oprogramowanie: tem imaging & analysis, low dose, k-space control, smart tilt | Zewnętrzna | Aparatura udostępniania na zasadach wynikających z regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej acmin. (https://acmin.agh.edu.pl/acmin/dokumenty/) | Nie dotyczy | Akademickie centrum materiałów i nanotechnologii | Zakład inżynierii materiałowej | Gajewska Marta | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/marta-gajewska-7840.html | (pob 5) materiały, technologie i procesy inspirowane naturą: biotechnologia, bioinspiracje w inżynierii i nauce o materiałach, biosensory, bioenergetyka, biokataliza, biokomputery i bioobliczenia, (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Eds, mikroskopia elektronowa, tem
Nanoindenter g200 agilent - kla | G200 agilent - kla | Urządzenie do badania twardości oraz modułu younga w skali nanometrowej, o zakresie obciążeń do 9.8 n (w trybie high load). wyposażone w moduł csm (continous stiffness measurement) pozwalający na ciągły pomiar modułu younga oraz twardości w funkcji głębokości od powierzchni. pozwala na wykonanie scratch testów w skali nanometrycznej wraz z pomiarem współczynnika tarcia dzięki modułowi lateral force. urządzenie pozwala na obrazowanie topografii powierzchni materiałów, a także efektów oddziaływania wgłębnika z materiałem. wykonuje pomiary zgodne z normą iso 14577. pozwala na badanie wpływu prędkości odkształcenia na ww. parametry. | Pomiar twardości pomiar modułu younga pomiary punktowe pomiary wzdłuż linii mapowanie powierzchni scratch testy |  | Zewnętrzna | Aparatura udostępniania na zasadach wynikających z regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej acmin. regulamin jest dostępny na stronie: https://acmin.agh.edu.pl/acmin/dokumenty/ | Nie dotyczy | Akademickie centrum materiałów i nanotechnologii | Zakład inżynierii materiałowej | Cios Grzegorz | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/grzegorz-cios-7871.html | (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Moduł younga, twardość, zarysowanie
Maszyna wytrzymałościowa instron 5982 | Instron 5982 | Maksymalne obciążenie 100 kn. wysokość przestrzeni roboczej 1430 mm. dokładność pomiaru siły +/- 0.5% odczytu w dół do 1/500 zakresu głowicy pomiarowej (głowicy pomiarowej serii 2580). akwizycja danych z częstotliwością próbkowania do 1 khz jednocześnie dla kanałów pomiarowych: siły, odkształcenia oraz naprężenia. prędkość odkształcenia od 0.00005 mm/min. piec oporowy sf-16 umożliwiający wykonanie badań w temperaturze do 1200c. komora do badań w obniżonych i podwyższonych temperaturach -150c - 350c. | Badania mechaniczne materiałów w szerokim zakresie temperatur. |  | Zewnętrzna | Aparatura udostępniania na zasadach wynikających z regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej acmin. regulamin jest dostępny na stronie: https://acmin.agh.edu.pl/acmin/dokumenty/ | Nie dotyczy | Akademickie centrum materiałów i nanotechnologii | Zakład inżynierii materiałowej | Cios Grzegorz | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/grzegorz-cios-7871.html | (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Wytrzymałość na rozciąganie, wytrzymałość na ściskanie, wytrzymałość na zginanie
Maszyna wytrzymałościowa instron 600dx | Instron 600dx | Maksymalne obciążenie – 600 kn. zakres prędkości roboczych od 0.1 do 76 mm/min. tensometryczne głowice pomiarowe 100 i 600 kn o klasie dokładności pomiarowej 0.5 i liniowości minimum +/- 0.25 % wartości zmierzonej w przedziale 0.4 % do 100 % zakresu pomiarowego głowicy. cyfrowy przetwornik pomiaru przemieszczenia trawersy o rozdzielczości 1 μm. wysokość przestrzeni testowej 900 mm, odległość między kolumnami 526 mm. podwójna przestrzeń robocza umożliwiająca w sposób łatwy dostosowanie urządzenia do wykonywania prób rozciągania i ściskania – nie ma potrzeby wymiany ciężkiego oprzyrządowania oraz uchwytów. możliwość wykonywania standardowych badań lub tworzenia własnych indywidualnych testów badawczych opartych na zdefiniowanych przez użytkownika obliczeniach (dzięki możliwości sterowania przemieszczeniem trawersy maszyny wytrzymałościowej w funkcji czasu, przemieszczenia, obciążenia, naprężenia i odkształcenia). | Wytrzymałość materiałów |  | Zewnętrzna | Aparatura udostępniania na zasadach wynikających z regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej acmin. (https://acmin.agh.edu.pl/acmin/dokumenty/) | Nie dotyczy | Akademickie centrum materiałów i nanotechnologii | Zakład inżynierii materiałowej | Cios Grzegorz | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/grzegorz-cios-7871.html | (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Wytrzymałość na rozciąganie
Maszyna wytrzymałościowa instron 5966 | Instron 5966 | Maksymalne obciążenie 10 kn. wyposażona dodatkowo w głowicę do 1 kn oraz szczęki pneumatyczne z zestawem wkładek (np. do badania taśm). | Rozciąganie, ściskanie, zginanie i inne. |  | Zewnętrzna | Aparatura udostępniania na zasadach wynikających z regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej acmin. (https://acmin.agh.edu.pl/acmin/dokumenty/) | Nie dotyczy | Akademickie centrum materiałów i nanotechnologii | Zakład inżynierii materiałowej | Cios Grzegorz | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/grzegorz-cios-7871.html | (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Wytrzymałość na rozciąganie, wytrzymałość na ściskanie, wytrzymałość na zginanie
Mikroskop metalograficzny nikon eclipse lv150n | Nikon eclipse lv150n | Mikroskop świetlny (lm) umożliwia obrazowanie w świetle odbitym w jasnym polu (bf), ciemnym polu (df), świetle spolaryzowanym (pol) oraz kontraście interferencyjnym tzw. kontraście nomarskiego (dic). posiada w pełni zmotoryzowany stolik (x,y,z), pozwalający na automatyczne robienie zdjęć w powiększonej głębi ostrości (edf), wraz z trójwymiarowym obrazowaniem powierzchni, a także pozwala na automatyczne skanowanie całych zgładów metalograficznych w wysokiej rozdzielczości. | Mikroskop świetlny (lm) umożliwia obrazowanie w świetle odbitym w jasnym polu (bf), ciemnym polu (df), świetle spolaryzowanym (pol) oraz kontraście interferencyjnym tzw. kontraście nomarskiego (dic). posiada w pełni zmotoryzowany stolik (x,y,z), pozwalający na automatyczne robienie zdjęć w powiększonej głębi ostrości (edf), wraz z trójwymiarowym obrazowaniem powierzchni, a także pozwala na automatyczne skanowanie całych zgładów metalograficznych w wysokiej rozdzielczości. |  | Zewnętrzna | Aparatura udostępniania na zasadach wynikających z regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej acmin. (https://acmin.agh.edu.pl/acmin/dokumenty/) | Nie dotyczy | Akademickie centrum materiałów i nanotechnologii | Zakład inżynierii materiałowej | Cios Grzegorz | Https://api.skos.agh.edu.pl/osoba/grzegorz-cios-7871.html | (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Mikroskopia
Walcarka fsm 130 durston | Fsm 130 firmy durston | Walcowanie płaskowników oraz prętów kwadratowych miękkich metali i stopów na zimno. | Walcowanie próbek metali. |  | Zewnętrzna | Aparatura udostępniania na zasadach wynikających z regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej acmin. (https://acmin.agh.edu.pl/acmin/dokumenty/) | Nie dotyczy | Akademickie centrum materiałów i nanotechnologii | Zakład inżynierii materiałowej | Cios Grzegorz | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/grzegorz-cios-7871.html | (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Odkształcenie, walcowanie
Urządzenie do polerowania elektrolitycznego cienkich folii tenupol | Struers tenupol-5 | Tenupol-5 jest przeznaczony do automatycznego elektrolitycznego pocieniania próbek do badania w transmisyjnym mikroskopie elektronowym. ustalanie parametrów dla nowych materiałów i przechowywanie ich w bazie danych metod jest proste dzięki wbudowanej funkcji skanowania i dodatkowym funkcjom rozszerzającym. tenupol-5 składa się z dwóch oddzielnych jednostek - jednostki sterującej i jednostki polerującej lub pocieniającej. perforowana próbka do transmisyjnej mikroskopii elektronowej jest przygotowywana w ciągu kilku minut przy użyciu próbki o średnicy 3,0 lub 2,3 mm. | Przygotowanie próbek metali i stopów dla transmisyjnej mikroskopii elektronowej |  | Zewnętrzna | Aparatura udostępniania na zasadach wynikających z regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej acmin. (https://acmin.agh.edu.pl/acmin/dokumenty/) | Nie dotyczy | Akademickie centrum materiałów i nanotechnologii | Zakład inżynierii materiałowej | Cios Grzegorz | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/grzegorz-cios-7871.html | (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Electropolerka, tem
Piece łukowe mini arc melter | Mini arc melter mam-1 buehler | Urządzenia te służą do syntezy stopów o masie 5-20 g, w tym materiałów wysokotopliwych, w wyniku przetapiania w łuku elektrycznym. piece posiadają wbudowaną pompę rotacyjną, elektrodę wolframową oraz generator 180 a. proces topienia prowadzony jest na miedzianej płycie chłodzonej wodą w komorze po jej uprzednim odpompowaniu i napełnieniu gazem obojętnym. jeden z pieców wyposażony jest w system umożliwiający otrzymanie materiałów w postaci prętów o średnicy 3 mm i długości 30 mm poprzez zassanie ciekłego stopu do miedzianej formy (tzw. suction casting). | Topienie materiałów |  | Zewnętrzna | Aparatura udostępniania na zasadach wynikających z regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej acmin. (https://acmin.agh.edu.pl/acmin/dokumenty/) | Nie dotyczy | Akademickie centrum materiałów i nanotechnologii | Zakład inżynierii materiałowej | Cios Grzegorz | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/grzegorz-cios-7871.html | (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Łuk elektryczny, piec łukowy, topienie
Piece do 1300°c | Piece firmy kepka | Cztery piece oporowe ze sterownikiem bez atmosfery ochronnej czy też próżni. | Obróbka cieplna |  | Zewnętrzna | Aparatura udostępniania na zasadach wynikających z regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej acmin. (https://acmin.agh.edu.pl/acmin/dokumenty/) | Nie dotyczy | Akademickie centrum materiałów i nanotechnologii | Zakład inżynierii materiałowej | Cios Grzegorz | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/grzegorz-cios-7871.html | (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Obróbka cieplna, piec
Zestaw do polerowania jonowego powierzchni płaskich oraz wykonywania przekrojów poprzecznych ciał stałych | Polerka jonowa hitachi im4000plus | Polerka jonowa jest urządzeniem służącym do precyzyjnego polerowania powierzchni płaskich jak również do wykonywania przekrojów poprzecznych materiałów metalicznych, ceramicznych i polimerów. urządzenie umożliwia pracę z próbkami o średnicy dochodzącej do 50 mm przy energiach jonów do 6 kev. na wyposażeniu jest również w układ chłodzenia ciekłym azotem, co umożliwia wykonywanie zgładów poprzecznych materiałów czułych na podwyższoną temperaturę (np. polimerów). polerowanie jonami argonu umożliwia przygotowanie powierzchni oraz przekrojów materiałów „trudnych” w preparatyce tj. materiałów miękkich, wielofazowych, kompozytów polimerowych, kompozytów metal-ceramika. w szczególności technika ta znacząco poprawia jakość powierzchni zgładów metalograficznych przeznaczonych do analizy ebsd. | Polerowanie jonami argonu umożliwia przygotowanie powierzchni oraz przekrojów materiałów „trudnych” w preparatyce tj. materiałów miękkich, wielofazowych, kompozytów polimerowych, kompozytów metal-ceramika. w szczególności technika ta znacząco poprawia jakość powierzchni zgładów metalograficznych przeznaczonych do analizy ebsd. | Podstawowe parametry urządzenia. napięcie przyspieszające: 0–6 kv średnica wiązki jonów: do 400 um kąt polerowania: 0-90 stopni powierzchnie płaskie. maksymalne wymiary próbki: średnica do 50 mm, wysokośc do 30 mm przkroje poprzeczne. wymiary próbki: do 20x13x9 mm szybkość cięcia: 0,5 mm/h dla si opcja chłodzenie | Zewnętrzna | Aparatura udostępniania na zasadach wynikających z regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej acmin. (https://acmin.agh.edu.pl/acmin/dokumenty/) | Nie dotyczy | Akademickie centrum materiałów i nanotechnologii | Zakład inżynierii materiałowej | Tokarski Tomasz | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/tomasz-tokarski-8130.html | (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Ebsd, polerowanie jonowe, przygotowanie próbek
Piece do hodowli kryształów metodą bridgmana. | Piece do hodowli kryształów metodą bridgmana firmy czylok | Piece do hodowli monokryształów w konfiguracji pionowej, w tyglach grafitowych lub z azotku boru. posiadają możliwość zastosowania atmosfery ochronnej w postaci gazu obojętnego lub próżni. piece pozwalają na krystalizację metali lub stopów o temperaturze topnienia do około 1100°c. istnieje możliwość krystalizacji z zarodka. | Piece umożliwiają hodowlę kryształów z czystych pierwiastków bądź stopów o temperaturze topnienia nie przekraczającej 1100°c. typowy rozmiar możliwy do osiągnięcia zależy od rodzaju materiału wsadowego oraz tygla użytego w hodowli. typowo hodowane kryształy mają średnicę nie przekraczającą 10mm i długość 120mm. hodowla odbywa się poprzez kontrolowane obniżanie temperatury reaktorze z pionowym gradientem temperatury. |  | Zewnętrzna | Aparatura udostępniania na zasadach wynikających z regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej acmin. (https://acmin.agh.edu.pl/acmin/dokumenty/) | Nie dotyczy | Akademickie centrum materiałów i nanotechnologii | Zakład inżynierii materiałowej | Tokarski Tomasz | Https://api.skos.agh.edu.pl/osoba/tomasz-tokarski-8130.html | (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Monokryształy
Drutowe centrum elektroerozyjne (w-edm) | Mitsubishi fa10s advance | Urządzenie cnc przeznaczone do obróki eklektroerozyjnej przy użyciu drutu. umozliwia precyzyjne wycinanie dowolnych kształtów zdefiniowanych w g-code w materiałach przewodzących. cięcie odbywa się dejonizowanej wodzie. | typ maszyny: zanurzeniowy. maksymalny wymiar przedmiotu: 800x600x215 mm. przesuwy x/y/z 350x250x220 mm. wymiar stołu: 590×514 mm. max ciężar przedmiotu: 500 kg. max poziom wody w zbiorniku: 220 mm. przesuwy u/v: 64×64 mm. max kąt cięcia: 15 deg na 100mm. stosowane druty: 0.10 – 0.36 mm. system wspomagający programowanie cad/cam esprit. |  | Zewnętrzna | Aparatura udostępniania na zasadach wynikających z regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej acmin. (https://acmin.agh.edu.pl/acmin/dokumenty/) | Nie dotyczy | Akademickie centrum materiałów i nanotechnologii | Zakład inżynierii materiałowej | Tokarski Tomasz | Https://api.skos.agh.edu.pl/osoba/tomasz-tokarski-8130.html | (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Cięcie metali, cnc, edm
Detektory ebsd i eds | Ebsd symmetry s2 i eds ultim max 40 | Detektor ebsd symmetry s2 jest zamontowany w skaningowym mikroskopie elektronowym (sem) versa 3d w laboratorium skaningowej mikroskopii elektronowej acmin. pozwala na: -analizę lokalnej tekstury oraz składu fazowego materiałów krystalicznych. -z szybkością 4500 zindeksowanych obrazów dyfrakcyjnych na sekundę. -zbieranie obrazów dyfrakcyjnych z rozdzielczością maksymalną 1244x1024 pikseli (np. w celu analizy lokalnych naprężeń). -skanowanie dużych obszarów próbek (np. 20 x 20 mm). towarzyszące oprogramowanie pozwala na np. wyznaczanie średniej wielkości ziarna, wygenerowanie figur biegunowych (tekstura krystalograficzna). więcej o ebsd można znaleźć pod adresem https://www.ebsd.com/ detektor eds ultim max jest detektorem energii promieniowania wzbudzonego z próbki w skaningowym mikroskopie elektronowym(sem) versa 3d w laboratorium skaningowej mikroskopii elektronowej acmin. umożliwia analizę jakościową i ilościową składu chemicznego w punkcie, analizę wzdłuż linii oraz mapowanie powierzchni. | Lokalna analiza składu chemicznego oraz orientacji krystalograficznej faz | Skład chemiczny (ilościowo, z wyłączeniem niektórych pierwiastków), tekstura krystalograficzna, skład fazowy, wielkość ziarna | Zewnętrzna | Aparatura udostępniania na zasadach wynikających z regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej acmin. (https://acmin.agh.edu.pl/acmin/dokumenty/) | Nie dotyczy | Akademickie centrum materiałów i nanotechnologii | Zakład inżynierii materiałowej | Cios Grzegorz | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/grzegorz-cios-7871.html | (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Ebsd, eds, sem
Skaningowy mikroskop elektronowy z działem jonowym (sem/fib) | Quanta 3d 200i fib/sem (fei) | Mikroskop quanta 3d 200i typu „dual beam” (sem/fib) jest urządzeniem dedykowanym do preparatyki cienkich folii do badań tem/stem. instrument wyposażony jest w dwa działa: elektronowe (włókno wolframowe) oraz jonowe (ga+), system precyzyjnego dozowania gazów roboczych (gis), służący do depozycji pt/w oraz mikromanipulator (omniprobe) do przenoszenia cienkich preparatów. mikroskop umożliwia preparatykę cienkich folii z większości istniejących materiałów inżynierskich (metale, stopy, ceramika, polimery, kompozyty, powłoki), z wybranego z dokładnością do kilku mikrometrów miejsca w próbce. mikroskop wyposażony jest też w spektrometr dyspersji energii promieniowania rentgenowskiego (energy dispersive x-ray spectrometer – eds) oraz detektor dyfrakcji elektronów wstecznie rozproszonych (electron backscattered diffraction - ebsd). mikroskop charakteryzują następujące parametry pracy: - źródło elektronowe - włókno w - zakres napięć przyspieszających elektrony – 0,5-30 kv - zakres napięć przyspieszających jony – 2-30 kv - zakres prądów wiązki jonowej - 1.5 pa – 65 na - detektory: lfd, gsed, ss stem, low kv ss bsed - micromanipulator: omniprobe model 100.7 - gis w | Preparatyka cienkich folii (lameli) do badań tem/stem. obrazowanie z użyciem detektora elektronów wtórnych (se) i wstecznie rozproszonych (bse). analiza eds składu chemicznego. analiza ebsd rozkładu orientacji krystalograficznych. |  | Zewnętrzna | Aparatura udostępniania na zasadach wynikających z regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej acmin. (https://acmin.agh.edu.pl/acmin/dokumenty/) | Nie dotyczy | Akademickie centrum materiałów i nanotechnologii | Zakład inżynierii materiałowej | Gajewska Marta | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/marta-gajewska-7840.html | (pob 5) materiały, technologie i procesy inspirowane naturą: biotechnologia, bioinspiracje w inżynierii i nauce o materiałach, biosensory, bioenergetyka, biokataliza, biokomputery i bioobliczenia, (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | Fib, preparatyka lameli, sem
Nanoindenter in-situ ft-nmt04 | Zestaw do analizy nanomechanicznej ft-nmt04 firmy femtotools | Nanoindenter in-situ ft-nmt04 umożliwia prowadzenie szeregu testów mikro-mechanicznych w połączeniu z jednoczesną obserwacją testowanej próbki w komorze elektronowego mikroskopu skaningowego (sem): nanoindentację testy ściskania mikro-kolumn badanie odporności na pękanie w oparciu o zginanie mikro-belek mikro/nano próby rozciągania statycznego dynamiczną analizę mechaniczną (dmt) próby zmęczeniowe korelacyjne badania nanomechaniczne w połączeniu z obrazowaniem stem, tkd lub ebsd nanoindenter ft-nmt04 jest wysoce precyzyjnym urządzeniem umożliwiającym pozycjonowanie próbki względem wgłębnika w szerokim zakresie z wykorzystaniem: jednoosiowego piezoelektrycznego siłownika ‘stick-slip’ o zakresie 21mm i precyzji pozycjonowania 1nm (oś x), dwuosiowej platformy pozycjonowania próbki o zakresie 12mm (osie y i z) z precyzją pozycjonowania 1nm, oraz jednoosiowego wysokorozdzielczego skanera piezoelektrycznego (oś x), z możliwością ciągłego przemieszczenia w zakresie 25um i dokładnością pozycjonowania 50pm (poziom szumów pojemnościowego enkodera położenia). zastosowanie dedykowanego wysokorozdzielczego skanera przemieszczenia, dzięki prowadzeniu testów w trybie kontroli przemieszczenia, umożliwia między innymi detekcję zjawisk takich jak aktywacja poślizgu dyslokacyjnego. zakres i rozdzielczość pomiaru siły zależy od zainstalowanego mikroczujnika siły, maksymalną rozdzielczość na poziomie 0,5 nn można uzyskać przy zakresie siły ±200 μn, a maksymalny zakres siły to ±200000 μn z dokładnością 500nn. ft-nmt04 wykorzystuje wgłębniki zintegrowane z mikroczujnikiem siły. dostępne geometrie wgłębników to między innymi: berkovich, cube corner, flat punch. | Nanoindentacja; testy ściskania mikro-kolumn; badanie odporności na pękanie w oparciu o zginanie mikro-belek; mikro/nano próby rozciągania statycznego; dynamiczna analiza mechaniczna (dmt); próby zmęczeniowe; korelacyjne badania nanomechaniczne w połączeniu z obrazowaniem stem, tkd lub ebsd |  | Zewnętrzna | Aparatura udostępniania na zasadach wynikających z regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej acmin | Nie dotyczy | Akademickie centrum materiałów i nanotechnologii | Zakład inżynierii materiałowej/laboratorium skaningowej mikroskopii elektronowej | Kawałko Jakub | Https://skos.agh.edu.pl/osoba/jakub-kawalko-8561.html | (pob 7) projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną | In situ, nanoindentacja, właściwości mechaniczne